无锡市政府采购项目

公开招标文件

政府采购编号：1009-2241HOLLY04R

项目名称：无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心药房自动化系统、全自动血细胞分析仪、呼吸机等一批设备采购项目

采购人：无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

二○二二年一月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款

第五部分    投标文件格式

- 第一部分 投标邀请

江苏弘业国际技术工程有限公司受无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心的委托，对无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心药房自动化系统、全自动血细胞分析仪、呼吸机等一批设备采购项目进行公开招标，本项目共分为四个标段，各投标人可选择一个或多个标段进行投标，投标文件按标段分别递交，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心药房自动化系统、全自动血细胞分析仪、呼吸机等一批设备采购项目 采购编号：1009-2241HOLLY04R 采购方式：公开招标 采购内容：无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心拟采购药房自动化系统、全自动血细胞分析仪、呼吸机、监护仪等一批设备,具体参数详见招标文件。 |
| 2 | 采购人：无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心 地址： 无锡市新吴区鸿山街道后宅西街12号 联系人：叶银才 联系电话：0510-88996653 采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司 地址：无锡市锡山经济开发区凤威路2号搜客天地A203室 联系电话：0510-82408785 联系人：代民安、霍佳敏、魏雍 电子邮件地址：daiminan@artall.com |
| 3 | （1）项目概况：无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心拟采购药房自动化系统、全自动血细胞分析仪、呼吸机、监护仪等一批设备,具体参数详见招标文件。 （2）招标范围：无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心所需药房自动化系统、全自动血细胞分析仪、呼吸机、监护仪等一批设备的供货、运输、安装、调试、验收、质保期服务及后续服务等全部内容； （3）交付时间：接到采购人通知30个日历天内； （4）质量标准：合格； （5）质保期：1年。 （6）本项目不接受联合体投标。 （7）本项目是否专门面向中小企业：否。 （8）本项目所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）中的工业。 本项目招标分四个标段。 标段一：全自动血细胞分析仪（五分类）、内镜清洗工作站等（具体详见第三部分采购需求）； 标段一编号：1009-2241HOLLY04R/01 标段二：全电子麻醉机、呼吸机等（具体详见第三部分采购需求）； 标段二编号：1009-2241HOLLY04R/02 标段三：药房自动化系统、医用冰箱等（具体详见第三部分采购需求）； 标段三编号：1009-2241HOLLY04R/03 标段四：监护仪、除颤仪等（具体详见第三部分采购需求）； 标段四编号：1009-2241HOLLY04R/04 |
| 4 | 投标人资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；②监狱企业视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 ③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.本项目的特定资格要求： 3.1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，能够合法提供本采购项目货物和服务的独立法人企业或单位； 3.2.所投产品按国家规定须提供医疗器械注册证的，供应商须提供所投产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）； 3.3.供应商所投产品为医疗器械的，须根据所投产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）； 3.4拒绝下述供应商参加本次采购活动： 1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 3）拒绝列入被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。 注：采购人将对以上资格条件进行核查，如投标人有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 发售招标文件时间：2022年1月7日至2022年1月14日，每天上午9：00至11：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。 获取采购文件方式：电子文档，现场获取纸质采购文件。请供应商授权委托人带好营业执照复印件（加盖单位公章）和单位介绍信或法人授权委托书（加盖单位公章）。 售价：叁佰元/标段，转账支付，招标文件售后不退。 发售招标文件地点：无锡市锡山经济开发区凤威路2号搜客天地A203室 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2022年1月14日17时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2022年1月14日前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标人。 |
| 7 | 本项目无须缴纳投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90日历天。 |
| 9 | （1）本项目预算价为：1190.9780万元。 （2）本项目采购人设最高限价，具体如下： 标段一：全自动血细胞分析仪（五分类）、内镜清洗工作站等，最高限价为166.734万元； 标段二：全电子麻醉机、呼吸机等，最高限价为373.314万元； 标段三：药房自动化系统、医用冰箱等，最高限价为473.25万元； 标段四：监护仪、除颤仪等，最高限价为170.93万元； 投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。 |
| 10 | 投标开始时间：2022年1月30日上午09：00始 投标截止时间：2022年1月30日上午09：30止 截止时间后递交的投标文件恕不接受。 投标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心开标室2（新吴区长江路7号科技园区一楼） |
| 11 | 开标时间：2022年1月30日上午09：30整 开标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心开标室2（新吴区长江路7号科技园区一楼） |
| 12 | 确定中标单位时间：评审结束后 确定中标单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（新吴区长江路7号科技园区一楼） |
| 13 | 投标文件份数：一正四副 投标人需提供投标文件不可擦写电子光盘一张,电子光盘须包括投标文件中的所有内容。 |
| 14 | 1.疫情防控期间注意事项 （1）为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障政府采购活动安全开展。凡参与新吴区政府采购投标（报价）的相关人员，应在进入无锡市新吴区公共资源交易中心前完成以下程序： 1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，投标供应商代表人数为1人进入开标现场。 2）凡进入活动现场的人员必须戴口罩并在无锡市新吴区公共资源交易中心一楼大厅出示“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场； “苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的（加*标注地区），应持48小时核酸阴性证明进场;“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3°C,严禁进场并上报所在社区与同级财政部门。 （2）凡参与投标（报价）的相关人员，进场后应当做好个人防护，服从现场管理，全程佩戴口罩，座位保持安全距离或分散等候，不得扎堆聚集。 （3）投标（报价）人不配合工作人员防疫检查的，取消其投标资格。 |

- 第二部分 投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人应到江苏弘业国际技术工程有限公司购买招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”表格第6项规定的时间将电子邮件发送至江苏弘业国际技术工程有限公司，联系方式详见投标邀请第2项。

2.采购人、江苏弘业国际技术工程有限公司将按“投标邀请”表格第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2．澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，并用书面形式通知所有投标人，其作为采购文件的一部分，与采购文件具有同等约束力，投标人应立即以书面形式回复江苏弘业国际技术工程有限公司，确认已收到修改文件。

（五） 投标文件的组成：

投标文件分为商务标和技术标两部分，商务标为明标（单独装订成一册），技术标为暗标（另单独装订成一册）。

1.投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务响应偏离表》和《技术规格偏离表》等处标明满足与否。

2.明标商务标部分内容组成：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）投标人资格资信证明文件：

1）提供投标人的法人或者其他组织的营业执照、税务登记证（实行三证合一的单位出具统一社会信用代码的营业执照）或者事业单位法人证书复印件并加盖公章；

2）所投产品按国家规定须提供医疗器械注册证的，供应商须提供所投产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

3）供应商所投产品为医疗器械的，须根据所投产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

4）投标人须提供2020年度的财务报表或近三个月的财务报表（成立三个月的提供成立至今的财务报表）复印件并加盖公章；

5）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明复印件或银行代扣证明复印件并加盖公章）；

6）依法缴纳社会保障资金证明（是指社会统筹保险基金管理部门发放的最近三个月任意一月的社会保险手册或者出具的含有缴费基数、个人社会保障号（代码）的该投标人参加社会保险人员名单及缴费证明）（复印件加盖公章）；

7）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

8）投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

9）提供法定代表人授权代表与本单位签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具的2021年7月-2021年12月社保缴费证明复印件并加盖公章；

10）承诺书（格式见附件）；

（5）补充证明文件：

1）投标人简介和经营情况说明；

2）投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）如是中小企业的，提供中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；

4）对应评分标准所需的其他证明材料。

（6）《商务响应偏离表》；

（7）《技术响应偏离表》；

（8）投标文件的其他部分。

3.暗标技术标部分由以下内容组成：

（1）投标产品包装、运输、仓储、安装、检验及验收方案；

（2）售后服务情况比较

1）设备出现质量问题时的响应时间、响应内容和补救措施

2）人员培训方案及技术支持措施

3）质保期服务承诺

（六） 投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分制作，并分别编制目录、页码，各自装订成册，密封在标袋中，同时在标袋上注明采购编号、项目名称、投标人名称。

7.商务标投标文件参考投标函格式中的顺序制作，须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章方为有效，未尽事宜可自行补充；技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记。

8.商务标投标文件一式伍份，正本一份，副本肆份，并注明“正本”、“副本”字样；技术标投标文件一式伍份。投标人需提供投标文件不可擦写电子光盘一张,电子光盘须包括投标文件中的所有内容。

投标人应将明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“明标正本”、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“明标副本”；将所有技术文件（暗标）单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地表明“技术文件”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”；密封袋上还均应注明采购编号、标段编号、项目名称、标段名称、投标人名称。

9.技术标的制作装订要求：

① 纸张大小和颜色：A4白纸 (无花纹)

② 封面封底：白底(无花纹)黑字，封面格式按附件

③ 字体设置：黑色、小四号宋体字

④ 不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码（封面不得有页码），采用小5号阿拉伯数字，Times New Roman格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，单页打印，装订必须在左侧无线软面胶装。

⑤ 技术标投标文件应按招标文件规定的格式制作、不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标、装订错误等标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法。

10.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

11.投标费用。

11.1 不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交、参与澄清所涉及的一切费用，业主对上述费用不负任何责任。

- （七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

4.投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格资信证明文件的；

6.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9.恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务会计报表、资格资信证明文件等）；

11.明标部分和暗标部分未分别制作、装订、密封包装的；

12.投标文件明标部分未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

13.不同投标人投标文件相互混装的；

14.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

15.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

16.不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

17.投标文件明标部分中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18.暗标部分中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

19.明标部分和暗标部分，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

20.未提供技术文件的；

21.超过招标文件规定的最高限价的；

22.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

23.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

25.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

26.经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

27.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

28.联合体各方以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

29.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

30. 质保期、付款方式及交付时间不响应招标文件要求的;

31. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

32. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

33. 投标人的投标报价畸高或畸低，且投标总报价与各分项报价不能相互对应，或者技术标制作粗糙、内容明显偏少的情形，经询标后没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的;

34. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的;

35. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的;

36.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的;

37.法律法规规定的其他围标、串标行为的；

38.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封和递交

1.1 投标人应当将投标文件密封；投标人应编制投标文件一正四副。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。

1.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表签字。

1.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字。

1.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

2、有下列情形的投标文件将拒收：

2.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

3.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

4、诚实信用

4.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（九） 开标、评标：

1、开标

1.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

1.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，进行唱标,宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》中需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

1.3投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.4 正本和副本不一致的，以正本为准。

1.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、投标人的资格资信审查。

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格资信进行审查。

2.1、采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.2、采购人或者采购代理机构依据投标人提供的资格资信证明文件材料进行审查，审查内容和审查要求详见招标文件第三部分投标人须知（五）投标文件的组成中资格资信证明文件的相关内容。

通过资格资信审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

3.评标组织

3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

4.评标工作程序：

4.1 投标文件的符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

4.1.2 在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照1.6款执行。

4.2 澄清有关问题。

4.2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2.2投标人的投标报价畸高或畸低，且投标总报价与各分项报价不能相互对应，或者技术标制作粗糙、内容明显偏少，评标委员会应当以书面形式要求投标人提供合理的解释或者提供计算依据和报价依据。

4.2.3投标文件的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，澄清、说明或者补正由投标人法定代表人或其授权的代表签字或投标人盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 评标方法

本项目采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按得分高低依次确定中标侯选单位。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目核心产品标段一为全自动血细胞分析仪（五分类），标段二为高级呼吸机，标段三为高速发药系统主机，标段四为多功能监护仪（带呼末CO2），投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格资信审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.评分细则

本招标文件评分由商务标部分（明标）72分+技术标部分（暗标）28分组成

Ⅰ 商务标部分（明标）（72分）

（1）价格分（最高为30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

价格扣除：

（1）对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；②监狱企业视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 ③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标产品功能及技术响应情况(40分)

a.投标人所投产品功能和技术指标完全满足或优于采购文件要求得40-35分；

b.投标人所投产品功能和技术指标基本满足采购文件要求得29-34分；

c.投标人所投产品功能和技术指标部分满足采购文件要求或未按采购文件要求提供技术支持文件，得1-28分；

d.投标人所投产品功能和技术指标完全不能满足采购文件要求得0分；

存在如下情形之一的，作无效标处理：标注“★”号的技术条款响应负偏离；

各投标人均应在“技术响应偏离表”表后附有相应的技术支持文件作佐证（表中应标明技术支持文件所在页码位置）；技术支持文件包括但不限于：产品注册证、注册登记表、生产厂家出具的产品说明书、生产厂家对外公开发布的产品宣传彩页原件、生产厂家加盖公章的技术参数及采购文件要求提供的其他资料等，未提供技术支持文件加以佐证的技术参数评委专家有权不予认同。

投标人须对照招标技术要求逐条列出并对比，并详细说明投标产品的具体量化要求，如照抄招标文件要求或只写“完全响应“等字样的评标小组有权评定不得分。

所有产品的产品性能、质量和配置必须如实填写，一经发现为故意虚假响应招标要求,将作无效标处理。如评标小组一致认为属实质性负偏离的亦为无效投标。

（3） 投标文件制作评价（2分）

投标文件格式、规范，得1分；内容完整，表述清楚，得1分。

Ⅱ 技术标部分（暗标）（28分）不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

（1）投标产品包装、运输、仓储、安装、检验及验收方案（10分）

对投标人的包装、运输、仓储、安装、检验及验收方案进行综合得分。

（2）售后服务情况比较（18分）

1）设备出现质量问题时的响应时间、响应内容和补救措施   8分；

2）人员培训方案及技术支持措施                         7分；

3）质保期服务承诺                                     3分；

Ⅲ 加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分，两项满足得2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

由评委按照下列评分幅度对上述酌情打分环节项进行评分（如果没有相对应的内容则不得分）：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%；0%≤其他＜60%。

本次评标,核算各投标人的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十） 定标：

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。江苏弘业国际技术工程有限公司将在无锡市政府采购网上发布中标结果公告。评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。

- 2.投标、开标及定标的整个过程均接受有关部门的监督。

- 3.在发布中标结果公告的同时，江苏弘业国际技术工程有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）投标保证金：

本项目无须缴纳投标保证金。

（十二）中标无效的确认：

(1)提供虚假材料谋取中标的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

(4)向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏弘业国际技术工程有限公司见证后生效。

江苏弘业国际技术工程有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）质疑和投诉

1、质疑

1.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

1.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

1.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

1.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

2、投诉

2.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

（十五）中标服务费

本次招标的代理费用标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格「2002」1980号文货物标准下浮30%收取，本项费用不在投标分项报价中单列，由中标单位支付。

- （十六）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十七）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1：

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

采购人或采购代理机构：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                  年     月      日

附件2：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

采购人：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 第三部分 采购需求

- 货物需求一览表：

| 序号 | 设备子项名称 | 数量 | 交付时间 | 所需标段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血细胞分析仪（五分类） | 1台 | 接到采购人通知30个日历天内 | 标段一 |
| 2 | 酶标仪 | 1台 |  |  |
| 3 | 洗板机 | 1台 |  |  |
| 4 | 二氧化碳培养箱 | 2台 |  |  |
| 5 | 血沉仪 | 1台 |  |  |
| 6 | 血型鉴定及配血设备 | 1套 |  |  |
| 7 | 恒温水浴箱 | 1台 |  |  |
| 8 | 电热培养箱 | 1台 |  |  |
| 9 | 振荡器 | 1台 |  |  |
| 10 | 干燥箱 | 1台 |  |  |
| 11 | 尿微量蛋白测定仪 | 1台 |  |  |
| 12 | 离心机 12孔 | 4台 |  |  |
| 13 | 离心机 48孔脱帽 | 2台 |  |  |
| 14 | 离心机 68孔脱帽 | 1台 |  |  |
| 15 | 显微镜 | 3台 |  |  |
| 16 | 医用冰箱（配置一） | 4台 |  |  |
| 17 | 医用冰箱（配置二） | 1台 |  |  |
| 18 | 内镜清洗工作站 | 1套 |  |  |
| 1 | 骨科手术床 （含骨科牵引架） | 1台 | 接到采购人通知30个日历天内 | 标段二 |
| 2 | 高级呼吸机 | 2台 |  |  |
| 3 | 除颤仪 | 2台 |  |  |
| 4 | 麻醉监护仪（BIS+AG+NMT模块) | 2台 |  |  |
| 5 | 全电子麻醉机 | 2台 |  |  |
| 6 | 四通道输液工作站（3个注射泵+1个输液泵） | 2套 |  |  |
| 7 | 可视喉镜 | 1台 |  |  |
| 8 | 心电图机 | 1台 |  |  |
| 9 | 手术对接车 | 2台 |  |  |
| 10 | 抢救车 | 2台 |  |  |
| 11 | 高频电刀 | 1台 |  |  |
| 12 | 吸引器 | 2台 |  |  |
| 13 | 止血仪 | 2台 |  |  |
| 14 | 空气消毒机 | 2台 |  |  |
| 15 | X光观片灯 | 2台 |  |  |
| 16 | 医用冰箱 | 1台 |  |  |
| 17 | 低温等离子消毒柜 | 1台 |  |  |
| 18 | 内科技能实训室 | 1套 |  |  |
| 19 | 外科技能实训室 | 1套 |  |  |
| 20 | 妇科技能实训室 | 1套 |  |  |
| 21 | 儿科实训室 | 1套 |  |  |
| 22 | 中医技能实训室 | 1套 |  |  |
| 23 | 急救实训室 | 1套 |  |  |
| 24 | 护理实训室 | 1套 |  |  |
| 25 | 护理车 | 8辆 |  |  |
| 26 | 不锈钢扇形器械车 | 2辆 |  |  |
| 27 | 不锈钢三层器械车 | 4辆 |  |  |
| 28 | 治疗车 | 8辆 |  |  |
| 29 | 不锈钢污衣袋车 | 8辆 |  |  |
| 30 | 普通病床（含医学专用床垫） | 116张 |  |  |
| 31 | 病床（含医学专用床垫） | 3张 |  |  |
| 32 | 诊断床 | 74张 |  |  |
| 33 | 儿童诊疗床 | 14张 |  |  |
| 34 | 中医诊疗床 | 21张 |  |  |
| 35 | 输液椅 | 95张 |  |  |
| 36 | 儿童输液床 | 12张 |  |  |
| 1 | 接种门诊视频督导信息系统（计免区域） | 1套 | 接到采购人通知30个日历天内 | 标段三 |
| 2 | 数字化预防接种门诊双屏取号机信息系统 | 1套 |  |  |
| 3 | 数字化预防接种门诊双屏留观机信息系统 | 1套 |  |  |
| 4 | 预防接种电子核签系统 | 1套 |  |  |
| 5 | 疫苗接种告知确认系统 | 4套 |  |  |
| 6 | 门诊智能疫苗分发系统 | 1套 |  |  |
| 7 | 疫苗智能分类存储小冰箱信息系统 | 10套 |  |  |
| 8 | 接种证打印机 | 7台 |  |  |
| 9 | 工作台电脑 | 7台 |  |  |
| 10 | 条码扫描器 | 7台 |  |  |
| 11 | 27寸小屏 | 16台 |  |  |
| 12 | 65寸大屏显示器 | 2台 |  |  |
| 13 | 专用多功能接种台和座椅 | 10套 |  |  |
| 14 | 门诊指标大数据分析系统 | 1套 |  |  |
| 15 | 智能医用疫苗冷藏箱信息系统 | 5套 |  |  |
| 16 | 疫苗出入库移动扫码系统 | 1套 |  |  |
| 17 | 工程喇叭 | 10套 |  |  |
| 18 | 功放音响（150W） | 2个 |  |  |
| 19 | 功放音响（50W） | 1个 |  |  |
| 20 | 智慧化门诊系统集成和实施培训 | 1套 |  |  |
| 21 | 药房自动化系统 | 1套 |  |  |
| 22 | 医用冰箱 | 6台 |  |  |
| 1 | 除颤仪 | 1台 | 接到采购人通知30个日历天内 | 标段四 |
| 2 | 多功能抢救床 | 1台 |  |  |
| 3 | 多功能监护仪（带呼末CO2） | 3台 |  |  |
| 4 | 呼吸机（转运+有创+无创+高级氧疗） | 2台 |  |  |
| 5 | 病人监护仪 | 1台 |  |  |
| 6 | 新生儿监护仪 | 1台 |  |  |
| 7 | 新生儿呼吸机 | 1台 |  |  |
| 8 | 妇产科手术器械一批 | 1台 |  |  |
| 9 | 裂隙灯 | 1台 |  |  |
| 10 | 眼压计 | 1台 |  |  |
| 11 | 眼底镜 | 1台 |  |  |
| 12 | 视力灯箱 | 2台 |  |  |
| 13 | 电脑验光仪 | 1台 |  |  |
| 14 | 简易呼吸气囊 | 5套 |  |  |
| 15 | 儿科监护仪 | 1台 |  |  |
| 16 | 雾化吸入器 | 5台 |  |  |
| 17 | 监护仪 | 4台 |  |  |
| 18 | 气管插管设备(麻醉喉镜） | 3套 |  |  |
| 19 | 体重计 | 6台 |  |  |
| 20 | 病历车 | 6台 |  |  |
| 21 | 床边消毒器 | 3台 |  |  |
| 22 | 伍德灯 | 1台 |  |  |
| 23 | 红蓝黄光 | 1台 |  |  |
| 24 | 手持皮肤镜 | 1台 |  |  |
| 25 | 温热式低周波治疗仪 | 1台 |  |  |
| 26 | 电脑中频治疗仪 | 1台 |  |  |
| 27 | 神经损伤治疗仪 | 1台 |  |  |
| 28 | 超短波治疗仪 | 1台 |  |  |
| 29 | 智能温热牵引系统（颈牵+腰牵） | 1台 |  |  |
| 30 | 移动式负压吸引器 | 3台 |  |  |
| 31 | 骨科牵引床 | 6台 |  |  |
| 32 | 骨科手术器械（含外科） | 1批 |  |  |

二：技术参数：

标段一：

（1）全自动血细胞分析仪（五分类）（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 |
| 2 | 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ＞ 100个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时。 |
| 3 | 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，预稀释模式CD+CRP用血量≤20μl。 |
| 4 | 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。 |
| 5 | 末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。 |
| ★6 | 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 |
| 7 | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）´ 109/L，红细胞：（0-8.6）´ 1012/L，血小板：（0-5000）´ 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。 |
| 8 | 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 ´ 109/L，红细胞≤0.02 ´ 1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤3 ´ 109/L。 |
| ★9 | CRP线性范围：0.2~320mg/L。 |
| ★10 | 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰 |

（2）酶标仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光源：6V10W卤钨灯，寿命5000小时以上； |
| 2 | 波长范围：400~750nm； |
| 3 | 滤光片：标配405，450，492，630nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片； |
| 4 | 测量方式：单波长、双波长、两点法、动力法、多波长、支持凝集扫描、外部计算机控制测量； |
| 5 | 空白方式：单孔空白、多孔空白、行空白、列空白； |
| 6 | 计算方式：光密度、行减、列减、单点定标、线性回归、二次曲线、三次曲线、幂函数、分对数、四参数方程； |
| 7 | 检测速度：单波长﹤3秒／96孔，双波长﹤9秒／96孔； |
| ★8 | 测量范围：0.0000-4.5000Abs |
| ★9 | 分辨率：0.0001A |
| 10 | 线性度：±0.5%或<0.025A |
| 11 | 重复性：<0.1%或±0.002A |
| 12 | 通道差异：<0.01A |
| 13 | 显示：嵌入式8寸触摸屏或外接彩色液晶显示，可显示整板样本结果和定标曲线； |
| 14 | 存贮：500个以上检测程序和500块96孔板检测结果，100000个以上测试结果； |
| 15 | 接口：4个USB双向通讯口，1个RS232接口，1个VGA接口，1个键盘接口和1个鼠标接口； |
| 16 | 一般规格：电源，12V DC，100V-240V宽幅输入； 温度，5℃～40℃；湿度，10%～90%； |

（3）洗板机（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 仪器的主要性能： |
| 1 | 中英文菜单，键盘操作，只需按键即可自动完成洗板、冲洗和关机过程； |
| 2 | 液晶大屏幕可同屏显示所有洗板程序参数，所有参数可选择更改； |
| 3 | 最多50个洗板程序，每个程序独立贮存一种实验项目名称和对应微孔板形状参数； |
| 4 | 维修程序可对硬件进行检测和批量存储洗板程序，可设置用户洗板程序最大数量； |
| 5 | 具有暂停和终止功能，按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作步骤； |
| 6 | 微孔位置参数数字化显示并精确到0.1 mm，适用国内外各种大小不同的微孔板； |
| ★7 | 标本任意放置，可进行跨行清洗，不足一排不用补孔； |
| 8 | 具有洗液冲洗管路功能，冲洗时间可调，洗液种类可选择；； |
| 9 | 具备微孔板浸泡、振动和振泡功能，有利于降低反应过程中的干扰性吸附； |
| 10 | 两种清洗液可选，可通过程序默认选择或手工切换选择； |
| 11 | 各洗液瓶内专有高效过滤装置避免管路堵塞，减少堵孔的发生； |
| 12 | 开关机自动蒸馏水冲洗和洗板过程中自定义蒸馏水间隔冲洗有效防止结晶的形成； |
| 13 | 具有压力调节阀，可有效调整清洗液压力，并能排除压力过大危害； |
| 14 | 可拆卸微孔板托盘，底面斜面设计，漏液自动抽取； |
| 15 | 微孔板卡位悬空设计，避免孔底受污染； |
| ★16 | 专利清洗头支架设计，可预防洗板过程中清洗头错位、掉落； |
| 17 | 洗液瓶具有均匀体积刻度线，方便工作液配制，废液满自动报警功能； |
| 18 | 具有透明生物安全罩，洗板过程方便观察并有效隔离实验室环境； |
| 19 | 采用真空泵工作原理，泵体安装在仪器主机内部; |
| 二 | 主要技术参数： |
| 1 | 适用各型微孔板：平底板、V型底板、U型底板、圆型底板（96孔和48孔均可）； |
| 2 | 清洗液残留量：每孔<0.7ul； |
| ★3 | 96孔间加液误差：CV<1.5%； |
| 4 | 清洗头：8通道和12通道 |
| 5 | 清洗次数：0-99次可调； |
| 6 | 清洗条数：通过键盘1-12排可快速选中并指示； |
| 7 | 清洗方式：板式或条式； |
| 8 | 清洗液加入量：50-950ul/每孔，间隔50ul可调； |
| 9 | 注液通道：3个（洗液2种可扩展至4种，蒸馏水或清洁液1种） |
| 10 | 洗板模式：3种，浸泡、振动或振泡 |
| 11 | 模式时间：0-999秒可调（秒、时、分可选择）； |
| 12 | 吸液时间：0.1-9.9 秒可调，间隔0.1秒； |
| 13 | 冲洗管路时间：0-240秒可调，避免管路堵塞； |
| 14 | 自动蒸馏水冲洗间隔：0-20块板； |
| 15 | 清洗针位置：五种（水平、左边、中心、右边、触底）可调节； |

（4）二氧化碳培养箱（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 温度范围：室温+3℃~60℃ |
| 2 | 温度均匀度：≤±0.5℃ |
| 3 | 温度波动度：≤±0.3℃ |
| 4 | 湿度：≥85%RH |
| 5 | 加湿方式：加湿盘加水后自然蒸发 |
| 6 | 加温方式：四面水套式加热方式 |
| 7 | 箱内循环方式：微风搅拌方式 |
| 8 | 灭菌方式：UV杀菌紫外线 |
| 9 | 二氧化碳浓度控制范围：0~20% |
| ★10 | 温度显示精度≤0.2°C |
| 11 | 温度控制精度：±0.1°C |
| 12 | 浓度显示精度：0.1% |
| 13 | 浓度控制精度：±0.1% |
| 14 | 二氧化碳浓度波动度：≤±0.1% |
| 15 | 二氧化碳浓度控制方式：红外浓度传感器＋电磁阀启停方式 |
| 16 | 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警、缺水报警、二氧化碳浓度报警 |
| ★17 | 内部容积（L）≥80 |
| 18 | 搁板：2 |

（5）血沉仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 仪器组成: 本仪器主要由红外发射器，红外接收器组成检测机构，单片机控制数据处理系统，检测系统驱动装置，液晶显示屏，内置热热敏打印机和电源（SELV）适配器组成。 |
| 2 | ★检测范围：0—120 mm/h（魏氏法结果）； |
| 3 | 检测相关性：相对于魏氏法结果的线性相关系数r≥0.98； |
| 4 | 检测重复性: CV < 3% ； |
| 5 | 检测样本数：最多可同时检测10个样本； |
| 6 | 最大检测速度：20个样本/小时 |
| 7 | 机箱温度测量准确度：在15℃-30℃范围内偏倚不超过±2.5℃； |
| 8 | 血沉管：使用Φ8.3*120mm（真空或普通）； |
| 9 | 样品量：1.6ml/2.0ml； |
| 10 | 读书分辨率：±1mm（魏氏法结果）； |
| 11 | 检测时间：30分钟相当于魏氏法1小时，60分钟相当于魏氏法2小时； |
| 12 | ★上样方式：随机插入样品位，随时进行检测； |
| 13 | 结果输出：显示和打印样本号（序号）、魏氏法检测结果及动态血沉曲线； |
| 14 | 仪器具有选择环境温度补偿功能。当选择该功能时，可对室温18℃—30℃的检测结果根据血沉校正表修正到18℃时的数值； |
| 15 | 仪器可储存不少于150个样本的检测结果,包括样本号（序号）、血沉值和动态曲线； |
| 16 | 有断电保护功能，突然断电时，自动保存已完成检测的检测结果； |
| 17 | 仪器配制内置热敏打印机，具有自动、手动打印选择功能； |
| 18 | 通讯接口：RS-232串行接口。 |

（6）血型鉴定及配血设备（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 使用一次性加样枪头，无需洗液，杜绝交叉污染。 |
| 2 | 孵育器容量：≥12张微柱凝胶检测卡。 |
| 3 | 离心机容量：≥8张微柱凝胶检测卡。 |
| 4 | 打孔器：≥4组打孔器，应用于不同的检测项目。 |
| 5 | 耗材容量凝胶卡：≥40张凝胶卡，样本≥48个样本 |
| 6 | 试剂位：≥6 稀释液、反定型红细胞、筛检红细胞 |
| 7 | 稀释位：≥96个稀释位 |
| ★8 | 测试通量 1) ABO、RhD 血型定型检测每小时≥50个样本； 2) ABO、RhD 血型检测每小时≥100 个样本； 3) 不规则抗体筛查每小时≥48 个样本。 |
| 9 | 急诊功能：可手动设置样本紧急程度，保证急诊样本优先出具结果。 |
| 10 | 配备内置触屏电脑。 |

（7）恒温水浴箱（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 温度范围：RT+5°C~100°C |
| 2 | 温度波动度：≤±0.5°C |
| 3 | 温度均匀度：≤±0.5°C |
| 4 | 温度显示精度：0.1°C |
| 5 | 温度控制精度：0.1°C |
| 6 | 孔径（cm）：14/11/9/7/5 |
| 7 | 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 |
| 8 | 加温方式：不锈钢管式加热器 |
| ★9 | 内部容积（L）≥25 |
| 10 | LED数码管显示微电脑智能P.I.D.温度控制器，控温精准； 连续运行或定时运行：0~9999min； 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 |
| 11 | 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部及台板材质：SUS304不锈钢板。 |
| 12 | 侧装箱盖把手，避免使用者打开箱盖时，受外溢热蒸汽的损伤。 |
| 13 | 箱盖内部非对称斜坡设计，避免箱内水汽疑结后滴落在试验样品上，造成样品失效。 |
| 14 | 装有防滑橡胶支撑脚。 |

（8）电热培养箱（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 温度范围：室温+5°C~60°C |
| 2 | 温度均匀度：≤±1°C |
| 3 | 温度波动度：≤±0.5°C |
| 4 | 加温方式：底部加热方式 |
| 5 | 箱内循环方式：自然对流 |
| 6 | 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 |
| 7 | 温度控制器：LED数码管显示，P.I.D控制器 |
| ★8 | 内部容积（L）≥140 |
| 9 | 搁板：3 |
| 10 | 有玻璃内门，外门无观察窗。 |
| 11 | 微电脑P.I.D.温度控制器，控温精准； 连续运行或定时运行：0~9999min； 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 |
| 12 | 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。 |
| 13 | 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。 |
| 14 | 可抽拉活动式搁板，间距可调。 |

（9）振荡器（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 运行方式：圆周 |
| 2 | 额定范围：1000rpm/1200rpm |
| 3 | 运行模式：连续 |
| 4 | 语序相对湿度：80%±10% |
| 5 | 外壳防护等级：IP21 |
| 6 | 允许环境温度：5-50℃ |
| 7 | 设计合理，正常工作时，机身稳定，不移位、无噪音 |
| 8 | 多种不同规格的工作盒，可实现对粉剂药物、液基细胞变笨进行快速混匀 |
| 9 | 高效交流电机，特有风冷装置，可保证仪器长时间安全有效运行 |

（10）干燥箱（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 温度范围：50°C~200°C |
| 2 | 温度均匀度：≤最高工作温度±3.5% |
| 3 | 温度波动度：±1°C |
| 4 | 箱内循环方式：自然对流 |
| 5 | 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 |
| ★6 | 内部容积（L）≥120 |
| 7 | 搁板：3 |
| 8 | 有玻璃内门，外门无观察窗。 |
| 9 | 顶置出风口，开关方便。 |
| 10 | LED数码管显示P.I.D.温度控制器，控温精准； 连续运行或定时运行：0~9999min； 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 |
| 11 | 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS不锈钢板。 |
| 12 | 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。 |
| 13 | 可抽拉活动式搁板，间距可调。 |

（11）尿微量蛋白测定仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 测定原理：免疫散射比浊法和透射比色法 |
| 2 | 主要结构：主机、电源适配器、条码扫描枪、液体传感器接线及客户端软件；其中主机包含进样系统、分析系统、样本盘、打印机、显示屏。 |
| 3 | 检测模组：2 个测量模组(散射模组、透射模组) |
| 4 | 样本类型：随机尿液 |
| ★5 | 测定项目：尿微量白蛋白(mALB)、肌酐(Crea) |
| 6 | 报告项目：尿微量白蛋白(mALB)、尿肌酐(Crea)、尿微量白蛋白/尿肌酐(ACR) |
| ★7 | 样本位：≥18个样本位 |
| 8 | 线性范围： 尿微量白蛋白 5～200mg/L 肌酐 1～60mmol/L(11～678mg/dl) ACR=UmALB/UCrea: 0.1～200mg/mmol(1～1768mg/g ) |
| 9 | 样本量：尿液 3μL (mALB)、3μL(Crea) |
| 10 | 重复性：测量重复性(CV%) ≤ 5% |
| 11 | 携带污染率：携带污染率≤0.5% |
| 12 | 线性相关系数：≥0.99 |
| 13 | 温度的准确度和波动度：测量模组的温度准确度在±1℃内，波动度不大于 1℃ |
| 14 | 扫描器功能：具备条形码扫描输入功能 |
| 15 | 试剂余量提示：具备试剂余量提示功能 |
| 16 | 外部接口：分析仪具备 RS-232 接口，支持 HIS/LIS 系统连接功能 |
| 17 | 中文报告：具有中文报告打印功能 |
| 18 | 定标质控：具备定标、质控功能 |
| 19 | 工作环境：环境温度 10℃～35℃；相对湿度 35℃时小于 80%，无凝结水 |

（12）离心机 12孔（4台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 转速：4000rpm 离心力：2432xg |
| 2 | 门锁：电子锁门。 |
| 3 | 驱动与控制：微电脑控制，直流无刷电机驱动。 |
| ★4 | 键盘设定离心力、转速、离心时间，且液晶显示 |
| 5 | 安全保护：不平衡、超速保护，开门自动停机 |
| 6 | 转速精度：±30rpm |
| 7 | 定时范围：1s~99min/连续/短时离心 |
| 8 | 噪音：≤60dB |
| 9 | 角转子容量：真空采血管*12或15ml/20ml x 12 |
| 10 | 功率：80VA |

（13）离心机 48孔脱帽（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 最高转速：4200rpm；最大离心力：3155×g，最大容量：48*真空采血管 |
| ★2 | 温升指标≤8℃，精度：±10rpm |
| 3 | 噪音：≤55dB，定时范围：1～99h99min59S/连续/短时离心； |
| 4 | 微电脑控制、LCD液晶显示；采用交流变频电机驱动 |
| 5 | 10种升、降速率选择；10种自定义工作模式选择 |
| ★6 | 两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便 |
| 7 | 转速/离心力互设、同步显示；运行中可随时更改参数，无需停机 |
| 8 | 排风口可选装活性炭过滤装置，防止生物交叉感染 |
| 9 | 门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠 |
| 10 | 全钢制结构，不锈钢离心腔；不平衡保护；自动平衡，离心偏重容忍度最大可达30克，无需配平 |

（14）离心机 68孔脱帽（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 最高转速：4000r/m; 最大相对离心力：3352×g |
| 2 | 微电脑控制，LCD液晶显示，转速精度：±20 rpm |
| 3 | 定时范围：1～9999min/连续/短时离心; 点动功能 |
| 4 | 10种升/降速率选择；10种自定义工作模式选择 |
| 5 | 转速/离心力互设，同步显示，交流变频电机驱动。 |
| 6 | 两种计时模式可选，运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便 |
| 7 | 门盖双挂杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠 |
| 8 | 离心偏重容忍度最大可达30克，具有自动平衡装置和自动平衡保护 |
| ★9 | 运行中可随时更改参数，无需停机 |
| 10 | 独特的风冷排风设计，温升低，噪音小 |
| 11 | 全钢制结构，双层钢板防护 |
| 12 | 可选水平转子配置：15mlx28（圆低）、 10mlx56，5mlx68(真空管) |

（15）显微镜（3台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤50mm。 |
| 2 | 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 |
| 3 | 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 |
| ★4 | 照明系统：≥12000小时寿命LED光源 |
| ★5 | 双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 |
| 6 | 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 |
| 7 | 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 |
| 8 | 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） |
| 9 | 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 |

（16）医用冰箱（配置一）（4台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品类型：立式，双门，LOW-E玻璃门设计，带有电加热功能，能有效防止门体凝露。 |
| ★2 | 有效容积：≥730L。 |
| 3 | 温控系统：电子温度控制，箱内温度2~8℃，温度显示精度为0.1℃，控制温度调节精度为0.1℃。 |
| ★4 | 温度均匀性：大风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温差±2℃；（注册检验报告） |
| ★5 | 箱内控温方式：强制风冷循环，配备高效翅片式蒸发器； |
| ★6 | 制冷系统：采用进口品牌压缩机，HC制冷剂，高效节能环保。 |
| 7 | 安全系统： |
| 7.1 | 具有高温报警，低温报警，传感器故障报警，断电报警（报警时间≥48h），开门报警，后备电池电量低报警 6种报警功能。 |
| 7.2 | 有声音蜂鸣以及灯光闪烁两种报警方式。 |
| 7.3 | 控制器具有断电记忆功能，一次设定，持续放心使用。 |
| 8 | 人性化设计： |
| 8.1 | 标配测试孔，方便用户自行添加第三方检测传感器； |
| 8.2 | 箱体配有4个万向轮，方便运输以及箱体固定； |
| 8.3 | 内外箱体均使用优质喷涂钢板，经久耐用，能有效防止老化变形； |
| 8.4 | 门体开启≤45°角时具有自关闭功能，防止误开。 |
| 8.5 | 具有最少12个可调节高度层架和2个篮筐，方便用户根据使用调节。 |
| ★9 | 温度记录：箱体标配USB接口，可自动实时批导箱体内温度。 |

- 医用冰箱（配置二）（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 有效容积：≥280升； |
| 2 | 通过微电脑精准控制箱内温度，自由设定温度，温度-20℃～-40℃可调； |
| 3 | 高亮度LED显示箱内温度，温度显示精确0.1℃ |
| 4 | 采用双毛细管设计，电磁阀控制，保证箱内温度均匀可靠。 |
| 5 | 制冷系统：采用进口品牌压缩机，HC制冷剂，高效节能环保。 |
| 6 | 报警系统：报警功能有超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、电压超标报警；双重报警方式：声音蜂鸣报警、报警代码显示；断电报警持续24h；控制器具有断电记忆功能，一次设定，持续放心使用。 |
| 7 | 人性化设计： 1）标配测试孔，方便用户自行添加第三方检测传感器； 2）箱体配有4个脚轮和2个支脚，方便运输以及箱体固定； 3）配有外挂锁孔，可配挂锁，实现双锁管理。 |

- 内镜清洗工作站（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 工作站主体：设备台面、洗消槽为一整体采用独资公司生产的改性PMMA高分子复合原材料生产,抗氧化，耐酸碱对人体无毒性等特征及优点。人性化倾斜式操作面板平面设计，台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，使溅到台面的液体全部从下水道流走。台面支架为优质不锈钢，柜门采用专业定做的整体烤漆面板或高密度防火板和专用金属收边条制作，分段式倾斜设计，有效的降低工作人员洗消时的弯腰疲劳。方槽外尺寸：≥680mm×760mm×1500mm（长×宽×高），方槽槽内净尺寸：≥500mm×400mm×150mm（长×宽×深） |
| 2 | 自动灌流器：数量8套，操作面板采用人性化“隐形设计”有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，同时不留卫生死角、不占操作空间。一次性完成三个环节的工作：”注液、注气、计时。 |
| 3 | 快速接头：数量8套，整套快速接头采用进口材质，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。 |
| 4 | 中心气体处理器：数量2套，气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 |
| 5 | 电控排液：数量2套，通过面板控制排液，有效防止手动排水对内镜造成二次污染 |
| 6 | 高压水枪：数量4把，材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染 |
| 7 | 高压气枪：数量4把，材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染 |
| 8 | 方槽盖：数量2个，采用透明这亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分把每个槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况 |
| 9 | 给排水系统：数量8套，给水系统材质采用：360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 |
| 10 | 酒精灌流器：数量2套，面板控制操作自动添加酒精，干燥内镜腔体方便快捷 |
| 11 | 空压机：数量1台，全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa 供气量：65L/min 储气量：30L 噪音≦60分贝 电压：220V 输出功率：550W |
| 12 | 内镜储存柜：数量1个可放10根内镜，内镜根据规范垂直存，内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序， |
| 13 | 纯水机：数量1台产水水质:纯水电导率：≤15μs/cm ，产水量100L/h/套，由预处理系统、反渗透系统、纯水供水系统组成，集成在一体化机柜中，机柜尺寸：900×800×1900（长×宽×高mm），四周设检修门。 |
| 14 | 其他要求：需到医院实地勘察，根据临床实际场地设计。 |

标段二：

（1）骨科手术床（含骨科牵引架）（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 尺寸规格：2080*960*520mm（长*宽*高） |
| 2 | 床头及床尾：采用ABS优质工程塑料制作，整体吹塑一次成型，表面光滑，弧线型流畅设计，有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以拆卸及锁定，方便操作，中间配有蓝色防火板。床头下端带PPR材料凹凸式防撞胶，床尾外侧配有病历卡插座。 |
| 3 | 病床主体材质：优质碳钢喷塑或烤漆，颜色纯白，床架方管采用碳钢40*80*2.0mm，床架副管方管采用30*60*1.5mm。 |
| 4 | 床面板为四折，床面板采用ST14型冷轧钢板经磨具一次冲压成型，床面板厚度1.5mm，反面下有加固方管，整床承重大于300kg。 |
| 5 | 手动两摇：背部抬起角度0-75度以上，腿部抬起角度0-45度以上，摇动轻盈，丝杆具有双向保护装置，当背部或腿部上升（下降）至极限位置时，继续摇手柄，背部或腿部不做 动作，并且有封闭处理，无垃圾进入，材质为硬质合金滚压而成，配铜质螺母活灵、耐用，使用年数是一般丝杆3-4倍。 |
| 6 | 护栏：四档铝合金护栏，大铝型材的壁厚为2mm，小铝型材的壁厚为1.8mm，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，使用更方便、安全。 |
| 7 | 餐桌：采用翻板式餐桌，ABS餐桌面，带有水杯槽和手抓孔，易清洗，耐磨损，并充分节省病房有效的空间。 |
| 8 | 床脚：125mm中控刹车轮（双面轮），铝合金拉槽刹车踏板一脚制动，带有防滑功能，床移动灵活，锁止可靠并坚固耐用，中控底盘架采用碳钢方管30*60*3.0mm（长*宽*厚度）。床脚与床框整体焊接，无螺丝固定，牢固度增强，脚轮总体可承重500KG。 |
| 9 | 床框两侧配有两个输液插孔。 |
| 10 | 其他配置：杂物架。 |
| 11 | 床垫： 与床相配套，床垫随床体动作时，紧贴床面，二者相互结合协调一致，床垫两边带有透气孔，拉链，床垫可折叠。床垫面料：防水、防滑、透气、抗菌透气材料。床垫厚度：6公分，分别由2公分优质软椰丝和4公分高密度海绵两部分组成。（椰丝需经高温处理、防蛀、防霉） |

（2）高级呼吸机（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 基本特征 |
| 1 | 适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 |
| ★2 | 采用≥18.5英寸（SV800）、≥15.6英寸（SV600）彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，用户触摸操作更流畅反馈更灵敏，有效解决传统触摸屏模糊可视性差，支持176度广视角查看。 |
| 3 | 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供6种环图（SV600 4种环图），支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。 |
| 4 | 自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试 |
| 5 | ≥90分钟内置后备可充电锂电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电锂电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 |
| 6 | 气动电控呼吸机 |
| ★7 | 可选配一体化集成式备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作 |
| ★8 | 标配实时气源压力电子显示。 |
| 9 | 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 |
| 10 | 5000条事件日志，连续96小时多参数趋势数据 |
| 11 | 具备截屏U盘导出功能（可缓存50张屏幕文件）。 |
| ★12 | 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。 |
| 13 | 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染； |
| 14 | 标配一体化模块插件箱，可兼容原装同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展； |
| 15 | 可选配（原装同品牌）旁流CO2模块监测； |
| 16 | 可选配主流CO2模块监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行氧合指数OI和P/F值的计算； |
| 17 | 可选配（原装同品牌）SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波； |
| 18 | 可选配顺磁氧 |
| ★19 | 具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数； |
| 二 | 呼吸模式及功能 |
| 1 | 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式； |
| 2 | 可选配高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel；容量支持通气VS；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）； |
| 3 | 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 |
| ★4 | 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。经湿化器加湿加温后氧疗效果更佳。 |
| 5 | 经鼻持续气道正压通气nCPAP（仅选配新生儿功能的无创通气）； |
| ★6 | 先进的智能同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync），自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。 |
| 7 | 其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能； |
| 8 | 具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能； |
| ★9 | 可选配脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程； |
| 10 | 具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量； |
| 11 | 可选配肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾； |
| 12 | 可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值； |
| ★13 | 可选配辅助压监测，提供食道压气囊位置评估工具（可自动进行阻塞实验），提供两个辅助压采样口，可同时监测双通道辅助压。（只有SV800才有）； |
| ★14 | 可提供食道压附件，方便临床使用。（只有SV800才有）； |
| 15 | 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能； |
| 16 | 基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）； |
| 三 | 设置参数 |
| 1 | 潮气量：20ml—4000ml（选配新生儿模块时，2ml—4000ml） |
| 2 | 呼吸频率：1-100/min（选配新生儿模块时，1-150/min） |
| 3 | 吸气流速：6-180L/min（选配新生儿模块时，2-180L/min） |
| 4 | SIMV频率：1-60/min |
| 5 | 吸/呼比：4:1—1:10 |
| 6 | 最大峰值流速：180L/min(选配备用空气气源时可达200L/min) |
| 7 | 吸气压力：1--100 cmH2O |
| 8 | 压力支持：0—100cmH2O |
| 9 | PEEP：0~50 cmH2O |
| 10 | 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF |
| 11 | 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF（选配新生儿模块时，0.1—20L/ min，或 OFF） |
| 12 | 呼气触发灵敏度：Auto, 1-85% |
| 13 | 氧浓度：21—100vol.% |
| 14 | 叹息功能：有 |
| 四 | 监测参数 |
| 1 | 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测； |
| 2 | 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测； |
| 3 | 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量； |
| 4 | 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 |
| 5 | 吸入氧浓度的监测 |
| 6 | 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测； |
| 7 | 提供评估肺损伤的监测参数，如机械能（仅SV800）、驱动压，并持续显示。 |
| 8 | 提供吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、食道压摆动值、跨肺驱动压、吸气末胃内压、呼气末胃内压、食道压压力时间乘积、胸壁顺应性、肺顺应性等辅助压监测参数（仅SV800选配辅助压功能）。 |
| 9 | 可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间（仅SV800单独提供辅助压/时间波形）； |
| 10 | 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，食道压/容积（仅SV800），跨肺压/容积（仅SV800），6种呼吸环监测； |
| ★11 | 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策； |
| 12 | 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策； |
| 13 | 实时提供监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 |
| 五 | 报警参数 |
| ★1 | 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示 |
| 2 | 分级报警和声光报警 |
| 3 | 气道压力：过高/过低报警 |
| 4 | 分钟通气量：过高/过低报警 |
| 5 | 潮气量：过高/过低报警 |
| 6 | 总呼吸频率：过高/过低报警 |
| 7 | 吸入氧浓度：过高/过低报警 |
| 8 | EtCO2：过高/过低报警 |
| 9 | 窒息报警，时间可设置（5-60s） |
| 10 | 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 |
| 11 | 电源、气源中断报警 |
| 12 | 电池低压报警 |
| 六 | 其他功能 |
| 1 | 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 |
| 2 | 信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。 |
| 3 | 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 |

（3）除颤仪（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面；配备监护功能：血氧饱和度、无创血压；提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册认证。 |
| 2 | 支持中文操作界面。 |
| 3 | 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 |
| 4 | 具备手动除颤、监护、起搏、自动体外除颤（AED）功能。 |
| 5 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
| ★6 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量≥350J；提供病人接触阻抗指示，显示病人与电极板/电极片接触阻抗状态及具体阻抗值。 |
| 7 | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J |
| 8 | 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |
| ★9 | 开机时间≤3s；除颤充电迅速，充电至200J≤4s；除颤后ECG恢复≤3秒；电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足紧急情况下除颤的快捷及有效操作；支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络；具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁≥4种方式；发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。 |
| 10 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。 |
| 11 | 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 |
| 12 | 心律失常分析种类≥20种。 |
| 13 | 无创血压收缩压测量范围：最小值 ≥25 mmHg，最大值≤290mmHg（成人）；最小值 ≥25 mmHg，最大值≤240mmHg（小儿）；最小值 ≥25 mmHg，最大值≤140mmHg（新生儿）；舒张压测量范围：最小值 ≥10 mmHg，最大值≤250mmHg（成人）；最小值 ≥10 mmHg，最大值≤200mmHg（小儿）；最小值 ≥10 mmHg，最大值≤115mmHg（新生儿）。 |
| 14 | 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 |
| 15 | 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |
| 16 | 支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。 |
| 17 | 支持≥100名患者档案存储与回顾功能。 |
| 18 | 支持≥1000个事件的存储与回顾功能。 |
| 19 | 支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。 |
| 20 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。 |
| 21 | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 |
| 22 | 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面≥0.74m跌落冲击。 |

（4）麻醉监护仪（BIS+AG+NMT模块）（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 监护仪结构 |
| ★1 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个. |
| ★2 | ≥15.5英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节 |
| 3 | 工作海拔高度≥4500米，满足高原地区 |
| 4 | 采用无风扇设计 |
| 5 | 可内置高能锂电池，供电时间≥4小时 |
| ★6 | 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 |
| 二 | 检测参数 |
| ★1 | 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，标配呼末监测。 |
| ★2 | 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 |
| 3 | 支持3/5导心电监测 |
| 4 | 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析 |
| ★5 | 支持≥4通道心电进行多导心电分析 |
| ★6 | 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 |
| 7 | 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm |
| 8 | 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 |
| 9 | 无创血压适用于成人，小儿和新生儿 |
| 10 | 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 |
| 11 | 提供辅助静脉穿刺功能 |
| 12 | NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg |
| 13 | 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿 |
| 14 | 提供灌注指数（PI）的监测 |
| 15 | 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 |
| 16 | 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测 |
| 17 | 有创压适用于成人，小儿和新生儿 |
| 18 | IBP有创压测量范围：-50~360mmHg |
| 19 | 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 |
| 20 | 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 |
| 21 | 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 |
| ★22 | 支持模块，进行BIS，NMT，AG参数监测，并通过三类注册 |
| 23 | 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 |
| 三 | 系统功能 |
| 1 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 |
| ★2 | 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料 |
| 3 | 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾 |
| 4 | 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |
| ★5 | 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能 |
| 6 | 支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾 |
| ★7 | 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据 |
| 8 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |
| 9 | 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 |
| 四 | 产品设计与认证 |
| 1 | 产品通过国家III类注册和FDA认证 |
| 2 | 产品设计使用年限≥8年 |
| ★3 | 产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录，提供证明材料。 |

（5）全电子麻醉机（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 工作条件及基本配件 |
| 1 | 工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95% |
| 2 | 电源：220V-240V，50/60Hz |
| 3 | 标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥150分钟（新电池，环境温度25℃） |
| 4 | 接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，4个辅助电源接口等 |
| 5 | 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配独立脚轮刹车 |
| 6 | 适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 |
| 7 | 非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全 |
| 二 | 气源 |
| 1 | 标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源 |
| 2 | 具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25% |
| 3 | 快速充氧范围25 - 75 l/min。 |
| 三 | 流量计 |
| ★1 | 全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) （总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)） |
| 2 | 具备备用流量计 |
| 3 | 具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。 |
| 四 | 挥发罐 |
| 1 | 标配双麻醉罐位 |
| 2 | 标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。 |
| 五 | 呼吸同路 |
| 1 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转不小于30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求 |
| 2 | 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 |
| 3 | 二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml |
| 4 | 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 |
| 5 | 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 |
| 6 | 可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作 |
| 7 | 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |
| 8 | 标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换 |
| 9 | 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 |
| 六 | 呼吸机 |
| 1 | 气动电控呼吸机，全中文操作和显示 |
| ★2 | 可提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式 |
| 3 | 潮气量范围：容量控制：20ml-1500ml；压力控制：5ml-1500ml |
| 4 | 吸气压力设置范围：5-70 cmH2O |
| 5 | 支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O |
| 6 | 呼吸频率：4-100次/分钟 |
| 7 | 吸呼比：4:1到1:8 |
| 8 | 压力限制范围：10-100 cmH2O |
| 9 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O |
| 10 | 吸气暂停：OFF，5%-60% |
| 11 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 |
| ★12 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 |
| 13 | 可升级肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具 |
| 七 | 数字和波形监测 |
| 1 | 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 |
| ★2 | 彩色触摸屏≥15吋，可同屏显示3通道波形和呼吸环图 |
| 3 | 内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件 |
| 4 | 插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用 |
| 5 | 可配备插件：AG麻醉气体模块，EtCO2，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求 |
| ★6 | 可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测 |
| 7 | 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示 |
| 8 | 潮气量监测范围：0-3000ml |
| 9 | 分钟通气量监测范围：0-100L/min。 |
| 八 | 认证 |
| 1 | 认证：通过CFDA及CE认证，入选《优秀国产医疗设备产品遴选目录》 |

（6）四通道输液工作站（3个注射泵+1个输液泵）（2套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 床旁输液工作站 |
| 1 | 床旁输液工作站必须具备CFDA注册证 |
| 2 | 床旁工作站以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与工作站数据无缝连接 |
| 3 | 床旁工作站只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 |
| 4 | 床旁输液工作站任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求 |
| 二 | 注射泵 |
| 1 | 注射精度≤±2% |
| 2 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h |
| 3 | 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml |
| 4 | 快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； |
| 5 | KVO：0.1-5ml/h |
| 6 | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |
| 7 | 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； |
| 8 | 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 |
| 9 | 具有以下注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能 |
| ★10 | 不小于3.5英寸彩色大屏幕，同屏显示：输注模式、速度、预置量、累计量、剩余时间、电池状态、药物名称、报警压力阈值和在线压力等信息； |
| 11 | 全中文软件操作界面 |
| 12 | 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 |
| 13 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； |
| ★14 | 支持药物库，可储存2000种药物信息 |
| ★15 | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色 |
| 16 | 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 |
| 17 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |
| 18 | 压力报警阈值至少12档可调，最低75mmHg |
| 19 | 信息储存：可存储至少2000条的历史记录 |
| 20 | 电池工作时间≥5小时@5ml/h |
| 21 | 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 |
| 22 | 防异物及进液等级IP23 |
| 23 | 注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求 |
| 三 | 输液泵 |
| ★ | 支持输血功能，并提供证明文件 |
| ★2 | 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 |
| 3 | 输液精度≤±5% |
| 4 | 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h |
| 5 | 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml |
| 6 | 快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； |
| 7 | KVO：0.1-5ml/h |
| 8 | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |
| 9 | 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 |
| 10 | 具有以下输液模式：速度模式（支持ml/h和滴/min两种单位）、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式；具备联机功能 |
| 11 | 不小于3.5英寸彩色大屏幕，同屏显示：输注模式、速度、预置量、累计量、剩余时间、电池状态、药物名称、报警压力阈值和在线压力等信息； |
| 12 | 全中文软件操作界面 |
| 13 | 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 |
| 14 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； |
| 15 | 支持药物库，可储存2000种药物信息。 |
| ★16 | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色 |
| 17 | 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 |
| 18 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |
| ★19 | 压力报警阈值至少12档可调，最低75mmHg |
| ★20 | 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 |
| 21 | 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警 |
| 22 | 信息储存：可存储2000条的历史记录 |
| 23 | 电池工作时间≥5小时@25ml/h |
| 24 | 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 |
| 25 | 防异物及进液等级IP23 |
| 26 | 泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。 |

（7）可视喉镜（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 喉镜与显示屏一体化结构，便携易用 |
| ★2 | 一支喉镜手柄可与大、中、小等五种以上不同规格的镜片匹配使用，适用范围广 |
| ★3 | 全防水设计，可浸泡消毒，摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源 |
| 4 | 视频喉镜的全金属框架，机械强度高 |
| 5 | USB读取与存储，大容量16G TF卡 |
| 6 | 镜头像素：摄像头进口30万像素摄像头 |
| 7 | 液晶屏像素（PIX）不低于320*240 |
| 8 | 分辨率≥3.72lp/mm |
| 9 | 光照度：≥150 Lux |
| ★10 | 显示器可前后转动角度0-180°，显示器可左右转动角度0-270° |
| 11 | 内置电源：可充电高能聚合物锂电池3.7V DC，2000mAh |
| 12 | 电池持续放电时间不低于200min |
| 13 | 充电时间：3h，充电次数＞400次 |
| 14 | 液晶屏3''及以上 |
| 15 | 屏幕比例：4:3 |
| 16 | 低电量屏幕显示功能 |
| 17 | 一次性视频喉镜片为进口医用级高分子PC材料 |
| 18 | 视场角 45°-65° |
| 19 | 景深5-100mm |
| 20 | 摄像头与镜片前端垂直距离：≤30mm |
| 21 | 可插入镜片长度：80-132mm |
| 22 | 渐缩型镜片前端厚度：11-17mm |
| 23 | 镜片角度：33-44度 |
| 24 | 高清数字化系统芯片 |
| 25 | 一键拍照/录像功能 |
| ★26 | 具备无线充电及充电指示功能 |

（8）心电图机（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 工作条件 |
| 1 | 运行温度：10到40℃：储存温度：-10到40℃ |
| 2 | 相对湿度：15到95%（非冷凝） |
| 3 | 运行大压：700到1060hPa；存储大气压力：500到1060hPa |
| ★4 | 电源：交流输入100～240VAC；交流输出12VDC：医疗级开关电源 |
| 5 | 电池：可充电锂电池，不打印情况下可连续工作3小时；正常操作下电池寿命在3年以上 |
| 二 | ECG输入 |
| 1 | ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集 |
| 2 | 导联选择：手动/自动可选，需支持Cabrera 导联体系 |
| ★3 | 输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） |
| 4 | 频率响应：0.05-150Hz (+0.4dB,-3dB) |
| 5 | 定标电压：1mV±0.5% |
| 6 | 抗极化电压：±300mV |
| 7 | 内部噪声：≤15µVp-p |
| 8 | 时间常数：≥5s(0,+20%) |
| 9 | 共模抑制比：≥95dB |
| ★10 | 输入电流：≤0.01µA |
| 11 | 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 |
| 12 | 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 |
| 三 | 波形处理 |
| 1 | A/D转换：18bit |
| 2 | 采样率：4000Hz |
| 3 | 灵敏度选择：5、10、20mm/mV |
| ★4 | 抗干扰滤波： |
| 4.1 | 肌电滤波器：25Hz/35Hz |
| 4.2 | 交流滤波器：50Hz/60Hz |
| 4.3 | SSF席勒平滑滤波器 |
| 4.4 | SBF席勒基线稳定滤波器 |
| 4.5 | 席勒滤波技术组合了数字低通相位滤波和数字信号补偿技术（通常认为是非常难于应用的技术），能自动分析基线相位响应，既能高效抑制基线漂移，又能保护心电低频信号的真实性，有效的减少噪声，更少的QRS波的改变，有效保护ST段信息，提高ST段测量参数的准确性。 |
| 四 | 记录器 |
| 1 | 走纸速度：12.5、25、50 mm/s ±3% |
| 2 | 打印方式：实时同步或连续打印12道心电波形 |
| 3 | 记录内容：心电波形、分析结果、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息等 |
| 4 | 采用114mm热敏打印纸 |
| 5 | 记录通道：3/6/12道 |
| 五 | 其他功能 |
| 1 | 电极片脱落，电极片阻抗，过压，AC噪音，基线波动及肌颤检测,可自动检测皮肤电极阻抗判断连接是否完好，是否符合心电图检查连接。 |
| 2 | 六秒出报告：6 秒左右开始打印报告（采集、诊断分析、描记波形、打印报告完成总共时间不超过20 秒）；同时拥有种报告格式供选择。 |
| ★3 | 可打印左后V7，V8，V9导联及右后V5r,V6r导联的心电波形 |
| 4 | 可内置存储的数据不少于350个 |
| ★5 | 可按年龄段对患者的心电图进行诊断分析。 |
| 6 | 具备有线或无线网络数据传输功能 |
| 7 | 能够直接通过串口线连接电脑进行数据传输 |
| 8 | 具有长时间节律记录功能。 |
| 9 | 能够使用U盘进行外接存储数据 |
| 六 | 物理性能 |
| 1 | 设备尺寸：258*193*50mm |
| 2 | 设备重量：含纸1.5公斤 |
| 3 | 屏幕尺寸：10.4英寸 |
| 4 | 屏幕分辨率：800*600 |
| 5 | 接口 |
| 5.1 | ECG心电信号接口 |
| 5.2 | 网络模块接口(有线或无线) |
| 5.3 | USB接口（连接条码扫描，外接存储设备等） |
| ★6 | 全触摸屏操作，面板上只有一个电源开关，其他控制全部采用触摸屏，触摸屏上壳直接显示键盘。 |

（9）手术对接车（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 转运车尺寸:3900x600x640/970(mm) |
| 2 | 转运车主要框架结构采用国际A380.2优质铝合金压铸成型，外观美观坚固。 |
| 3 | 转运车车面及护栏采用进口PE材料一次成型，坚实美观。 |
| 4 | 转运车车面分体设计，上体适用优质阻尼器做支撑力源，操作方便。 |
| 5 | 转运车手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为500/900mm。 |
| 6 | 转运车采用国际先进中控刹车系统，稳定可靠。配置万向、定向脚轮，一人可轻松操作。 |
| 7 | 转运车从整体设计、制造上更能满足您的要求，更具人性化，是目前医院运送病员之理想选择。 |

（10）抢救车（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于医护人员对病人急救； |
| 2 | 主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃、除颤平台、专业锐器盒、隐藏式书写工作台、ABS透明侧翻式物料盒、方便存放病历等资;两只ABS污物桶方便分类存放垃圾；升降输液架外杆Φ25，内杆Φ19,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩、5M电源插板、氧气瓶基座； |
| 3 | 正面：中控锁，配置有五层抽屉、抽屉可取出；两小抽面586＊70mm、内部使用尺寸：512*362*55mm；两中抽面586*140mm内部使用尺寸：512*362*126mm；一大抽面568*210mm、内部使用尺寸：512*362*185mm；抽屉框为不锈钢框架，三连弹珠三折静音导轨，3*3分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料，可取出；ABS抽屉面板带标识牌； |
| 4 | 豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向； |
| 5 | 台面车体尺寸：790*480*920mm. |
| 6 | 配置单：伸缩辅助台:一件；除颤台:一件；锐器盒: 一件；污物桶:两件；输液杆:一件；电源插板: 一件；氧气瓶基座:一件；中控锁:一只；静音万向脚轮：两只；静音刹车脚轮：两只 |

（11）高频电刀（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品特点 |
| 1.1 | 输出功率：300W |
| 1.2 | 七种输出模式：①纯切 ②混切1 ③混切2 ④喷凝 ⑤强凝 ⑥标准双极 ⑦双极强凝 |
| 1.3 | 全部微电脑控制。 |
| 1.4 | 纯切：最大输出功率可达到300W，对任何组织、结构、轻松实施手术。 |
| 1.5 | 混切：适用于任何组织，在切割的同时提供很好的凝血效果。 |
| 1.6 | 喷凝：适合于普通开放性手术用，组织凝固层较深，具有强大的凝血效果。 |
| 1.7 | 强凝：用于腔镜外科和其他精细组织的快速接触式凝血，适合于内镜手术用； |
| 1.8 | 标准双极：当组织达到凝固的效果时输出的功率便开始缓慢下降，达到很好的凝血效果。 |
| 1.9 | 具备高性能的病人回路电极板接触质量检测系统（REM）、功率自动补偿系统（PPS）。 |
| 1.10 | 可以配合腹腔镜、宫腔镜等使用，适用于各科类手术。 |
| 1.11 | 具有刀笔遥控调节输出功能。 |
| 1.12 | 无外置风扇散热，可有效避免定向气流的形成，适用于层流净化手术室。 |
| 1.13 | 具有双极强凝功能 |
| 2 | 技术参数 |
| 2.1 | 环境温度范围：5℃～40℃； |
| 2.2 | 相对湿度范围：≤80； |
| 2.3 | 大气压力范围：86.0～106.0kPa； |
| 2.4 | 电源：220V±22V， 50Hz±1Hz。 |
| 2.5 | - 工作频率：416KHz |
| 2.6 | 额定输出功率： a）纯切： 1W～300W（负载800Ω）； b）混切1：1W～250W（负载800Ω）； c）混切2：1W～200W（负载800Ω）； d）喷凝： 1W～80W（负载800Ω）； e）强凝： 1W～120W（负载800Ω）； f）标准双极：1W～50W（负载200Ω）； g）双极强凝：1W～90W（负载200Ω）； |
| 2.7 | 整机功耗：≤1100VA。（切割功能300W、标准双极功能50W输出时） |
| 2.8 | 运输和贮存: a)环境温度范围：一40℃～55℃； b)相对湿度范围：≤95％； c)大气压力范围：500hPa～1060hPa。 |
| 3 | 标准配置清单： 电刀笔 5把 中性电极 10片 双极镊 1把 高频电缆线 1条 极板导线 1条 双极镊子连线 1条 脚踏开关 1只 电源线 1条 保险管 3只 |

（12）吸引器（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围 |
| 1 | 适用于各医院医疗单位手术时需吸引脓血、脓痰和粘质液体及其他需要负压吸引的场合。（不适用于流产吸引） |
| 二 | 结构特征： |
| 1 | 全塑面板，防水蚀性好。 |
| 2 | 采用无油润滑活塞泵、无油雾污染。 |
| 3 | 低噪声、大流量，手动、脚踏开关任意选用，操作方便。 |
| 4 | 设有溢流装置，防止液体流入泵内。 |
| 5 | 负压调节系统可根据需要无极调压。 |
| 三 | 主要技术指标 |
| 1 | 吸引泵：活塞泵 |
| 2 | 极限负压值≥0.09 MPa |
| 3 | 负压调节范围：0.02 MPa-极限负压值 |
| 4 | 抽气速率≥20L/min |
| 5 | 贮液瓶:2500ml/只、2只一组 |
| 6 | 噪音≦65dB |
| 7 | 电源 ：220V±10% 50Hz±2% |
| 8 | 输入功率≦150VA |
| 9 | 熔丝管：RF1Φ5×20/2.0A |
| 10 | 重量：18Kg |
| 11 | 外形尺寸：350×312×800（mm） |

（13）止血仪（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 压力设定范围：0-100 kPa |
| 2 | 压力稳定精度：±5 kPa |
| 3 | 时间设定范围：0-120分钟 |
| 4 | 初始充气时间：≤60秒 |
| 5 | 供电电源：AC 220V±10% 50Hz |
| 6 | 额定功率：≤60VA |
| 7 | 噪音：正常工作状态≤55dB |
| 二 | 性能特点 |
| 1 | 小巧美观、移动灵活、能同时进行两路输出，两个通道可独立工作，为不同肢体止血。 |
| 2 | 高规格硬件、软件完善。 |
| 3 | 易学易用、操作简单。采用国际流行的插拨式接口，连接方便可靠。 |
| 4 | 术中可随时增减（压力、时间）设定值。 |
| 5 | 自动检测漏气功能、欠压自动补偿。 |
| 6 | 充气速度快，保压效果好。 |
| 7 | 止血袖带最大耐压值为120 kPa。 |
| 8 | 六十秒以内可以把腿部袖带冲压到100 kPa。 |
| 三 | 保险功能 |
| 1 | 阶梯放气，防止患者心、脑突然缺血；工作压力超过80 kPa显示屏闪烁报警；术中供电中断，内部闭锁装置可保持袖带内压力不下降。 |
| 四 | 报警功能 |
| 1 | 手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作；气路严重泄漏以灯光和声响报警。 |
| 五 | 计时、记忆功能 |
| 1 | 手术中显示剩余时间，手术结束，显示累计时间，并自动记忆上次设定时间、压力参数，以供下次参考，可节省设定时间。 |

（14）空气消毒机（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 外形：移动式 |
| ★2 | 消毒方法：等离子体+静电吸附。 |
| 3 | 最大适用体积：60 m3 |
| 4 | 额定循环风量：600 m3/h |
| 5 | 噪声：≤55dB(A) |
| 6 | 负离子浓度：≥6×106 个/cm3 |
| 7 | 等离子体场强度：8 kV±0.3 kV |
| 8 | 臭氧泄漏量≤0.003mg/m³ |
| ★9 | 颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99%，提供权威机构检测报告。 |
| 10 | 气雾室细菌的杀灭率均＞99.90%，提供权威机构检测报告。 |
| ★11 | 自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均＞98.00%，提供权威机构检测报告。 |
| 二 | 电气参数 |
| 1 | 输入功率：≤103W |
| 2 | 电源：AC 220V 50Hz |
| 三 | 性能参数 |
| 1 | 可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 |
| ★2 | 外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构，提供实物照片。 |
| ★3 | 采用两端式结构等离子体电场，杀菌净化一体，提供实物照片。 |
| 4 | 选用可调式等离子电源，确保实时有效性，确保零臭氧排放。 |
| 5 | 选用高效低阻H13级别高效过滤器，有效去除室内PM2.5以及微小细菌。 |
| 6 | 选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。 |
| ★7 | 风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。 |
| 8 | 配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。 |
| 9 | 增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。 |
| 10 | 预约模式可实现9时段预约开关机。 |
| 11 | 模块化设计，方便用户维护保养。 |
| 12 | 工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 |
| 13 | 液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。 |
| 14 | 负氧离子功能，清新空气。 |
| 15 | 等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 |
| 四 | 企业和产品资质 |
| 1 | 企业具有消毒产品生产企业卫生许可证，通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。 |
| 2 | 产品具有消毒产品卫生安全评价报告。 |
| 3 | 产品具有CE认证，具有EMC证书和报告，具有LVD证书和报告。 |
| 4 | 产品具有实用新型专利。 |
| 5 | 具备软件著作权证书。 |

（15）X光观片灯（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 最大亮度：0 ~ 4000cd /㎡ |
| 2 | 色温:6500k |
| 3 | 功率: 120W |
| 4 | 均匀性：＞0.7 |
| 5 | 散射系数：≥90% |
| 6 | 调光范围 1 %~ 100 % |
| 7 | 视图面板：调光系统 |
| 8 | 外部尺寸(长*宽*高 mm ):1558 * 506 * 254 |
| 9 | 可视面积大小(左*右毫米):1440最大值 |
| 10 | 适用范围：胶片尺寸≤35.5cm×43cm |

（16）医用冰箱（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品类型：立式，单门，LOW-E镀膜玻璃门设计； |
| 2 | 有效容积：≥360L，外形尺寸≤660×655×1980； |
| 3 | 温控系统：电子温度控制，箱内温度2~8℃，温度显示精度为0.1℃，控制温度调节精度为0.1℃。 |
| 4 | 温度均匀性：大风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温差±2℃；（有注册检验报告检验数值为准） |
| 5 | 具有蓄电池，断电后可持续显示箱体内温度≥48h。 |
| ★6 | 箱内制冷方式：强制风冷循环，配备高效翅片式蒸发器; |
| 7 | 安全系统： |
| 7.1 | 具有高温报警，低温报警，传感器故障报警，断电报警（报警时间≥48h），开门报警，后备电池电量低报警 6种报警功能。 |
| 7.2 | 有声音蜂鸣以及灯光闪烁两种报警方式。 |
| 7.3 | 控制器具有断电记忆功能，一次设定，持续放心使用。 |
| 7.4 | 独立门锁设计，防止随意开启，确保使用安全，具有独立锁片，用户可自行添加门锁。 |
| 8 | 人性化设计： |
| 8.1 | 标配测试孔，方便用户自行添加第三方检测传感器； |
| 8.2 | 箱体配有2个万向轮+2个可调节高度支脚，方便运输以及箱体固定； |
| 8.3 | 门体开启≤45°角时具有自关闭功能，防止误开。 |
| 8.4 | 具有最少5个可调节高度层架，方便用户根据使用调节。 |
| ★9 | 温度记录：箱体标配有热敏打印机，可自动实时打印箱体内温度，打印间隔自由调节：1min至999min。 |

（17）低温等离子消毒柜（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 容积：≥135L，上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。篮筐尺寸：690x390x60mm； |
| 2 | 腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。 |
| 3 | 电极网材质为铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。 |
| ★4 | 顶杆驱动式电动升降的单门。门板为全金属材质，不可具有开窗等妨碍密封性能的结构，具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 |
| ★5 | 加热膜数量≥2个，门板温度保持设定温度，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。 |
| 6 | 具有脚踢开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。 |
| 7 | 采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。 |
| 8 | 采用卡匣胶囊式加注；每个卡匣12个胶囊。H2O2用量误差＜1%，提供省级以上检测中心的卡匣检测报告。卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。 |
| ★9 | 具有专利技术的过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，省级以上检测机构出具的检测报告和专利证书。 |
| 10 | 产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。 |
| 11 | 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 |
| ★12 | 产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。 |
| ★13 | 采用晶体管控制等离子电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2,提供省级以上检测机构检测报告。系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。 |
| 14 | 采用5寸彩色触摸屏。PLC控制系统。 |
| ★15 | 显示屏可显示：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际显示屏界面照片。 |
| ★16 | 配置有打印系统，能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品； |
| 17 | 可选用电脑监控系统，实现灭菌数据的实时监控和历史运行记录的永久存储。 |
| ★18 | 根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序 |
| 19 | 具有程序运行倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 |
| 20 | 外形尺寸：(99×76×160)cm，外形尺寸小，可通过绝大多数医院室门，安装、操作简便。 |
| ★21 | 灭菌能力：聚四氟乙烯管腔:直径1mm,长度2000mm；不锈钢管腔:直径1mm,长度500mm，提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。 |
| 22 | 提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告； |
| ★23 | 灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供省级以上检测机构出具的毒理学检测报告； |
| ★24 | 灭菌后对金属器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.0100，对金属器械基本无腐蚀。需提供省级以上检测机构的理化性检测报告。 |
| ★25 | 提供产品CE证书和卫生安全评价报告； |

（18）内科技能实训室（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 高级综合穿刺术与叩诊检查技能训练模拟人 |
| 1 | 逼真模拟人： |
| 1.1 | 模拟人为仰卧、枕过伸位、头偏向左侧的年轻男子仿真人体 |
| 1.2 | 骨性标志明显，锁骨、肋骨、肋间隙、脐、耻骨联合、髂前上棘、胸锁乳头肌、腹股沟韧带等与真正人体解剖位置一致，根据解剖知识可触及上述组织，正确寻找穿刺点。 |
| 1.3 | 自动颈动脉、股动脉搏动，触诊感觉真实 |
| 1.4 | 可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、可以叩诊心脏浊音界、诊肝浊音界、叩诊腹部移动性浊音 |
| 1.5 | 肝穿刺抽脓术操作时，触诊肝区病人可发出呻吟声 |
| 1.6 | 肝肾穿刺时，可以选择屏气提示以限定穿刺时间，在屏气时间内穿刺操作才正确 |
| 1.7 | 骨髓穿刺的模块可以更换 |
| 1.8 | 穿刺正确和错误时，有语音提示 |
| 1.9 | 骨髓穿刺的模块可以更换。 |
| 2 | 方便灵活的操作台： |
| 2.1 | 操作台移动方便，并且固定简单、稳当 |
| 2.2 | 根据操作的不同可以方便的改变模拟病人体位，仰卧位、坐位、半坐位、右侧卧位等都可以轻松实现 |
| 2.3 | 控制面板选择按钮，配有人体轮廓，指示操作进针的部位 |
| 3 | 逼真模拟操作过程，可以进行十余项操作和穿刺训练 |
| 3.1 | 无菌操作术 |
| 3.2 | 右侧颈内静脉穿刺 |
| 3.3 | 右侧锁骨下静脉穿刺 |
| 3.4 | 右侧股静脉穿刺 |
| 3.5 | 左侧气胸穿刺 |
| 3.6 | 左侧胸腔积液穿刺 |
| 3.7 | 肝穿刺抽脓 |
| 3.8 | 腹腔穿刺 |
| 3.9 | 心包腔穿刺 |
| 3.10 | 心内注射 |
| 3.11 | 髂前上棘骨髓穿刺 |
| 3.12 | 腹腔移动性浊音叩诊练习 |
| 3.13 | 气胸、液胸叩诊练习 |
| 4 | 控制面板功能 |
| 4.1 | 在人体轮廓上圆点标志为模拟穿刺术操作的进针部位， |
| 4.2 | 在人体轮廓两侧,矩形标志提供选择需要操作的穿刺术按钮，轻轻一按按钮可选择操作的穿刺术。 |
| 4.3 | 穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音,并在控制面板上有正确/错误/过深LED灯提示 |
| 4.4 | 启动或关闭脉搏，指示灯亮为启动，指示灯灭为关闭 |
| 4.5 | 选择训练模式与考核模式。训练模式下特有的语音提示讲解功能，考核模式下无语音提示讲解功能。 |
| 4.6 | 可关闭正在播放的语音。 |
| 4.7 | 可重置仪器初始状态(出厂设置)，即未选择穿刺部位状态 |
| 5 | 大容量SD卡语音存储,详细讲解各穿刺部位的临床意义及操作方法。 |
| 6 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 二 | 腹腔穿刺仿真病人模型 |
| 1 | 模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 |
| 2 | 解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。 |
| 3 | 可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等 |
| 4 | 模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。 |
| 5 | 本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。 |
| 6 | 可进行无菌操作流程练习 |
| 7 | 从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 |
| 8 | 穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换 |
| 三 | 高智能数字网络化体格检查教学系统（心肺听诊、腹部触听诊、血压测量三合一功能） |
| 1 | 心音听诊：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。 |
| 2 | 肺脏听诊：实现全肺听诊，听诊体征更加接近真实。可进行大于等于70种呼吸音听诊，包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等。 |
| 3 | 鉴别听诊： |
| 3.1 | 心脏部分：将11种三音律汇总，可选择任意两种心音进行对比，对其它易混淆的心音进行对比。在相应部位，可分别出现两种对比的心音。 |
| 3.2 | 肺脏部分：可进行十几对呼吸音鉴别，以图表方式相互论述，在仿真病人的左右肺部，可分别听到这两种易混淆的声音。 |
| 4 | 具有心肺听触诊多媒体教学系统软件：具有100余张同步多媒体动画，30余份视频资料、130余张心音图以及大量的解剖图片和心电图。软件包含：心脏听诊、肺脏听诊、听诊训练、听诊考核。 |
| 5 | 听诊练习与考核： |
| 5.1 | 可根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行听诊练习和考核。计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。教师可根据教学经验自行编辑试题对学生进行考核该题库的设计应用。 |
| 6 | 课件教学，可自行编辑课件，并通过软件进行全体教学 |
| 7 | 具有心电图教学与考核软件：应用多媒体设计50多张同步多媒体动画、30多张心电图。 |
| 8 | 可进行全体教学，也可单独教学，控制声道；学生也可发言，申请对讲，便于师生课堂交流。 |
| 9 | 腹部触诊功能 |
| 9.1 | 肝触诊：仿真病人根据触诊内容自动做出相应的体征和均匀的腹式呼吸，可触及不同大小、质地的肝脏。肝肿大可达肋下1指、2指、4指。肝质软似触口唇；质中似触鼻尖；质硬似触前额。可进行正常、不同程度肿大以及不同质地肝脏的触诊。 |
| 9.2 | 脾脏触诊：随着脾触诊内容的选择，仿真病人会做出相应的体征，可触及不同程度的脾肿大，轻度肿大的脾可于右侧卧位触及，较大的脾可触到脾切迹。 |
| ★10 | 血压测量功能：模型为成人手臂与触诊模型连接一体，体表特征明显，解剖位置精确，可以进行动脉血压测量。可任意设置收缩压、舒张压和脉搏频率及听诊间隔，柯氏音音量可调。（需提供证明材料，如视频或截图或技术白皮书等） |
| 11 | 可进行正常及呈囊性肿大胆囊的触诊。 |
| 12 | 肝、胆囊、脾综合体征触诊：根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点 |
| 13 | 可实现胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，以及坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊。触诊正确，仿真病人将发出“疼”的叫声。 |
| 14 | 乳房触诊：区别比较乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等，乳房与模型连接一体、非佩戴式乳房。（需提供证明材料，如视频或截图或技术白皮书等） |
| 15 | 腹部听诊的功能：仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 |
| 16 | 具有腹部触听诊多媒体教学系统软件，将50余份视频文件以及大量的图片、动画有机结合，真实再现肝、脾、胆囊解剖特点，生动形象地讲述肝、脾、胆囊触诊机理及技能掌握关键点。 |
| 17 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 四 | 高级多种心电图电脑模拟人 |
| 1 | 模拟人体采用高新技术，皮肤柔韧、富有弹性，并印有听诊部位标志，耐老化、高温和低温，坚固耐用，采用先进的美工化妆技术，使模拟人美如真人，生动形象。 |
| 2 | 采用微电脑控制，模拟人体内存储有多种正常及异常心电信号，每种心电图信号都采用模拟数字代码表示。 |
| 3 | 真实模拟人体心电信号，可与各种临床心电图机或心电监护仪通过导联线分别连接肢导联和胸导联相关部位。 |
| 4 | 解剖特征明显，手感真实。 |
| 5 | 提供独立的12导联心电信号。 |
| 6 | 4种电平幅度输出。 |
| 7 | 内置48种心电波形数据可供选择。每种心电信号用数字代码表示。 |
| 8 | 教学实习或考核时在仿真模拟人面板上操作代码按钮，根据教学需要输入某心电图的代码，通过心电图机或心电监护仪便能自动描绘这一心电特征波形。 |
| 9 | 波形逼真而且心率可调。 |
| 10 | 操作简洁方便，使用灵活。有自动关机功能。 |
| 11 | 供电方式有两种：电池和USB接口供电。 |
| 12 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 五 | SP医教听诊系统 |
| 1 | 产品包括SP医教听诊器1部；听诊器配置软件一套，听诊标签2套。 |
| 2 | 医教听诊器外观同真实医用电子听诊器，并配有液晶屏，听诊效果真实，音量可调节。听诊器内置可拆卸锂电池，可使用micro-usb充电线进行充电。医用听诊器自带心、肺、腹部音源共计122个。用户可通过配置软件导入多达255个自备音源。 |
| 3 | 医用听诊器包括两种使用模式：SP模式和音源列表模式。在SP模式下，医用听诊器可通过配套软件配置多达255个常用病例。 |
| 4 | 使用时，可将听诊标签无痕粘贴在SP体表或衣服内部表面上。当听诊器接触到对应的解剖位置时，可在听诊器内听到对应的病例听诊音。 |
| 5 | 在SP模式下，又细分为训练模式（实时显示听诊位置和听诊音名称）和考试模式。在音源列表模式下，听诊器不必接触听诊标签，可随机、顺序、循环播放听诊器内听诊音。 |
| 6 | 系统自带配套软件，可在图形化界面下快速自编辑病例，可对人体60个不同位置，设置不同的听诊音。可对听诊器内的病例和音源进行备份、还原和克隆。 |

（19）外科技能实训室（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 高级外科缝合手臂模型 |
| 1 | 造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型 |
| 2 | 可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 |
| 3 | 皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 |
| 4 | 并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 |
| 5 | 除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。 |
| 6 | 配有切开缝合器械和缝合针线。 |
| 7 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 二 | 缝合练习模块（附底座） |
| 1 | 皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习 |
| 2 | 可自行在任何部位进行切开缝合练习 |
| 3 | 可进行拆线术练习 |
| 4 | 缝合练习模块，附底座。 |
| 5 | 用于外科的缝合练习等临床操作 |
| 6 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 三 | 外科打结技能训练模型 |
| 1 | 模型为透明有机玻璃材料制作，可进行示教和观察及评价自我操作能力。 |
| 2 | 精巧的设计采用独特的磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管，3种型号圆柱构成多种打结空间，模拟多种深部结构进行各种深部结构打结训练，使用灵活，拆卸方便。 |
| 3 | 可以练习单手打结、器械打结、外科结打结、假结和骨节的辨认、小空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和节扎训练。 |
| 4 | 模拟血管可更换。 |
| 5 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 四 | 表面血管结扎止血模型 |
| 1 | 该产品具有皮肤和皮下组吸织，分层清晰，组织张力和弹性真实， |
| 2 | 提供手术器械，可进行外科皮肤切开、血管分离、打结、结扎、止血、剪线、缝合、拆线等级外科操作训练。 |
| 3 | 每款模型有粗、细血管可反复进行多次分离结扎止血练习。 |
| 4 | 模块废弃后可更换。 |
| 5 | 可用模拟血液注入管路内，模拟近似真实的血管，充满弹性 |
| 6 | 本模型由进口PVC塑胶材料，经模具浇模工艺制成，具有形象逼真，操作真实和经久耐用等特点。 |
| 7 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 五 | 高级电子膝关节腔内注射模型 |
| 1 | 具有膝关节局部解剖结构特征，股骨、髌骨、胫骨、股四头肌和髌韧带、髌上囊、滑膜襞（脂肪垫）以及膝关节侧副韧带（囊外韧带）等结构，体表标志明显，可供触诊训练和关节穿刺时正确定位。 |
| 2 | 膝关节腔（滑膜囊）内穿刺和注射方法 |
| 3 | 具有智能评估系统，每个穿刺部位操作正确时，控制盒上有相应部位的绿色灯光显示。 |
| 4 | 标准的穿刺体位，可用一个单向阀向滑膜腔内多次注入液体，滑膜腔自动封口。可进行反复穿刺操作训练。 |
| 5 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 六 | 多功能小手术训练工具箱 |
| 1 | 提供四种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术联系模块、脂肪瘤切除术练习模块、表皮常见病变处理训练模块,脓肿切开模块。 |
| 2 | 可练习四种小手术的处理，通过练习提高外科基本操作技能 |
| 3 | 常用小手术器械配合模型一起使用 |
| 4 | 可模拟进行伤口处理 |
| 5 | 小手术训练工具箱（内含小手术器械）：该工具箱包括常见小手术器械：手术刀、手术剪、组织镊、止血钳、持针钳、缝合针、缝合线 |
| 6 | 表皮常见病变处理训练模块：该模块包含三种病变：皮赘、皮肤痣、皮脂溢角化病。在模块上可实现皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮脂溢角化病刮除术训练操作。每种病变提供4个模块，共计12个。 |
| 7 | 皮脂腺囊肿切除术练习模块：内置两个大小相仿的皮脂腺囊肿，可进行皮脂腺囊肿切除术 |
| 8 | 脂肪瘤切除术练习模块：内置两个大小相仿的脂肪瘤，可进行脂肪瘤切除术 |
| 9 | 脓肿切开练习模块: 模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断 |
| 七 | 术前无菌操作训练模型 |
| 1 | 标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。 |
| 2 | 皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境。 |
| 3 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 八 | 高级直肠指诊检查模型 |
| 1 | 前列腺触诊： |
| 1.1 | 正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 |
| 1.2 | 良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 |
| 1.3 | 良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失； |
| 1.4 | 良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及； |
| 2 | 直肠触诊 |
| 2.1 | 正常直肠； |
| 2.2 | 直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 |
| 2.3 | 直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 |
| 2.4 | 直肠癌晚期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平，质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 |
| 2.5 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |

（20）妇科技能实训室（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 高级乳腺视诊与触诊模型 |
| 1 | 包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征，专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查而设计。 |
| 2 | 进口塑胶材料制作，质地柔软，触感真实。 |
| 3 | 模型的不同分区提供不同的模拟特征，可以充分满足教学的需要。 |
| 4 | 模型提供以下病变。 |
| 4.1 | 结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤 |
| 4.2 | 质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤 |
| 4.3 | 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节 |
| 4.4 | 乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出 |
| 4.5 | 皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观； |
| 5 | 可触摸到8种，10个病变模块， |
| 5.1 | 乳房癌（乳房内、外上限） |
| 5.2 | 乳房纤维瘤 |
| 5.3 | 颈部锁骨上淋巴结肿大 |
| 5.4 | 腋淋巴结肿大（质地中等、质地硬） |
| 5.5 | 乳头凹陷 |
| 5.6 | 皮肤凹陷 |
| 5.7 | 橘皮样变 |
| 5.8 | 乳头破溃、出血 |
| 6 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 二 | 女性生殖器官结构模型 |
| 1 | 该模型由女性生殖器官正中矢状切面、盆部器官和女性会阴等4个部件组成，并显示女性内、外生殖器官、盆腔脏器以及女性会阴等结构，共有40个部位指示标志。 |
| 2 | 尺寸：自然大，高13cm，宽12cm，深14cm |
| 3 | 材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
| 4 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 三 | 高级乳房检查 |
| 1 | 自然逼真的模型显示了女性胸部乳房。可进行乳房检查的训练和实践。 |
| 2 | 着装式结构设计，能更好地进行自我检查乳房训练。 |
| 3 | 右侧乳房可触摸到乳房癌、乳房纤维瘤、乳腺小叶增生 |
| 4 | 左侧乳房可触摸到乳房纤维腺瘤乳腺管瘤 |
| 5 | 乳房各部位埋置各种常见乳腺肿瘤： |
| 5.1 | 质地坚硬、表面不光滑可视为恶性肿瘤 |
| 5.2 | 质地相对柔软、表面平滑可视为良性肿瘤 |
| 5.3 | 质地轻硬颚淋巴结节 |
| 5.4 | 条形的小叶增生。 |
| 6 | 乳头与皮肤的改变： |
| 6.1 | 乳头与皮肤凹陷 |
| 6.2 | 橘皮样外观。 |
| 7 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 四 | 高级计划生育教育模型 |
| 1 | 精确的解剖结构：腹壁柔软、子宫、附件等. |
| 2 | 可进行计划生育教育和技能操作训练和考核。 |
| 3 | 透明的部分有助于观察宫内避孕器的安放与取出全过程，操作时可观察操作步骤是否正确。 |
| 4 | 提示3个不同位置的子宫：前倾位、水平位、后倾位。 |
| 5 | 模拟腹壁练习双合诊技术，放置和取出阴道隔膜、宫内避孕器和泡沫海绵避孕器。 |
| 6 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 五 | 骨盆测量示教模型 |
| 1 | 模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构紧缺 |
| 2 | 可显示骨盆腔的三个品面：骨盆入口品面、中骨盆面、骨盆出口品面 |
| 3 | 包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、趾骨联合及地4、5腰椎等结构组成 |
| 4 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 六 | 高级电脑孕妇检查模型 |
| 1 | 模型可进行四步触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量、乳房护理的练习和指导。 |
| 2 | 通过外部皮球可给子宫内注入空气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。 |
| 3 | 内部放置仿真的骨骼，可进行骨盆测量、腹部测量。 |
| 4 | 利用电脑蕊片控制的声音合成器能听到真实的胎儿心音。 |
| 5 | 胎儿心音的速度快慢及音量高低可随时调节。 |
| 6 | 可用木听筒和听诊器来进行听取胎儿心音的练习。 |
| 7 | 胎儿的心音也可从前板上的扬声器内听到。 |
| 8 | 骨盆外部测量 |
| 9 | 乳房护理 |
| 10 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 七 | 阴道后穹窿穿刺 |
| 1 | 本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 |
| 2 | 由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成 |
| 3 | 外皮套在整个模型的外部，固定腹腔脏器的装置用于将各功能脏器固定在它们各自的位置上 |
| 4 | 子宫直肠陷凹水囊、直肠水囊、子宫、阴道四个部分镶嵌在固定腹腔脏器装置内。 |
| 5 | 支架用于托起整个模型，保持模型臀部抬高，便于操作 |
| 6 | 于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 |
| 7 | 操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 |
| 8 | 操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 |
| 9 | 后穹窿穿刺模块：共3块，模型内模块已经注入模拟血液，另外备用2块模块为空的，需要注入液体可更换使用。 |
| 10 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 八 | 外阴缝合练习模型 |
| 1 | 该模型可展示外阴切开切口、正中切口、左侧切口、右侧切口。 |
| 2 | 模型质地柔韧、不易损毁、可反复进行缝合练习。 |
| 3 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 九 | 分娩机转示教模型 |
| 1 | 该模型为剖面直观，仿真人大小结构而设计。 |
| 2 | 精准的解剖标志，子宫与骨性盆腔的轮廓。 |
| 3 | 模型由机械传动结构演示分娩中衔接——下降——俯屈——内旋转——仰伸——复位及外旋转——肩娩出等正常机转动作。 |
| 4 | 仿真的产道皮肤，模拟真实分娩情景。 |
| 5 | 胎儿光滑柔软，可辨别囟门。 |
| 6 | 模型尺寸：高31cm，宽41cm，厚58cm |
| 7 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |

（21）儿科实训室（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 高级小儿静脉穿刺手部模型 |
| 1 | 本模型由小儿仿真手臂模型与电子血液循环装置组成，具有真实的血液流动，操作真实。 |
| 2 | 根据小儿左手臂的真实尺寸复制而成，采用进口热塑材料，皮肤柔软，骨性标志明显。 |
| 3 | 手背可弯曲，进行手背静脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生 |
| 4 | 可更换皮肤和静脉血管 |
| 5 | 配有透明底托，美观方便。 |
| 6 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 二 | 高级婴儿头部综合静脉穿刺模型 |
| 1 | 模仿婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右两侧面，额部及颈部主要静脉血管系统，包括颞浅静脉、额上静脉和框上静脉以及矢状窦等 |
| 2 | 可进行头部、颈部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上矢状窦穿刺练习。 |
| 3 | 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生 |
| 4 | 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 |
| 5 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 三 | 高级儿童气管插管模型 |
| 1 | 逼真的儿童口、咽、气管以及两肺（塑料囊袋）和胃（塑料囊袋）等解剖结构 |
| 2 | 可经口、鼻气管插管 |
| 3 | 人工呼吸面罩通气 |
| 4 | 经口鼻腔气道液体吸引 |
| 5 | 儿童头颈可后仰，以便开放气道 |
| 6 | 可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确 |
| 7 | 检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀（塑料囊袋）；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀（塑料囊袋）。 |
| 8 | 可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。 |
| 9 | 材料特点：本模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成，具有形态逼真、操作真实、结构合理、牢固耐用和消毒清洗不变形等特点。 |
| 10 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 四 | 新生儿气管插管模型 |
| 1 | 逼真的新生儿解剖结构。 |
| 2 | 经口、鼻气管插管。 |
| 3 | 仿真材料的功能模拟。 |
| 4 | 可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。 |
| 5 | 模型尺寸：自然大：高17cm，宽13cm，厚10.5cm |
| 6 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 五 | 高级儿童心肺复苏模拟人(无线版) |
| 1 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 |
| 2 | 可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板，IOS或Andriod平台不限。 |
| 3 | 模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 |
| 4 | 训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。 |
| 5 | 考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。 |
| 6 | 检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 |
| 7 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 六 | 儿童听诊模拟人 |
| 1 | 瞳孔状态显示：一侧正常、一侧散大，可直观进行对比。 |
| 2 | 可进行多处动脉搏动检查：模拟桡动脉、肱动脉、股动脉(均为右侧)和足背动脉(左侧)搏动。 |
| 3 | 基础护理技术训练，包括清理口鼻、洗浴、换衣、耳清洗滴药、口腔护理等。 |
| 4 | 气道管理技术：模型具有精确的解剖结构，包括鼻腔，口腔，牙齿，喉、气管和食管等结构，气管，食管等，可在模拟人身上进行可视化气管插管训练、吸痰法和氧气吸入法。 |
| 5 | 插胃管：可进行口鼻饲法胃管插管操作训练、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽出胃液。 |
| 6 | 静脉穿刺、注射、输液、输血训练。静脉输液训练：可进行手臂静脉和下肢静脉穿刺训练：手臂静脉(右侧)和下肢静脉(右侧股静脉；左侧大隐静脉和小隐静脉)，手臂、下肢静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。静脉可进行上百次穿刺，前臂皮肤可更换 |
| 7 | 骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。 |
| 8 | 四肢关节活动逼真，可进行模拟屈、伸等活动，摆放各种治疗所需体位 |
| 9 | 听诊技术训练，提供153多种儿童正常和异常心音、呼吸音、肠鸣音及血管杂音。 |
| 10 | 113种心音，31种呼吸音，5种肠鸣音，4种血管杂音 |
| 11 | 模拟人应用先进的RFID系统进行听诊位置定位，共设定29个听诊位置。提供6个心音听诊区，19个呼吸音听诊区，4个腹部听诊区 |
| 12 | 全肺听诊：前胸部、腋下、背部均可听诊； |
| 13 | 双肺对比模式：可进行19项双肺对比听诊, 方便比较异常呼吸音及干湿啰音与正常呼吸音区别。 |
| 14 | 音源是由医学专家在多年临床活动中采集的，并且经过了高保真技术处理，能够真实准确的呈现出患者的听诊音 |
| 15 | LCD显示屏：显示不同操作模式界面。 |
| 16 | 图文按钮：图形和文字界面显示切换。（仅在显示线图时可用） |
| 17 | 音量设置：可设置声音大小。 |
| 18 | 待机设置：包括屏幕显示和自动关机。可节省电源，长期使用。屏幕显示是对屏幕背光进行设置，默认为背光超时10秒后关闭。省电模式为2分钟无操作，自动进入待机模式；自动关机的默认设置为超过20分钟自动关机。 |
| 19 | 可进行扩音模式与听诊模式两种模式训练：这两种模式是本产品提供的不同听诊训练方式，扩音模式是在使用耳机的方式下进行听诊；听诊模式是在使用模拟电子听诊器在模拟人身上进行听诊，同时也可使用耳机。（如果是扩音听诊模式可不连接模拟人） |
| 20 | 儿童身体线图：文字模式描述当前语音特征；听诊模式显示人体线形图，当听诊器放在模拟人某个位置时候，人体线形图在对应位置上会闪烁显示，并显示听诊位置名称。按图文按钮可与解说文字界面互相切换。 |
| 21 | 儿童：分为1岁儿童 |
| 22 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 七 | 高级婴儿黄疸护理模型 |
| 1 | 高分子材料制成，外表和质感极近真实； |
| 2 | 婴儿黄疸护理模型具有皮肤和巩膜黄染等特征,可辨别轻、重黄疸程度。 |
| 3 | 可进行婴儿基础护理操作训练： |
| 3.1 | 练习婴儿常规体格检查法；可测量体重、胸围、腹围、头围； |
| 3.2 | 婴儿抱持、包裹、换尿布； |
| 3.3 | 擦浴、清洁五官、皮肤护理； |
| 4 | 在照顾患儿的过程中，培养对患儿的关爱，并使学生们增长对黄疸知识的认识。 |
| 5 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |

（22）中医技能实训室（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 针刺训练模块 |
| 1 | 解剖层次清晰，有皮肤、皮下组织、肌肉层及骨层面结构； |
| 2 | 外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，操作真实感强； |
| 3 | 可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针、舒张进针、提捏进针及针管进针等的示教和练习，有真实的进针突破感； |
| 4 | 可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习； |
| 5 | 结构简单，便于卸装，有轻便稳固的高分子材料底座，保持操作的稳定性，便于示教和练习； |
| 6 | 各层组织均为耗材，更换方便。 |
| 7 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 二 | 针灸头部训练模型 |
| 1 | 模拟成年男性的上半身 |
| 2 | 同时具有与人体上半身相同的皮肤纹理及手感 |
| 3 | 头部模型上标记有20个常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂； |
| 4 | 头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源照射下方可显现。 |
| 三 | 针灸臀部训练模型 |
| 1 | 模拟一成年男性的下半身 |
| 2 | 同时具有与人体下半身相同的皮肤纹理及手感 |
| 3 | 臀部模型上标记有20个常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎； |
| 4 | 臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源照射下方可显现。 |
| 四 | 针灸手臂训练模型 |
| 1 | 学习操作手臂针灸穴位，进行标准的针灸穴位定位。 |
| 2 | 手臂上的针灸穴位定位采用隐形标记法。可在训练或考核中用专用LED手电照射，根据需要有选择地显示针灸穴位。 |
| 3 | 在经络线路上共标明67个经穴，训练手臂可反复操作使用。 |

（23）急救实训室（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 高智能数字化成人综合急救技能训练系统 （无线）教师机 |
| 1 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 |
| ★2 | 完全无线智能模拟人：成年人体格外观 ，解剖结构精确，解剖标志明显,完全无线电脑操控、通过电脑无线或有线自由控制模拟系统 |
| ★3 | 可接驳各种品牌真实的心电监护仪、真实的除颤起搏监护仪等医疗设备，适合各种转运环境中的治疗操作。 |
| 4 | 具有真实的对光反射功能，瞳孔随光线强弱可自动调节。 |
| ★5 | 系统软件可显示3D虚拟模拟人，可虚拟显示模拟人体内器官状态，点击局部功能可以改变模拟人生命体征参数，具有强大的三维图像，3D虚拟模拟人可360°旋转。 |
| 6 | 头颈部： |
| 6.1 | 瞳孔观察：具有对光反射功能。 |
| 6.2 | 有仿真鼻中隔，经过口、鼻插入吸痰管技术练习，模拟吸痰。 |
| 6.3 | 气管插管训练时，牙齿有受压报警，可以进行口腔护理操作 |
| 6.4 | 标准口、鼻气管插管，支持仰头举颏法、推举下颌发开放气道 |
| 6.5 | 生动再现病人呻吟、咳嗽、呕吐等声音 |
| 6.6 | 支持颈动脉搏动检查 |
| 7 | 胸部： |
| 7.1 | CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置等；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示。 |
| 7.2 | 模拟除颤起搏：多媒体动画展示医用除颤仪操作流程，与模拟除颤起搏器配套使用，可实现除颤起搏。 |
| 7.3 | 真实除颤起搏：可与不同厂家、不同型号的除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 |
| 7.4 | 模拟AED：多媒体动画展示AED操作过程，与自动体外除颤仪配套使用，可实现AED训练。提供贴片电极和纽扣电极，自动检测心率并分析是否需要除颤。 |
| 7.5 | 真实AED: 可与不同厂家、不同型号的AED配套使用，实现真实AED训练。 |
| 7.6 | 模拟心电监护：系统自带多种心电，可与多参数模拟心电监护仪配套使用，可实现模拟心电监护。 |
| 7.7 | 真实心电监护：系统自动产生人体仿真生理电信号，可与不同厂家、不同型号的心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。 |
| 7.8 | 听诊：可听诊数百种声音，包括心音、呼吸音、肠鸣音、血管杂音 |
| 8 | 四肢： |
| 8.1 | 血压测量：模型为成人左侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量。 |
| 8.2 | 静脉输液训练：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括肘正中静脉、前臂正中静脉等，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。 |
| 8.2.1 | 肌肉注射：可在股外侧肌处进行肌肉注射训练。 |
| 9 | 软件训练：包含多媒体课件示教、专项训练、脚本操作、系统设置、脚本编辑五个方面，模拟病人根据操作者的不同施救措施，可表现出不同的生命体征变化 |
| 9.1 | 系统多媒体课件示教：可进行PBL教学方式，提供真实病例，与学生进行病例讨论与医学理论教学，多媒体课件示教，图文并茂，便于老师讲解、学生理解，共包含以下10种病例 |
| 9.2 | 专项训练：软件内保存几百道试题，支持心电图、急救理论知识、急救场景、病例、CPR以及气管插管等训练操作，通过习题测试以及真实操作，训练学生的诊断思维能力及急救操作能力，使学生重视急救操作操作流程。是训练临床急救诊断思维、技能操作考核的最佳选择。 |
| 9.2.1 | ACLS基础知识训练：设置大量题库，将知识要点运用与实际病例，使学员对ACLS基础知识要点融会贯通。便于老师检验学生ACLS基础知识理解程度，针对不足之处加强讲解。题目设置可以由老师自由挑选，或者机选。教师还可根据教学内容自行编辑题目。 |
| 9.2.2 | 心肺复苏训练：根据2015年国际心肺复苏指南标准设置，训练基本生命支持技术CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置等；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示，抢救成功后，模拟人瞳孔由散大变为正常，劲动脉搏动恢复，出现自主呼吸。 |
| 9.2.3 | 气管插管： |
| ★9.2.3.1 | 视频演示气管插管的准备以及标准流程，有语音解说，并配合模拟人在插管过程中显示动画，实时监测插进的管路所在的位置，显示插管位置的正确与错误 |
| 9.2.3.2 | 模型具有精确的解剖结构，包括鼻腔，口腔，牙齿，环状软骨，会厌，气管，食管等，可在模拟人身上进行可视化气管插管训练 |
| 9.2.3.3 | 界面上显示呼气末CO2浓度或分压（ETCO2)的监测，波形可检测插管位置、反映肺通气情况，检测复苏操作的有效性。 |
| 9.2.4 | AED使用训练：模拟AED真实使用流程 |
| 9.2.4.1 | 全程语音教导，动画演示AED操作流程 |
| 9.2.4.2 | 按照急救操作流程，AED除颤成功后，可在同一界面进行CPR操作训练 |
| 9.2.5 | 心律识别训练：自设置上百种心律类型，通过心电图识别训练，学员可掌握临床常见心律。题目设置可以由老师自由挑选，或者机选。教师还可根据教学内容自行编辑题目。 |
| 9.2.6 | 注射泵使用训练：模拟真实注射泵使用操作 |
| 9.2.7 | 输液泵使用训练：模拟真实输液泵使用操作 |
| 9.3 | 急救场景脚本训练/考核：通过真实的案例，帮助及培训医生在不同系统的临床急救操作流程 |
| 9.3.1 | 该模块包含以下8种、21个疾病案例： |
| 9.3.1.1 | 心脏停搏：急性心包填塞引起PEA、急性心肌梗死引起心动过缓、肺栓塞引起PEA、无脉搏心脏骤停—室颤、张力行气胸引起PEA |
| 9.3.1.2 | 心动过缓：急性心梗引起心动过缓 |
| 9.3.1.3 | 心动过速：急性冠脉综合症—前间壁心梗、不稳定性心动过速 |
| 9.3.1.4 | 胸痛：肺栓塞引起PEA、急性冠脉综合症—不稳定性心绞痛 |
| 9.3.1.5 | 中毒及药物过量：有机磷农药中毒、药物过量—异搏定、药物过量—心律平 |
| 9.3.1.6 | 代谢病及环境伤害：糖尿病酮症酸中毒？ |
| 9.3.1.7 | 呼吸困难：支气管哮喘重度发作、呼吸衰竭、气道异物梗阻 |
| 9.3.1.8 | 颅脑损伤：硬膜外血肿、脑卒中 |
| 9.3.1.9 | 可对学生进行训练及考核两个操作模式 |
| 9.3.1.10 | 有48种语音模拟临床常见主诉，例如“我觉得呼吸困难”、“我头晕”等，可进行人机对话，训练医生与患者交流以及诊断流程 |
| 9.3.1.11 | 可听诊24种呼吸音、42种心音及肠鸣音、血管杂音及胎心音 |
| 9.3.1.12 | 共有6种呼吸模式：正常呼吸、叹气样呼吸、陈-施式呼吸、库式摩尔呼吸、毕奥呼吸、呼吸骤停，自行调节呼吸频率（0-45次/分） |
| 9.3.1.13 | 可进行模拟人如下生命体征参数的修改：心率（0-200次/分）、血氧饱和度（0%-100%）、血压（0-300/0-250mmhg）、体温（20-45度）、呼气末二氧化碳分压（0-100）、中心静脉（0-20）、心输出量（0-12L）、瞳孔设置（可左右眼分别设置，1-9mm、针尖、散大） |
| 9.3.1.14 | 另可设置如下参数：呼出二氧化碳浓度、吸入氧分压、呼出氧分压、吸入氧化亚氮浓度、呼出氧化亚氮浓度、呼入麻醉气体分压、呼出麻醉气体分压、麻醉肌松度、麻醉1期和4期的肌笔直 |
| 9.3.1.15 | 模拟气道管理：可模拟咽、喉、颈部、咬肌、舌、主气道、右气道、左气道、左胸正常和异常的状态。选中后呈红色，正常状态呈绿色。 |
| 9.3.1.16 | 治疗措施：包括抢救措施和用药方案。当有一些治疗措施在模拟人操作，但电脑感应不到时，可直接在此项选择治疗方案，包含三个方面：施药、复苏相关技能（ABC）、临床诊断与操作 |
| 9.3.1.17 | 提供多种药物、给药方式、剂量浓度可自由设置，考察学生对用药的理解程度。 |
| 9.3.2 | 可给予模拟人如下25个大类、160余种药物治疗，可进行组合用药：静脉液体、肾上腺素受体激动剂、肾上腺素受体阻断剂、胆碱能受体阻滞剂、麻醉药、镇静催眠药、镇痛药、甾体类抗炎药、支气管扩张药、抗炎平喘药、呼吸兴奋剂、解热镇痛药、抗心律失常药、抗心绞痛药、抗心力衰竭药、抗休克药、抗血小板药、抗高血压药、促凝血药、抗凝血药、抗癫痫药、利尿剂、降血糖药、抗菌药、中毒急救用药。可以根据教学需要，自行添加药物。 |
| 9.3.3 | 包含如下11种给药方式，训练学生在急救中，正确使用各项药物的最佳给药方式，达到治疗效果:静滴、静推、肌注、皮下、口服、舌下、直肠内、胃管内、气道内、注射泵、输液泵 |
| 9.3.4 | 剂量浓度自由设置：学生可根据模拟人的病情，自由设置给药浓度，包含5种静脉输液溶液，即0.9%生理盐水、5%GS、10%GS、5%GNS、乳酸林格氏液，剂量可自由设置（0-1000ml） |
| 9.3.5 | 复苏相关技能包含如下8个方面： |
| 9.3.5.1 | 评估：检查意识、呼吸通畅、自主呼吸、脉搏、瞳孔、循环体征、外伤体征 |
| 9.3.5.2 | 呼救：呼叫EMS、呼叫除颤器 |
| 9.3.5.3 | 体位：仰卧位、侧卧位、俯卧位、整体翻转、恢复体位 |
| 9.3.5.4 | 气道（A）：包含开放气道、气管插管、环甲膜切开术、胸部冲击、吸痰等模拟操作选项 |
| 9.3.5.5 | 呼吸（B）：包含人工呼吸、吸氧、通气不足、过度换气等模拟操作选项 |
| 9.3.5.6 | 循环（C）：包含胸外按压、建立静脉通路、容量灌注等模拟操作选项 |
| 9.3.5.7 | 除颤（D）：使用AED、使用除颤仪模拟操作选项 |
| 9.3.5.8 | 其他：运送、脊柱固定、颈椎固定 |
| 9.3.6 | 模拟临床诊断与操作：包含如下23项操作，训练学生临床诊断思维 |
| 9.3.6.1 | 叩诊与听诊：腹部触诊、心脏听诊、肺部听诊 |
| 9.3.6.2 | 实验室诊断：动脉血样、血红蛋白、血糖、便携式超声仪、静脉血样 |
| 9.3.6.3 | 各项诊断、治疗操作：胃胀气、拔出胃管、心包穿刺术、核对溶栓表、胸膜腔穿刺术、纤维镜取异物、开颅血肿清除术、清创术、ALLIS手法复位法、休克体位、输卵管切除术、洗胃、剖腹探查、肝破裂修补术、安装体外临时起搏器。 |
| 9.3.6.4 | 典型的辅助检查：12导联心电图（30张）、X线片（19张）、CT片（14张）、超声检查（15张）、血样检查（包含血常规、电解质、肝功能、凝血功能、心肌酶、肾功能、血糖、血气分析、CRP、D-二聚体、胆碱酯酶活力、甲状腺功能、β-HCG、尿常规）、溶栓问答表（AMI溶栓问答表、急性缺血性卒中溶栓治疗），支持用户后台添加临床数据。 |
| 9.3.6.5 | 事件日志添加：改界面支持用户自行添加各项软件上不存在的医疗诊断操作、事件，例如转院，出入院等 |
| 9.3.6.6 | 日志：可以通过模拟人事件查看学生所做的各项临床诊断、急救、用药等各项操作，反映学生的临床诊断思维能力以及临床急救操作能力。通过生命体征参数反映学生每项操作后模拟人的生命体征变化，便于老师观察学生操作的有效性，使老师及时了解学生的知识掌握情况。该日志支持打印功能，使教师对学生的操作进行成绩打分及点评 |
| 9.3.6.7 | 模拟人自带感应系统：在模拟人身上进行操作时，日志会自动体现该项操作，例如心肺复苏、气管插管、颈动脉搏动检查、除颤、改变病人体位等 |
| 9.3.6.8 | 考核模式：可设定考试学员信息 |
| 9.3.6.9 | 可查看病人病情介绍 |
| 9.3.6.10 | 可观察生命体征：呼吸模式、动态心电图、动态血压值、呼吸频率、血氧饱和度等，在监控器中可以观察体征参数，在场景中可以改变声音音量。 |
| 9.3.6.11 | 可进行各项治疗措施。 |
| 9.3.6.12 | 生命体征随治疗措施而变化。 |
| 9.3.6.13 | 可查看病人辅助检查：12导联心电图、化验检查结果等 |
| 9.3.6.14 | 对病人进行治疗，病情随治疗措施而发生改变。 |
| 9.3.6.15 | 查看成绩单。可选择学员姓名，查看考试成绩，对考试成绩进行评估，书写评语，提交。 |
| 9.3.6.16 | 趋势编辑：在一段时间内，用户可自行编制模拟人的生命体征，模拟人的生命体征随时间而自动产生变化，不需随时调节。可将自编趋势用于脚本训练及考核。 |
| 9.3.6.17 | 自由设置患者的基本信息，包括病情摘要、辅助检查、诊断、事件表述 |
| 9.3.6.18 | 可查看各项急救案例的急救操作流程图，便于老师检验学生的急救操作是否符合流程，训练学生的急救操作能力，诊断思维能力。 |
| 9.3.6.19 | 视频监控界面：选配视频监控设备，便于老师观察学生的各项操作以及模拟人的生命体征的变化 |
| 10 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 二 | 四肢骨折固定模拟人 |
| 1 | 模拟四肢闭合式骨折创伤。 |
| 2 | 可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练。 |
| 3 | 模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。 |
| 4 | 掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 |
| 5 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 三 | 电子人体气管插管训练模型 |
| 1 | 标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。 |
| 2 | 活动的下颏和颈关节带来逼真的操作感受 |
| 3 | 舌有弹性，能下压，会厌能随舌根部活动二更接近临床实际，方便暴露声门 |
| 4 | 显示器上指示灯提示是否正确插入气管或误插入食管及牙齿受压 |
| 5 | 可指示环甲膜穿刺部位 |
| 6 | 可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 |
| 7 | 在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 |
| 8 | 进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 |
| 9 | 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能 |
| 10 | 观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 |
| 11 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 四 | 外科缝合包扎展示模型 |
| 1 | 提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 |
| 2 | 切口包括： |
| 2.1 | 甲状腺切除术 |
| 2.2 | 胸骨正中切口伴胸腔引流管（2根） |
| 2.3 | 右侧乳房切除术伴导管引流术 |
| 2.4 | 右侧胆囊切除术伴T管引流 |
| 2.5 | 剖腹探察术 |
| 2.6 | 右侧阑尾切除术 |
| 2.7 | 右侧结肠造口术（人工肛门） |
| 2.8 | 右侧回肠造口术 |
| 2.9 | 腹部子宫切除术（横切口） |
| 2.10 | 左侧胸廓切开术 |
| 2.11 | 右侧肾切除术（斜切口） |
| 2.12 | 背部椎板切除术 |
| 2.13 | 骶骨压疮（褥疮）溃疡，第II期 |
| 2.14 | 右侧大腿截肢残端 |
| 2.15 | 右侧腋窝腋臭手术切口（横形缝合） |
| 2.16 | 乳房脓肿切口（放射状或弧形切口） |
| 2.17 | 气胸置管引流 |
| 2.18 | 耻骨上膀胱造瘘术 |
| 2.19 | 腹股沟斜疝切除术 |
| 2.20 | 股动脉穿刺切口 |
| 3 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 五 | 高级婴儿气道阻塞及CPR模型 |
| 1 | 正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能欺负，判定为模拟患儿为起气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作。 |
| 2 | 可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； |
| 3 | 气道贯通时的胸部扩张； |
| 4 | 窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗塞异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场。 |
| 5 | 标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。 |
| 6 | 精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。 |
| 7 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |

（24）护理实训室（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 全功能高仿真输液模型 |
| 1.1 | 技能点： |
| 1.1.1 | 静脉注射 |
| 1.1.2 | 静脉输液 |
| 1.1.3 | 静脉输血 |
| 1.1.4 | 静脉抽血 |
| 1.2 | 材料特点 |
| 1.2.1 | 手臂皮肤采用进口热塑弹性体混合材料，肤质仿真度较高，环保无污染，性能稳定，消毒清洗不变形，性能达到国外同等水平。 |
| 1.3 | 产品特点： |
| 1.3.1 | 解剖标志明显，手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等 |
| 1.3.2 | 具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度，具有操作真实、功能强大等特点。 |
| 1.3.3 | 可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 |
| 1.3.4 | 可进行三角肌部位的肌肉注射。 |
| 1.3.5 | 上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 |
| 1.3.6 | 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 |
| 1.3.7 | 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 |
| 1.3.8 | 静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 |
| 1.3.9 | 血液循环动力控制装置自带锂电池，可不需外接电源，方便移动。 |
| 1.3.10 | 血液循环动力控制装置自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。 |
| 1.3.11 | 可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空，输液速度可调。 |
| 二 | 高级静脉血液循环模型（配手臂) |
| 1 | 系统自带锂电池，适用于野外培训或考核。基本可兼容市面上所有厂家静脉手臂。 |
| 2 | 系统自带血液存储空间，不需再外接模拟血袋。 |
| 3 | 系统可模拟静脉血液循环，穿刺时有回血。 |
| 4 | 系统自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。 |
| 5 | 可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空。 |
| 6 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 三 | 血压测量操作手臂模型 |
| 1 | 模型为成人左侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量。 |
| 2 | 在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。 |
| 3 | 具有KorotkoffGap音。 |
| 4 | 压力值采用动态毫米汞柱显示。 |
| 5 | 收缩压和舒张压可以分开设定。 |
| 6 | 可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。 |
| 7 | 血压设定值可以精确到1毫米汞柱(1mmHG)。 |
| 8 | 音量大小可以调节。 |
| 9 | 血压训练器有液晶显示屏显示 |
| 10 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 四 | 口腔护理操作模型 |
| 1 | 可分解为皮肤和全口牙两个部件 |
| 2 | 显示舌与成人全口牙齿，共32颗。 |
| 3 | 可进行开口和闭口功能活动 |
| 五 | 全功能护理人 |
| 1 | 血压测量操作训练 |
| 2 | 颈动脉模拟搏动功能 |
| 3 | 清洗梳理头发、洗脸 |
| 4 | 眼耳清洗滴药 |
| 5 | 口腔护理、假牙护理 |
| 6 | 口鼻气管插管 |
| 7 | 气管切开护理 |
| 8 | 吸痰法 |
| 9 | 氧气吸入法 |
| 10 | 口鼻饲食法 |
| 11 | 洗胃法 |
| 12 | 手臂静脉穿刺、注射、输液（血） |
| 13 | 三角肌皮下注射 |
| 14 | 股外侧肌注射 |
| 15 | 胸腔、腹腔、肝腔、骨髓、腰椎穿刺 |
| 16 | 乳房护理、乳腺检查 |
| 17 | 灌肠法 |
| 18 | 女性导尿术 |
| 19 | 男性导尿术 |
| 20 | 女性膀胱冲洗 |
| 21 | 男性膀胱冲洗 |
| 22 | 造瘘引流术 |
| 23 | 结肠造口术 |
| 24 | 臀部肌肉注射 |
| 25 | 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 |
| 26 | 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 |
| 27 | 创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎 |
| 27.1 | 乳房切除缝合伤口护理 |
| 27.2 | 胸壁切开缝合伤口护理 |
| 27.3 | 腹壁切开缝合伤口护理 |
| 27.4 | 大腿外伤切开缝合伤口护理 |
| 27.5 | 大腿皮肤裂伤护理 |
| 27.6 | 大腿感染性溃疡护理 |
| 27.7 | 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理 |
| 27.8 | 上臂截肢伤口护理 |
| 27.9 | 小腿截肢伤口护理 |
| 28 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 六 | 多功能透明洗胃训练模型 |
| 1 | 该产品模拟成人男性上半身结构，解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃、肝脏、小肠，采用进口材料制成，手感真实，胃部采用高强度透明材料制成。 |
| 2 | 透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏， 可以直接观看到胸腔内逼真的脏器结构及胃内洗胃过程。可检验操作是否正确。 |
| 3 | 可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作训练 |
| 4 | 可进行经口或鼻胃管置入；进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。 |
| 5 | 可进行胃液采集法、十二指肠引流术实验室检查和胃肠减压术、双气囊三腔管压迫术等操作训练。 |
| 6 | 可经口或鼻吸痰法和进行口腔护理、鼻饲法、氧气吸入疗法。 |
| 7 | 可经口或鼻气管插管法 |
| 8 | 可进行气管切开术后护理、口腔护理。 |
| 9 | 手动加压橡皮气球可模拟牙关紧闭。 |
| 10 | 手动加压橡皮气球可模拟双侧颈动脉搏动生命体征。 |
| 11 | 液晶显示：瞳孔正常、散大、针尖样等不同状态 |
| 12 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 七 | 高级臀部肌内注射训练及对比模型（带检测警示系统） |
| 1 | 半边透明的设计展示臀部的肌肉组织、骨骼结构、神经血管系统。有利于在训练时进行对比,防止扎到神经和血管。 |
| 2 | 骨骼标志能够被触及，保证确定正确的注射部位。 |
| 3 | 正确的注射能够使注射液体顺利引流入储液袋。 |
| 4 | 注射操作正确和进针位置正确，则有绿色灯光显示；注射部位不正确，则有红色灯光闪烁和电子报警声提示；注射位置正确，但注射过深，绿灯指示灯亮起并伴有蜂鸣器报警。 |
| 5 | 皮肤材料采用进口塑胶弹性体材料，经不锈钢磨具高温浇注而成，手感质地真实，经久耐用，进针痕迹不明显。 |
| 6 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 八 | 高级男女性导尿模型 |
| 1 | 模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理 |
| 2 | 润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 |
| 3 | 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 |
| 4 | 导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。 |
| 5 | 模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理 |
| 6 | 灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠 |
| 7 | 臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 |
| 8 | 大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 |
| 9 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 九 | 皮内注射 |
| 1 | 环形外套提供几十个皮内注射点练习，可方便套在模型人手臂上 |
| 2 | 可实现5°的进针角度，正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失 |
| 3 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |
| 十 | 高级灌肠和辅助排便训练模型 |
| 1 | 模拟长期卧床病人或者年老无力的排便病人。 |
| 2 | 形象逼真、可显示标准的灌肠体位。 |
| 3 | 可以注射甘油进行灌肠（从腹部侧方的排液管流出）。 |
| 4 | 腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端。 |
| 5 | 将模拟粪便放入肠内，再用恰当的技巧进行人工取便。 |
| 6 | 仿真人尺寸大小、解剖结构准确。 |
| 7 | 模型结构便于拆装、清洗。 |
| 8 | 配有安装操作视频，便于日常使用。 |

- 护理车（8辆）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 规格外形尺寸：长度960mm，宽度550mm，高度800mm |
| 2 | 材质及配置 |
| 2.1 | 主体优质不锈钢板、管折、弯型，焊接抛光， |
| 2.2 | 框架：采用30*30*1.8mm的不锈钢管。 |
| 2.3 | 面板：面板采用δ=1.2mm厚304不锈钢镜面板或拉丝板； |
| 2.4 | 左侧分三层结构：每层层板上置有围栏，防止物品滑落，层板间距可定制 |
| 2.5 | 右侧绿蓝色帆布污物袋，结实耐磨，拆卸方便，易清洗 |
| 2.6 | 主体设计可作为拉手使用 |

- 不锈钢扇形器械车（2辆）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 规格：1400*450*950mm优选不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0MM。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。 |
| 2 | 满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合304专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。 |
| 3 | 板材厚度1.0MM,台面承重40KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管。围栏，立柱采用实心不锈钢棒制作结实耐用。 |
| 4 | 采用穿透式焊接结构设计，使整个车体坚固，美观。 |
| 5 | 弧形的扇面极其符合手术中的使用，方格更加注重人性化设计。 |
| 6 | 台面下方隐藏式16MM细木工板加固，使之台面平整，承载能力更强，无噪音。 |
| 7 | 推车搭载进口静音医用脚轮，邵尔50度的高弹性TPR材料的轮子胎面，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，优于十倍钢制结 构，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，配置出了先天的超静音效果。 |
| 8 | 整车经品控部门严格检验，无需用户亲自安装脚轮附件，打开包装箱就可以使用。 |
| 9 | 不锈钢器械车包装采用加厚纸箱，只为用户能安全及时的收到满意的货品 |

- 不锈钢三层器械车（4辆）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 规格尺寸：整体尺寸：大号750*450*900mm |
| 2 | 车体：台面采用不锈钢材质折弯焊接成型，防腐蚀，医护人员消毒后不起黄碱，使产品保持光亮如新。（板材厚度为1.2mm）上弯把设计。 |
| 3 | 整车:采用上下三层设计,每层三面均带有横向围栏，防止医务人员误操作药品掉落。围栏采用不锈钢材质φ12上车床加工制作而成。 |
| 4 | 底部：配置优质静音脚轮.轮主体采用铝合金材质压铸一次成型，防缠绕无静电承重大于50kg重量时推动轻松灵活，无蛇形行走及异常噪音。（其中对角两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。）坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向。 |
| 5 | 外观：平整、端正四角平行表面无锋棱、毛刺等缺陷，各焊接部件打磨平整光滑抛光均匀。 |
| 6 | 产品规格尺寸、外观可根据客户要求制作 |

- 治疗车（8辆）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 规格尺寸：600*420*900mm（小号） |
| 2 | 材质：全不锈钢材质，管材为Φ25*1.0不锈钢管，面板采用δ=1.0mm厚304不锈钢板； |
| 3 | 脚轮采用优质φ100包罩静音万向轮，坚固耐磨损，对角刹车； |
| 4 | 结构：上下层三面护栏，中间一个抽屉、一个塑料污物桶可旋转； |
| 5 | 可根据用户需要选择大、中、小规格尺寸； |

- 不锈钢污衣袋车（8辆）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 尺寸：800*600*900mm |
| 2 | 框架：30*30*1.8mm不锈钢管，底部承重不锈钢方管。 |
| 3 | 绿蓝色帆布污物袋，结实耐磨，拆卸方便，易清洗。 |
| 4 | 主体设计可作为拉手使用。 |
| 5 | 配4个豪华轮，两轮刹车,高耐磨，无噪音，转动灵活，稳定固牢。 |

- 普通病床（含医学专用床垫）（116张）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 床头及床尾：采用ABS优质工程塑料制作，整体吹塑一次成型，表面光滑，弧线型流畅设计，有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以拆卸及锁定，方便操作，中间配有蓝色防火板。床头下端带PPR材料凹凸式防撞胶，床尾外侧配有病历卡插座。 |
| 2 | 病床主体材质：优质碳钢喷塑或烤漆，颜色纯白，床架方管采用碳钢40*80*2.0mm，床架副管方管采用30*60*1.5mm。 |
| 3 | 床面板为四折，床面板采用ST14型冷轧钢板经磨具一次冲压成型，床面板厚度1.5mm，反面下有加固方管，整床承重大于300kg。 |
| 4 | 手动两摇：背部抬起角度0-75度以上，腿部抬起角度0-45度以上，摇动轻盈，丝杆具有双向保护装置，当背部或腿部上升（下降）至极限位置时，继续摇手柄，背部或腿部不做 动作，并且有封闭处理，无垃圾进入，材质为硬质合金滚压而成，配铜质螺母活灵、耐用，使用年数是一般丝杆3-4倍。 |
| 5 | 护栏：四档铝合金护栏，大铝型材的壁厚为2mm，小铝型材的壁厚为1.8mm，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，使用更方便、安全。 |
| 6 | 餐桌：采用翻板式餐桌，ABS餐桌面，带有水杯槽和手抓孔，易清洗，耐磨损，并充分节省病房有效的空间。 |
| 7 | 床脚：125mm中控刹车轮（双面轮），铝合金拉槽刹车踏板一脚制动，带有防滑功能，床移动灵活，锁止可靠并坚固耐用，中控底盘架采用碳钢方管30*60*3.0mm（长*宽*厚度）。床脚与床框整体焊接，无螺丝固定，牢固度增强，脚轮总体可承重500KG。 |
| 8 | 床框两侧配有两个输液插孔。 |
| 9 | 其他配置：杂物架。 |
| 10 | 床垫： 与床相配套，床垫随床体动作时，紧贴床面，二者相互结合协调一致，床垫两边带有透气孔，拉链，床垫可折叠。 |
| 11 | 尺寸(W×D×H)：2080*960*520 |

- 病床（含医学专用床垫）（3张）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 床头尾：全新ABS工程塑料整体一次性成型，表面光滑，易擦拭，爱心拥抱型单孔流畅设计，美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。 |
| 2 | 床面：优质冷轧钢板冲孔床面，透气性好，美观牢固； |
| 3 | 护栏：PP材料，整体吹塑成型，提升式旋转护栏，四片式,易擦拭，清洁更方便，弧线型流畅设计使手感更佳。 |
| 4 | 餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。 |
| 5 | 床脚：125mm中控刹车轮（双面轮），使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。 |
| 6 | 摇臂：ABS抽拉式双摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。 |
| 7 | 粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能。 |
| 8 | 粉末为抗菌材料 |
| 9 | 电泳涂层不含镉、汞重金属 |
| 10 | 尺寸(W×D×H)：2080*1060*520 |

- 诊断床（74张）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 面料:优质超纤皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便： |
| 2 | 辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； |
| 3 | 整体采用橡木制作，经过防潮、防虫、防腐处理，材质纹路均匀，韧性好，手感光滑。边缘去直角处理，线条柔美。 |
| 4 | 油漆：采用优质水性漆，其甲醛及有害物质含量必须国家环保标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹； |
| 5 | 尺寸(W×D×H)：1900*600*650 |

- 儿童诊疗床（14张）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 基材：选用牌E0级优质柳桉实木多层板。 |
| 2 | 油漆：采用台湾“大宝”PU聚脂环保面漆，经6次以上油漆喷涂、打磨，流平性好、附着力强、透明度高、耐磨性好、色泽柔和、手感舒适。采用台湾“大宝”底漆为（PE）不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求油漆工艺：经五底三面精心涂装处理，自然风干，无尘工艺。 |
| 3 | 五金配件：采用“海蒂诗”五金配件。 |
| 4 | 技术说明：使用环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防水、防变形及开裂、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 |
| 5 | 尺寸(W×D×H)：1900*600*650 |

- 中医诊疗床（21张）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 面料:优质超纤皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便： |
| 2 | 辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； |
| 3 | 整体采用橡木制作，经过防潮、防虫、防腐处理，材质纹路均匀，韧性好，手感光滑。边缘去直角处理，线条柔美。 |
| 4 | 油漆：采用优质水性漆，其甲醛及有害物质含量必须国家环保标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹； |
| 5 | 尺寸(W×D×H)：1900*700*600 |

- 输液椅（95张）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 椅座/椅背/头枕 |
| 1 | 网板材质：网板采用厚度≥1.4mm优质冷轧钢板，以全自动高速冲孔技术，靠背及底座利用压力机冷压成型技术，整板一次冲压成型，符合人体工程学设计，表面静电喷涂，涂层厚度为≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。 |
| 2 | 边条材质结构：优质橄榄型冷拉管采用抽心弯技术弯曲成型，平面直径宽度≥40mm，边条与椅座和椅背采用自动焊技术焊接后流线成型于一体，橄榄型边条厚度≥1.5mm，表面静电喷涂，涂层厚度为≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。边条两口附加胶塞，使美观化。 |
| 3 | V型连接片和椅托：采用优质冷轧板切片后利用压力机冷压成型，表面厚度≥4.5mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm。V型连接铁片用于与托码和扶手连接紧固椅面于横梁上面。椅托采用1.8mm厚冷轧板切片开料，利用压力机冷压成凹型自动焊与V型连接片焊接，表面静电喷涂，涂层厚度为≥70μm。 |
| 4 | 皮垫：椅座与椅背加西皮皮垫，皮垫采用优质西皮+高密度海绵+中密度纤维板木底座组成安装在椅座和椅背上。皮质色泽饱满，光滑度高。椅座皮垫尺寸：420*375*30mm，椅背皮垫尺寸：425*385*30mm；柔软的皮垫与扎实稳固的冷轧钢板座椅结合，为病患者的候坐提供舒适性和安全性。 |
| 5 | 头枕：头枕采用西皮+高密度海绵+中密度纤维木板组成，头枕尺寸：80*75*55mm，头枕柔软舒适。头枕架采用实心冷拉钢筋抽心弯弯曲成型，实心冷拉钢筋直径≥10mm，表面静电喷涂，涂层厚度为≥70μm。头枕背板采用采用厚度≥1.4mm优质冷轧钢板，以全自动高速冲孔技术，整板一次冲压成型，表面静电喷涂，涂层厚度为≥70μm。 |
| 6 | 承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。 |
| 二 | 扶手、脚 |
| 1 | 扶手材质：采用双优质实心冷拉钢筋抽心弯弯曲成型后与V型连接片自动焊焊接成型，扶手面双实心钢筋间采用切片冷轧板，厚度≥1.4mm，自动焊焊接，面层附加优质西皮+高密度海绵+中密度纤维板木底座组成西皮皮垫面板，外观设计简洁大方，结构扎实稳固，扶手面宽度≥80mm ,扶手高度≥240mm,长度410≥mm ,实心冷拉钢筋直径≥10mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。 |
| 2 | 站脚材质：采用优质冷拉管抽心弯后自动焊焊接成型，厚度≥1.4mm，高度≥280mm，跨度长度≥650mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底采用圆形橡胶底托脚垫，不会刮损地面。 |
| 三 | 横梁：采用优质方形冷拉管，厚度≥2.0mm,横截面尺寸50*50mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞 。 |
| 四 | 输液管 |
| 1 | 采用优质201不锈钢，表层抛光处理，表面光滑无毛刺。 |
| 五 | 尺寸(W×D×H)：单人位：长度≥660mm×宽≥800mm×高≥1050mm |

- 儿童输液床（12张）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 面料:优质超纤皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便： |
| 2 | 辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； |
| 3 | 整体采用橡木制作，经过防潮、防虫、防腐处理，材质纹路均匀，韧性好，手感光滑。边缘去直角处理，线条柔美。 |
| 4 | 油漆：采用优质水性漆，其甲醛及有害物质含量必须国家环保标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹； |
| 5 | 尺寸(W×D×H)：1400*800*550 |

标段三：

（1）接种门诊视频督导信息系统（计免区域）（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 数字高清摄像头25个：日夜半球形网络摄像机，最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像，200万像素，红外照射距离20-30米；与数字硬盘录像机同一品牌。 |
| 2 | 32口数字硬盘录像机1台：32口，支持100M网络接入带宽，支持最大500M像素接入，支持HDMI/VGA高清输出，必须支持8 SATA4盘位，支持2个1000M网口，支持32路同步回放；32口数字硬盘录像机与数字高清摄像头同一品牌。需带二次开发包。 |
| 3 | 24口交换机2台：支持标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 传输速率 10/100Mbps 背板带宽 3.2Gbps 包转发率 2.3808Mpps；标配固定端口参数 24个10/100M RJ45端口。 |
| 4 | 监控硬盘（5T）6块：5T硬盘,兼容各种安保系统，适应高温波动和设备振动，SATA6GB/S 64M,5400转低功耗。 |

（2）数字化预防接种门诊双屏取号机信息系统（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 工作模块 |
| 1 | 内存：4GB |
| 2 | 内存类型：DDR3 |
| 3 | 固态硬盘：128GB，mSATA接口 |
| 二 | 触摸显示屏一 |
| 1 | 触摸屏与液晶屏一体化： |
| 2 | 21.5英寸十点电容式触摸显示屏 |
| 3 | 显示分辨率：1920×1080 |
| 三 | 触摸显示屏二 |
| 1 | 触摸屏与液晶屏一体化： |
| 2 | 21.5英寸十点电容式触摸显示屏 |
| 3 | 显示分辨率：1920×1080 |
| 四 | 凭条打印机 |
| 1 | 打印方式：热敏 |
| 五 | 条码扫描器 |
| 1 | 解码能力：自动识别标准一维码和二维码 |
| 六 | 支持刷条码取号（本地区管理受种者应用对象）和手工取号（临时外来受种者应用对象）；支持网约号和普通号智能区别，自动出号功能；并按照标准打印排队号票，号票上的信息包括： 服务机构信息、服务类别编号、排队序列号、排队受种者姓名（本地区管理受种者应用对象）、日期时间、排队序列号条形码等信息。 |
| ★七 | 数字化预防接种门诊信息系统需实现与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，江苏省儿童预防接种客户端升级调整时，数字化预防接种系统也需要同步完成升级，不得出现影响数字化预防接种门诊运行的情况。投标单位须提供可以并对接并承担对接费用的承诺书。 取号机需提供双屏设备，需支持一块屏幕用于播放宣教片，另一块屏幕用于数字化门诊取号操作。 |

（3）数字化预防接种门诊双屏留观机信息系统（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 工作模块 |
| 1 | 内存：4GB |
| 2 | 内存类型：DDR3 |
| 3 | 固态硬盘：128GB，mSATA接口 |
| 二 | 触摸显示屏一 |
| 1 | 触摸屏与液晶屏一体化： |
| 2 | 21.5英寸十点电容式触摸显示屏 |
| 3 | 显示分辨率：1920×1080 |
| 三 | 触摸显示屏二 |
| 1 | 触摸屏与液晶屏一体化： |
| 2 | 21.5英寸十点电容式触摸显示屏 |
| 3 | 显示分辨率：1920×1080 |
| 四 | 凭条打印机 |
| 1 | 打印方式：热敏 |
| 五 | 条码扫描器 |
| 1 | 解码能力：自动识别标准一维码和二维码 |
| 六 | （1）支持通过刷条码或扫描号票记录儿童实际留观时间，并且留观合格儿童可在留观机上实现自助打印预约单，生成的预约单与江苏省儿童预防接种客户端的预约单结果一致，留观不合格则无法打印预约单； （2）支持通过刷条码或扫描号票显示儿童基本信息、接种疫苗留观到点时间，是否到点等信息； （3）能够与多媒体视频发布模块协同工作，在等候时播放宣教片。 |
| ★七 | 系统需实现与江苏省儿童预防接种客户端的数据联通，不得给医护人员带来重复录入工作量，如门诊时，不得出现江苏省儿童预防接种客户端和数字化门诊系统中需要重复录入受种者就诊号、条形码号、疫苗品种和厂家等信息。 留观机需提供双屏设备，需支持一块屏幕用于播放宣教片，另一块屏幕用于数字化门诊取号操作。 |

（4）预防接种电子核签系统（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用于接种前的规范化询问和确认。同时需包含安卓系统健康询问电子核签设备。 |
| ★2 | 电子核签设备通过网络连接江苏省儿童预防接种管理系统。询问医生在客户端系统中调取询问内容进行询问，此时，家长可在电子核签设备屏幕上看到宝宝今天需要健康询问内容和询问的结果。询问内容为江苏省统一模板。家长可通过签字方式完成确认。家长签字与询问内容同时存档，并自动保存到系统中。 |
| 3 | 配套专用终端要求 |
| 3.1 | CPU：四核，最高1.8GHz |
| 3.2 | 触摸屏：≥10.4寸电容触摸屏 真十点触摸 （定制款） |
| 3.3 | 液晶屏：≥10.4寸 A规；分辨率：1024*768，液晶升压板 |
| 3.4 | 摄像头：≥200W像素，可支持旋转 |
| 3.5 | 外壳：模具一体成型。 |
| 3.6 | 电源：12V5A |
| 3.7 | 内置接口：USB外接口2个，内置USB 3个：1个 HDMI |
| 3.8 | 网络接口：RJ45网络接口（标配） |
| 3.9 | 机身外置接口：USB接口1个；一个电源入口，一个网络入口，复位开关一个 |
| 3.10 | 包装：纸箱包装+天地盖包装盒，内置珍珠棉，包装盒外层覆热塑模 |
| 3.11 | 操作系统：安卓系统 |
| 4 | 系统需与我市应用的预防接种信息系统无缝对接，须提供可实现的证明材料。 |

（5）疫苗接种告知确认系统（4套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 在接种前，接种医生扫描疫苗药监码后，在终端设备上可显示出该疫苗的疫苗名称、厂家、批号、效期等信息，同时可自动与登记台医生在预防接种信息系统中登记的当天待接种疫苗信息进行核对，由受种者家长进行确认和核签。家长指纹、照片和疫苗信息同时存档，并自动保存到系统中。同时需包含安卓系统专用告知终端设备。 |
| 2 | 配套专用终端要求 |
| 2.1 | 电源输入：外接DC12V/3A电源适配器 |
| 2.2 | CPU主频：1G或以上 内存：DDR 1G或以上 |
| 2.3 | 存储容量：内置存储器 8G或以上 |
| 2.4 | 操作系统：安卓4.0或以上 |
| 2.5 | 网络：支持2.4G wiFi，支持WiFi 802.11b/g/n协议；支持TCP/IP接口； |
| 2.6 | 液晶屏：尺寸：10.1’；分辨率：1280×800； |
| 2.7 | 触摸屏：电容触摸屏，支持2点以上触控； |
| 2.8 | 电源开关：设备提供开关机按键，开机或重启后，在30秒之内进入正常工作状态； |
| 3 | 系统需与我市应用的预防接种信息系统无缝对接，须提供可实现的证明材料。 |

（6）门诊智能疫苗分发系统（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 门诊日疫苗从接种单位冷链大冰箱分发至接种台小冰箱过程，要求实现智能扫描分发和核对，实现疫苗分发最末端的质控。 |
| 2 | 同时需与智能分类存储小冰箱对接，系统同时支持接种台使用的普通小冰箱。 |

（7）疫苗智能分类存储小冰箱信息系统（10套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 系统功能要求 |
| 1 | 疫苗智能分类存储小冰箱与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，实现疫苗从冷链室大冰箱智能分发至接种台小冰箱，并能够随扫描儿童接种本上的条形码自动弹出对应的储物格，实现疫苗分发、接收、回收流程一体化操作。系统需支持查看冰箱温度的波动情况，支持查看历史温度情况，进一步完善疫苗从冷链室大冰箱到接种台小冰箱最后一公里的疫苗安全问题。 |
| 2 | 分类存储、减少温度波动 |
| 2.1 | 支持对疫苗进行分类存储，取苗精准，同时减少温度波动，提高疫苗存储安全。 |
| 3 | 支持与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接 |
| 3.1 | 支持与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，将系统中的疫苗分发至接种台小冰箱全过程，能实现智能分发和核对，实现疫苗分发最末端质控的系统功能。 |
| 4 | 支持随客户端扫码自动弹出储物格 |
| ★4.1 | 要求与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，在扫描接种证条码后，该儿童在预防接种信息子系统预登记的疫苗对应抽屉会自动弹出。供应商报价中应包含对接费用。 |
| 5 | 支持与江苏省儿童预防接种客户端中疫苗的数量同步使用 |
| 5.1 | 支持与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，将疫苗子系统的数据能同步过来使用。 |
| 6 | 支持小冰箱屏幕显示、库存同步 |
| 6.1 | 支持显示对应的储物格存储的疫苗类型以及数量，并能随使用情况自动增减。 |
| 7 | 支持配置默认数量、方便快速分发 |
| 7.1 | 支持预设每次默认取苗的固定数量，方便日常操作。 |
| 8 | 支持配置默认位置、方便快速分发 |
| 8.1 | 支持默认上次存储疫苗的储物格，并可以修改，方便日常操作。 |
| 9 | 支持疫苗回收全过程 |
| 9.1 | 支持剩余疫苗回收的全流程功能。 |
| 10 | 支持查询历史发送明细 |
| 10.1 | 支持查询历史的分发明细。 |
| 11 | 支持多种分发类型 |
| 11.1 | 支持多种分发类型，支持批量分发、单苗分发功能。 |
| 二 | 配套专用硬件要求 |
| 2.1 | 有效容积：60-68L；搁架2*4共8个 |
| 2.2 | 主要材质：彩色喷涂钢板、优质不锈钢（304） |
| 2.3 | 温控范围：2~8℃ |
| 2.4 | 温度控制：电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度0.1℃ |
| 2.5 | 电压/频率：220V/50Hz |
| 2.6 | 额定功率/电流：165W/1.5A |
| 2.7 | 耗电量：1.3Kw.h/24h |
| 2.8 | 制冷系统：风冷系统，保证箱内任意点的温度为设定温度±3℃内 |

（8）接种证打印机（7台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 存折证卡打印机[介质厚度不少于6.0mm，纸张：60-245mm，存折：105-241mm] |
| 2 | 功能：自动测厚、自动寻边、自动纠偏（进纸口左、中、右任意位置纠偏） |
| 3 | 所投产品具备无级变倍打印功能，能满足字体变级打印 |

（9）工作台电脑（7台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | CPU[I5以上]，内存[4G以上]，硬盘[1T以上]，双显卡输出，显示器[21.5寸显示器] |

（10）条码扫描器（7台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 多线激光扫描，高扫描速度，USB接口，可读条码：一维条码、二维条码，驱动方式：即插即用。 |

（11）27寸小屏（16台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备包含液晶电视及配套安装挂架，尺寸吻合，安装简便；液晶电视尺寸为27寸。 |

（12）65寸大屏显示器（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备包含液晶电视及配套安装挂架，尺寸吻合，安装简便；液晶电视尺寸为65寸。 |

（13）专用多功能接种台和座椅（10套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 人体工程学设计，减轻医护人员劳动强度，垃圾分类存储设计，要求所投供应商提供医生座椅和儿童受种者座椅，用于接种岗位，尺寸定制。 |

（14）门诊指标大数据分析系统（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 系统功能要求 |
| 1 | 通过Androidchars可视化图标及时呈现接种点当天儿童门诊接种各项指标情况，将门诊开展情况、疫苗登记情况、接种台开展情况、冷链冰箱温度情况展示出来，从多个维度分析门诊工作开展情况，方便对本单位工作开展情况做好指导分析工作，并能够展示给受种者，对单位工作做好监督工作。 |
| ★2 | 要求与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接。可以动态监测门诊开展的业务指标、成效指标和管理指标的变化情况和趋势等，要求含一台70寸或以上安卓系统液晶显示设备。供应商报价中应包含可能产生的对接费用。 |
| 3 | 支持显示门诊当天服务的儿童总数。 |
| 4 | 支持显示门诊当天取号之后需要进行询问服务的儿童数。 |
| 5 | 支持显示门诊当天需要进行登记免疫史服务的儿童。 |
| 6 | 支持显示门诊当天在登记台登记免疫史后尚未接种的儿童数。 |
| 7 | 支持显示门诊当天在接种台确认接种后，未完成留观服务、留观合格、留观不合格的儿童数 |
| 8 | 支持显示门诊当天在计免客户端软件中新建的儿童档案数。 |
| 9 | 支持显示门诊当天本单位预约接种的儿童数。 |
| 10 | 支持显示门诊当天在计免客户端软件中通过临时接种操作登记免疫史的儿童数。 |
| 11 | 支持显示门诊当天档案归属非本单位的，但在本单位登记免疫史的儿童数。 |
| 12 | 支持显示门诊当天在当天将档案归属本单位管理的儿童数。 |
| 13 | 支持显示门诊当天将档案进行人工迁出操作的儿童数。 |
| 14 | 支持显示门诊当天本单位管理的所有冷链设备（区分冷藏、冷冻区域），显示相应设备的实时温度、使用状态。 |
| 15 | 支持显示本单位当天管理的，可接种的疫苗。包含信息：疫苗名称、生产厂家、批号、有效期至、价格。 |
| 16 | 支持显示门诊当天开展服务接种台。需包含如下信息：接种台号、接种台状态（服务中/暂停中）、接种医生姓名、待接种人数、已接种人数、人均服务耗时。 |
| 17 | 支持接种点版门诊指标大数据分析系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。 |
| 二 | 配套专用硬件要求 |
| 1 | 显示部分 |
| 1.1 | ≥70”A+ 液晶模组 |
| 1.2 | 亮度：350cd/m² |
| 1.3 | 平均故障间隔时间：40.000工业标准 |
| 1.4 | 最大分辨率为1920×1080 |
| 1.5 | 比例：16：9 |
| 1.6 | 色数：16.7M |
| 1.7 | 可视角度：水平178°，垂直178° |
| 1.8 | 背光寿命：≥50000小时 |
| 2 | 触摸部分 |
| 2.1 | ≥70” 红外真10点触摸屏 |
| 2.2 | 触摸分辨率：32768×32768 |
| 2.3 | 扫描速度：>100FPS |
| 2.4 | 定位偏差：1 pixel 或 <0.5 mm |
| 2.5 | 定位技术:塞尔光粒子技术 |
| 3 | 主机配置：内存4G+32G存储 |
| 4 | 接口：USB*2、HDMI*1等；内置控制板、音箱、排风扇 |

（15）智能医用疫苗冷藏箱信息系统（5套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 容量：390L；箱内温度范围：2℃-8℃，电子温控器控温，箱内温度数字显示，温度显示精度0.1℃，操作方便简洁； |
| 2 | 门体双层玻璃，单门或上下双门，具备加热防凝露功能，能有效防止结露、结霜现象，物品清晰可见； |
| 3 | 冰箱自带门锁（最好有用户自行挂锁设计），门体锁体设计合理、保障措施充分； |
| 4 | 多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间，出厂标配至少5个搁架； |
| 5 | 箱体内部设有LED自动控制照明灯； |
| 6 | 带有可锁定的移动脚轮和门止档； |
| 7 | 采用成熟稳定、优质高效原装进口压缩机，运转平衡，工作噪音≤55dB（A）。 |
| 8 | 箱内采用高性能的冷风循环系统，风道设置合理，保证迅速制冷，箱内温度均匀，箱内温度波动范围≤±3℃。 |
| 9 | 冷凝水自动蒸发，无需人工操作； |
| 10 | 报警功能：支持高低温报警、传感器故障报警、门延迟未关报警、断电报警。 |
| 11 | 报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警以及短信、手机App多种模式。 |
| 12 | 按键功能：可设置箱体温度、冷藏箱编号、门超时报警时间、照明灯自动关闭时间、屏幕常亮时间等参数、可控制照明灯开关，可取消蜂鸣报警。 |
| 13 | 冰箱外部材质为喷涂钢板； |
| 14 | 配备小角度自关门功能，避免因门体漏关而导致温度上升，使存储疫苗失效； |
| 15 | 保温层断电或冰箱故障后保温效果好； |
| 16 | 后备电池设计，电池为充电锂电池，断电后仍可实时显示箱内温度6小时； |
| 17 | 显示屏尺寸不低于6寸彩色显示，分辨率不低于800*480； |
| 18 | 显示屏内容要求可实时显示箱体内上下温度值、4G信号强度、电池电量、照明灯等设备运行状态等信息； |
| 19 | 额定工作电源为220V/50Hz |
| 20 | 冰箱具备远程设备监控功能，在冷藏箱超温、传感器故障、断电时，设备可将报警信号通过网络通信方式上传至江苏省预防接种综合服务管理信息系统。 |
| 21 | 网络通信方式要求为支持SIM卡数据通信方式。 |
| ★22 | 根据江苏省预防接种综合服务管理信息系统建设要求，冷藏箱冷链温度数据可直接上传江苏省疾病预防控制中心，无需外接冷链监测设备，需提供可以实现的相关证明。 |

（16）疫苗出入库移动扫码系统（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 系统功能要求 |
| ★1 | 系统与江苏省预防接种综合服务管理信息系统疫苗子系统无缝对接，满足疫苗管理单位快速、准确地收苗、发苗、验苗等工作，既保证了信息的准确性，又提高了工作效率，节省了人力与时间成本。具体功能如下： |
| 1.1 | 疫苗出入库移动扫码系统需实现与江苏省预防接种综合服务管理信息系统疫苗子系统无缝对接。 |
| 1.2 | 疫苗出入库移动扫码系统授权认证，需要与江苏省预防接种综合服务管理信息系统疫苗子系统无缝对接。 |
| 1.3 | 能够有效识别疫苗各级包装上的疫苗追溯码，扫描追溯码后，能够展示疫苗的详细信息，并能够查看疫苗的批签发、通关单等信息； |
| 1.4 | 能够实现扫码入库的功能。入库时能够拍照，能够有效识别疫苗品种、疫苗数量、疫苗外包装追溯码，能够有效识别错误的码，错误时能够用震动、声音等多种方式提醒操作人员。入库时能够对外箱追溯码与箱内产品的追溯码进行对应关系校验，若校验失败，无法进行入库操作，并提醒操作人员检查，从而提高收苗的准确性； |
| 1.5 | 能够实现扫码出库的功能。可对即将出库的疫苗进行快速扫描，在扫描追溯码的同时验证疫苗品种、疫苗数量、疫苗所在仓库等信息，从而保证疫苗的可追溯性。出库时，可以根据实际场景选择扫描单个包装的追溯码，或者多个级别的追溯码，并在扫描多个级别的追溯码时，能够自动过滤有上下级对应关系的追溯码，降低人为失误的几率，提升疫苗管理人员的工作速度； |
| 1.6 | 疫苗出入库移动扫码系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。 |
| 二 | 配套专用终端要求 |
| 2.1 | 处理器：8核 2.0GHz高性能处理器 |
| 2.2 | 操作系统：Android 9.0 |
| 2.3 | 内存（ROM+RAM)：64GB+4GB |
| 2.4 | 显示屏：5.7寸，1440 x 720 (18:9全面屏) |
| 2.5 | 摄像头：后置800万像素，自动对焦，带LED补光 |
| 2.6 | 音频：内置麦克风/Type-C的USB |
| 2.7 | 提示：振动提示/LED提示/音频提示 |
| 2.8 | 震动马达：内置震动马达 |
| 2.9 | 扫描精度：3mil c39/128 |
| 2.10 | 旋转视角：360° |
| 2.11 | 上下倾斜视角：±45° |
| 2.12 | 左右偏移视角：±65° |
| 2.13 | 扫描频率：1次/50ms |
| 2.14 | 图像分辨率：844(H)×640(V) |
| 2.15 | 图像帧率：60fps |

（17）工程喇叭（10个）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用于排队叫号，功率：2W，电压输入：70V-110V，材质：ABS塑料 |
| 2 | 设备安装方便，支持吸顶安装 |
| 3 | 喇叭支持左右双声道 |
| 4 | 采用有线连接，信号传输稳定 |
| 5 | 金属外壳，塑料箱体，安装美观 |

（18）功放音响（150W）（2个）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 峰值功率：150W |
| 2 | 灵敏度：77.5MV |
| 3 | 信噪比：>85db |

（19）功放音响（50W）（1个）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 峰值功率：50W |
| 2 | 响应频率40-16KHZ |
| 3 | 信噪比：≥80db |

（20）智慧化门诊系统集成和实施培训（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 要求投标供应商对本次实施单位进行智慧化门诊的建设工作，所投价格包含门诊软硬件集成、改造和实施等。 |

（21）药房自动化系统（1套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 产品明细 |
| 1.1 | 高速发药系统主机：1台 |
| 1.2 | 高发机普通出药口：2套 |
| 1.3 | 高发机高空传输出药口：1套 |
| 1.4 | 智能多用途柜（主柜）：2台 |
| 1.5 | 智能多用途柜（辅柜）：2台 |
| 1.6 | 智能标签货架：4台 |
| 1.7 | 智能毒麻管控柜：3台 |
| 1.8 | 药架（单面货架）：40组 |
| 1.9 | 重型货架：50组 |
| 二 | 技术规格 |
| 2.1 | 系统总体要求 |
| 2.1.1 | 基本要求：所有设备（系统）能够在智能药房管理平台的管理下自主协调互相配合工作，满足医院药房运营的需要。 |
| 2.1.2 | 连接功能：通过药房平台能够与医院HIS可实现无缝隙链接，系统软件操作界面为简体中文。 |
| 2.2 | 自动盒装发药系统 |
| ★2.2.1 | 发药机采用模块式设计，安装时间小于4小时，可以根据医院的运行需求，随时扩容，扩容安装时间小于2小时 |
| ★2.2.2 | 机器配套智能上药工位设计，具有药品扫码，药品数量自动识别功能，可以采用多工位上药方式，通过上药工位和上药机械配合，可以同时上3种药品。上药工位数量可以根据上药速度的要求，进行扩容。 |
| ★2.2.3 | 药槽结构简单，采用倾斜药槽设计，储药密度高，采用药品竖放设计。 |
| 2.2.4 | 系统能够管理药品库存信息，也能够根据储位的实际发药状态，实时调整参与的发药储位。 |
| 2.2.5 | 可以根据医院的要求，选择不同的配置，上药速度大于4000盒/小时，具有上药前盘点功能，当实际库存大于系统库存的时候，上药时，系统自主退药到退药口。 |
| 2.2.6 | 采用CAN总线药槽系统，支持并行出药，选择不同的配置，处方处理能力大于650处方/小时 |
| 2.2.7 | 系统具有安全保护设计，运动部分具有急停按钮，确保使用安全。 |
| 2.2.8 | 系统采用电容触摸屏设计，用户操作方便，系统支持自动处方和手工处方两种模式 |
| 2.2.9 | 调配出药口，具有出药指示灯和出药确认按钮，确保，不同的处方不会混在一起。 |
| 2.3 | 智能电子标签货架 |
| 2.3.1 | 货架采用Q235板材制作，表面喷塑处理，美观，耐用。具有单面和双面选择。货架深45-55厘米，高2米，宽1米，适合根据药房的空间，灵活放置 |
| 2.3.2 | 货架单层承重不低于100公斤，每层可以布置不少于5个货位，货位的尺寸可以通过货位间的隔板灵活调整 |
| ★2.3.3 | 每货位配置一个电子标签模块，模块采用3.5英寸彩色液晶显示屏，包含6个独立彩色指示灯，液晶显示屏可以显示药品的名称，规格，生产厂家，库存，效期等，并带有不少于16种药品属性图例（如多品规，毒麻等等），相关信息可以根据实际放置的药品信息动态调整。 |
| 2.3.4 | 电子标签模块能够根据病人处方的情况，在智能药房平台的管理下，按照发药窗口，或者发药药师点亮对应颜色的指示灯，并在液晶屏幕上用对应的颜色显示取药的数量。每货位最多支持6人同时取药。 |
| 2.4 | 毒麻药品管控系统 |
| 2.4.1 | 系统具有多种安全管理方式，支持用户密码，员工卡（RFID），指纹单独或者组合登陆（授权），并能够对单独的功能进行基于权限进行授权 |
| ★2.4.2 | 柜体配置有不少于16个自动计数智能药盒，计数药盒具有无人自动实盘功能，确保由于断电或者紧急解锁取药之后，系统数量正确。药盒采用称重计数计数，药品在药盒中的方式，没有严格要求，药盒本体包含液晶屏，用于指示药品信息（名称，规格，厂家），取药，补药，盘点数量，本体包含操作按钮，取药，补药，盘点过程种的数量调整，确认等操作可以在药盒本体完成。计数药盒也可以用于空安瓿瓶的回收自动计数。 |
| ★2.4.3 | 柜体配置可以配置多种不同高度的智能导引抽屉，抽屉的储药位置大小可以自由调整，每个位置都有导引指示灯，灯的位置，颜色，亮度，可以根据业务的需求，自主调整。导引抽屉设计符合人机工程，抽屉面板上包含液晶屏，用于指示当前操作药品信息（名称，规格，厂家），取药，补药，盘点数量，也包含操作按钮，取药，补药，盘点过程中的数量调整，确认等操作可以在抽屉面板上完成。 |
| 2.4.4 | 系统可以根据用户的实际取药情况，自动生成红处方，或者根据红处方的情况，引导授权用户取药，红处方具有电子签名功能，可以配置打印机，自动打印出来。 |
| 2.4.5 | 系统能够完全满足毒麻药品管理的五专要求，产生相关报表，确保所有的操作满足各项法律法规要求。 |
| 2.4.6 | 系统具有数据分析功能，能够及时发现毒麻品的相关异常，如突发的使用总量异常，个别病人使用量异常等，确保责任人（管理者）及时发现处理问题 |
| 2.4.7 | 药品的全闭环管控，所有的系统操作都可以查阅，具有链接视频监控的功能，并可以自动关联对应的视频监控 |
| 2.4.8 | 系统自带电容触摸屏一体机电脑，屏幕不小于18.5英寸，系统带有双人双锁模式下的紧急解锁功能，确保异常状态下，授权用户可以紧急取药。 |
| 2.4.9 | 系统采用CAN总线设计,可靠性高，抗干扰能力强。采用低功耗设计，节约能源，减少机器内部热量的产生，采用自然空气循环，机器内部温度和外部环境温度温差小于1℃。 |
| 2.5 | 智能多用途柜 |
| ★2.5.1 | 系统采用主柜和辅柜的形式，用户可以根据需要扩展需要的储位，主柜具有不少于44个储药抽屉，辅柜具有不少于48个储药抽屉，一个主柜可以根据需要配置0-2个辅柜。 |
| 2.5.2 | 系统储位为独立控制的抽屉，每个抽屉内有隔板，隔板位置可以调整。一个储药抽屉可以分割成1-3诸位 |
| ★2.5.3 | 系统药品抽屉对应关系灵活，系统支持一个药品绑定多个抽屉（如使用量大），也可以多个药品放置于一个抽屉（如用量少，或者抽屉不足够），便于医院根据药品的使用量和管理要求来灵活调整。 |
| 2.5.4 | 系统自带二维条码扫描模块，用户可以通过扫描配药单上的条码，触发对应的储药抽屉依次弹开（取完药关闭抽屉，再弹开下一个），引导用户取药，确保取药不出错。 |
| 2.5.5 | 系统主柜自带电容触摸屏一体机电脑，屏幕不小于18.5英寸，全中文操作界面。 |
| 2.5.6 | 节能环保，主柜功耗不大于100瓦，辅柜功耗不大于30瓦。 |
| 2.6 | 智能药房管理平台 |
| 2.6.1 | 平台负责管理所有的子系统，并作为唯一的接口和HIS交互 |
| 2.6.2 | 平台具有设备监控功能，能够实时的了解各台设备的工作情况。 |
| 2.6.3 | 平台具有处方分解，合并，流转等功能，能够更具实际的处方情况，自动规划最有方案 |

（22）医用冰箱（6台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品类型：立式，双门，LOW-E玻璃门设计，带有电加热功能，能有效防止门体凝露。 |
| ★2 | 有效容积：≥760L。 |
| 3 | 温控系统：电子温度控制，箱内温度2~8℃，温度显示精度为0.1℃，控制温度调节精度为0.1℃。 |
| ★4 | 温度均匀性：大风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温差±2℃；（注册检验报告） |
| ★5 | 箱内控温方式：强制风冷循环，配备高效翅片式蒸发器； |
| ★6 | 制冷系统：采用进口品牌压缩机，HC制冷剂，高效节能环保。 |
| 7 | 安全系统： |
| 7.1 | 具有高温报警，低温报警，传感器故障报警，断电报警（报警时间≥48h），开门报警，后备电池电量低报警 6种报警功能。 |
| 7.2 | 有声音蜂鸣以及灯光闪烁两种报警方式。 |
| 7.3 | 控制器具有断电记忆功能，一次设定，持续放心使用。 |
| 8 | 人性化设计： |
| 8.1 | 标配测试孔，方便用户自行添加第三方检测传感器； |
| 8.2 | 箱体配有4个万向轮，方便运输以及箱体固定； |
| 8.3 | 内外箱体均使用优质喷涂钢板，经久耐用，能有效防止老化变形； |
| 8.4 | 门体开启≤45°角时具有自关闭功能，防止误开。 |
| 8.5 | 具有最少12个可调节高度层架和2个篮筐，方便用户根据使用调节。 |
| ★9 | 温度记录：箱体标配USB接口，可自动实时批导箱体内温度。 |

标段四：

（1）除颤仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面；配备监护功能：血氧饱和度、无创血压；提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册认证。 |
| 2 | 支持中文操作界面。 |
| 3 | 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 |
| 4 | 具备手动除颤、监护、起搏、自动体外除颤（AED）功能。 |
| 5 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
| ★6 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量≥350J；提供病人接触阻抗指示，显示病人与电极板/电极片接触阻抗状态及具体阻抗值。 |
| 7 | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J |
| 8 | 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |
| ★9 | 开机时间≤3s；除颤充电迅速，充电至200J≤4s；除颤后ECG恢复≤3秒；电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足紧急情况下除颤的快捷及有效操作；支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络；具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁≥4种方式；发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。 |
| 10 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。 |
| 11 | 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 |
| 12 | 心律失常分析种类≥20种。 |
| 13 | 无创血压收缩压测量范围：最小值 ≥25 mmHg，最大值≤290mmHg（成人）；最小值 ≥25 mmHg，最大值≤240mmHg（小儿）；最小值 ≥25 mmHg，最大值≤140mmHg（新生儿）；舒张压测量范围：最小值 ≥10 mmHg，最大值≤250mmHg（成人）；最小值 ≥10 mmHg，最大值≤200mmHg（小儿）；最小值 ≥10 mmHg，最大值≤115mmHg（新生儿）。 |
| 14 | 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 |
| 15 | 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |
| 16 | 支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。 |
| 17 | 支持≥100名患者档案存储与回顾功能。 |
| 18 | 支持≥1000个事件的存储与回顾功能。 |
| 19 | 支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。 |
| 20 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。 |
| 21 | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 |
| 22 | 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面≥0.74m跌落冲击。 |

（2）多功能抢救床（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术特点 |
| 1 | 供医院转运伤病员用 |
| 2 | 担架面与床采用分离结构，担架可单独使用 |
| 3 | 采用液压升降机构，使用方便轻松 |
| 4 | 底部采用钢制结构，担架为高强度铝合金材料 |
| 5 | 该抢救床具有背部抬起功能，最大角度为70° |
| 6 | 已申请专利 |
| 二 | 技术参数 |
| 1 | 尺寸：高位时【长*宽*高】210*75*86cm；低位时【长*宽*高】210*75*55cm |
| 2 | 轮胎尺寸：Φ150mm |
| 3 | 自重：37kg |
| 4 | 承重：160kg |

（3）多功能监护仪（带呼末CO2）（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 整机要求 |
| ★1 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 |
| 2 | 整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 |
| ★3 | ≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。 |
| 4 | 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 |
| 5 | 显示屏可支持亮度自动调节功能。 |
| ★6 | 屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 |
| 7 | 可支持遥控器无线远程操作监护仪。 |
| 8 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 |
| ★9 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 |
| 10 | 监护仪设计使用年限≥8年。 |
| 11 | 监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 |
| 12 | 监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 |
| 13 | 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 |
| 14 | 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 |
| 二 | 监测参数 |
| 1 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 |
| ★2 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |
| 3 | 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 |
| 4 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 |
| 5 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |
| 6 | 支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 |
| 7 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |
| 8 | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 |
| 9 | 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 |
| 10 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |
| 11 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 |
| ★12 | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 |
| 13 | 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 |
| 14 | 提供辅助静脉穿刺功能。 |
| 15 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 |
| 16 | 支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 |
| 17 | 支持患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温参数。 |
| 18 | 穿戴传感器支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。 |
| 19 | 移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。 |
| 三 | 系统功能 |
| ★1 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |
| 2 | 支持肾功能计算功能。 |
| 3 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |
| 4 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 |
| 5 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |
| 6 | ≥1000组NIBP测量结果 |
| 7 | ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 |
| 8 | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能 |
| 9 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |
| 10 | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 |
| 11 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 |
| ★12 | 配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 |
| 13 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 |
| ★14 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |
| 15 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 |
| ★16 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 17 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |

（4）呼吸机（转运+有创+无创+高级氧疗）（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 基本特征 |
| 1 | 适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 |
| ★2 | 采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800，多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 |
| 3 | 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 |
| 4 | ≥120分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 |
| 5 | 电动电控呼吸机，方便进行转运。 |
| 6 | 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 |
| 7 | 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 |
| 8 | 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |
| 9 | 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |
| 10 | 可选配主流、旁流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图 |
| 11 | 呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。 |
| 二 | 呼吸模式及功能 |
| ★1 | 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、双相气道正压通气BIPAP、窒息通气模式、无创模式。 |
| 2 | 可选高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。 |
| 3 | 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。 |
| 4 | 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 |
| 5 | 具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 |
| 6 | 可选配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳 |
| 7 | 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能 |
| 三 | 设置参数 |
| ★1 | 潮气量：20ml—2000ml，可适用于成人、小儿、新生儿患者。 |
| 2 | 呼吸频率：1-100次/min |
| 3 | SIMV频率：1-60次/min |
| 4 | 吸/呼比：4:1—1:10 |
| 5 | 最大峰值流速：≥210L/min |
| 6 | 吸气压力：5--80 cmH2O |
| 7 | 压力支持：0—80cmH2O |
| 8 | PEEP：OFF,1--45 cmH2O |
| 9 | 压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O |
| 10 | 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min |
| 11 | 叹息功能：有 |
| 四 | 监测参数 |
| 1 | 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 |
| 2 | 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测 |
| 3 | 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测 |
| 4 | 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 |
| 5 | 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 |
| 6 | 吸入的氧浓度的监测 |
| 7 | 趋势图和趋势表显示 |
| 8 | 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 |
| 9 | 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 |

（5）病人监护仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 品牌及认证要求 |
| ★1 | 投标产品生产厂商为国际知名品牌，投标产品品质出众，通过欧盟CE认证、美国FDA认证，国家三类注册 |
| ★2 | 投标产品可用于监护成人、小儿、新生儿患者 |
| 二 | 监护仪屏幕及整机结构 |
| 1 | 采用彩色LED显示屏，显示屏≥10英寸，分辨率800×600，支持8通道波形显示，可选配触摸屏 |
| 2 | 具有突出显示的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 |
| ★3 | 采用了国际领先的ASIC芯片技术（用于心电和呼吸监测），整机功耗更低，完全采用无风扇设计，标配锂电池，供电时间≥4小时 |
| 4 | 整机结构紧凑，主机带电池和记录仪重量≤3.7Kg(含电池及记录仪)，方便转运使用及医护人员日常移动 |
| 三 | 监测参数 |
| ★1 | 投标产品具有支持插件式升级模块的设计结构，标配可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温 |
| ★2 | 具备专利认证的ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率；支持实时连续心律失常分析及ST段分析功能，心律失常分析种类不少于24种（必要时需提供样机验证）。同时心电附件具备缆线管理功能 |
| ★3 | 血氧饱和度监测采用专利技术，抗运动干扰和弱灌注干扰能力强，除血氧饱和度数值外，还可以显示PI（血氧灌注指数），有效反映血流灌注情况；支持血氧饱和度、无创血压监测同侧测量（必要时需提供样机验证）；同时血氧附件为指套血氧探头，防水级别达iPX7，支持水洗及浸泡 |
| 4 | 无创血压监测采用专利技术，具备多重压力保护功能，同时可以选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者的舒适性。血压袖带采用防水材料，一体式设计，支持洗衣机批量清洗，减少医护人员工作量 |
| 四 | 系统功能 |
| 1 | 支持中、英文字符输入 |
| ★2 | 具有三级声光报警，参数报警级别可调，报警参数可集中设置 |
| ★3 | 具备它床观察功能，无需中央监护系统即可隔床跨室观察其他联网床位监护信息，它床观察支持数量≥10张床位，并可以管理它床报警（设置报警提示、报警静音） |
| ★4 | 具备五种常用临床科室模式，每个科室模式下支持成人、小儿、新生儿三种病人配置，用户可自定义相关配置，并支持U盘在同型号监护仪之间导入、导出配置 |
| 5 | 支持内置式三通道记录仪 |
| ★6 | 支持通过有线、无线方式连入中央监护系统，并可以与遥测监护进行混网联接 |
| 7 | 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾。 |

（6）新生儿监护仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 整机要求 |
| ★1 | 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 |
| 2 | 整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 |
| ★3 | ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 |
| 4 | 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 |
| 5 | 显示屏可支持亮度自动调节功能。 |
| ★6 | 屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 |
| 7 | 监测患者类型为小儿、新生儿，不含成人，所有监测参数适用于新生儿，标配新生儿专用附件。 |
| 8 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 |
| ★9 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 |
| 10 | 监护仪设计使用年限≥8年。 |
| 11 | 监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 |
| 12 | 监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 |
| 13 | 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 |
| 14 | 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 |
| 二 | 监测参数 |
| 1 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 |
| ★2 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿。 |
| 3 | 提供新生儿专用心电电缆 |
| 4 | 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 |
| 5 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 |
| 6 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |
| 7 | 支持≥20种心律失常分析,适用于新生儿。 |
| 8 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |
| 9 | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 |
| ★10 | 提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。 |
| 11 | 提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX7。 |
| 12 | 配置无创血压测量，适用于小儿和新生儿。 |
| ★13 | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 |
| 14 | 无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg。 |
| 15 | 提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括>=3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测 |
| 16 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 |
| ★17 | 支持升级多达4通道有创压监测，适用于小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 |
| 18 | 可升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2监测，采用微流技术，采样速率50ml/min |
| 三 | 系统功能 |
| ★1 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |
| 2 | 提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。 |
| ★3 | 提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数 |
| ★4 | 提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查 |
| ★5 | 提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理 |
| ★6 | 大字体界面支持6个参数区的设置和显示 |
| 7 | 支持肾功能计算功能。 |
| 8 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |
| 9 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 |
| 10 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |
| 11 | ≥1000组NIBP测量结果 |
| 12 | ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 |
| 13 | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能 |
| 14 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |
| 15 | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 |
| 16 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 |
| 17 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 |
| ★18 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |
| 19 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 |
| ★20 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 21 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |

（7）新生儿呼吸机（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| ★1 | 12.1寸LED彩色电容屏，分辨率1280 x 800像素，支持戴手套触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、血氧饱和度（选配）、血氧饱和度/吸入氧浓度（选配）、氧饱和度指数（选配）、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。 |
| ★2 | 内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% . |
| ★3 | 内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，具有氧电池自动校准功能，无需手动操作。 |
| ★4 | 提供与主机同品牌压力发生器，提供近鼻端压力监测。 |
| ★5 | 不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。 |
| ★6 | 通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。 |
| ★7 | NCPAP模式：要求不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能 |
| 8 | NIPPV模式： |
| 8.1 | 呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。 |
| 8.2 | 吸气压力Pinsp：2cmH2O-20cmH2O |
| 9 | SNIPPV模式：要求具有窒息监测以及备用通气功能 |
| 9.1 | 呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。 |
| 9.2 | 吸气压力Pinp：2cmH2O-20cmH2O |
| ★10 | HFNC高流量氧疗模式：流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能。 |
| 11 | 可选配血氧监测模块，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测。 |
| 12 | 可选配氧浓度自动反馈调节功能，保证患儿血氧饱和度达到并维持目标范围。 |
| ★13 | 提供增氧功能：通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。 |
| ★14 | 提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-20cmH2O。 |
| ★15 | 具备自动泄漏补偿功能，可实时监测送气流量和气道压力，自动调节送气流量，可显示泄漏率。 |
| 16 | 报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。 |
| 17 | 数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，系统最多可以存储 10000 条事件日志。 |
| 18 | 配置带加热丝的加热呼吸管路。 |
| 19 | 可选配与主机同品牌的空压机，工作噪音≤45dB(A)。 |
| 20 | 具备锂电池，充满可使用≥4小时。 |
| 21 | 通过CE和CFDA注册。 |
| 二 | 标准配置（单套） |
| 1 | NB350主机1台 |
| 2 | 主机台车1个 |
| 3 | 新生儿主动湿化器1套 |
| 4 | 压力发生器（和主机同品牌） 1个 |
| 5 | 鼻塞1 套：XS、S、M码鼻塞各1只 |
| 6 | 婴儿头带（20-24cm、24-28cm各1只）或 婴儿头帽（22-24cm、24-26cm、26-28cm各1只）1 套： |
| 7 | 氧疗鼻导管 2个 |
| 8 | 加热呼吸管路1 套 |
| 9 | 空气气源软管1条 |
| 10 | 氧气气源软管1条 |
| 11 | 支撑臂1 个 |
| 12 | 水袋支架 1个 |

（8）妇产科手术器械一批（1批）

| 编号 | 名称 | 器械包配置数量(件) | 推荐包数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工流产器械包 | 24 | 1 |
| 2 | 清宫包 | 20 | 1 |
| 3 | 剖腹产包 | 54 | 1 |
| 4 | 取环包 | 7 | 1 |
| 5 | 会阴切开手术包 | 14 | 1 |
| 6 | 产包 | 6 | 1 |
| 7 | 子宫切除包 | 9 | 1 |
| 8 | 宫颈检查包 | 7 | 1 |
| 一：人工流产器械包*1 |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 医用镊 | 125，直 | 1 |
| 2 | 组织钳 | 180，直 | 1 |
| 3 | 海绵钳 | 250×12，直有齿 | 1 |
| 4 | 海绵钳 | 250×12，弯有齿 | 2 |
| 5 | 宫内节育器放置叉 | 280，直 | 1 |
| 6 | 宫内节育器取出钩 | 280，直 | 1 |
| 7 | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 1 |
| 8 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34，可调式 | 1 |
| 9 | 子宫颈扩张器 | 4.5#，尖圆头 | 1 |
| 10 | 子宫颈扩张器 | 4#，尖圆头 | 1 |
| 11 | 子宫颈扩张器 | 5#，尖圆头 | 1 |
| 12 | 子宫颈扩张器 | 5.5#，尖圆头 | 1 |
| 13 | 子宫颈扩张器 | 6#，尖圆头 | 1 |
| 14 | 子宫颈扩张器 | 6.5#，尖圆头 | 1 |
| 15 | 子宫颈扩张器 | 7#，尖圆头 | 1 |
| 16 | 子宫颈扩张器 | 7.5#，尖圆头 | 1 |
| 17 | 子宫颈扩张器 | 8#，尖圆头 | 1 |
| 18 | 子宫颈扩张器 | 8.5#，尖圆头 | 1 |
| 19 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，直 | 1 |
| 20 | 子宫刮匙 | 280×12（12#），钝，环形，简易柄 | 1 |
| 21 | 流产吸引头 | 6#，弯 | 1 |
| 22 | 流产吸引头 | 7#，弯 | 1 |
| 23 | 流产吸引头 | 8#，弯 | 1 |
| 二：清宫包*1 |  |  |  |
| 1 | 双翼阴道手术扩张器 | 90×32，可调式 | 1 |
| 2 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 2 |
| 3 | 宫内节育器取出钩 | 280，直 | 1 |
| 4 | 子宫颈钳 | 220 弯 3×4齿 | 1 |
| 5 | 子宫颈扩张器 | 7#，尖圆头 | 7 |
| 6 | 止血钳 | 220，直，全齿 | 1 |
| 7 | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 1 |
| 8 | 子宫刮匙 | 255×10.5，锐，环形，扁柄 | 1 |
| 9 | 流产吸引头 | 8#，弯 | 1 |
| 10 | 可重复使用导尿管 | F15（Ф5） | 1 |
| 11 | 妇科组织钳 | 220，直 | 1 |
| 三：剖腹产包*1 |  |  |  |
| 1 | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，空心柄，双头 | 1 |
| 2 | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 | 1 |
| 3 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 3 |
| 4 | 持针钳 | 180，直，细针 | 1 |
| 5 | 手术剪 | 140，直尖 | 1 |
| 6 | 组织钳 | 160，直 | 3 |
| 7 | 组织钳 | 180，直 | 1 |
| 8 | 腹壁拉钩 | 250，30×40/37×60，实心柄，双头 | 1 |
| 9 | 组织剪 | 180，弯，综合 | 1 |
| 10 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 3 |
| 11 | 帕巾钳 | 160，尖头 | 2 |
| 12 | 帕巾钳 | 110，尖头 | 1 |
| 13 | 止血钳 | 220，弯全 | 2 |
| 14 | 止血钳 | 180，弯，全齿 | 6 |
| 15 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 2 |
| 16 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 8 |
| 17 | 止血钳 | 125，直蚊，全齿 | 2 |
| 18 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 2 |
| 19 | 组织剪 | 180，直 | 1 |
| 20 | 手术刀柄 | 4# | 1 |
| 21 | 手术刀柄 | 7# | 1 |
| 22 | 止血钳 | 140，直，全齿 | 3 |
| 23 | 止血钳 | 160，直，全齿 | 1 |
| 24 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 2 |
| 25 | 海绵钳 | 250×10，直有齿 | 1 |
| 26 | 医用镊 | 250，直 | 1 |
| 27 | 腹腔吸引管 | 200×Ф10，直有孔 | 1 |
| 28 | 腹腔吸引管 | 200×Ф10，弯有孔 | 1 |
| 四：取环包*1 |  |  |  |
| 1 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 1 |
| 2 | 止血钳 | 220，弯，全齿 | 1 |
| 3 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34，可调式 | 2 |
| 4 | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 1 |
| 5 | 宫内节育器放置叉 | 280，直 | 1 |
| 6 | 宫内节育器取出钩 | 280，直 | 1 |
| 五：会阴切开手术包*1 |  |  |  |
| 1 | 组织剪 | 140，弯 | 1 |
| 2 | 医用镊 | 140，直 | 1 |
| 3 | 整形镊 | 125×1.6，直，有齿 | 1 |
| 4 | 整形镊 | 125，直，1×2钩 | 1 |
| 5 | 组织镊 | 140，1×2钩 | 1 |
| 6 | 组织钳 | 160，直 | 1 |
| 7 | 会阴剪 | 180，侧弯 | 1 |
| 8 | 止血钳 | 125，直蚊，全齿 | 1 |
| 9 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 1 |
| 10 | 止血钳 | 140，直，全齿 | 1 |
| 11 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 1 |
| 12 | 止血钳 | 160，直，全齿 | 1 |
| 13 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 1 |
| 14 | 持针钳 | 140，直，细针 | 1 |
| 六：产包*1 |  |  |  |
| 1 | 手术剪 | 180，直圆 | 1 |
| 2 | 脐带剪 | 140，弯 | 1 |
| 3 | 流产吸引头 | 7#，弯 | 1 |
| 4 | 止血钳 | 180，弯，全齿 | 1 |
| 5 | 不锈钢方盘 | 230×170×28 | 1 |
| 6 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 1 |
| 七：子宫切除包*1 |  |  |  |
| 1 | 子宫附件钳 | 270，头圆弯R12×28 | 1 |
| 2 | 子宫夹持钳 | 200，弯，双爪 | 2 |
| 3 | 子宫颈钳 | 250，3×4齿，直 | 1 |
| 4 | 阴道拉钩 | 180×30×100，平，板式，单头 | 2 |
| 5 | 肌瘤剥离器 | 双头，320 | 1 |
| 6 | 阴道压板 | 260×30×25°，角弯，凹，柄式 | 1 |
| 7 | 止血钳 | 头角弯25，直角 | 1 |
| 八：宫颈检查包*1 |  |  |  |
| 1 | 阴道拉钩 | 160×36×90，凹，板式，单头 | 1 |
| 2 | 阴道拉钩 | 160×36×100，凹，板式，单头 | 1 |
| 3 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，直 | 1 |
| 4 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 1 |
| 5 | 海绵钳 | 250×10，直无齿 | 2 |
| 6 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 1 |

（9）裂隙灯（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 说明书：数量1 |
| 2 | 合格证：数量1 |
| 3 | 照明部件：数量1 |
| 4 | 显微镜及底座部件：数量1 |
| 5 | 头架部件：数量1 |
| 6 | 挡气板：数量1 |
| 7 | 工作台面及电箱：数量1 |
| 8 | 导轨护罩：；数量2 |
| 9 | 输入电源线：数量1 |
| 10 | 颚托垫纸：数量1 |
| 11 | 备用照明灯泡：数量1 |
| 12 | 防护盖：数量1 |
| 13 | 防尘罩：数量1 |
| 14 | 备用保险丝管：数量2 |
| 15 | 备用长反光镜：数量1 |
| 16 | 刷子：数量1 |
| 17 | 十字型木柄螺钉旋具：数量1 |
| 18 | 1.5mm内六角板手：数量1 |
| 19 | 2.5mm内六角板手：数量1 |
| 20 | 一字型仪表螺钉旋具：数量1 |
| 21 | 呆板手：数量1 |
| 22 | 电动仪器升降台（除台面）：数量1 |

（10）眼压计（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 本产品的设计原理是根据一定质量的压针，对角膜的压陷深度进行测量而间接确定眼内压力，刻度标尺上每一格相当于0.05mm眼角膜压陷深度,由压陷深度示值查眼压换算表，获得眼压值。 |
| 2 | 与角膜接触的压针，脚板管零件均选用无锈且抗酸，对生物组织无副作用的优质不锈钢制造 |
| 3 | 仪器具有安全，可靠，实用，测量准确，携带方便等特点 |
| 4 | 本产品具有计量证 |

（11）眼底镜（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 产品特点 |
| 1 | 本产品光学性能优越，可以清晰地观察到眼底病变，对小瞳孔也适用。 |
| 2 | 采用进口卤钨灯泡，亮度高，光斑均匀。 |
| 3 | 柔软的眼窝保护设计，保护使用者的眼睛及稳定仪器。 |
| 4 | 自动挂断功能，延长灯泡寿命。 |
| 二 | 技术参数 |
| 1 | 照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格、无赤片 |
| 2 | 屈光度补偿：-35D～+20D，共24种屈光度 |
| 3 | 照明光源：3.5V/2.8W，卤钨灯泡 |
| 4 | 电源：AC220V/50Hz |

（12）视力灯箱（2台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标准对数视力表灯箱适用于儿童、青少年般体检，招生、招工等体检的视力测定，临床等 方面也可参照使用。 |
| 2 | 采用后照法，解决了光线强度问题。 |
| 3 | 采用高强度铝合金型材作箱体框架，坚固轻便。 |
| 4 | 采用静电喷塑，造型美观。 |
| 5 | 视表板选用质有机玻 璃，不易褪色。 |

（13）电脑验光仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 测量模式 |
| 1 | REF模式：屈光度测量模式 |
| 2 | KER模式：角膜曲率测量模式 |
| 3 | R/K模式：屈光度和角膜曲率测量模式 |
| 4 | SIZE模式：瞳孔/虹膜直径测量模式 |
| ★5 | Retro-ILL检查模式：白内障屈光检查模式 |
| ★6 | Color彩色视图模式：彩色视图及角膜接触镜配适观察 |
| 二 | 屈光度测量 |
| 1 | 顶点距（VD）： 0 , 12 ,13.75 ,15 mm |
| ★2 | 球镜：-30D～+25D（0.01/0.12D/0.25D） |
| ★3 | 柱镜： 0D～±12D（0.01/0.12D/0.25D） |
| 4 | 轴向： 0°～180°（1°） |
| 5 | 散光符号： ＋ , － , ± |
| 6 | 最小瞳孔直径：φ2.0mm |
| 7 | 瞳距范围： 10～85mm |
| 三 | 角膜曲率测量 |
| ★1 | 角膜曲率半径： 5.0mm～13mm（0.01mm） |
| ★2 | 角膜屈光度： 25.96D～67.5D（0.05/0.12D/0.25D，折射率为1.3375） |
| 3 | 角膜散光： 0D～-15D（0.05/0.12D/0.25D） |
| 4 | 角膜散光轴向： 0°至180°（1°） |
| 5 | 角膜折射率参数： 1.3375（默认值），1.3360，1.3320 |
| 四 | 性能和规格 |
| ★1 | SAMC测量技术 |
| 2 | 电动助力机身升降 |
| 3 | 垂直自动追踪：±15mm。 |
| 4 | 7英寸彩色显示触摸屏。 |
| 5 | 数据输出端口：RS-232C。 |
| 6 | 打印机：热敏打印机。 |
| 7 | 尺寸：261 mm（W）×513 mm（D）×433 mm（H）。 |
| 8 | 电源：100-240V 1.0-0.6A 50-60Hz。 |

（14）简易呼吸气囊（5套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 球囊1只 |
| 2 | 面罩1只 |
| 3 | 口咽通气道3支 |
| 4 | 输氧管1根 |
| 5 | 开口器1只 |
| 6 | 储气袋1只 |

（15）儿科监护仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 品牌及认证要求 |
| ★1 | 投标产品生产厂商为国际知名品牌，投标产品品质出众，通过欧盟CE认证、美国FDA认证，国家三类注册 |
| ★2 | 投标产品可用于监护成人、小儿、新生儿患者 |
| 二 | 监护仪屏幕及整机结构 |
| ★1 | 采用彩色LED显示屏，显示屏≥10英寸，分辨率800×600，支持8通道波形显示，可选配触摸屏 |
| 2 | 具有突出显示的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 |
| ★3 | 采用了国际领先的ASIC芯片技术（用于心电和呼吸监测），整机功耗4更低，完全采用无风扇设计，标配锂电池，供电时间≥4小时 |
| 4 | 整机结构紧凑，主机带电池和记录仪重量≤3.7Kg(含电池及记录仪)，方便转运使用及医护人员日常移动 |
| 三 | 监测参数 |
| ★1 | 投标产品具有支持插件式升级模块的设计结构，标配可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温 |
| ★2 | 具备专利认证的ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率；支持实时连续心律失常分析及ST段分析功能，心律失常分析种类不少于24种（必要时需提供样机验证）。同时心电附件具备缆线管理功能 |
| ★3 | 血氧饱和度监测采用专利技术，抗运动干扰和弱灌注干扰能力强，除血氧饱和度数值外，还可以显示PI（血氧灌注指数），有效反映血流灌注情况；支持血氧饱和度、无创血压监测同侧测量（必要时需提供样机验证）；同时血氧附件为指套血氧探头，防水级别达iPX7，支持水洗及浸泡 |
| 4 | 无创血压监测采用专利技术，具备多重压力保护功能，同时可以选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者的舒适性。血压袖带采用防水材料，一体式设计，支持洗衣机批量清洗，减少医护人员工作量 |
| 四 | 系统功能 |
| 1 | 支持中、英文字符输入 |
| ★2 | 具有三级声光报警，参数报警级别可调，报警参数可集中设置 |
| ★3 | 具备它床观察功能，无需中央监护系统即可隔床跨室观察其他联网床位监护信息，它床观察支持数量≥10张床位，并可以管理它床报警（设置报警提示、报警静音） |
| ★4 | 具备五种常用临床科室模式，每个科室模式下支持成人、小儿、新生儿三种病人配置，用户可自定义相关配置，并支持U盘在同型号监护仪之间导入、导出配置 |
| 5 | 支持内置式三通道记录仪 |
| ★6 | 支持通过有线、无线方式连入中央监护系统，并可以与遥测监护进行混网联接 |
| 7 | 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾. |

（16）雾化吸入器（5台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 电源电压:Ac220+-22v,50HZ |
| 2 | 最大雾化率：>=0.2ML/min |
| 3 | 压缩泵最大压强：>=0.15MPa |
| 4 | 压缩泵自由流量：>=10L/min |

（17）监护仪（4台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 品牌认证及要求 |
| ★1 | 投标产品生产厂商为国际知名品牌，投标产品品质出众，通过欧盟CE认证、美国FDA认证，国家三类注册 |
| ★2 | 投标产品可用于监护成人、小儿、新生儿患者 |
| 二 | 监护仪屏幕及整机结构 |
| ★1 | 采用彩色LED显示屏，显示屏≥10英寸，分辨率800×600，支持8通道波形显示，可选配触摸屏 |
| 2 | 具有突出显示的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 |
| ★3 | 采用了国际领先的ASIC芯片技术（用于心电和呼吸监测），整机功耗更低，完全采用无风扇设计，标配锂电池，供电时间≥4小时 |
| 4 | 整机结构紧凑，主机带电池和记录仪重量≤3.7Kg(含电池及记录仪)，方便转运使用及医护人员日常移动 |
| 三 | 监测参数 |
| ★1 | 投标产品具有支持插件式升级模块的设计结构，标配可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温 |
| ★2 | 具备专利认证的ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率；支持实时连续心律失常分析及ST段分析功能，心律失常分析种类不少于24种（必要时需提供样机验证）。同时心电附件具备缆线管理功能 |
| ★3 | 血氧饱和度监测采用专利技术，抗运动干扰和弱灌注干扰能力强，除血氧饱和度数值外，还可以显示PI（血氧灌注指数），有效反映血流灌注情况；支持血氧饱和度、无创血压监测同侧测量（必要时需提供样机验证）；同时血氧附件为指套血氧探头，防水级别达iPX7，支持水洗及浸泡 |
| 4 | 无创血压监测采用专利技术，具备多重压力保护功能，同时可以选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者的舒适性。血压袖带采用防水材料，一体式设计，支持洗衣机批量清洗，减少医护人员工作量 |
| 四 | 系统功能 |
| 1 | 支持中、英文字符输入 |
| ★2 | 具有三级声光报警，参数报警级别可调，报警参数可集中设置 |
| ★3 | 具备它床观察功能，无需中央监护系统即可隔床跨室观察其他联网床位监护信息，它床观察支持数量≥10张床位，并可以管理它床报警（设置报警提示、报警静音） |
| ★ | 具备五种常用临床科室模式，每个科室模式下支持成人、小儿、新生儿三种病人配置，用户可自定义相关配置，并支持U盘在同型号监护仪之间导入、导出配置 |
| 5 | 支持内置式三通道记录仪 |
| ★6 | 支持通过有线、无线方式连入中央监护系统，并可以与遥测监护进行混网联接 |
| 7 | 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾. |

（18）气管插管设备（麻醉喉镜）（3套）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 手柄、窥视片和电珠组成，窥视片选用GB/T2040中的H62材料制成。 |

（19）体重计（6台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 参数：最大秤量: 120kg |
| 2 | 分度值: 500g |
| 3 | 身高尺测量范围700-1900mm |
| 4 | 身高尺最小测量分度: 5mm |
| 5 | 毛重.: 17kg 净重.: 15kg |
| 6 | 包装尺寸:88×30×27cm |

（20）病历车（6台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 规格:367*400*1210 mm, 单列25格,有抽屉 |

（21）床边消毒器（3台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 具有深度消毒、能灭活病毒(附法定检测报告)。 |
| 2 | 陶瓷定值发生器1一8档可调节，臭氧浓度可随气量调节。 |
| ★3 | 双通道，双控制，双发生器，单向独立操作，两床位可单独或同时就地消毒。 |
| ★4 | 三段定值提示功能:定时提示，输气流量提示，停机提示。 |
| ★5 | 三段蜂鸣报警功能:异常温度报警(>70℃)高压断路报警，其他故障报警。 |
| 6 | 臭氧发生量(工作浓度):3~6g/h 输出压力:>0.01mpa |
| 7 | 额定功率:300VA |
| 8 | 电源:220V，50Hz |
| 9 | 单路瞬间臭氧发生浓度:≥350毫克/立方米。 |
| 10 | 消毒时间选择:1~99(分钟)，有数码直观显视。 |
| 11 | 环境泄漏:臭氧外泄漏量<016毫克/立方米。 |
| 12 | 噪音:噪声≤45dB(A)。 |
| 13 | 消毒产品卫生安全评价报告备案凭证。 |
| 二 | 备注 |
| 1 | 臭氧消毒器核心部件为:纳米及陶瓷压铸完成，可稳定工作一万小时以上。 |
| 2 | 主机全责保修长达五年以上。 |
| 3 | 主机外壳采用高质阻燃工程塑料一次成型模压制造，适合在各种工作环境下长期安全使用。 |
| 4 | 感控和护理专业机构推荐产品。 |

（22）伍德灯（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 电源：交流220V 50Hz |
| 2 | 外形尺寸：LxBxH, mm: 220×118×40 |
| 3 | 辐照面积：Φ100mm |
| 4 | 输入功率：≤15VA |
| 5 | 净重：0.5 KG |
| 6 | 光源类型：环形UVA灯管 |
| 二 | 用途 |
| 1 | 本产品适用于皮肤科检查中作为UVA光源： |
| 2 | 检测色素异常性疾病，如白癜风的辅助诊断以及疗效判断，确定黄褐斑分型等； |
| 3 | 检测皮肤感染，指导临床早期诊断红癣感染，辅助诊断毛发真菌感染，辅助诊断糠秕孢子茵毛囊炎等； |
| 4 | 检测卟啉代谢异常性疾病； |
| 5 | 避免化学磨削中的用药过度； |
| 6 | 监控局部用药效率； |
| 7 | 光动力诊断。 |

（23）红蓝黄光（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 光源：点阵光源：原装进口LED长寿命窄波光源，最高可达50000小时。 |
| 2 | 光源类型：点阵光源，点阵光源采用非球面完美配光曲线光学技术原理，让点阵透镜光源波长、光强均匀分布。 |
| 3 | 辐照面积：500mm×300mm； |
| ★4 | 峰值波长:633±10nm；417±20nm；590±10nm； |
| 5 | 最大有效辐照度： |
| 5.1 | 点阵光源：红光：110 mW /cm2 |
| 5.2 | 蓝光：170 mW /cm2 |
| 5.3 | 黄光：25 mW /cm2 |
| 6 | 光源模组结构： |
| 6.1 | 由5扇独立可折叠光源组成，每扇可180°～90°内自由调节； |
| ★6.2 | 优良的散热设计，大大降低光源功率衰减，保证了光源寿命。 |
| 7 | 照射方式： |
| 7.1 | 连续、调制任意可选； |
| 7.2 | 调制宽度：0.1s～2s可调，调制间隔：0.1s～2s可调，步长0.1s。 |
| ★8 | 辐照时间：控制范围：1～90min59s连续可调，步长：1min、5min、10min可选； |
| 9 | 推荐辐照距离：10cm～25cm之间。 |
| 10 | 伸缩臂装置：三关节旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm。 |
| 11 | 光源模组噪音： |
| ★11.1 | 采用超静音风扇； |
| ★11.2 | 在正常工作状态下，产生的噪声不得超过60dB。 |
| 12 | 功率密度自校准系统：根据光源衰减期曲线，具有闭合自校准算法。 |
| 13 | 冷却系统：外循环风冷； |
| 14 | 控制系统： |
| 14.1 | 8寸高清触摸屏，智能控制系统；可根据用户习惯最多存储5个常用最佳治疗参数; |
| 14.2 | 光源辐照度大小可在10%～100%调节，步进1%、5%、10%可选； |
| 14.3 | 点阵光源5页光源模块可同时照射也可单页照射，适应不同辐照面积的选择； |
| 14.4 | 点阵光源可控制单波或双波同时照射，在触摸屏上可自由选择，无需更换光源模组； |
| 14.5 | 具有驱动异常检测、光源异常检测功能； |
| 14.6 | 系统具有每个波长单独出光时间累计功能，可根据此功能进行光源模组更换判定。 |
| 15 | 保护装置：配有安规漏电隔离变压器装置，超温自动断电保护装置。 |
| 16 | 电源：单相交流220V/50Hz ，0.5kW; |

（24）手持皮肤镜（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 放大倍率：4X±10% |
| 2 | 观察窗口直径：36±2mm |
| 3 | 交叉偏振照明LED数量：24颗 |
| 4 | 非偏振照明LED数量：8颗 |
| 5 | 额定电压：220VAC |
| 6 | 电源频率：50Hz |
| 7 | 输入电流：≤0.5A |
| 8 | 重量：≤500g |

（25）温热式低周波治疗仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备用途 |
| 1 | 设备适用于肩周炎；颈椎病；腰椎间盘突出症；退行性骨性关节病；扭挫伤；肌纤维织炎。 |
| 二 | 主要功能 |
| 1 | 通过皮肤，对神经以及肌肉进行电刺激，从而达到镇痛和预防或缓解肌肉发生废用性肌萎缩的效果 |
| 三 | 主要技术参数 |
| 1 | 工作频率：1-1000Hz，误差为±10% |
| 2 | 输出电流：最大输出电流27mA，误差为±10%，在0至最大输出范围内连续可调 |
| 3 | 输出电压：开路状态下，输出电压峰值≤250V |
| 4 | 波形：输出波形为矩形脉冲，脉宽起始为70微秒，最大可达700微秒，误差为±10% |
| 5 | 定时：1min-60min，步长为1min，误差为±5% |
| 6 | 连续工作时间：≥4h |
| 7 | 组内模式：≥3种，同步连续、同步波动、交叉波动 |
| ★8 | 每一刺激周期，有不少于256种频率波形的变化，不断变化的波段，有效防止机体耐受性的产生，代替人为进行波段的调节，进而起到最佳的治疗效果 |
| 9 | 不少于四通道，四组（八个）湿式平板电极，能够同时治疗一个病人的两个部位或同时治疗两个病人 |
| ★10 | 原装进口矩形海绵垫，安全舒适，能够保证其最佳的治疗效果，最长的使用寿命 |
| 11 | 不少于五种治疗处方，处方范围能够覆盖到大多数产品适用病症，方便治疗师的操作 |
| 四 | 主要设备配置 |
| 1 | 主机*1台，电源线*1根，平板电极连接线*4条 |
| 2 | 平板电极*8个，矩形海绵*8个，矩形海绵套*8个 |
| 3 | 绑带（长）*2个，绑带（短）*4个 |

（26）电脑中频治疗仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 中频频率范围：2-6KHz。 |
| 2 | 低频调制波频率范围：0-150Hz。 |
| 3 | 调制方式：连续调制、间歇调制。 |
| 3.1 | 间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50％，允差±20％。 |
| ★3.2 | 连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度分为0、25％、50％、75％、100％五种，允差±5％。 |
| 4 | 输出电流：最大输出电流有效值不大于50mA，分0～99级可调,无量纲数。 |
| 5 | 不同负载下的电流变化率不大于10%。 |
| ★6 | 四路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。 |
| 7 | 具有加热装置，加热功能可单独开启及关闭，最高温度40±3℃。 |
| 8 | 治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。治疗倒计时结束，蜂鸣器报警提示，并停止输出。 |
| 9 | 分多步、干扰、音频和脉冲4种模式，共计88个处方。 |
| ★10 | 彩色触摸屏操控，四通道独立控制。 |
| ★11 | 本产品取得计算机软件著作权。 |
| 12 | 净重：7.3kg 尺寸：308mm*254mm*115mm。 |

（27）神经损伤治疗仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 7寸彩色触摸屏加旋转编码器显示操作； |
| ★2 | 仪器具有两组针插式电极输出和两组电针输出，独立可控，互不干扰。 |
| 3 | 时间设定功能：时间范围为0～99min可调，单步长为1min。； |
| 4 | 电极治疗输出参数： |
| 4.1 | 每个通道具有1组电极输出，包含A/B两路，A路与B路的输出极性相反。输出波形为方波与指数波的组合波； |
| 4.2 | 脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz； |
| 4.3 | 脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms； |
| 4.4 | 输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调； |
| ★5 | 电针治疗输出参数： |
| 5.1 | 载波频率为500Hz±10%；调制波的频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%； |
| 5.2 | 脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%； |
| 5.3 | 输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA； |
| 6 | 连续工作时间大于8h； |
| ★7 | 本产品取得计算机软件著作权； |
| 8 | 净重：4.4kg；尺寸: 308*260*130mm； |
| 9 | 大气压力：700hPa～1060hPa；额定电压：～220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz； |

（28）超短波治疗仪（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 使用电源：AC220V、50Hz。 |
| 2 | 输入功率：＜1000VA。 |
| ★3 | 输出功率：最大200W。分为50W、100W、150W、200W共4档可选。 |
| 4 | 工作频率：40.68MHz±1.5%。 |
| 5 | 输出模式：连续波输出、断续波输出、脉冲波输出。 |
| 6 | 断续输出：输出频率10～200Hz，步进10Hz，误差±10%。 |
| 7 | 脉冲输出：脉冲宽度200～1000us，步进50us，误差±10%。 |
| ★8 | 治疗时间：0～99min，误差不大于1min。 |
| 9 | 显示装置：7.0寸16位65536色真彩TFT液晶屏，显示治疗参数和设备状态。 |
| ★10 | 按钮控制：7.0寸电阻触摸屏。 |
| 11 | 操作提示：按钮操作提示音、输出提示音。 |
| 12 | 输出电极：大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用。 |
| 13 | 输出导线：特制铜质电缆，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠。 |
| 14 | 场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱。 |
| 15 | 电流指示：最大量程为300mA，精度不低于2.5级。 |
| 16 | 调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐。 |
| 17 | 产品样式：落地推车式，移动方便。 |
| 18 | 执行标准：GB 9706.1、GB/T 14710、YY 91086、YY 91087、YY 0505。 |

（29）智能温热牵引系统（颈牵+腰牵）（1台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 牵引力、牵引时间、牵引模式、成角角度、旋转角度均由电脑控制、电机动力，充分实现智能化。 |
| 2 | 旋转、成角角度采用旋转编码技术，使旋转、成角角度更加精确。 |
| 3 | 在临床应用时，可纵向牵引、成角牵引、旋转牵引单独使用，亦可结合使用。 |
| 4 | 在纵向牵引的同时，可进行旋转牵引、成角牵引（俯卧时为负压牵引）牵引同时使用，以克服单一动作不足，实现三维牵引。 |
| 5 | 显示方式：电脑控制，可打印病例； |
| 6 | 床面根据人体工程学原理一次压模成型，悬伸式造型； |
| 7 | 8种不同的牵引模式（持续式、间歇式、阶梯式），便于临床需求选择； |
| 8 | 治疗方案存储，可存储治疗方案，方便临床使用； |
| 9 | 牵引力自动补偿功能； |
| 10 | 设定值与实际牵引值同步监测； |
| 11 | 多种安全设计（最大牵引力999N、患者急退器、医务人员操作急退键）； |
| 12 | 持续式牵引： 牵引力：（1）颈部牵引：0-200N （2）腰部牵引：0-999N （3）持续时间：0-9min 间歇式牵引： 牵引力：（1）颈部牵引：0-200N （2）腰部牵引：0-999N （3）间歇时间：0-5min 阶梯式牵引： 实际牵引力达到设定值1/4，保持5s，实际牵引力达到设定值1/2，保持5s，实际牵引力达到设定值 ,则为设定的持续牵引时间。 阶梯时间：5s。 |
| 13 | 治疗总时间：0-60min； |
| 14 | 牵引速度：6-12mm/s； |
| 15 | 成角角度：≤25° |
| 16 | 旋转角度：-25°～25° |
| 17 | 电源：220V/50Hz, 功率：550W; |
| 18 | 颈/腰椎加热：37-60℃（选配）,无线遥控器（选配）; |
| 19 | 整机尺寸：主机：220*50*73cm 副机：56*105*110cm. |

（30）移动式负压吸引器（3台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 负压值范围:≥0.09MPa(680mmHg) |
| 2 | 负压调节范围:0.02MPa(150mmHg)~负压值范围 |
| 3 | 抽气速率:≥32升/分钟 |
| 4 | 贮液瓶:2500ml(玻璃)x2 |
| 5 | 电源:~220V，50HZ |
| 6 | 输入功率:150VA |
| 7 | 毛重:14KG |
| 8 | 净重:12KG |
| 9 | 外包装尺寸:40cmx38cmx47cm |
| 10 | 外形尺寸:37cmx31cmx39cm |

（31）骨科牵引床（6台）

| 编号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 功能要求：背部弯曲≥70度，两条腿可分别抬升弯曲≥35度，头低脚高功能，倾斜≥10度。 |
| 2 | 主要尺寸外包2300*980mm±20mm(长*宽)，床面尺寸1970*850mm±20mm，床面板离地高度500mm。 |
| 3 | 床体静态最大承重400kg，床体动态最大承重205kg |
| 4 | ABS床头尾，带有锁定装置，床尾外侧配有机板病历插卡。 |
| 5 | 龙门架支撑架（4根）材质为铝合金八角管，龙门架上连杆（4根）材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：Φ38*1.8mm。龙门架支撑架离床面高度1500mm龙门架上部其中一根横连杆上（短）带有两个进行功能锻炼的拉手环，承重150KG，龙门架上部另一根横连杆上（短）带有骨盆牵引装置，个数1个，每个骨盆牵引装置配备滑轮数量1个，龙门架尾部带有腿部牵引架，腿部牵引架材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：38*1.8mm，腿部牵引架可上下移动，腿部牵引装置数量2个，可旋转调节及左右移动。三层稳固结构：龙门架+床体+整体底座。 |
| 6 | 床面A3钢“ST14”拉伸冷轧钢板一次模压冲孔成型，板材厚度≥1.2㎜，钢管框架，钢管壁厚≥1.0mm；床尾设置床垫防滑筋一个。床面上的凹痕处理，起到美观视觉，透气性好，牢固床面的作用，床框采用名牌大厂冷轧钢管，床框规格：40*60*1.2mm，厚度≥1.5mm。双层涂层内外防锈处理工艺。 |
| 7 | 脚轮为施可瑞150mm豪华中控轮，床尾中央不锈钢U型踏板，双饼轮，轮面聚氨脂材料，静音、耐磨。 |
| 8 | 护栏：六档铝合金折叠护栏。长≥1400mm，距床垫高≥280mm，折叠后低于床垫≥3cm，护栏设有防夹手胶垫，折叠时可防夹手；护栏设有折叠托架。大型铝材（横档）规格：30*30 mm异型管，壁厚1.2mm，小型铝材（竖档）规格：19*19 mm异形管,壁厚1.5 mm.。 |
| 9 | 摇手及丝杆：摇手用无缝钢管镀铬制成， ABS材料注塑成型可推拉折叠设计，拉下隐藏式，外套塑料防尘罩。采用加长螺母，并且有双向打滑限位功能，丝杆材料：45#钢滚丝 |
| 10 | 鞋架：鞋架材料为碳钢喷塑材质。鞋架尺寸为：780*320mm（长*宽），鞋架方管10*20*1.0mm，中间圆管尺寸为，Φ10*1.0mm，中间圆管数量3根。鞋架可在床脚底盘上前后滑行。 |

（32）骨科手术器械（含外科）（1批）

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一：骨科基础包 |  |  |  |
| 1 | 骨科复位钳 | 190，带尖 | 2 |
| 2 | 骨科复位钳 | 210，带尖 | 2 |
| 3 | 起子 | SW2.5，内六方 | 1 |
| 4 | 起子 | SW3.5，内六方 | 1 |
| 5 | 起子 | SW4.5，内六方 | 1 |
| 6 | 骨撬 | 240×40，尖头 | 1 |
| 7 | 骨撬 | 240×10，平头 | 1 |
| 8 | 骨撬 | 240×15，平头 | 1 |
| 9 | 骨撬 | 240×42，平头 | 1 |
| 10 | 骨锤 | 220/450g | 1 |
| 11 | 钢丝剪 | 215×Ф2.5 | 1 |
| 12 | 骨刮匙 | 170×4，直，六方柄 | 1 |
| 13 | 骨克丝钳 | 200×Ф2，虎头 | 1 |
| 14 | 骨克丝钳 | 200×Ф2，尖头，厚腮 | 1 |
| 15 | 持骨钳 | 190，中心化 | 1 |
| 16 | 持骨钳 | 270，中心化 | 1 |
| 17 | 持骨钳 | I型 | 1 |
| 18 | 骨膜剥离器 | 180×6，弯，平刃 | 1 |
| 19 | 骨膜剥离器 | 180×8，弯，平刃 | 1 |
| 20 | 骨膜剥离器 | 180×12，弯，平刃 | 1 |
| 21 | 骨膜剥离器 | 180×18，弯，平刃 | 1 |
| 22 | 骨凿 | 140×6，双斜刃，方柄 | 1 |
| 23 | 截骨刀 | 230×12，直，平刃，长方柄 | 1 |
| 24 | 截骨刀 | 230×20，直，平刃，长方柄 | 1 |
| 25 | 咬骨钳 | 240×3，直头，双关节 | 1 |
| 26 | 止血钳 | 200，直，全齿，有钩 | 2 |
| 27 | 骨克丝钳 | 200×Ф2，虎头 | 2 |
| 28 | 骨锉 | 200，2# ，直，双头 | 1 |
| 29 | 医用尺 | 200 | 1 |
| 30 | 咬骨剪 | 220，直，双关节 | 1 |
| 二：断钉取出包 |  |  |  |
| 1 | 起子 | 90×Sw2.5，六角，换柄式 | 2 |
| 2 | 起子 | 90×Sw3.5，六角，换柄式 | 1 |
| 3 | 起子 | 90×Sw1.2，四方，换柄式 | 1 |
| 4 | 起子 | 90×Sw1.5，四方，换柄式 | 1 |
| 5 | 起子 | 90×0.4×2，十字，换柄式 | 1 |
| 6 | 起子 | 90×T8，梅花，换柄式 | 1 |
| 7 | 起子 | 90×T10，梅花，换柄式 | 2 |
| 8 | 起子 | 90×T15，梅花，换柄式 | 1 |
| 9 | 起子 | 90×T25，梅花，换柄式 | 1 |
| 10 | 骨刀 | 200×8，直，圆刃，铝合金柄 | 1 |
| 11 | 起子 | 90×R2.5×11,换柄式，U型 | 1 |
| 12 | 骨铰刀 | 150，三角刃，刃长20，换柄式 | 1 |
| 13 | 剥离器 | 160×R6×10，尖头 | 1 |
| 14 | 起子 | 90×Sw1.5，换柄式，六角 | 1 |
| 15 | 起子 | 90×Sw2.0，换柄式，六角 | 1 |
| 16 | 起子 | 90×Sw3.0，换柄式，六角 | 1 |
| 17 | 起子 | 90×Sw4.0，换柄式，六角 | 1 |
| 18 | 起子 | 90×Sw4.5，换柄式，六角 | 1 |
| 19 | 起子 | 90×Sw5.0，换柄式，六角 | 1 |
| 20 | 起子 | 90×Sw5.5，换柄式，六角 | 1 |
| 21 | 起子 | 90×0.5×3，换柄式，一字 | 1 |
| 22 | 起子 | 90×0.6×6，换柄式，一字 | 1 |
| 23 | 断钉取出器 | 195×H3.5，换柄式 | 1 |
| 24 | 断钉取出器 | 195×H4.5，换柄式 | 1 |
| 25 | 断钉取出器 | 200，夹持H3-5 | 1 |
| 26 | 起子 | 90×T20，换柄式，梅花 | 1 |
| 27 | 起子 | 90×T30，换柄式，梅花 | 1 |
| 28 | 骨科钻头 | 80×Ф5，硬质合金 | 1 |
| 29 | 骨科钻头 | 80×Ф6，硬质合金 | 1 |
| 30 | 骨科钻头 | 80×Ф7，硬质合金 | 1 |
| 31 | 螺钉打滑取出器 | 90×Sw2.5，换柄式，六角 | 1 |
| 32 | 螺钉打滑取出器 | 90×Sw3.5，换柄式，六角 | 1 |
| 33 | 螺钉打滑取出器 | 90×Sw4.0，换柄式，六角 | 1 |
| 34 | 取钉器 | 90×H2.0，换柄式 | 1 |
| 35 | 取钉器 | 90×H2.7，换柄式 | 1 |
| 36 | 取钉器 | 150×H4.0，换柄式 | 1 |
| 37 | 取钉器 | 150×H5.0，换柄式 | 1 |
| 38 | 取钉器 | 150×H6.5，换柄式 | 1 |
| 39 | 取钉器 | 150×H8.0，换柄式 | 1 |
| 40 | 取钉器 | 90×4.0，换柄式 | 1 |
| 41 | 取钉器 | 90×5.0，换柄式 | 1 |
| 42 | 取钉器 | 90×6.5，换柄式 | 1 |
| 43 | 快装手柄 | 160，直型 | 1 |
| 44 | 快装手柄 | 100，T型 | 1 |
| 三：上肢器械包 |  |  |  |
| 1 | 埋头钻 | Φ6 | 1 |
| 2 | 导钻 | Φ2.5，双头 | 1 |
| 3 | 持骨钳 | 190，中心化 | 2 |
| 4 | 骨科复位钳 | 170，直头 | 1 |
| 5 | 骨科复位钳 | 190，带尖 | 1 |
| 6 | 导钻 | 双头，Φ2.5/Φ3.5，导向器 | 1 |
| 7 | 导钻 | 双头，Φ3.2/Φ4.0，导向器 | 1 |
| 8 | 取钉器 | Ф4，丁字手柄 | 1 |
| 9 | 骨科钻头 | 115×Ф2.5 | 2 |
| 10 | 骨科钻头 | 115×Ф3.2 | 2 |
| 11 | 骨撬 | 240×42，平头 | 1 |
| 12 | 测深器 | 60 | 1 |
| 13 | 骨膜剥离器 | 180×12，弯，平刃 | 1 |
| 14 | 骨撬 | 240×18，平头 | 1 |
| 15 | 骨膜剥离器 | 180×8，弯，圆刃 | 1 |
| 16 | 起子 | SW2.5，内六方 | 1 |
| 17 | 骨用丝锥 | HA3.5 | 1 |
| 18 | 钢板弯曲器 | II型，左、右(双槽，200×3/4，斜口），单头 | 1 |
| 19 | 骨用丝锥 | HB4 | 1 |
| 20 | 螺钉打滑取出器 | SW2.5 | 1 |
| 21 | 持钉镊 | HA3.5 - 4.5 | 1 |
| 四：下肢器械包 |  |  |  |
| 1 | 测深器 | 90 | 1 |
| 2 | 埋头钻 | Φ8 | 1 |
| 3 | 导钻 | Φ3.2，双头 | 1 |
| 4 | 持骨钳 | 270，中心化 | 2 |
| 5 | 骨科复位钳 | 230，直头 | 1 |
| 6 | 骨科复位钳 | 210，带尖 | 1 |
| 7 | 导钻 | 双头，Φ3.2/Φ4.5，导向器 | 1 |
| 8 | 导钻 | 双头，Φ4.5/Φ6.5，导向器 | 1 |
| 9 | 取钉器 | Ф5，丁字手柄 | 1 |
| 10 | 骨科钻头 | 115×Ф4.5 | 2 |
| 11 | 骨科钻头 | 115×Ф3.2 | 2 |
| 12 | 骨撬 | 240×42，平头 | 1 |
| 13 | 骨撬 | 240×18，平头 | 1 |
| 14 | 骨膜剥离器 | 180×10，弯，圆刃 | 1 |
| 15 | 骨膜剥离器 | 180×15 ，弯，平刃 | 1 |
| 16 | 起子 | SW3.5，内六方 | 1 |
| 17 | 骨用丝锥 | HA4.5 | 1 |
| 18 | 骨用丝锥 | HB6.5 | 1 |
| 19 | 钢板弯曲器 | III型，左、右(双槽，280×5/6，斜口），单头 | 1 |
| 20 | 螺钉打滑取出器 | SW3.5 | 1 |
| 21 | 持钉镊 | HA3.5 - 4.5 | 1 |
| 五：清创包 |  |  |  |
| 1 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 6 |
| 2 | 止血钳 | 140，直，全齿 | 4 |
| 3 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 6 |
| 4 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 4 |
| 5 | 组织钳 | 160，直 | 2 |
| 6 | 海绵钳 | 250×8，弯有齿 | 2 |
| 7 | 组织镊 | 125，1×2钩 | 2 |
| 8 | 医用镊 | 125，直 | 1 |
| 9 | 医用镊 | 200，直 | 1 |
| 10 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 2 |
| 11 | 甲状腺拉钩 | （117，120） 一副 | 1 |
| 12 | 手术刀柄 | 3# | 2 |
| 13 | 组织剪 | 180，直 | 1 |
| 14 | 组织剪 | 180，弯 | 1 |
| 15 | 不锈钢服药杯 | 40ml | 2 |
| 16 | 不锈钢洗涤盆 | Ф220×95，加厚型 | 2 |
| 17 | 可转式U形架 | 280×170 | 1 |
| 六：手外科器械包 |  |  |  |
| 1 | 手术剪 | 115，直圆 | 1 |
| 2 | 手术剪 | 115，弯尖 | 1 |
| 3 | 显微镊 | 110×0.2，无齿，扁柄，血管 | 1 |
| 4 | 止血钳 | 125，直蚊，全齿，精细 | 4 |
| 5 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿，精细 | 8 |
| 6 | 骨刀 | 125×4，直 | 1 |
| 7 | 骨刀 | 125×6，直 | 1 |
| 8 | 骨刀 | 125×8，直 | 1 |
| 9 | 平骨凿 | 120×4，直形，半圆 | 1 |
| 10 | 骨锉 | 190，弯，单头，指用 | 1 |
| 11 | 咬骨钳 | 180×2×20°，弯头，双关节 | 1 |
| 12 | 咬骨剪 | 180，弯，双关节 | 1 |
| 13 | 骨刮匙 | 160×3×4，锐，双头 | 1 |
| 14 | 剥离器 | 170×3.5，直头，肌腱，上层 | 1 |
| 15 | 剥离器 | 170×5，直头，肌腱，上层 | 1 |
| 16 | 剥离器 | 170×3.5，直头，肌腱，下层 | 1 |
| 17 | 剥离器 | 170×5，直头，肌腱，下层 | 1 |
| 18 | 剥离器 | 220×6×4，掌上肌腱 | 1 |
| 19 | 持针钳 | 125，直，精细 | 1 |
| 20 | 骨膜剥离器 | 180×4×5，弯/弯，双头 | 1 |
| 21 | 皮肤拉钩 | 130×0.3×5，锐，单齿 | 1 |
| 22 | 皮肤拉钩 | 130×0.3×5，锐，双齿 | 1 |
| 23 | 显微钩 | 130×Ф0.7×4，角弯90°，钝头 | 1 |
| 24 | 显微钩 | 130×1×8，角弯90°，钝头 | 1 |
| 25 | 皮肤拉钩 | 170×0.8×6，钝，双齿 | 2 |
| 26 | 皮肤拉钩 | 170×8×16，钝 | 1 |
| 27 | 皮肤拉钩 | 180×12×24，钝 | 1 |
| 28 | 自动牵开器 | 50，手部用 | 1 |
| 29 | 自动牵开器 | 70，手部用 | 1 |

三、综合说明及其它要求：

（一）有关说明：

1、所有设备必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品。不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。

2、投标人应按招标采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。

3、投标总报价一次报定（包括以下内容及投标中可能产生但未列入清单的一切费用），包括：

3.1设备价格（包括全套设备、辅配件、随设备应提交的备品备件和专用工具的价格以及资料等费用）；

3.2各投标人应根据技术规范对所提供的标的物清单进行核实，如发现与提供的标的物清单不符或者标的物清单中有遗漏的，应在投标提疑时以书面形式向招标采购人提出，如投标人未予核实或未能核实出与本招标文件提供的标的物清单不符，则应按提供的标的物清单进行报价，同时应承担在中标后不得更新或增添设备的风险（除非增添的设备是免费的），并确保实现设计文件所规定的全部使用功能。

4.3投标人负有确保所供设备质量达到设计要求不可推卸的责任，供货范围包括设备主机及正常运行须配套的全部附件、质保期内备品备件及调试所需全部辅材。

4.4供货范围还包括清单中虽未列入，但项目实施时必须的设备附件、材料，投标人均应纳入投标设备清单，货款计入投标总价，投资人不再承担因投标人漏报而增加的费用。

4.5包装、运输、装卸、现场保管费、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；

4.6技术培训服务（说明服务内容）；

4.7投标人须负责现场的安装、调试、常规操作及维修的培训至业主满意为止，该工作包含在投标报价内。

5、技术要求偏离：投标人提供的设备应应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书及能保证采购设备的正常安装、调试和运行的整套附、配套件和材料的详细清单和报价等。

6、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、安装、调试：投标人负责进行设备安装调试，并提供项目所在地维修机构情况。

8、技术服务要求：

8.1设备到货后应立即派员开箱安装、调试。

8.2投标人应提供必备的技术资料：

9、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

10、投标文件以中文资料为准。

11、其他优惠条件，请予以书面说明。

（二）验收：

1、本项目为运行手续齐备的交钥匙工程；

2、设备到达采购人现场前，应提前7天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场质量检验和验收；

4、验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件；由采购方及相关部门到场进行验收通过。

5、验收期限自标的物安装、调试完成之日起，试运行一个月内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（三）知识产权：

供方应保证采购方免除且供方承担由于采购方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（四）质量保证：

1、中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家标准等有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有产品“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

2、中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于质量问题而造成的任何不足或故障负责。

3、若货物验收时产品质量不能满足要求，采购单位有权要求对标的物进行更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

4、履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。

（五）售后服务：

1、按采购方的需求及时到货，中标单位需负责包括机组设备及辅配件、安装、调试、技术售后服务及培训、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标单位支付任何费用。

2、质保期：自验收合格交付业主之日起算，免费质保期不低于1年。有特殊要求的按招标要求提供。质保期内，提供免费定期巡检（至少每月巡检1次，并出具巡检报告）。在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。如有紧急故障，供应商工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。

3、在合同签定后，供应商需根据院方具体问题提供以下几种形式的技术服务：

1）培训系统管理员

系统试运行期间，供应商负责为采购人免费培训1-2名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价；

2）电话咨询

免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

3）远程在线诊断和故障排除

供应商能帮助采购人建立远程维护系统，对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经院方授权通过电话线、宽带网等方式远程登录到采购人网络系统进行的故障诊断和故障排除；

4）重大技术问题处理

对重大的技术问题，供应商技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行；

5）定期巡检

按季度提供定期巡检，并提供巡检报告。

（六）交货时间及地点：

1、交付时间：接到采购人通知后30个日历天内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

2、交货时间以采购方接到书面通知为准开始计算时间，如中标单位未接到采购方书面通知自行送货，由此引起的责任和损失由中标单位负责。

3、交货及安装地点：采购人指定地点。

（七）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和无锡地区的气候特点。

3、包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应乙方承担全部责任和由此发生的相关费用。

（八）节能产品和环境标志产品

若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，应当采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品）。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。供应商须在响应文件中提供网站公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中相关产品信息的截图资料。清单截图资料以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

- 第四部分 合同条款

医疗设备采购合同

合同编号：

签署地点：无锡市新吴区

签署时间：

甲方（买方）：无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心

统一社会信用代码：

住址：

法定代表人：

授权代表：

联系方式：

乙方（卖方）：

统一社会信用代码：

住址：

法定代表人：

授权代表：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及        （招标编号）项目招标结果，就乙方为甲方        项目提供设备产品及相关服务事宜签订本合同，以供共同遵守。

### 一、合同标的

1.本合同标的为本条第2项设备清单中的产品（含备品备件、专用工具等）（以下简称“设备或产品”）及相应的培训、安装、测试验收、售后服务等，但招投标文件另有约定除外。乙方在签定合同前应向甲方提供货物的详细配置清单，以便到货时验收。

2.产品名称、型号、材质、数量、金额

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 主要材质 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写） 元（￥ ）含税 |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、产品质量标准

1.产品的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或因符合协议目的的特定标准、招投标文件中要求的功能及技术参数。

2.乙方向甲方提供的产品应当符合本合同约定的要求及《中华人民共和国产品质量法》的有关规定，并且应当是全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品。

3.乙方应当提供符合国家法规要求的产品合格证、使用说明书、相关认证资料，确保甲方所采购设备相关认证通过。

4.经乙方安装调试完毕的产品，满足甲方需求及合同要求，能够正常实现招标文件中要求的功能、技术参数。

5. 乙方应确保交付甲方使用的医疗设备在通过甲方验收时，对应设备的国家医疗器械注册证及注册登记表均在有效期内。

6、本合同下交付的货物应符合招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求。如果招标文件技术规格书中没有提及适用标准，则应符合下列标准：

1）与合同货物制造及验收有关的最新有效版本的中华人民共和国国家标准/国际标准/部颁标准； 或

2）经甲方确认的，乙方随投标文件提供的，与合同货物制造及验收有关的，最新有效版本的货物制造国的官方标准；或

3）乙方随投标文件提供的货物验收大纲，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一；或

4）乙方在澄请投标文件时作出的承诺，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

### 三、价款及付款方式

1.本合同总价款：人民币（大写）        元（￥    ）。合同合计金额应包括本次招标范围内所有设备、备品备件、专用工具及配套服务所有成本、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用，甲方不在合同总价款之外不再向乙方支付任何费用。

2.货款支付

1.本合同总价款：人民币（大写）        元（￥    ）。合同合计金额应包括本次招标范围内所有设备、备品备件、专用工具及配套服务所有成本、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用，甲方不在合同总价款之外不再向乙方支付任何费用。

2.货款支付

（1）预付款：本项目无预付款。

（2）乙方按本合同约定的时间将产品运至本合同第四条第5项约定的交货地点，免费安装、调试完毕经甲方验收合格，并向甲方出具书面请款通知和相应金额的增值税专用发票后 10 个工作日内，甲方向以银行转账方式向乙方收款账户支付合同总金额的 90 %，即人民币（大写）        元（￥    ）。

3.剩余合同款人民币（大写）        元（￥    ）即合同总金额的 10 %，作为质量保证金，待项目最终验收合格1年后，乙方交付的产品无质量问题、同时乙方无任何违约行为的，甲方接到乙方书面付款申请和发票后10日内支付（不计息）。

4.乙方申请付款时须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发票存在违规的甲方有权拒绝付款，由乙方承担相应责任并赔偿甲方由此遭受的全部损失。

5.乙方指定收款账号：

开户行：

户名：

6. 本项目合同为固定总价合同，除买方引起的技术变更或设备清单及数量调整外，卖方已充分考虑了市场价格变化等产生的风险，在合同实施期间不因市场因素变化而变动。如乙方未按招标文件要求对设备进行错报漏报，甲方将视为已包括在项目合同总价中，不再增加任何费用。

7.若项目在实施过程中，由于甲方或使用方对原需求进行变更而引起供货量变化的，按乙方投标时所报单价进行结算。

8、本项目乙方应缴纳13%税额的增值税，如在合同执行过程中如遇国家税费调整，合同价款将按实际发生额进行调整（进口产品在进口环节过程中发生的税费变更不在调整之列）。

9、如果本合同是授予中国境内的卖方，则中国政府根据现行税法对中国境内的卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由该境内卖方负担。如果合同是授予中国境外的卖方，则中国政府根据现行税法规定和合同专用条款中所述的协议（如果有此协议的话）对境外卖方征收的与实施本合同有关的一切税费均应由境外卖方负担。

### 四、履约保证金

本项目不涉及。

### 五、产品的送货

1.乙方应在接到采购人通知      个日历天内，完成产品交付、安装调试并通过最终验收。乙方应负责办理运输并承担所有费用，直接送到无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心指定地点。

2.交货时间以接到采购人通知时间为准开始计算时间。

3.乙方应在货物托运前24小时及货物预计抵达指定交货地点的24小时前以书面方式通知甲方进行到货验收及场地准备工作，并取得甲方收到通知的回执。

书面通知应包括但不限于合同编号、产品名称及装箱清单、运输方式、运输服务商及联系方式、运单号、发运人、发运时间、预计到达时间。

乙方未按约定提前通知或未按约定期限送货上门的，甲方有权拒绝到货验收，拒绝接受，乙方自行承担责任和风险。

4.产品包装

全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

5.乙方负责送货上门地点：甲方指定地点，运输方式：不限，特殊运输方式须经甲方同意后方可运输。除甲方另有分批次、定时供货的书面要求以外，乙方应一次性完成交货。乙方应负责自行按照合同金额 110 %的标准投保产品运输意外保险。

6.运输费用

全部产品运输到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。

7.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，变更调整的通知应采用书面形式，如要求提前供货的应给予乙方必要、合理准备时间。

8.合同产品在安装调试完毕并经产品验收合格前，货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

9.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

10、货物随箱应有下列资料（一式二份）

a:详细装箱单（每箱件一单）

b:产品合格证及检验纪录；

c:随机备件清单；

11、乙方须向甲方提供工作手册、维护手册（包括详细的技术资料、维修线路图、软件等）；

12．乙方须向甲方提供货物的运行、安装使用环境要求、施工图纸及参数；

13．乙方在货物包装后，应立即将装箱单邮寄甲方，一式二份。产品中如有外购配件也一并列入装箱单。办妥托运手续后，立即将有关情况告之。

### 六、产品的安装调试与验收

1.乙方负责本项目的免费安装和调试，免费为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如需要），必须事先与甲方的有关部门联系，并与有关部门共同参与施工事宜，否则引起的一切责任由乙方承担，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员负责对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

3.乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量地完成产品的供货，随货应附带产品的质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。在每批次合同标的物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随付单证等清点，进行表面质量的到货验收。未经到货验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。

4.产品到货验收完毕后，乙方对产品进行安装调试，安装调试并正常试运行满30日无故障，并完成约定培训后方可申请进行产品验收。甲、乙双方应派代表到现场按照按相关行业标准及甲乙双方确认的图纸及方案（见合同附件）进行检验，并据实签署《产品验收单》作为凭证。乙方对不合格的产品验收意见提出书面异议时间为3日，逾期视为无异议。

5.甲、乙双方对产品质量有争议协商不成且需要通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在5日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。

6.根据规定或技术性强需要相关部门检测结果作为验收依据或需要有相关政府部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关政府部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。

### 七、伴随服务

乙方应为甲方提供如下伴随服务：

1.提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。

2.提供安装和维护所需的专用工具；

3.负责运输（包括装车、运输和卸车）及运输保险；

4.在交货前，制造商应对货物的技术性能参数，进行精确和全面的检测，并出具证明货物与投标文件中技术文件参数相符的检测报告。

5.乙方在交货时，须提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件，应包括但不限于以下内容：

1)货物机械总图、基础图、操作使用说明书、电气线路图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。

2)货物的装箱单、原产地证明、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。

3)对甲方人员进行操作和维护培训的技术资料。

4)外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等。

5)货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

以上技术资料要求采用中文，一式四份。

6.负责安装（包括货物就位、现场组装等）；在货物到达甲方后,乙方应在7天内派技术人员到达现场,提供免费安装、调试等服务, 并试运行，技术指标合格后，出具验收报告。并协助甲方组织验收，提供完善的售后服务。验收时如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在15天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

7.负责调试，直至通过甲方及有关部门验收交付使用；

8.免费负责甲方的操作、维修人员参观培训，列出培训计划，提供使用和维修中文手册。

9.提供优质的“三包”售后服务和终身维保服务。乙方在国内必须有售后服务机构和设施，能提供快捷的维修服务及备品备件供应。保修期自需方验收合格之日算起，保修期外只收配件费，乙方必须以市场价的_  ％(原则上低于80%)优惠提供，免收人工费。质保期后的货物维护由甲乙双方协商再定。

10.质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况不仅限于上述情况时，乙方须免费提供服务，并免费更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

11.提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

12.乙方对本合同履行过程中所知悉的甲方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，乙方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。本合同终止或期满后亦同，但法律法规和规章另有规定的除外。

### 八、质量保证

1.本合同产品的质量保证期为自产品验收合格次日起1年（招标文件另有约定除外）。在质量保证期内，设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方应当在自接到甲方通知起30分钟内响应，并在12小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。如有紧急故障，卖方工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经甲方确认。

2.质量保证期内，如发生重要或核心部件 两次 及以上故障，或相同故障经 三次 维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。

3.质量保证期内，超过约定期限未能修复设备的，乙方应在 2 日内提供不低于合同设备功能标准的备用设备，保证甲方业务工作的连续性。

4.乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后设备达不到设计的功能、参数的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

5.产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。

6.招投标文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其他约定及有更高要求的以其约定为准。

### 九、违约责任

1.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成包括提供银行保函在内的本合同约定的其他事项的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的 万分之五 向甲方支付违约金；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同并要求支付合同总价款30%的违约金。由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。

2.经过甲方验收，乙方交付的产品数量、规格、品牌、质量、随附单证、包装等与合同约定不一致的或到货验收不合格的，或最终验收不合格的，甲方有权采取下列任何一种或几种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在 5 日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期 15 日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款 50 %作为违约金；

（2）已经接收的产品要求乙方在 5 日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款 20 %的违约金；

（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总金额的 10 %作为违约金。

3.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的质量保证期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

4.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三方的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何质押，属于第三方拥有知识产权的已经取得第三方合法授权，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责并解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的所有损失。

5.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

6.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款 20 %的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保函及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

8.按本合同约定或法律规定，甲方主张解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为 7 日。乙方应当在合同解除后 5 日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

9.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

### 十、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在发生五日内向对方提交公证机关或有权政府机关出具的公证书或证明文件。

3.不可抗力事件持续或预计将持续 六十 日历天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十一、争议解决

1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应依法向 甲方 所在地有管辖权的人民法院起诉。

3.适用法律：中华人民共和国的法律

### 十二、合同组成及相互关系

1.合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件：

（1）本合同及其附件；

（2）中标通知书；

（3）符合招标要求的投标文件；

（4）招标文件(招标答疑)；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所做出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

### 十三、通知和送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

### 十四、其他约定

1.本合同一式 肆 份，经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

2.特别提醒条款一：

a、乙方所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；

b、乙方所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；

c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。

d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；

e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。

以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

3. 特别提醒条款二：

a、设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方对接人员，以便甲方安排好相关收货工作。

b、设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，供需双方办理交接手续。

如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

- 本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。本合同补充协议、附件同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年 月 日

见证方：江苏弘业国际技术工程有限公司

日期：  年 月 日

- 第五部分 投标文件格式

投 标 文 件

（商务标）

政府采购编号：

采购项目名称：

标段名称：

投标人：

二〇二一年 月 日

一、投标申请及声明

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。

3、本项目交付时间为：接到采购人通知30个日历天内。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

二、开标一览表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称:                         （盖章）

| 项目总报价（人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交付时间 | 接到采购人通知30个日历天内 |
| 质量标准 | 一次性验收合格 |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

三、分项报价表

投标人名称（盖章）                                   政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

注：

（1）货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

（2）投标报价应包括本次招标范围内的设备及辅配件、配套软件、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用；

（3）投标人所报内容必须满足本项目的需要，具体内容和要求详见招标文件《采购需求》，投标人可以参考上表的格式填报系统组成的完整供货清单。如在项目执行过程中发现供货清单缺漏项，投标人应无偿补足。

四、投标人资格证明文件

1）提供投标人的法人或者其他组织的营业执照、税务登记证（实行三证合一的单位出具统一社会信用代码的营业执照）或者事业单位法人证书复印件并加盖公章；

2）投标人须提供所投产品的有效的医疗器械产品注册证复印件并加盖公章；

3）投标人须具备有效的医疗器械经营企业许可证或经营备案证复印件并加盖公章；

4）投标人须提供2020年度的财务报表或近三个月的财务报表（成立三个月的提供成立至今的财务报表）复印件并加盖公章；

5）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明复印件或银行代扣证明复印件并加盖公章）；

6）依法缴纳社会保障资金证明（是指社会统筹保险基金管理部门发放的最近三个月任意一月的社会保险手册或者出具的含有缴费基数、个人社会保障号（代码）的该投标人参加社会保险人员名单及缴费证明）（复印件加盖公章）；

7）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

8）投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

9）提供法定代表人授权代表与本单位签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具的2021年7月-2021年12月社保缴费证明复印件并加盖公章；

10）承诺书（格式见附件）；

格式一：法定代表人授权委托书

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

本授权书声明：注册于           （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的               （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年 月 日签字生效，特此声明。

投标人名称(公章):

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日    期：  年 月 日

附：法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件

格式二：承诺书

致：无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心

我司在此郑重承诺：

1）我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。

2）我司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

在参与本次招标投标活动中，如果采购人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；[提供承诺书，格式自拟]

4）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

投标人（公章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日      期：

五、补充证明文件：

1）投标人简介和经营情况说明；

2）投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）如是中小企业的，提供中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；

4）对应评分标准所需的其他证明材料。

- 格式三:制造厂出具的授权函或经销商证书（如代理商投标，格式仅供参考）

致：无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心

我们      （制造厂名称）      是按      （国家名称）      法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在      （制造厂国别及地址）      。兹指派按      （国家名称）      的法律正式成立的，主要营业地点设在      （贸易公司地址）      的      （贸易公司名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

1.代表我方在中华人民共和国办理贵方       （项目及货物名称）      招标文件要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件所规定的义务。

3.我方兹授予      （投标人名称）      全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认      （投标人名称）      或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于        年    月    日签署本文件，      （投标人名称）      于      年    月    日接受此件，以此为证。

投标人 (公章)：

授权签字的代表签名：

职务和部门：

出具此授权书的制造厂名称(公章)：

正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：

格式四：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

格式五：残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的                                 （项目名称）提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

格式六：类似业绩

| 项目名称 | 项目业主 | 医院等级 | 合同主要内容 | 制造厂商 | 项目期限： 年月至年月 | 合同金额 （万元） | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、商务响应偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件的合同条款响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.如投标中无任何偏离，也需在偏离表中注明。 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期

七、技术响应偏离表

项目名称：                                                    招标编号：

| 序号 | 招标文件《采购需求》技术条款要求 | 投标文件的技术条款响应情况 | 技术支持文件情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件《采购需求》相关内容并结合所投产品的技术指标情况填写此表，作为投标文件重要的组成部分。

2. 任何通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的投标文件有权被评审专家视为实质性不符合。

3．偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求，无偏离也应该予以说明。

4. 投标人应在本表后附和各技术参数相应的技术支持文件作佐证（表中应标明技术支持文件所在页码位置）；技术支持文件包括但不限于：产品注册证、注册登记表、生产厂家出具的产品说明书、生产厂家对外公开发布的产品宣传彩页原件、生产厂家加盖公章的技术参数及采购文件要求提供的其他资料等。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：

八、投标文件的其他部分

投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

附件（技术标部分格式）

无锡市新吴区鸿山街道后宅社区卫生服务中心药房自动化系统、全自动血细胞分析仪、呼吸机等一批设备采购项目

标段号：

技术文件

暗 标 封 面

一、投标产品包装、运输、仓储、安装、检验及验收方案

二、售后服务方案

1）设备出现质量问题时的响应时间、响应内容和补救措施

2）人员培训方案及技术支持措施

3）质保期服务承诺

- 封

- 底