无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：WXXWQJC2022-088

采购项目名称：新吴区重点断面水质自动监测站建设项目

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二二年十一月二十三日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（42）

五．合同条款（格式）------------------------------------（43）

六. 附件------------------------------------------------（47）

- 一．投标邀请函

我中心受无锡市新吴区区域治理现代化指挥中心的委托，对新吴区重点断面水质自动监测站建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

1.项目名称：新吴区重点断面水质自动监测站建设项目

2.项目编号：WXXWQJC2022-088

3.项目预算：1940.1万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市新吴区区域治理现代化指挥中心

6.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

- （二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

- （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

- （四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

- （五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心新吴分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“WXXWQJC2022-088项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：腾讯会议在线答疑（为响应疫情防控要求，本次答疑会通过腾讯会议的方式在线召开（会议房间号985-651-784），各投标人如需参加答疑会，请准点加入腾讯会议，无需到达中心现场参会。）

公开答疑会时间：2022年11月30日 14：00

- （六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年12月16日 13：30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年12月16日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

- （七）投标有效期：开标之日起90天

- （八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- （九）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地址:无锡市新吴区硅谷大道与清晏路交叉路口往西约80米（清晏路停车场一楼）

项目联系人：陈辰、华晓芸；   电话：0510-85253025；     传真：0510-85227192

- 二．投标人须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心新吴分中心。

- （四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市公共资源交易中心新吴分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- （六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

- （七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- .投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- .大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- .单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- .总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心新吴分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心新吴分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心新吴分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心新吴分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市公共资源交易中心新吴分中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市公共资源交易中心新吴分中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市公共资源交易中心新吴分中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心新吴分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心新吴分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

- 三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）项目采购清单

| 序号 | 产品/服务名称 |  | 参数/功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动分析仪 | 五参数分析仪（pH，溶解氧，水温，浊度，电导率自动分析仪） | 【水温】测定原理:热电阻或热电偶;量程:0℃～60 ℃，可调;准确度:±0.5 ℃MTBF:≥720 h/次; 【pH】测定原理:玻璃电极法;检测标准:HJ/T96-2003;量程:pH 0～14（0～40 ℃），可调;漂移（pH=4、7、9）:±0.1 pH;重复性:±0.1 pH;响应时间:≤30 s;温度补偿精度:±0.1 pH;MTBF:≥720 h/次;防护等级:≥IP65 【溶解氧】测定原理:电化学法或荧光法;检测标准:HJ/T99-2003;量程:0～20 mg/L，可调;零点漂移:±0.3 mg/L;量程漂移:±0.3 mg/L;重复性:±0.3 mg/L;响应时间（T90）:≤120 s;温度补偿精度:±0.3 mg/L;MTBF:≥720 h/次;防护等级:≥IP65; 【电导率】测定原理:电导池法或电极法;检测标准:HJ/T97-2003;最小检测范围:0～500 mS/m（0～40℃），可调;重复性误差:±1%;零点漂移:±1%;量程漂移:±1%;响应时间（T90）:≤30s;温度补偿精度:±1%;MTBF:≥720h/次;防护等级:≥IP65; 【浊度】测定原理:光散射法;检测标准:HJ/T98-2003;量程:0～1000NTU，可调;重复性:±5%;零点漂移:±3%;量程漂移:±5%;线性误差:±5%;MTBF:≥720h/次;防护等级:≥IP65。 | 29 | 套 |  |
| 2 |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 【高锰酸盐指数】测定原理：高锰酸钾氧化法；检测标准：HJ/T100-2003；量程：0～20mg/L，可调；零点漂移：±5%；量程漂移：±5%；葡萄糖试验：±5%（测量误差）；重复性：±5%；检出限：≤0.5mg/L；MTBF：≥720 h/次；定量方式：注射泵或计量管；数据查询：能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查等质控数据和水样测试数据；功能：自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求。 | 29 | 套 |  |
| 3 |  | 氨氮自动分析仪 | 测定原理：水杨酸分光光度法；检测标准：HJ/T101-2019；量程：0～2/5/10 mg/L，可调；零点漂移：≤0.02 mg/L；量程漂移：≤1.0%；示值误差：标液浓度为2.0 mg/L时：± 8.0%；标液浓度为5.0 mg/L时：± 5.0%；标液浓度为8.0 mg/L时：± 3.0%；重复性：≤2.0%；记忆效应：标液浓度为2.0 mg/L时：± 0.3 mg/L；标液浓度为8.0 mg/L时：± 0.2 mg/L；检出限：≤0.05mg/L；pH干扰试验：± 6.0%；最小维护周期：≥720 h；定量方式：注射泵或计量管；数据查询 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查等质控数据和水样测试数据，需提供截图证明；功能：自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求。 | 29 | 套 |  |
| 4 |  | 总磷分析仪 | 【总磷】测定原理：钼酸铵分光光度法；检测标准：HJ/T103-2003；量程：0～0.5/1/2mg/L，可调；零点漂移：±5%；量程漂移：±10%；直线性：±10%；重复性：±10%；检出限：≤0.01mg/L；MTBF：≥720h/次；定量方式：注射泵或计量管；数据查询：能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查等质控数据和水样测试数据，需提供截图证明；功能：自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求。 | 29 | 套 |  |
| 5 |  | 总氮分析仪 | 【总氮】测定原理：过硫酸钾消解-紫外分光光度法；检测标准：HJ/T102-2003；量程：0～20mg/L，可调；零点漂移：±5%；量程漂移：±10%；直线性：±10%；重复性：±10%；检出限：≤0.1mg/L；MTBF：≥720h/次；定量方式：注射泵或计量管；数据查询：能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查等质控数据和水样测试数据，需提供截图证明；功能：自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求。 | 29 | 套 |  |
| 6 |  | 流量流速分析仪 | 【流量流速】测量原理：声学多普勒剖面测流技术；工作频率：1500KHz/500KHz/；时间：内置时钟、日期；采样范围：0.2～20m/0.2-120m；最小渠道宽度要求：1.0m；声波：水平波束宽度1.4°；垂直波束宽度2.9°；旁瓣抑制：>60dB；多单元流速剖面：≥128单元；智能脉冲功能：有；倾斜仪：内置倾斜计，用于安装时判断仪器位置是否垂直断面、是否水平；内存：≥4G；智能、波束脉冲、高分辨率：具备；流速范围：±7m/s；流速分辨率：0.0001m/s；流速准确率：±1%测量值;±0.005m/s；水位垂直波束范围：0.15～10m；水位准确度：深度<3m ±0.3cm；深度≥3m ±0.1%；压力传感器准确度：0.10%FS；压力传感器范围：30m；数据输出：RS232/SDI-12/Modbus；耐压：30m；运行温度：-5°～60℃；存贮温度：-10°～70℃；数据存储：内置存储器：≥4G，断电数据不丢失；测量模式：自容式与实时在线式；防水等级：IP68。 | 29 | 套 |  |
| 7 | 系统集成 | 采水单元 | 据具体的水文和地质情况来设置合理的采水方案，不同断面因地制宜，保证各个断面能够常年采到具有代表性和科学性的水样。 （1）采样泵主要技术数据、产品类型：潜水泵、产品材料：不锈钢、最小扬程：20m、流量：满足35立方/小时 （2）水泵和取水管路：采用双套设备，可以自动或手动实现轮值，保证能够水泵和管路始终处于最佳运行状态。 （3）取样浮筒：取样浮筒采用不锈钢材质制作，能够随着水位的升降而自动升降，保证取水吸入口距水面0.5～1.0m之间浮动。 （4）取水管路：采用磐石水管，管路材料需要耐酸碱、耐腐蚀，内径不小于1英寸，能保证现有仪器和今后增添的仪器的总需水量。 | 29 | 套 |  |
| 8 |  | 配水、预处理单元 | 预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。 （1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； （2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法； （3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； （4）具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口； （5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能； （6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； （7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； （8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。 | 29 | 套 |  |
| 9 |  | 数据采集与传输单元 | （1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存； （2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； （3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台； （4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。 （5）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求； （6）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能； （7）能够实现分析仪器的监测数据和采集视频一址多传。 （8）现场监测数据至少保障5年历史数据。 | 29 | 套 |  |
| 10 |  | 系统控制单元 | 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。 | 29 | 套 |  |
| 11 |  | 视频监控单元 | （1）实现对监测仪器的工作状态、人员的进出情况、取水口/水面和站房周边情况的监控功能。 （2）每组视频监视设施包括：1套室内球机（监控室内仪表和人员进出情况）、1套室外球机（监控取水口/水面和站房周边情况）、1套硬盘录像机，像素要求球机不低于800万像素、枪机不低于400万像素。 （3）能保留至少3个月历史视频。 （4）防护设备包括：电源和网络防雷器。 （5）工程配套辅材包括：配套线缆、安装支架以及管道等保证系统能够正常连接使用的其它附件。 | 29 | 套 |  |
| 12 |  | 辅助单元 | 辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元等部分。 （1）配备UPS（总功率≥2KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等； （2）应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存； （3）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集； （4）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷 | 29 | 套 |  |
| 13 |  | 一体化站房 | 根据HJ 915-2017 站房的设计与施工结合地质结构、水位、气候等周边环境状况进行，同时做好防雷、抗震、防洪、防低温、防鼠害、防火、防盗、防断电及视频监控等措施。站房配套设计废液处理和生活污水收集设施。站房设计尺寸应满足仪表及系统集成装置的安装要求，站房材质宜采用轻型材料，具备恒温、隔热、防雨和报警等功能。含防雷、空调、运输、吊装等，站房按不低于12平方建设。 | 29 | 个 |  |
| 14 | 综合布线系统工程 | 基础施工、通水、通水 | 站房基础建设、通水（开户、管线接入、水管、辅材）、通电（开户、市电接入、电线、辅材） | 29 | 套 |  |

（二）技术要求

1、项目概况

2022年2月，为深入打好污染防治攻坚战，无锡市出台了《无锡市生态环境基础治理能力提升三年行动计划（2022—2024年）》，其中提出了牢固树立绿色发展理念，以改善生态环境质量为核心，以协同推进减污降碳为抓手，突出精准治污、科学治污、依法治污，抓好源头防控，力补治理短板，为无锡勇当全省高质量发展领跑者厚植绿色根基。

结合新吴区近年水质考核断面和实际水情，本项目拟新增建设29个市级以上考核断面水质自动站，并结合区域内望亭上游（国家站）、312国道桥（国家站）、承泽坎桥（省建站）、大溪港（省建站），梅村大桥（市建站），兴隆桥（区建站）、新虹桥（区建站）、金城东路桥（区建站）、春城小学（区建站）、沈渎桥站、吴博园站、徐塘桥站、新造桥站、机场路桥站、古市里桥站等15个已建站点，构建新吴区重点断面水质自动监测物联网体系。

实现对市级以上考核断面水质的全面监控、趋势预警和精准分析，全面覆盖新吴区38条河道环境综合整治断面、2个“水十条”国考断面、2个“水十条”省考断面，10条全市重点整治断面。

| 拟新增建设29个站点分布 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清水河 | 京杭运河支流 |
| 2 | 碧水河 | 京杭运河支流 |
| 3 | 秀水河 | 京杭运河支流 |
| 4 | 香泾浜 | 京杭运河支流 |
| 5 | 三河港 | 京杭运河支流 |
| 6 | 谈家桥河 | 京杭运河支流 |
| 7 | 兴源河 | 京杭运河支流 |
| 8 | 夹绛上河 | 京杭运河支流 |
| 9 | 安桥浜 | 望虞河支流 |
| 10 | 里夫泾浜 | 望虞河支流 |
| 11 | 坊桥港 | 望虞河支流 |
| 12 | 寒儒桥河 | 望虞河支流 |
| 13 | 杨家里河 | 望虞河支流 |
| 14 | 朱塘河 | 望虞河支流 |
| 15 | 凤凰浜 | 伯渎港支流 |
| 16 | 周三房浜 | 伯渎港支流 |
| 17 | 马桥港 | 伯渎港支流 |
| 18 | 协新浜 | 伯渎港支流 |
| 19 | 鸿声河 | 伯渎港支流 |
| 20 | 夹蠡河 | 伯渎港支流 |
| 21 | 沈家桥浜 | 伯渎港支流 |
| 22 | 界泾浜 | 伯渎港支流 |
| 23 | 西仓浜 | 伯渎港支流 |
| 24 | 七房巷河 | 伯渎港支流 |
| 25 | 华甲里河 | 大溪港支流 |
| 26 | 秀景路河 | 大溪港支流 |
| 27 | 庙绛上河 | 大溪港支流 |
| 28 | 荷典桥河 | 走马塘支流 |
| 29 | 梅花港 | 伯渎港、走马塘支流 |

2、系统功能建设

通过对地表水质自动监测数据的统计、对比、分析，以图形和报表的形式展示，加强数据的深化应用，准确掌握地表水环境质量状况和时空变化规律。实现水环境质量信息的可视化管理和查询；健全水环境监测信息报送和信息发布制度，提升水环境监测信息综合分析、处理评价、信息表征和发布共享水平。结合环境管理业务应用的业务需求，发挥环境监测信息在环境执法监督中的基础作用，为环境预警和应急管理等提供信息支持。

- 1）数据智能感知系统建设

系统提供自动感知数据功能，自动采集数据，提供环境质量和污染源的通讯、解析服务，具体包括：通讯服务、数据采集通讯存储。实现数据智慧采集、传输及存储等服务。

- 2）数据采集软件系统

系统将通过采集软件自动采集数据，采集的数据有监测数据和监测仪器状态，可进行人工调取并查看相关数据。同时根据通讯协议对于实时数据不间断存储。

（1）数据来源

通过分布式集群部署的通讯服务将数据从下位端采集上来。

数据来源中的通讯服务采用了分布式的集群部署，使用了Nginx来做负载均衡，保证了通讯服务的横向扩展性，理论上只要增加服务器的配置或者新增服务器即可随时扩容，提高采集点位上限。

（2）队列服务

将通讯服务接收到的待解析报文通过队列服务传递下一个流程数据处理。

在队列服务中采用Redis队列作为消息中间件来传递待处理的报文。Redis作为基于内存的nosql数据库，其消息队列性能也是十分强大的，单机部署十万级的消息传递在秒级，且Redis也是支持集群部署，集群部署后性能更为强大。

（3）数据处理

将待解析的报文经过数据处理后解析成可使用数据内容。

数据处理中的解析服务也是采用分布式的集群部署，采用自主研发的分发程序做负载，并可根据报文的优先级进行加权解析，保证了对下位水站响应的及时性，满足数据的实时性要求，到达数据传输延迟不大于5s。

（4）数据存储

将数据内容存储进相关数据库内（包括关系型数据库和非关系型数据库），数据存储模块采用关系型数据和非关系型数据库结合的模式。大数据量的原始数据，例如分钟数据，原始报文等采用非关系型数据库（例如MongoDB）来存储，保证了大数据量查询的响应速度，经测试MongoDB亿级数据的查询在秒级。

- 3）通讯服务

系统提供通讯服务，通过通讯网关，用户可与现场端建立通讯，并实时保持通讯。

通讯网关采用路由与负载均衡提供了稳定高效的网络通讯和客户端接入能力，由多个服务组成，包括通讯负载均衡服务、通讯服务、通讯路由服务、通讯目录服务，支持集群部署。

##### （1）通讯服务

通讯服务主要负责平台和现场端设备的报文传输，接收和发送通讯报文数据，并保障数据传送成功，接收到报文后交给后续的数据处理服务进行处理，本身并不涉及任何业务逻辑。具备远程连接功能，能够连接按照统一规范建设的监测站点。支持实时接收和主动获取监测站通过各种信道上报的数据。具备实时监控远程站点的运行状态监控功能。

通讯服务接收到数据后，首先交给目录服务进行身份识别，如果身份识别通过，将接收到的报文交给后续的数据处理服务处理，如果身份不能识别，则认为是非法客户端，丢弃接收到的报文，并对非法客户端进行处理。

通讯服务提供黑名单管理、报文过滤等功能，过滤无效和恶意攻击的通讯。通讯服务支持集群的方式部署，和通讯负载均衡服务协作完成通讯的高可用和阔扩展。

##### （2）路由服务

通讯路由服务提供路由功能，提供消息的优先级队列管理，可以按照设定的路由规则和报文传输优先级别，对接收到的报文和需要发送到现场端的报文进行路由处理。

通讯路由服务部署在单独的服务器上，用来处理客户端的请求连接并连接多个具体的通讯服务器，实现所有通讯服务器的对外代理及路由功能。

当客户端请求通讯连接时，首先连接到通讯路由服务器上，通讯路由服务到目录服务器中检索该客户端是否已经建立可用通讯连接。

- 如有则直接使用；

- 如果未有过连接则检查通讯服务器状态，通过负载均衡原则选择资源比较空闲的通讯服务器建立连接，同时将该链接注册到目录服务器中供下次通讯使用，避免重复连接消耗资源。

该种方式的好处在于：

- 提供统一接入的IP地址和端口号

客户端接入的IP地址和端口号为统一设置，当具体通讯服务器发生变动时，无需到现场更改现场通讯设备的设置，最大的较少维护量。

- 集群式通讯服务

由于通讯路由服务器实现了接入代理及路由功能，通讯服务器只涉及通讯的功能，当网络通讯能力需要提高的时候，如水站及监测项目动态扩展和调整，可以通过增加新的通讯服务器轻松解决。

通讯路由服务主要提供以下功能：

- 代理接入

- 建立客户端和通讯服务器之间的连接代理

- 识别客户端身份、注册到目录服务

- 识别和过滤恶意攻击通讯

- 检测各个通讯服务器资源使用状态，实现负载均衡

- 提供通讯服务器组建集群式服务能力

- 可配置的路由规则

##### （3）目录服务

目录服务提供对现场端的身份识别和统一通讯会话管理功能，负责对通讯服务接受到的数据进行身份认证信息的检查、注册和存储，没有通过目录服务身份认证检查的通讯会话都认为是非法客户端。

目录服务存储和管理通讯路由服务器接入的客户端连接实例信息到目录数据库中，并将常用的连接实例放入连接缓冲池，供通讯路由服务器检索，提高访问的速度和性能。

##### （4）通讯配置

通讯配置功能主要实现配置通讯系统与现场设备之间的通讯协议、交互频率与交互策略；具备根据监测因子的监测频率配置和制定数据采集周期和采集任务的功能。

利用协议解析插件的特性，可以增加新的通讯协议到系统中，然后通过通讯配置功能，改变、切换通讯中心与现场设备之间的通讯协议。

交互频率可以设置为常用的一分钟、五分钟等时间间隔，也可以由用户自定义时间和模式，可以配置为条件触发式，时间定点循环等策略。

交互策略支持采用自动上传、等待/应答等模式。

### 数据对接

- 本次建设新吴区重点断面水质自动监测站建设项目，数据根据需方要求，中标单位应无条件满足与新吴区生态环境局、无锡市新吴区区域治理现代化指挥中心相关系统实现全量对接，并承担对接费用。

3、硬件设备技术要求

- 1）水质自动监测站分析仪器

常规九参数水质自动分析仪（pH、溶解氧、电导率、水温、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮）通过环保部适用性检测报告，具有中国环保产品认证证书（CCEP）（投标时需提供认证证书扫描件）。

##### 2）水质自动分析仪器基本功能

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能；

（2）能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试、自动加标回收率测试等质控功能；

（3）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、量程校准、标样校准等质控功能。

（4）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（5）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

（6）具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

（7）具备1小时1次的监测能力。

##### 3）水质自动监测站系统集成

##### （1）系统控制单元硬件设备技术参数

- 工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500GB |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

- 可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

4）留样需求

（1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

（2）留样瓶数≥12个；

（3）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

（4）留样瓶具有密封功能；

（5）具有留样后自动排空的功能；

（6）配置门禁系统；

（7）具有留样失败报警功能。

4、一体化站房技术要求

根据HJ 915-2017 站房的设计与施工结合地质结构、水位、气候等周边环境状况进行，同时做好防雷、抗震、防洪、防低温、防鼠害、防火、防盗、防断电及视频监控等措施。站房配套设计废液处理和生活污水收集设施。站房设计尺寸应满足仪表及系统集成装置的安装要求，站房材质宜采用轻型材料，具备恒温、隔热、防雨和报警等功能。

一体化站房基本规格须按以下内容和制作，包括但不仅限于此范围，必须严格按照HG/T 20516 和SH3006 的规范进行制作与室内仪表的安装。

一体化站房采用型钢框架结构，外墙及屋顶采用1.2mm镀锌板拼装，内墙为1.2mm镀锌板喷涂。双层墙夹层设计，内层添加50mm厚阻燃型聚氨脂保温隔热材料。底座为12#槽钢，底座和骨架为金属结构，有足够的强度，小屋结构承载能力最小500Kg/㎡，屋顶最小应承受250kg/㎡重量，满足设备维修、安装和施工要求。顶部配整体吊装耳环。墙体用不镀锌板各个线缝紧密美观，各个结合面统一谐调。

站房设计有一扇门，外开型，门的强度必须在设计制作中考虑，门转动灵活，结构牢固可靠，在门体合适高度设计安全可视窗（玻璃为5毫米防弹玻璃），门带阻尼限位闭门器和安全逃生锁，有外锁机构。自动锁门器选用可靠产品，锁门器的速度和力量适宜，锁门器的使用次数不得小于25万次。需要设置耐火金属杠杆门锁（逃生锁），杠杆门锁（逃生锁）触碰开启灵活，关闭牢固可靠。

站房地板为2+3mm 厚花纹防滑铝板，底层采用2mm镀铝锌板，上面再铺厚度为3mm的防滑铝板，（防腐、减震、隔音、增强）。

站房不低于12平方。

站房外观设计必须经过需方书面确认。

站房含防雷等配套设施。

空调：站房内配置冷暖空调1P一部。

照明站房内置2具LED灯，屋内照度不低于200Lux.

插座：站房内设置维修插座和空调插座两个，

站房内设置电气控制箱一个，用电负荷不小于8000VA ，用于控制室内分析仪用电和公用电气用电。

站房含防雷等配套设施。

主体使用寿命为 10 年，站房应做好防雷，并在验收时提供防雷检测报告。

站房简易道路应接入最近行车道路，并与周边环境协调。

5、综合布线系统工程技术要求

##### (1)通电要求

- 供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定执行。

- 水站供电电源使用380伏特交流电、三相四线制、频率50赫兹，电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的1.5倍计算。

- 电源线引入方式符合国家相关标准，穿墙时采用穿墙管。施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）。

- 在监测仪器室内为水质自动监测系统配置专用动力配电箱。在总配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零，并在此安装电源防雷设备。

- 根据仪器、设备的用电情况，在380伏特供电条件下总配电采取分相供电：一相用于照明、空调及其他生活用电（220伏特），一相供专用稳压电源为仪器系统用电（220伏特），另外一相为水泵供电（220伏特）。同时在站房配电箱内保留一到两个三相（380伏特）和单相（220伏特）电源接线端备用。

- 系统应配备UPS和三相稳压电源，功率应保证突然断电后各自动分析仪能继续完成本次测量周期。

- 电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽，以免产生电磁干扰。

##### （2）通水要求

站房根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。站房内引入自来水（或井水），必要时加设高位水箱。自来水的水量瞬时最大流量3立方米/小时，压力不小于0.5千克/平方厘米，保证每次清洗用量不小于1立方米。

##### （3）通网要求

站房网络通讯建设应以光纤有线网络传输为主，现场条件不具备的情况下，可选用无线网络进行传输，站点现场应通过手机等通讯设备进行通话测试，通讯方式应选择至少两家通讯运营商，无线传输网络（固定IP优先）应满足数据传输要求及视频远程查看要求，传输带宽不小于20兆。

##### （4）征地要求

项目需求单位积极协调项目建设用地。

##### （5）通路要求

通往地表水自动监测站应有硬化道路，路宽不小于3.0米，且与干线公路相通。站房前有适量空地，保证车辆的停放和物资的运输。

6、运行维护（1年）要求

### 本次建设新吴区重点断面水质自动监测站建设项目包含一年免费运行维护，具体运行维护按以下要求执行。

水站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。

- 1.1 运维目标

运维单位负责新吴区29个水质自动监测站的运行维护，根据自动监测站的现状和设备情况，对自动监测站站房内外环境及卫生、门禁、消防防雷设施，采、排水单元、预处理单元、分析单元、控制与通讯传输单元、质控单元以及辅助设备设施等整个水质自动监测系统进行日常运行维护。包含但不限于例行巡检、故障及异常情况处置、试剂更换、仪器校准、数据审核、委托有资质的运输和废液处置单位开展废液处置等工作，并严格按要求完成日、周、月质控任务。保障水质自动监测站正常稳定运行，监测数据准确可靠。

1.1.1自动监测系统目标

运维单位必须要保证自动监测站正常运行，认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报管理部门，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 连续采集：可以在24小时内连续获得在线监测运行周期的水质数据；

- 自动清洗：可以通过自动清洗设备清洁设备管路、探头及监测设备；

- 自动处理：能对采集到的数据自动进行处理和存储；

- 自动传输：能将监测数据自动传送到指定的信息中心或平台；

- 直观显示：可以直观显示仪器运行状态、监测数据及分析结果；

- 自动报警：当监控数据发生较大的变化时自动报警；

- 设备运转状态管理：具备自动运行、停电保护、来电自动恢复功能；反向控制功能；维护检查状态测试，便于日常维修和应急故障处理等功能；

- 自动留样：能在异常情况下通过留样设备及时留样，以备实验室对比分析。

1.1.2站房、监测及辅助设备维护目标

保证站房内外干净整洁；避免非自然因素造成的仪器振动、磨损；保证站房内温度、湿度满足仪器设备正常运行要求；保证相关监控、供电、通讯等监测和消防暖通等辅助设备正常运行。

1.1.3采水排水及管路维护目标

定期清洁采水头部和内部管路，保证采集水样的代表性和采水设施的安全性；对监测产生的废污水进行收集处理，严禁非法偷排，随意倾倒废污水。

1.2运维管理内容

1.2.1须针对自动监测站系统和仪表实际情况，制定日常运行保养检修方案报招标单位，并组织实施。

1.2.2	提供、配制并定期更换自动监测仪表所需试剂，提供并定期更新仪表的泵管、液路、pH玻璃电极、溶解氧膜头等仪表所需备品备件。

1.2.3定期清洗取水头部，保持取水水路畅通；定期检查维护，保证电路和通讯的畅通。

1.2.4及时排除自动监测站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修，不能修复的及时进行更换（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。仪器故障、损坏或检修期间，有备用仪表替代，以保证数据采集量。

1.2.5对自动监测仪表进行定期核查、校准、比对、性能测试，做好质量保证和质量控制，各项指标需达到规定要求。

1.2.6及时配合监督考核单位做好质量控制检查工作，接受监督考核单位定期或不定期组织的检查和考核，根据检查或考核提出的要求进行修改完善。

1.2.7负责自动监测站和视频监控设备看护，打扫并保证站房内外卫生清洁。

1.2.8认真做好维护记录，汇总各自动监测站每周运行维护记录。每月5日前将上月自动站运行工作报告以书面形式报监督考核单位，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

1)	自动站每日运行数据报表及统计

2)	自动站现场维护记录

3)	自动站仪器设备故障及排除情况登记表

4)	自动站每月运行情况总结

5)	自动站备品备件管理登记表

6)	其他需要说明的问题

1.2.9做好数据信息传输、接收系统的维护。

1.2.10做好备品配件登记以及数据上报和档案管理等工作。

1.2.11 在运营维护及管理期间，运维方必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为监督考核单位负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和监督考核单位要求的考核指标要求；使自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

1.2.12协助监督考核单位做好自动监测站固定资产的管理工作。

### 2、对运维方的要求

2.1 总体要求

(1)运维方应具备完善的系统配件和备品备件供应渠道，应备有足够的备品备件及备用仪器，五参数电极质控不能达标时,须更换新电极，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。

(2)	须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

(3)	运维方应提供完整的自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障解决办法。

(4) 在自动监测系统运维及管理期间，运维方应严格按照相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。

(5)	任何时间，运维方都应承担监测数据的保密责任。运维方按照业主的要求完成的工作报告和传输的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递。

(6)	运维方应提供完整的自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

2.2 对运维方装备的要求

(1)	运维方需满足试剂配置，标样考核及比对分析等技术能力。

(2)	运维方应在运维地区配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

(3)	运维方为实施本项目，需配备足够的技术人员和运维车辆，保证水站的正常运行及数据质量。

2.3对运维方人员的要求

运维人员须具有相关专业背景，所有配备人员均须为在职员工。所配备的运维专职技术人员应受过专业系统培训，拥有从业资格证书，能正确、熟练地掌握有关仪器设施的原理以及操作、使用、调试、维修，能及时发现和解决系统运行过程中出现的各种技术问题。

2.4对运维方提供服务的要求

(1)	运维方必须根据监督考核单位要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

(2)	运维方提供的服务需满足《江苏省水文系统水质水量自动监测站运行维护实施细则》（试行）的具体要求。

(3)	自动监测站系统及仪表维护内容

自动站要严格按照“日监控，周校准、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。每日对自动站整个系统进行维护检查，检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查系统运行的状况，并根据检测结果的准确度确定是否进行现场校准各监测仪器。每月委托通过计量认证的实验室对监测水样进行数据比对，检查数据的有效性。

（a）每日工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日监控 | 每日都保证自动站正常运行 | 驻站人员不少于2次/日上平台监控数据情况 |
|  |  |  | 每日审核上传平台数据 |
|  |  |  | 每日统计各站点数据有效和无效情况 |

（b）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的UV灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 17 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 18 | 流量计 | 1次/周，保证多普勒探头无覆盖物，运行稳定 | 1）检查仪表显示是否正常 |
|  |  |  | 2）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 3）检查探头是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 4）清洗探头 |
| 19 | 质控仪 | 1次/周，确保仪器管路、通讯正常，运行稳定 | 1）检查仪表显示是否正常 |
|  |  |  | 2）检查通讯是否正常 |
|  |  |  | 3）确保各个管路是否正常 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）确保清洗水充足 |
| 20 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数，确认自动留样器工作正常。 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |

（c）每月工作内容

| 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，检查、更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 氨氮分析仪 | 2次/月，检查、更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 五参数 | 2次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

### 3、运维考核技术指标要求

招标文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.1自动站运行参数考核指标

（1）总体数据采集率≥90％，总体有效数据率≥90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。

（2） 仪表准确度测试（29个地表水水质自动监测站）：具体评定参照盲样的真值范围。准确度考核项目至少包括：pH、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总氮和总磷6项。

（3） 实验室比对测试（29个地表水水质自动监测站）：参照《地表水水质自动监测站运行维护技术要求》中各参数质控比对要求。

3.2 数据质量要求

水质自动站要求运维方参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。

- 氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮每周进行一次质控核查工作（可以为仪器自校、质控仪核查、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核。

- pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对或标液核查。

（3）氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮每月进行一次曲线标定。

- 准确度考核：要求运维方每月接受一次监督考核单位的盲样考核。

- 每月进行一次比对试验，即采用实验室方法（由监督考核单位或指定第三方检测机构负责）同步分析实际水样，与自动监测仪器的测定结果相比对，比对结果相对误差pH≤±5%，溶解氧≤±10%，其他仪表≤±15％，项目水样浓度达到或优于Ⅱ类的不受此限，并将比对结果报监督考核单位。

- 如条件具备，按照“日监控”的要求，运维方每日及时上报异常数据并提出解决方案或措施。

3.3 数据数量要求

运维方应保证在运营维护管理期内，确保年度监测数据采集率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

### 4、应急措施要求

4.1 突发污染事故要求

在仪器仪表正常运行的情况下，当监测数据出现明显异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主。运维方要保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助监督考核单位进行人工监测。

4.2 快速响应监测要求

在特殊时期，监督考核单位有权要求运维方加密自动站监测频次，运维方应做好自动站的系统检查工作，保证实时监测能力。

4.3系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，第一时间到达现场检修，在24小时内解除故障。如24小时内无法排除故障，则须通过更换备机或委托有检测资质的社会机构进行检测，以确保数据的完整性和连续性，所需费用由运维方负责。并及时用电话与书面形式报告监督考核单位，协商处理方案。

4.4人工补测要求

（1）水站日常监测的项目均为补测项目；

（2）因给水故障、采水设施故障或采水点位无法正常采水导致水站停运，在保证自动监测仪器满足相关质控要求的前提下，运维单位可采取人工采水自动监测仪器补测的方式，保障水站仪器每日上传1-2组有效数据；也可人工取样送具有CMA资质的实验室分析，停运超过48小时补测1组实验室分析数据，后续每周保证2组实验室分析数据直至水站恢复正常运行；

（3）因供电故障或其他原因导致水站停运，超过48小时需补测1组实验室分析数据，后续每周保证2组实验室分析数据直至水站恢复正常运行（两次补测间隔不得小于2天）；

（4）当发生台风、暴风雪、地震、洪水、泥石流、塌方、断流、结/化冰期等不可抗力因素导致无法人工采样时的缺失数据将不进行补测。

### 5、运行维护考核

为保证自动监测站运行维护质量，监督考核单位每半年组织一次对运维方运行维护工作的评审考核。根据考核结果分阶段支付运行维护费用。

5.1考核要求

运维方需提供自动监测站运行维护工作报告、监测数据成果、标准溶液/标准样品考核结果、实验室比对结果、质控仪核查数据等。运营维护工作报告主要内容包括日常运行维护情况，质量控制措施及管理等。运维方需积极做好考核检查配合工作，负责好会务后勤等。

5.2考核时段

考核时段主要分为两次，具体时间不定期，由监督考核单位另行通知。

第一次考核时段：每年中期运行维护考核，以抽查形式开展。

第二次考核时段：每年年末运行维护考核，确保全年站点全覆盖。

5.3考核依据

（1）考核中数据采集率和有效数据率是基于客户端远程监控平台采集的数据。

（2）招投标文件、合同以及运维方提供的运行维护方案等。

（3）运维方提供的运营维护工作报告、运维记录、监测数据等。

（4）运维方的应急反应机制、零配件管理及服务承诺。

（5）监督考核单位组织（或者委托第三方）的质量控制检查和工作检查情况。

（6）国家和行业相关的规范、技术规定和标准。

参考技术规范和标准如下：

《水和废水监测分析方法》；

《国家地表水自动监测站运行管理办法》；

《江苏省水文系统水质水量自动监测站运行维护实施细则》（试行）；

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）；

《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）；

《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）；

《电导率 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）；

《浊度 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）；

《溶解氧 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）；

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）；

《氨氮 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）；

《总氮 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）；

《总磷 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）；

5.4考核办法

监督考核单位组织或委托第三方对运维方运行维护工作进行评审考核，就维护质量和相关指标符合程度进行评分，满分为100分。每次考核的平均分小于80分为不合格；平均分大于或等于80分为合格。具体考核评分内容见自动监测站运行维护考核表。

一旦发现虚假数据，招标单位有权终止合同，拒绝支付合同剩余尾款。

考核时，对每个站点进行单独考核。其中：

（1）单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除合同中标价的0.1%，并责令整改。

（2）单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除合同中标价的0.5%，并责令整改。

（3）单次考核结果在60分以下，或连续2次70分以下，扣除合同中标价的1%。

（4）对于有效数据采集率没有达到要求的，每下降1个百分点，扣除合同中标价的0.01％，依次累计。

（5）如未满足监督考核单位应急响应需求等规定的，监督考核单位视后果轻重有权扣除合同中标价的0.5%。

5.5 考核表格

考核设计表格如表5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.5.4，5.5.5，5.5.6。

### 表5.5.1  自动监测站运行维护考核表

自动监测站名称：                                                        考核时间：    年    月

| 考核内容及 评分标准 |  | 考核要求 | 得分 | 评分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常运行维护（34分） | 站房周边环境（2分） | 站房院落或周边10米范围内环境整洁，无杂草及垃圾等废弃物，同时确保取水头部监控无遮挡。 |  |  |
|  | 站房内部环境（2分） | 保持站房清洁，试剂、药品、玻璃器皿等放置整齐，无化学试剂抛洒滴漏等现象。 |  |  |
|  | 辅助设备（2分） | 保持空调、稳压电源等辅助设备正常运行，保证监测用房内的温度、湿度、电压等满足仪器正常运行的需求。 |  |  |
|  | 给排水管路及水处理设施（2分） | 定期维护和清洁，保证内部管路及设施通畅，防止堵塞和泄露，取水头部无水草等影响取水的杂物。 |  |  |
|  | 仪器维护（4分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；定期校准仪器；及时做好记录。 |  |  |
|  | 日常监控（2分） | 运维人员每日早晚2次远程查看监测数据，并将发现的异常或故障及时上报。 |  |  |
|  | 通讯、数据传输（2分） | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外）；现场工控机与各级平台均保持一致。 |  |  |
|  | 管理制度实施情况（2分） | 运行管理制度和工作人员职责上墙公示；现场各类设备操作规程、运维标准与要求、各项目监测方法或说明（中文）、试剂配制、异常故障处置等作业指导书现场留存备查；监测所用试剂信息在容器上清晰标注（至少包括名称、浓度、配制日期、有效日期、配制人员）。 |  |  |
|  | 台帐管理（4分） | 按照自动监测站档案内置材料清单及表式整理相关档案，完成运行维护记录、故障处置、校准等各类记录表格，档案材料需完整规范 |  |  |
|  | 备品备件管理（2分） | 运维办公场所储备有仪器常见故障便于维修的备品备件，实物须与清单明细相对应 |  |  |
|  | 药剂、废液管理（1分） | 药剂存放在固定场所并妥善保管，废液收集并妥善处置。 |  |  |
|  | 故障维修（7分） | 系统发生故障时，及时抢修并使用备机；没有备机的情况下，须采取人工监测 |  |  |
|  | 应急响应（2分） | 紧急情况下，运维单位在接到省、市主管部门要求积极配合监测时，应急响应迅速，并保证数据准确 |  |  |
| 二．质控管理 （52分） | 准确度考核（20分） | 按照附表3，每次考核各项目满足质控要求，得10分。如果某指标出现一个不合格测值的，每次扣2分 |  |  |
|  | 精密度考核（10分） | 按照附表4，每次考核各项目满足质控要求，得10分。如果某指标不满足质控要求，每次扣2分 |  |  |
|  | 比对试验（20分） | 按照附表5，每次比对试验符合质控要求的，得20分。如果某指标不满足质控要求，每次扣2分 |  |  |
|  | 运行维护工作报告（2分） | 规范、清楚、及时，满足监督考核单位提出的要求 |  |  |
| 三．有效数据质量（14分） | 数据采集率%（6分） | （实际运行天数×实际有效运行参数）/（要求运维总天数×自动站所有参数）×100％≥90%（除去不可抗拒因素引起的故障） |  |  |
|  | 有效数据率％（6分） | 有效数据量/采集数据量≥90％ |  |  |
|  | 数据管理（2分） | 数据定期备份，每月不少于1次，且要素齐全（含自动站所有参数）；不得擅自修改相关参数和数据、弄虚作假上报监测数据；未经主管单位同意，不得擅自对外公布自动站监测数据。 |  |  |
| 四．加分项目（5分） | 应急监测和检查配合（5分） | 积极应对突发性污染事故，迅速响应，提供高效监测保障；配合相关检查和参观，自动站管理站容佳、质量高、反应好。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

表5.5.2水质自动监测站仪器准确度考核结果记录表

水质自动监测站站名：                 测定单位：                       考核单位：

| 序号 | 考核项目 | 考核日期 (年/月/日) | 样品 编号 | 样品 真值 | 不确定度 | 浓度 单位 | 仪器测值 | 结果 评定 | 考核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电导率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：每个考核项目连续测定2次。

表5.5.3水质自动监测站仪器精密度考核表

水质自动监测站站名：               测定单位：                         考核单位：

| 内容 |  | pH | 电导率 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | TOC | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准样品浓度及单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定 结果 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对标准误差RSD(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.5.4 实验室比对试验结果记录表

水质自动监测站站名：                测定单位：                    考核单位：

| 序号 | 比对 项目 | 测定日期 （年/月/日） | 取样时间 （00:00） | 水质自动监测站测定值 | 实验室测定值 | 相对误差（%） | 结果 评定 | 实验室测试人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pH |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电导率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 溶解氧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 浊度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.5.5仪器故障记录表

水质自动监测站站名：

| 序号 | 仪器 名称 | 故障出现时间 | 故障现象 | 故障排除时间 | 解决办法及处理结果 | 故障率 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | …… | …… |  |  |  |  |  |

表5.5.6月度仪器有效数据获取率统计表

| 序号 | 项目 | 运行考核 总时数 | 无效数据 时数 | 有效运行 时数 | 有效数据 获取率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位 |  |  |  |  |  |
| 2 | 流量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水温 |  |  |  |  |  |
| 4 | pH |  |  |  |  |  |
| 5 | 溶解氧 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电导率 |  |  |  |  |  |
| 7 | 浊度 |  |  |  |  |  |
| 8 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
| 9 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  |
| 10 | 总磷 |  |  |  |  |  |
| 11 | 总氮 |  |  |  |  |  |
| 12 | 总有机碳 |  |  |  |  |  |
| 13 | 叶绿素a |  |  |  |  |  |
| 14 | 蓝绿藻 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

7、项目实施要求

- 项目建设要在7个月内完工，项目实施过程中要严格按照国家、地方法律法规进行施工。各施工环节施工前应报监理、需方单位审批同意后方可施工。对应施工过程中发生的问题应及时上报监理，对于违反施工规范、不符合国家、地方法律法规及施工规范施工产生的一切后果由施工单位自行承担。

8、安全设计与管理要求

（1）网络与信息安全保密设

系统的建设需采用具有成熟应用实践的软件平台架构，确保系统的健壮性，选用具备高可靠性、高安全性，具有数万小时平均无故障时间的设备，同时为关键设备、关键部件设计冗余备份。建立健全系统安全稳定运行保障机制、建设系统运行故障预案，全方位多角度保障系统的顺利运行。

软件平台的安全机制主要包括网络隔离、操作系统安全、网络通信系统安全、灾难应急处理、历史跟踪、应用安全加固等几个方面，保障信息安全和数据传输安全。

（2）安全管理体系建设

按照等级保护要求从安全管理机构、安全管理制度和人员安全管理三个方面来构建安全管理体系架构设计。

- 项目消防安全措施

根据公安消防部门的要求，对相关设备、办公区域配备消防器材，并严格建立消防责任制，配备安全管理员，安排相关负责人参加公安部门举办的相关培训，做到安全生产。

对于电气安全，采用配电系统设安全接地保护，某些要求单独接地的设备器材进行单独工作接地。同时设有漏电火灾报警系统和火灾自动报警系统，可实现全方位的火灾感应控制。

- （三）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后7个月内安装调试完毕。安装调试完毕后一年内必须达到验收要求，达不到验收要求的，无条件退场。

  - 项目整体质保期及服务期：硬件设备质保期5年；站房主体结构质保期10年，站房附属设施质保期3年；运行维护服务期1年。质保期、运行维护服务期自验收通过之日计算。

  - 付款方式：合同签订之日起15日内支付合同总额的20%；项目安装调试完毕之日起15个工作日内支付合同总额的30%；项目通过竣工验收之日起15个工作日内支付合同总额的20%；项目通过竣工验收满一年后15个工作日内支付合同总额的25%；项目通过竣工验收满两年后15个工作日内付清尾款。

  - 本项目合同履行地点：无锡市。具体地点以合同书约定为准。成交方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

- 四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（签章）

见证人：

年   月    日

- 五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间活延长验收时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7、供方在提供运维服务过程中应严格按照招标文件、投标文件和合同条款的约定履行，如由于供方自身原因造成履约不达标，需方将按招标文件、投标文件和合同条款进行相应处罚。

8.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

9.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

合同生效及其它：

1.合同经无锡市公共资源交易中心新吴分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

- 六.附件

- 附件一：评分标准

（1）价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）投标人综合情况（8分）

A、业绩（2分）：投标人近三年以来（以合同签订日期为准）具有同类项目成功案例，每提供一份得1分，最多2分。须提供有效合同、竣工验收证明扫描件加盖公章，否则不得分。

B、综合实力(6分)：

1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证（软件开发类）证书，须提供证书扫描件加盖公章，满足得2分，否则不得分。

2）投标人具有具有ISO14001环境管理体系认证证书，须提供证书扫描件加盖公章，满足得2分，否则不得分。

3）投标人具有ITSS运行维护三级及以上证书，须提供证书扫描件加盖公章，满足得2分，否则不得分。

（3）服务 （3分）

A、质保承诺（3分）：投标人承诺接到采购人故障申报后1小时内做出反应，并提供解决方案；若不能排除故障，在2小时内赶赴现场解决，能够满足得3分。投标时需提供承诺函扫描件加盖投标人公章，否则不得分。

（4）设备质保（5分）

A、检测设备分析仪（5分）：投标人所投pH分析仪，溶解氧分析仪，水温分析仪，浊度分析仪，电导率自动分析仪、高锰酸盐指数分析仪、氨氮自动分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、流量流速分析仪，每提供一个仪器原厂质保证明得0.5分，最高5分。（投标时须提交原厂质保证明的盖章扫描件，否则不得分）

（5）实施及项目服务人员配置  （2分）

A、项目经理（2分）：投标人为本项目实施服务配备一名项目经理，具有PMP证书得2分。

注：投标时须提供证明材料扫描件并加盖公章。投标供应商提供连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为持证人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）。上述材料不提供或提供不全不得分。

（5）项目技术方案（52分）:

1、方案先进性和合理性（5分）：投标人的技术方案是否结合现状，对本项目进行充分调研分析，对本项目需要完成的工作目标和任务的理解，形成本项目的总体思路、总体规划技术路线等；方案中系统功能描述清晰，技术架构设计先进，符合应用需求。

2、系统集成方案设计（6分）：考察投标人对于本次项目硬件设备设施集成建设内容的设计能力与集成方案。

3、实施方案（11分）：根据项目实施组织及进度安排的合理性、科学性，重点考察施工进度、人员安排（3分）、一体化站房建设实施（4分）、综合布线系统工程实施（4分）等方面阐述；

4、提供保证系统安全方案（6分)：全面分析系统安全需求，根据招标要求中安全方案要求进行设计，具有可操作性，可实现性。

5、运行维护方案（12分)： 投标人根据采购文件中运行维护需求制定出完整的运行维护服务解决方案。

6、质保服务方案（8）：投标人根据采购文件中质保期要求，制定质保期内对整个项目设备的备故障解决方案及常规质量保证的服务方案。

7、培训方案（4分):考察投标人对系统建设能否提供很好的系统培训方案，培训方式可采用集中培训、个别培训、视频、面授等多种样式，严格把控培训效果。

评委按照下列评分幅度对技术文件进行评分：

90%≤方案完善、详细、安排科学、合理、可操作性强≤100%；

80%≤方案较为完善、详细、安排较为科学、合理、可操作性较强＜90%；

70%≤方案一般、安排一般、可操作性一般＜80%；

60%≤方案、安排、可操作性基本满足招标文件要求＜70%。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：WXXWQJC2022-088

采购项目名称：新吴区重点断面水质自动监测站建设项目

投标人：

二○二二年   月    日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方编号WXXWQJC2022-088招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位）参加本次项目（WXXWQJC2022-088）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（WXXWQJC2022-088）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXXWQJC2022-088）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：               性别：                 电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（WXXWQJC2022-088）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（项目名称） ，属于                ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

- （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-088

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 新吴区重点断面水质自动监测站建设项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-088

| 序号 |  | 项目内容 | 相关描述 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目免费维护期 |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：WXXWQJC2022-088

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十）证明材料（格式）：

- 证明材料汇总表

投标人名称（盖章）                                 采购项目编号：WXXWQJC2022-088

| - 序号 | - 设备名称 | - 参数要求 | - 证明材料 | - 是否提供 | - 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 水质自动监测站分析仪器 | - 常规九参数水质自动分析仪（pH、溶解氧、电导率、水温、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮）具有中国环保产品认证证书（CCEP） | - 投标时提供认证证书扫描件 |  |  |