锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

- 项目名称：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所检测平台进口大型检测设备（化学检测）

项目编号：XSZFCG(G)20230117

采购单位：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二三年十一月九日

目    录

投标邀请函...........................................3

投标人须知...........................................7

项目要求和有关说明..................................18

合同书(格式)........................................50

合同条款............................................51

附件................................................59

- 投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所委托，对无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所检测平台进口大型检测设备（化学检测）采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所检测平台进口大型检测设备（化学检测）

2.项目编号：XSZFCG(G)20230117

3.项目预算：960万元，投标最高限价为960万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4.合同履约期限：合同签订生效之日起90天内交货并安装调试完毕。

5.项目整体免费质保期：整机免费保修1年。

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所

8.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：否

10.本项目不接受联合体投标。

11.本项目 接受 进口产品投标

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

4.本项目的特定资格要求：（1）若所投产品为进口产品，核心产品需提供有效的产品授权书（若投标人不是投标产品制造商的，投标人必须具有下列授权文件之一）：

a.制造商或制造商的国内控股子公司出具的授权函；

b.制造商对授权的区域代理商出具的授权函复印件及该区域代理商出具的授权函；

c.投标人取得的制造商授权的产品区域代理证书。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2. 投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台

（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），成功获取采购文件后，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、邮箱（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2023年11月2日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“XSZFCG(G)20230117项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘:本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2023年 12 月 13日 09:00

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2023年12 月17日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间（网上投标解密时间）：2023年 12月 17 日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：陈中飞

电  话：0510-88213817

邮  编：214101

# 二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡市公共资源交易中心锡山分中心提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在政采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函(格式见附件)；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）；

（10）承诺书（格式见附件）；

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细表(格式见附件)

5. 服务保障承诺(格式见附件)

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式件附件）

8. 提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

9．服务方案（如有格式自拟并自行添加）

10.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

11.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

12. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

(七) 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 11 | 特定资格要求 | （1）若所投产品为进口产品，核心产品需提供有效的产品授权书（若投标人不是投标产品制造商的，投标人必须具有下列授权文件之一）： a.制造商或制造商的国内控股子公司出具的授权函； b.制造商对授权的区域代理商出具的授权函复印件及该区域代理商出具的授权函； c.投标人取得的制造商授权的产品区域代理证书。 |
| 12 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表

| - 序号 | - 评审点要求概况 | - 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标函 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 2 | - 开标一览表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 3 | - 报价明细表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 4 | - 服务保障承诺 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 5 | - 投标偏离表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 6 | - 投标供应商基本情况表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 7 | - 满足采购需求 | - 满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| - 8 | - 投标文件内容 | - 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

(十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

(十五)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

(十六) 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、项目要求和有关说明

本项目为无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所检测平台进口大型检测设备（化学检测），投标供应商须完全满足以下设备的参数及服务要求，不得有负偏离。

一、采购明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否属于 核心产品 | 是否属于 进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步热分析仪 | 1 | 否 | 是 | 工业（制造业） |
| 2 | 多功能酶标仪 | 1 | 否 | 是 | 工业（制造业） |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 是 | 是 | 工业（制造业） |
| 4 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 否 | 是 | 工业（制造业） |
| 5 | 元素分析仪 | 1 | 否 | 是 | 工业（制造业） |
| 6 | 实验室纯水/超纯水一体化仪 | 2 | 否 | 否 | 工业（制造业） |
| 7 | 液相色谱仪 | 1 | 否 | 是 | 工业（制造业） |
| 8 | 多角度光散射检测器 | 1 | 否 | 是 | 工业（制造业） |
| 9 | 高效液相色谱仪 | 2 | 否 | 是 | 工业（制造业） |
| 10 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 否 | 是 | 工业（制造业） |
| 11 | 气相色谱仪 | 1 | 否 | 是 | 工业（制造业） |
| 12 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 否 | 是 | 工业（制造业） |
| 13 | 液相色谱质谱联用仪 | 1 | 否 | 是 | 工业（制造业） |

二、技术参数

（一）同步热分析仪

一）技术指标：

1、 进样方式：垂直式进样（天平下置）。

2、 温度范围：15-1600 ℃。

3、 天平灵敏度：0.1μg。

4、 最大样品容量：1500mg。

5、 称量精度：可达±0.02%。

6、 天平准确度：优于±0.1%。

7、 炉体材质及结构：陶瓷包覆铂铑合金炉体，微型炉腔设计。

8、 热电偶类型：Pt-Pt/Rh（R型）。

9、 温度精度：优于±0.2 ℃。

10、温度准确度：优于±0.3 ℃。

11、DSC信号校正方式：熔点校正。

12、差示扫描量热法（DSC）能检测生物质样品在热解过程中的热效应；DSC量热精度：≤±0.1%,DSC量热准确度：≤±2%。

13、气体切换效率：无需高噪音真空系统即可完成炉体99.99%气体切换。

14、样品盘：铂金，陶瓷两种。

15、升温速度：0.1-100 ℃/min（适宜做动力学分析）；温度过冲不超过5℃。

16、炉体冷却：强制风冷配合水冷。

17、天平自漂移：小于30μg（常规实验无需扣基线，效率高）。

18、冷却速率：20分钟内，自1000度冷却至30度。

19、气体质量流量控制器：程控改变气体种类和流速（多阈值）。

20、拓展功能：可拓展与FTIR、GC/MS进行联用，定性定量分析逸出气体产物。

21、软件：操作界面友好，能精确控制仪器升降温和等温，控制和记录气体流量，可进行失重、失重速率、起始反应温度、自动记录数据等所有控制分析功能，能够导入不同联用仪器的测试数据。

二）配置清单：

1、 同步热分析主机                一套

2、 软件                          一套

3、 国内采购循环水浴制冷机        一套

4、 样品皿                        10只

5、 分析软件工作站                 1台

（二）多功能酶标仪

一）技术指标：

1、 检测模块：可见光/紫外光吸收、荧光强度、超高灵敏化学发光。

2、 光源：高能氙灯

3、 检测器：同时标配两个PMT。一个红敏PMT用于荧光检测；一个独立超高灵敏度PMT用于化学发光检测。

4、 可见光/紫外光吸收光检测：

4.1双光栅和滤光片分光系统均可进行光吸收检测，检测波长范围230-1000nm。

4.2光吸收光栅分光步进（increments）≤0.5 nm。

4.3光吸收检测范围0-4OD，精度@ 2 OD< 2%，重复性@ 2 OD< 0.5%。

5、 荧光强度检测：

5.1高精度四光栅系统，激发波长范围：230-950nm，发射光波长范围：230-850nm，连续波长可调。

5.2荧光光栅分光步进（increments）≤0.5 nm。

5.3荧光检测灵敏度：≤0.1fmol/well (384孔板)。

6、 超敏感化学发光检测：采用免光纤的独立光路，配置化学发光专用超敏感PMT检测器，检测器前端配置带有传感器的优化光圈，可自动探测在微孔板高度，紧贴微孔板孔口检测，减少信号损失和串扰。

7、 温控范围：室温+3至65℃。加热装置采用热盖技术，可控制加热上下产生温差，从而具有防冷凝功能。

8、 标配滤光片条形码扫描装置，自动识别滤光片，方便滤光片添加和更换。

9、 配备微孔板条形码扫描，可以自动扫描读取微孔板条码。

10、样品板适用类型：6-384孔板。

11、最快读板速度：96孔板 ≤7秒；384孔板 ≤14秒。

12、具有三种振荡模式：线形、圆形、双轨道，可设定震荡速度、振幅及振荡时间。

13、具有仪器外振荡功能，在程序运行的过程中，微孔板可以伸出仪器外部振荡，便于实现程序运行中观察振荡效果，而不必中止程序。

二）配置清单：

1、 酶标仪主机                         1台

2、 可见光/紫外光吸收模块              1套

3、 荧光强度模块                       1套

4、 超高灵敏化学发光模块               1套

5、 温度控制、微孔板条形码扫描模块     1套

6、 滤光片条形码扫描和震荡功能模块     1套

7、 控制及分析软件工作站               1套

（三）电感耦合等离子体质谱仪

一）用途和数量：

适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。仪器要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、元素形态分析。

二）数量：1套

三）等离子体质谱仪技术与性能要求：

仪器总体要求和工作环境

1、 电感耦合等离子体质谱仪要求为三重四极杆串联质谱仪，而非普通的单极四极杆质谱仪。

1.1 第一重四极杆-离子偏转器，将待分析的离子束偏转90°与未电离的中性组分彻底分离，保证分析离子最大限度进入第二重四极杆，同时确保所有离子和未电离的中性组分不会碰到仪器组件表面，保证仪器具有优异的稳定性，完全不需要清洗和维护。

1.2 第二重四极杆-通用池，将待分析的单原子离子与多原子干扰离子分离，通过四极杆质量扫描过滤，彻底消除干扰物和反应副产物，只允许待分析的离子进入第三重四极杆。

1.3 第三重四极杆-质量分析器，将待分析的单原子离子依次分开进行检测。

2、 仪器工作环境

2.1 工作环境温度：15-30℃；

2.2 工作环境湿度：＜ 80% （无冷凝）；

2.3 电源：单相200-240V ，50 Hz。

3、 仪器硬件与性能要求

3.1  进样系统：

3.1.1配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。

3.1.2为减小样品记忆效应，雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管。

3.1.3全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。

3.2  全基体进样系统（AMS）：

3.2.1全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数大于100倍。

3.2.2可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。

3.2.3 全基体进样系统可通入等离子体改性气甲烷气，实现特殊应用分析。

3.3  射频发生器：

3.3.1高频率自激式全固态射频发生器，频率≥30MHz。

3.3.2 具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。

3.3.3 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

3.4  气体控制：使用≥6个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气）和3路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气）

3.5  接口：

3.5.1为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，接口部分应由三个锥构成，采样锥口径≥1.0mm，截取锥≥0.8mm。

3.5.2 为保证各类样品基体长时间运行稳定性，锥上不应施加电压。

3.5.3 锥间不通入气体。

3.6  四极杆离子偏转器：

3.6.1 四极杆设计，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除。

3.6.2 90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离。

3.6.3 离子透镜彻底免维护，如果使用离子透镜技术公司需承诺终身免费清洗离子透镜，并且提供耗材。

3.7  四极杆碰撞反应池：

3.7.1 具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统。

3.7.2 具有动作甄别碰撞模式消除干扰。

3.7.3 具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰，为了反应副产物的去除，碰撞反应池内需具有在同一个做样方法时设置不同的四极杆质量带宽的功能，用户可以为每个元素自行设置不同碰撞反应池四极杆质量带宽。

3.7.4 可以使用包括氦气，氢气、甲烷，氧气等多种碰撞或反应气体及混合气。

3.7.5 单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换。

3.7.6 具有智能电子稀释技术，可在同一次进样中对1000 ppm钠标准溶液进行10个以上不同灵敏度的检测，可对日常样品中数十ppm的常量元素和ppb级的痕量元素在脉冲模式（pulse）下（响应值<200万cps）同时测定，在不损失痕量元素灵敏度的情况下对常量元素进行智能的电子稀释，实现一次进样高低含量元素同时测定而对检测器不造成损伤。

3.8  四极杆质量分析器：

3.8.1 质量范围：1-285 amu。

3.8.2 分辨率：0.1-2.0 amu连续可调。

3.8.3 驱动频率 ≥ 2.5 MHz。

3.9  检测器：

3.9.1 长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。

3.9.2 具有智能电子稀释技术，动态线性范围12个数量级。

3.9.3 检测器瞬时采集速率≥60,000数据点/秒。

3.10  真空系统：

3.10.1 四级真空系统。

3.10.2关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤12分钟，真空度最高可达10-8Tor。

3.11  软件：

3.11.1 可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。

3.11.2 多元素分析不同元素可以设置≥15个不同的分辨率。

4、 配置要求：

4.1 等离子体质谱仪主机以及安装工具包                      1套

4.2 国内采购带制冷循环冷却水                              1套

4.3 仪器调试溶液                                          1套

4.4 全基体进样系统（100倍稀释高盐分析，有机加氧分析等）   1套

4.5 电子稀释系统                                          1套

4.6 液氩罐                                                1个

4.7 耗材：蠕动泵进样管 36根，排废液管 12根，石英炬管中心管（2.0mm）1套，镍采样锥1套，镍截取锥1套，带气体接口的雾化室1套，PFA雾化器1套，PFA雾化室1套

4.8 分析软件工作站                                         1套

（四）电感耦合等离子体发射光谱仪

一）仪器配置

1、 全谱直读等离子体发射光谱仪主机，1套，冷却水循环1台。

2、 分析软件工作站 1套

3、 矩管1个、氧化铝喷射管1根、耐氢氟酸耐高盐十字交叉雾化系统1套，进样泵管36根，排废液泵管12根，20种多元素混合标样1套。

二）技术指标

1、 仪器类型：等离子体为垂直式，观测方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式，并同时给出四种观测方式的测量结果。

2、 高灵敏度耐高盐、耐腐蚀进样系统：包括同心雾化器、旋流雾室、双向观测炬管等。

3、 固态自激式射频发生器40.68MHz, 功率：1000W～1500W，计算机控制增量连续1W可调，双向观测模式下可达1500W。

4、 炬管和雾化器、雾室为一体式设计，从雾室到炬管无需任何管线连接，以减小样品分析时的记忆效应，且炬管和雾化器、雾室可以同时安装同时拆卸，安装和拆卸无需任何工具。

5、 气体流量控制：等离子体气、雾化气、辅助气等全部气路均由高精度质量流量计控制，无需手动调节，等离子体气控制精度1mL/min，雾化气控制精度0.01L/min, 辅助气控制精度0.1 L/min。

6、 光学系统：

6.1 类型：中阶梯光栅双色散分光系统。

6.2 光学分辨率：在200nm处，光学半峰宽分辨率≤0.007nm；像素分辨率 ：≤0.003nm

6.3 频率稳定性： 0.01% ，内置动态波长校正。功率稳定性：<0.1%

6.4 能量传输：>81% 能量传输效率。

7、 检测器：

7.1 CCD固体检测器。

7.2 全谱全读功能：对于未知样品无需做标准曲线，一次进样即可测定所有元素含量。

7.3 波长范围170nm～880nm。

8、 超高灵敏度，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度≥800万cps。

9、 长期稳定性：全元素4小时长期稳定性介于0.5%～2%之间。

10、免维护的平板或线圈等离子体设计，平板或线圈无需循环冷却水或气体进行冷却，长寿命，终身免维护,等离子体气（Plasma gas）流量≤10L/min，安装时需在氩气总消耗10L/min时连续做样6个小时且无需更换氩气。

11、等离子体查看方式：除了通过肉眼观测，还采用观测相机通过视频观测，可以在电脑上实时观测等离子体的工作状态，可以实时调节不同的观测位置，进行不同比例缩放，可以录像，得到等离子体的实时状态过程。

12、整机在冷启动和热启动时都无需预热，无需热稳定时间，开机8分钟即可进行测定、分析，关机时无需氩气吹扫检测器，真正实现“即开即用”，“用完即关”。

13、在等离子体点燃的情况下，操作者依然可以安全地调节炬管的位置。

14、炬管、雾室和雾化器为一体式设计，从雾室到炬管无需任何管线连接，以减小样品分析时的记忆效应，安装和拆卸无需任何工具。

15、具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。

16、蠕动泵具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。

17、软件为全中文多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

18、具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。

19、具有全谱全读功能，在用户分析样品的同时，仪器自动采集所有元素的所有谱线（不少于50000条谱线），当用户需要查看分析方法中没有设置的元素时，只需在方法中增加需要查看的元素谱线，再处理数据即可获得结果，无需重新分析样品。

（五）元素分析仪

1、 分析原理及仪器用途：

1.1 分析原理：样品在催化剂作用下，在纯氧环境中进行高温燃烧氧化，燃烧温度高达1200℃,把各元素转化为对应的氧化物气体，通过独立的吸附解析柱吸附和脱附的动态分离原理，在选择性吸附柱中有效地分离各种气体，采用高精度热导检测器依次检测各元素，从而对各种元素进行定量分析。

1.2 仪器用途：用于分析石墨烯、聚合物、精细化工产品、药物、石油化工产品等样品中的C,H,N,S元素含量。

2、 运行环境：

2.1 温度：0℃～40℃。

2.2 相对湿度：20%～90% RH。

2.3 电源：AC 220V±10%；频率：50±2.5Hz。

3、 技术指标：

3.1进样量：0.1mg—1000mg。

3.2 测量模式：CHNS、CNS、CHN、CN、N、S。

3.3 检测器类型：TCD检测器。

3.4 测量范围： (碳) ≥12mg abs；(氢) ≥2mg abs ；(氮) ≥9mg abs ；(硫) ≥3mg abs 。

3.5 测定结果精密度要求：<0.1% SD.abs。

3.6 检测限：＜50ppm（TCD）。

3.7 燃烧炉运行温度：≥1100℃，最高炉内温度可达1800℃。

3.8 进样器：采用非堆叠式≥115位自动进样器，不接受堆叠式进样器，避免测试过程中不可实现不停机随时添加样品。

3.9 加氧方式：采用加氧管设计（长度≥140mm），加氧时间和加氧量均可调节，加氧时间最长可达 5 分钟。

3.10燃烧管和还原管：为节约使用成本，燃烧管和还原管为独立的石英管设计，可根据需要进行试剂的更换，无需燃烧管和还原管整体更换。

3.11零空白球阀进样系统：无需对整个样品盘进行吹扫，节省载气消耗量，确保待机状态下可以不消耗氦气。

3.12气体分离方式：吸附-解析原理，先进的TPD选择性吸附柱，通过缠绕在TPD/APT柱上的加热丝进行加热，不接受色谱柱分离，避免SO2被水吸附，腐蚀色谱柱。

3.13分析时间：根据元素含量和样品重量优化，约7min实现碳氢氮硫同时分析。

3.14分析气体：仪器仅需氦气（载气，纯度99.995%）和氧气（燃烧气，纯度99.995%）两种分析气体，无需第三种气体辅助进样。

3.15检测器：检测器动态测量范围宽，无需任何改变或手动设置就可以连续测量元素含量范围差别很大的样品，CO2 和N2的浓度比高达≥11000:1。

3.16除灰：采用石英灰分管设计，无需频繁清灰。

3.17管路连接：采用不锈钢球夹连接，仅需手动，无需任何维护工具。

3.18仪器控制：通过PC中的Windows10软件对仪器进行操作和控制。仪器的所有功能都是数字化控制的，无需仪器面板按钮控制，全面的操作软件功能包括，例如自动检漏、详尽的错误诊断、维护周期的监测、睡眠－唤醒功能、无需专业技术人员即可进行实验的原始数据和峰形图的存储、统计计算功能、维护周期提示。

4、 配置要求：

4.1 原装进口元素分析仪主机        1台

4.2 ≧118位单层自动进样器         1只

4.3 分析软件工作站                1套

（六）实验室纯水/超纯水一体化仪

1、 工作条件：

1.1 供给电压：100 ~ 240 V；50 ~ 60 Hz

1.2 环境温度：5℃ ～ 35 ℃

1.3 相对湿度：20 ～ 80 %

1.4 进水水质：市政自来水

2、 实验应用：

2.1 实验室三级纯水可应用于缓冲液、pH标准溶液和各种化学试剂的配置，同时可为多种仪器作为供水。

2.2 实验室一级超纯水可应用于各种化学分析仪器（如HPLC / ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学等）。

3、 技术规格：

3.1 系统以自来水直接作为进水，可同时产出实验室三级纯水与超纯水两种水质，达到或超过各种标准中规定的I 级水质。

3.2 实验室三级纯水产水水质

3.2.1 纯水持续产水速度为10h，取用速度2L/min

3.2.2 电导率/电阻率<10us/cm@25°c

3.2.3 有机物截流率(MW > 200 Dalton)>99%

3.2.4 微生物：<0.01 cfu/mL

3.2.5 直径大于0.2 μm的颗粒物数量<1/mL

3.3  超纯水产水水质

3.3.1 超纯水产水速度为逐滴至最大2 L/min，4种流速可选。

3.3.2 产水电阻率：18.2 MΩ.cm @ 25℃

3.3.3 TOC含量：<5 ppb。

3.3.4 微生物：<0.01 cfu/mL

3.3.5 直径大于0.2 μm的颗粒物数量：<1/mL

3.3.6 内毒素<0.001 EU/ml

3.3.7 RNA酶<1pg/ml

3.3.8 DNA酶<5pg/ml

3.3.9 蛋白酶<0.15ug/ml

3.3.10配置内毒素过滤器，超纯水产水最大2L/分钟

3.4 独立的自来水预过滤模块具有3.2英寸彩色显示屏，可显示预过滤耗材的使用寿命等，标配漏水保护器；根据原水水质，可提供3种以上预过滤柱，预过滤柱带有芯片，可记录生产时间等，智能化设计更符合现代化实验室。

3.5 两级反渗透技术，离子去除率达到>99%，保证优质和长期稳定的产水水质。

3.6 具有RO和UP全管路自动定时消毒清洗功能。

3.7 带有智能芯片的多种纯化柱适合不同应用，树脂填料4L 。

3.8 标配185/254 nm双波长紫外灯，用于有效降低产水有机物含量。

3.9 主机与预过滤模块都配有漏水检测器，可检测到高纯度、且高度仅为1 mm的微量漏水。

3.10可选择2.9m远程或80cm灵活取水手臂，取水手柄均具有2.4英寸彩色显示屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息，且取水同时直接读取各种信息。

3.11 可实现定量定速取水，两种取水臂均可连接脚踏开关。

3.12 取水过程无需用手固定容器，具有定量（0.1 mL~90 L）取水功能，精度± 1%。

3.13 5种产水速度可选，从逐滴到最大2 L/min连续可调，包括脚踏开关亦可选择5种流速。

3.14 远程取水装置高度能够自由调节，满足实验室长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水。

3.15 可选配多种终端过滤器。

3.16具备70L容积水箱，可配具有紫外自动杀菌模块，有效抑制菌膜滋生；顶部配有空气过滤器，有效阻隔微生物等污染。

3.17水箱具有双重液位传感装置，独立高液位传感控制实现异常110%超高液位保护，辅以常规液位控制，实现正常液位控制和超纯水产水低液位保护。

4、 配置清单：

| 4.1 纯水/超纯水一体化系统主机 10L/h -TOC | 2台 |
| --- | --- |
| 4.2 预过滤模块 | 2套 |
| 4.3 预过滤双柱 2 10+5µm | 4套 |
| 4.4 预过滤双柱 4 吸附柱 | 4套 |
| 4.5 超纯水柱 1 RO 进水 | 4套 |
| 4.6 超纯水柱 3 低TOC | 4套 |
| 4.7 PE 水箱 70 L | 2套 |
| 4.8 水箱空气过滤器 | 2套 |
| 4.9 灵活取水站 I级水 | 2套 |
| 4.10终端过滤器 – 除菌 | 2套 |
| 4.11终端过滤器 – 除内毒素 | 2套 |

（七）液相色谱仪

1、二元泵系统

1.1 可进行恒容、梯度操作，流量可编程。

1.2 双柱塞正压吸入式恒流泵，使吸液过程在正压下进行，从而避免负压吸入空气的可能性，泵内不易产生气泡。能自动进行溶剂压缩性补偿，当溶剂压缩性改变时，系统将立即发生作用并自动予以调整。使得每次泵冲程中的任何溶剂混合都能进行自动溶剂补偿。

1.3 流量范围：0.01-10 ml/min

1.4流速精度：所选流量的 <±0.1%

1.5保留时间重现性：所选流量的 <±0.1%

1.6泵头最高耐压：≥6100 psi，全流量范围

1.7梯度混合范围：0-100%

1.8梯度混合准确度 <±0.5%（绝对值）

1.9梯度混合重现性  <±0.2% （绝对值）

1.10梯度混合形式  线性，凹线和凸线

2、 自动进样系统

2.1 自动进样器：具有100位样品盘，具有氨基酸自动衍生功能，进样针在xyz轴方向可以自由移动。

2.2 样品交叉污染：针管内外部同时清洗确保交叉污染降低到最小程度（小于0.01％）

2.3 进样量范围：0.1～2450ul

2.4 精确度：峰面积的标准偏差小于0.3%

2.5 最快进样循环：8秒

3、 示差检测器

3.1 检测方法：折射

3.2 折光指数范围：1.00-1.75

3.3 流量范围：0.2-3.0ml/min

3.4 线性范围：≥600µRIU

3.5 噪音水平：≤2.5nRIU

3.6 漂移：0.2µRIU/h

3.7 温度设定：RT，30℃-50℃（每次1℃）

3.8 流通池体积：8ul

3.9 流通池压力：最大50kPa

4、 柱温箱

4.1 温度范围：室温±5℃-99℃

4.2 温度稳定性：±0.1ºC

4.3 温度重现性：± 0.5ºC

4.4 升温速率：30 min到设定温度（流速）

4.2 柱容量：可放置2根30厘米的色谱柱

5、 工作站软件

5.1 强大的PDA处理:3D视图，等高线，确认峰纯度和特性。匹配和添加光谱库等功能灵活方便。

5.2 多级别安全保障:系统管理员能设置多用户名和用户权限。并且可设置每个用户使用的组件。

5.3 具备GPC/SEC 凝胶色谱功能。

6、 配置清单：

6.1 二元梯度泵            1套

6.2 自动进样器            1套

6.3 示差折光检测器        1套

6.4 柱温箱                1套

6.5 GPC分析软件工作站    1套

6.6 凝胶色谱柱            2根

（八）多角度光散射检测器

1、 激光光源：二极管

2、 激光光源功率：60mW

3、 激光光源波长：658nm或者505nm

4、 检测器类型：二极管

5、 散射体积：0.02ul

6、 检测角度：3

7、 角度范围：10或者45、90、135或者170度

8、 检测池体积：28ul

9、 基线漂移 (in THF @ 1 mL/min) < 1 mV / 30 min

10、基线噪音 (in THF @ 1 mL/min) < 1 mV

11、分子量测定范围：200 - 107 g/mole (Daltons)

（九）高效液相色谱仪 ①

1、 用途：高效液相色谱仪可用于分离、分析各种有机化合物。

2、 工作环境

2.1 工作环境温度：15-30℃

2.2 工作环境湿度：＜80% （无冷凝）

2.3 电源：单相200-240V，50Hz

3、 技术要求

3.1 溶剂传输系统

3.1.1 四元混合

3.1.2 工作模式：相互独立、电子控制的直线马达驱动柱塞杆运动，无需阻尼器

3.1.3 独立直线马达个数：四个

3.1.4 脱气：在线真空脱气，5通道，另外单独一通道对自动进样清洗液脱气

3.1.5 流速范围：0.001--2.000mL/min，以0.001mL为增量

3.1.6 压缩补偿：自动，连续

3.1.7 系统体积：<=50µL（含35uL混和器）

3.1.8 最大操作压力：≥6,000psi

3.1.9 梯度准确度：±0.5%，不随反压变化

3.1.10 梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化

3.1.11流速精度：≤0.075%RSD（全流速范围内），不随反压变化

3.1.12流速准确度：±1.0%

3.1.13全自动泵头灌注排液，即使泵腔长期放置全部充满空气也无需注射器帮助完成。

3.1.14 pH范围：2-12

3.2  自动进样器

3.2.1 样品位数≥90位，进样针在xyz轴方向可以自由移动。

3.2.2 进样针管内外部同时具有清洗功能。

3.2.3 样品交叉污染：<0.005％

3.2.4 进样量范围：0.1～2450ul

3.2.5 精确度：峰面积的标准偏差小于0.3%

3.2.6 最快进样循环：8秒

3.2.7 配备有彩色液晶显示器，可以显示泵、自动进样器、柱温箱以及检测器的状态。

3.3  紫外/可见检测器

3.3.1 光源：氘灯（190-360nm）, 钨灯（360-700nm)

3.3.2 光学系统：双光束

3.3.3 波长范围：190-700nm

3.3.4 带宽：5nm

3.3.5 波长准确度：±1nm

3.3.6 灵敏度范围：0.0005-3.000AUFS

3.3.7 噪声：<±0.75×10-6AU（在210-280nm, 2秒提升时间，12ul标准流动池，1ml/min流速，50/50流动相ACN/H2O动态测试）

3.3.8 漂移：<1×10-4Au/h

3.3.9 材质（接触样品）：Kel-F, PEEK, quartz

3.3.10 流通池：可选流通池6 mm × 2.4 µL,8 mm × 12 µL, 10 mm × 15 µL (制备) 和 2 mm × 1.7 µL

3.4   荧光检测器

3.4.1 光源：氙灯

3.4.2 范围：200-850nm，零阶自选 (激发)，250-900nm，零阶自选（发射）

3.4.3灵敏度：对水的拉曼谱线，信/噪比＞800:1

3.4.4 带宽	Ex：20 nm；Em: 20 或 40 nm可选

3.4.5 波长准确度：±2 nm

3.4.6 波长重现性：±0.2 nm

3.4.7 流通池体积：12 μL (标准池)

3.5  柱温箱

3.5.1 控温精度：± 1ºC （全程温度范围）

3.5.2 温度稳定性：±0.2ºC

3.5.3 温度重现性：± 1ºC

3.5.4 升温速率：20 min到设定温度（流速）

3.5.5 温度速率：高达5˚C/min

3.5.6 系统检测到泄漏后可以安全停机

3.5.7 色谱柱选择阀具有6个切换位

3.5.8 控温范围单：加热单元：30˚C-90˚C

3.6  软件：工作站软件可同时控制色谱仪，并进行数据采集和处理。可根据用户不同要求作出各自工作报告。可汇标准物的RSD、样品的平均值、色谱图等为一体，以多种格式满足各种要求。

4、 配置要求

4.1四元泵（带5通道在线脱气机）1套

4.2 90位自动进样器             1套

4.3紫外检测器                  1套

4.4荧光检测器                  1套

4.3 PEEK两通连接器             1套

4.4色谱柱                      2根

4.5 螺母卡套                   10个

4.6 电源线                      4根

4.7 管路适配器                  1套

4.8 维护工具包                  1套

4.9 分析软件工作站              1台

（九）高效液相色谱仪②

1、 用途：高效液相色谱仪可用于分离、分析各种有机化合物。

2、 工作环境：

2.1 工作环境温度：15-30℃

2.2 工作环境湿度：＜80% （无冷凝）

2.3 电源：单相200-240V，50Hz

3、 技术要求：

3.1 溶剂传输系统

3.1.1 四元混合

3.1.2 工作模式：相互独立、电子控制的直线马达驱动柱塞杆运动，无需阻尼器。

3.1.3 独立直线马达个数：四个。

3.1.4 脱气：在线真空脱气，5通道，另外单独一通道对自动进样清洗液脱气。

3.1.5 流速范围：0.001--2.000mL/min，以0.001mL为增量。

3.1.6 压缩补偿：自动，连续。

3.1.7 系统体积：<=50µL（含35uL混和器）

3.1.8 最大操作压力：≥6,000 psi

3.1.9梯度准确度：±0.5%，不随反压变化

3.1.10 梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化

3.1.11 流速精度：≤0.075%RSD（全流速范围内），不随反压变化。

3.1.12 流速准确度：±1.0%

3.1.13 全自动泵头灌注排液，即使泵腔长期放置全部充满空气也无需注射器帮助完成。

3.1.14  pH范围：2-12

3.2 自动进样器

3.2.1 样品位数≥90位，进样针在xyz轴方向可以自由移动。

3.2.2 进样针管内外部同时具有清洗功能

3.2.3 样品交叉污染：<0.005％

3.2.4 进样量范围：0.1～2450ul

3.2.5 精确度：峰面积的标准偏差小于0.3%

3.2.6 最快进样循环：8秒

3.2.7 配备有彩色液晶显示器，可以显示泵、自动进样器、柱温箱以及检测器的状态

3.2.8 气压辅助的吸样过程，有效地避免了注射器出现气泡。

3.3 光电二极管阵列检测器

3.3.1 二极管数量：1024

3.3.2 波长范围：190-790nm

3.3.3 光源：氘灯

3.3.4 分辨率：≤0.6nm/diode

3.3.5 波长精确度：±0.5nm

3.3.6狭缝：4nm

3.3.7信号采集频率：200Hz

3.3.8流通池（光程mm×体积µL） 10×1.0µL（标准）；50×5.0µL（可选）

3.3.9动态线性范围 <3% @ 2.0AU

3.3.10最大吸光度值 >2.6AU

3.4 示差检测器

3.4.1 光源：长寿命LED灯

3.4.2 噪声：<=2.0 × 10–9 RIU

3.4.3 漂移：≦200uV/h (0.1uRIU/h或 ±1 × 10–7 RI 单位/小时)

3.4.4 检测池：10 uL 体积, 50 psi 背压

3.4.5 温度调节范围：室温以上10度到45度

3.4.6 范围 (RIU)：1.00-1.75

3.5 柱温箱

3.5.1 控温精度：± 1ºC （全程温度范围）

3.5.2 温度稳定性：±0.2ºC

3.5.3 温度重现性：± 1ºC

3.5.4 升温速率：20 min到设定温度（流速）

3.5.5 温度速率：高达5˚C/min

3.5.6 系统检测到泄漏后可以安全停机。

3.5.7 色谱柱选择阀具有6个切换位。

3.5.8 控温范围单：加热单元:30˚C-90˚C

3.6 软件：工作站软件可同时控制色谱仪，并进行数据采集和处理。可根据用户不同要求作出各自工作报告。可汇标准物的RSD、样品的平均值、色谱图等为一体，以多种格式满足各种要求。

4、 配置要求：

4.1四元泵（带5通道在线脱气机）1套

4.2 90位自动进样器             1套

4.3光电二极管阵列检测器        1套

4.4示差检测器                  1套

4.3 PEEK两通连接器             1套

4.4色谱柱                      2根

4.5 螺母卡套                   10个

4.6 电源线                      4根

4.7 管路适配器                  1套

4.8 维护工具包                  1套

4.9 分析软件工作站              1台

（十）超高效液相色谱仪

1、 用途：超高效液相色谱仪可用于分离、分析各种有机化合物。

2、 工作环境

2.1工作环境温度：15-30℃。

2.2工作环境湿度：＜80% （无冷凝）。

2.3电源：单相200-240V，50Hz。

3、 技术要求

3.1 溶剂传输系统

3.1.1二元高压混合

3.1.2工作模式：相互独立、电子控制的直线马达驱动柱塞杆运动，无需阻尼器

3.1.3 独立直线马达个数：四个

3.1.4 脱气：在线真空脱气，5通道，另外单独一通道对自动进样清洗液脱气

3.1.5 流速范围：0.001--2.000mL/min，以0.001mL为增量

3.1.6 压缩补偿：自动，连续

3.1.7 系统体积：<=50µL（含35uL混和器）

3.1.8 最大操作压力：≥18,500 psi

3.1.9梯度准确度：±0.5%，不随反压变化

3.1.10 梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化

3.1.11流速精度：≤0.075%RSD（全流速范围内），不随反压变化

3.1.12流速准确度：±1.0%

3.1.13全自动泵头灌注排液，即使泵腔长期放置全部充满空气也无需注射器帮助完成

3.1.14 pH范围：2-12

3.2 自动进样器

3.2.1 样品位数≥90位，进样针在xyz轴方向可以自由移动。

3.2.2 进样针管内外部同时具有清洗功能

3.2.3 样品交叉污染：<0.005％

3.2.4 进样量范围：0.1～2450ul

3.2.5 精确度：峰面积的标准偏差小于0.3%

3.2.6 最快进样循环：8秒

3.2.7 配备有彩色液晶显示器，可以显示泵、自动进样器、柱温箱以及检测器的状态

3.2.8 进样技术：气压辅助的吸样过程，有效地避免了注射器出现气泡

3.3 光电二极管阵列检测器

3.3.1 二极管数量：1024

3.3.2 波长范围：190-790nm

3.3.3 光源：氘灯

3.3.4 分辨率：≤0.6nm/diode

3.3.5 波长精确度：±0.5nm

3.3.6 狭缝：4nm

3.3.7 信号采集频率：200Hz

3.3.8 流通池（光程mm×体积µL） 10×1.0µL（标准）；50×5.0µL（可选）

3.3.9 动态线性范围 <3% @ 2.0AU

3.3.10 最大吸光度值 >2.6AU

3.3.11 噪音：<±4×10-6AU峰到峰(254nm)

3.3.12 漂移：<±0.25×10-3AU/hr

3.4 柱温箱

3.4.1 控温精度：± 1ºC （全程温度范围）

3.4.2 温度稳定性：±0.2ºC

3.4.3 温度重现性：± 1ºC

3.4.4 升温速率：20 min到设定温度（流速）

3.4.5 温度速率：高达5˚C/min

3.4.6 系统检测到泄漏后可以安全停机

3.4.7 色谱柱选择阀具有6个切换位

3.4.8 控温范围单：加热单元:30˚C-90˚C

3.5   荧光检测器

3.5.1 光源：氙灯

3.5.2 范围：200-850nm，零阶自选 (激发)250-900nm，零阶自选（发射）

3.5.3灵敏度：对水的拉曼谱线，信/噪比＞2300:1

3.5.4 带宽：Ex: 20 nm；Em: 20 或 40 nm可选

3.5.5 波长准确度：±2 nm

3.5.6 波长重现性：±0.2 nm

3.6 软件：工作站软件可同时控制色谱仪，并进行数据采集和处理。可根据用户不同要求作出各自工作报告。可汇标准物的RSD、样品的平均值、色谱图等为一体，以多种格式满足各种要求。

4、 配置要求：

| 4.1双元泵（带5通道在线脱气机） | 1套 |
| --- | --- |
| 4.2 大于90位自动进样器 | 1套 |
| 4.3 PEEK两通连接器 | 1套 |
| 4.4 螺母卡套 | 10个 |
| 4.5 电源线 | 4根 |
| 4.6 管路适配器 | 1套 |
| 4.7二极管整列检测器 | 1套 |
| 4.8荧光检测器 | 1套 |
| 4.9分析软件工作站 | 1台 |

（十一）气相色谱仪

1、 设备用途说明

用于挥发性、半挥发性有机化合物的定性、定量检测。

2、 工作条件

2.1 电源：220V，50Hz电源

2.2 环境温度：10-35˚C

2.3 环境湿度：20%-80%

3、 系统性能

3.1 所有的进样口和检测器全面使用电子气路控制 (PPC)

3.2 最小压力设定值和控制精度：≤0.001 psi

3.3 可设定压力范围：0-150psi。

3.4 总共可安装6个气路模块，一个辅助气路模块，包含三个气路通道，检测器区也可以用作辅助气区，PPC可直接设定mL/min, psig, bar 或者kPa。

3.5 操作界面可直接显示色谱的所有参数，并能直接编辑方法。

3.6 用户可依据仪器状态有计划的维护仪器，以保持仪器状态，并节省消耗品的使用。

3.7 可支持3个检测器同时工作，温度和气路单独控制。

4、 柱箱

4.1 升温阶数≥40阶/41平台。

4.2 操作温度范围：高于环境温度+4℃ 至450℃

4.3 单次进样最长运行时间：999.99分钟

4.4 最大升温速度120℃/min, 设定温度步长0.1℃/min，时间步长0.01min,从450℃降到50℃≤4min。

5、电子气路控制

5.1 能自动补偿大气压力和温度变化。

5.2 可通过GC面板或软件来设定气体参数。

5.3 通过电子流量传感器控制分流比或者分流流量。

5.4 进样口电子压力传感器精密度：<±0.05 psi，漂移：< ±0.1 psi。

5.5 用户可自主选择气体压力单位 psi, kPa, cm/sec 或 ml/min。

5.6 一个检测器或者辅助PPC可设定多至3种气体控制程序。

5.7 压力控制精度±0.001psi适用于 0-150 psi 整个范围。

6、 分流/不分流毛细管柱进样口

6.1 压力设定精度：0.001psi

6.2 温度范围：50ºC ～450ºC ，步长1 ºC

6.3  PPC有5种控制模式：程序流量，程序压力，程序线速度，恒流或者脉冲压力进样，真空补偿模式。

6.4 快速旋转式进样口，更换衬管无需工具，实现进样口的快速维护。

6.5可选的惰性 进样口包括经化学去活工艺处理的焊件和焊件插件，可防止痕量氧化物和硫化物等活性组分的吸附，保证仪器在低浓度时的灵敏度。

6.6压力调整范围：0-150psi,分流比最大可调整到11000:1,总流量设定范围：N2:6-1100ml/min,H2 or He:6-1400ml/min,Ar/CH4:6-950ml/min。

7、 火焰离子化检测器（FID）

7.1 具有电子气路控制和电子开/关，可控制空气，氢气和辅助气流量。

7.2 具有熄火检测和准备连锁功能。

7.3宽线性动态范围：>107（±10%），一次进样中可以对检测器的整个浓度动态范围（0-107）的峰实现定量分析。

7.4 具有自动再点火功能。

7.5 数据采集频率：可达最大到达1000 Hz

7.6 温度范围: 100ºC ～450ºC

7.7 最小检出限：< 1.2 pg C/s （C13）

8、 电子捕获检测器ECD

8.1 高灵敏度、高选择性、高操作温度和最大高稳定性。

8.2 最高操作温度：450℃

8.3 线性动态范围：线性动态范围：> 104。

8.4 最低检出限：< 5 fg林丹

8.5 数据采集频率：可达最大到达1000 Hz。

9、 液体自动进样器

9.1 样品瓶位数（含洗针位）：156位。

9.2 进样量范围：液体进样量范围：通常介于0.05-50μL之间。

9.3 进样速度：3种模式: 高速/低速/正常速度。

9.4 可在100ms内快速进样。

9.5 最大可支持50uL进样针。

9.6 在本机不同进样口或者不同机的进样口之间移动自动进样器不需要重新配置。

9.7 样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。

10、 化学工作站

可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自诊断程序。

11、 顶空进样器

顶空进样器可与各种型号的气相色谱仪联用，采用压力平衡进样技术既可进行常规静态顶空进样以保证得到窄的色谱峰形，也可以利用内置捕集阱富集样品以提高方法检出限。常规静态顶空测定水中乙醇(0.4%)的RSD≤1.5%（N=10）。

11.1 操作界面

采用图形化设计的触摸式彩屏控制界面，整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可同一彩屏控制界面设定，而且可实时显示设定值和真实值。可存贮10个方法。

11.2 进样系统

压力平衡进样技术，使用全封闭传输系统，顶空样品在毛细管线中无扩散；顶空样品在进样过程中无载气稀释,两种进样量控制模式：时间控制进样量和体积设定进样量,操作方式：常规，自动连续重叠模式和多次顶空提取。

11.3 样品容量：瓶位≥16位，自动连续重叠模式可连续加热1个样品瓶。

11.4 样品加热温度范围：35-210℃  增量：1℃。

11.5 传输线温度范围：35-210 ℃  增量1℃。

11.6 气路控制：电子气路控制（PPC)。

12、 配置要求：

12.1气相色谱仪主机             1套

12.2分流/不分流进样口          2套

12.3氢火焰检测器（FID）        1套

12.4电子捕获检测器（ECD）      1套

12.5软件                       1套

12.6色谱柱                     1根

12.7156位自动进样器            1套

12.8氢气发生器                 1台

12.9空气发生器                 1台

12.10顶空进样器                1套

12.11分析软件工作站            1套

（十二）气相色谱质谱联用仪

1、 设备用途说明

用于挥发性和半挥发性有机化合物的定性、定量及化学结构分析。

2、 技术要求及参数

3、 工作条件

3.1 电源电压： 220 V±10%

3.2 温度：18℃～28℃

3.3 湿度：40%～70%

3、 质谱仪

3.1 质量分析器：预四极杆和分析四级杆，高惰性。预四级杆置于分析四级杆之前，可有效除去污染物，保护分析四级杆免受污染。

3.2 质量范围 ：1.1-1150 amu

3.3 质量稳定性：(+/-) 0.1 m/z，超过48小时

3.4 最大扫描速率：大于等于 12500 Da/sec

3.5 最大数据采集速度：最高达100次全质量范围扫描/秒

3.6 检测器：长寿命高效电子倍增管

3.7 线性范围：化合物浓度测定：106

3.8 离子化模式：EI 电子轰击离子化

3.9 标配不卸真空换色谱柱功能。

3.10 真空泵系统：340L/sec 空气冷却的分子涡轮泵和一个宽范围的真空计，抽真空时间：<3min达到空气/水本底值，从抽真空开始 3分钟之内即可开灯丝查看仪器状态或做样，真空度小于3*10 -5Torr 。

3.11 前级机械泵：前级机械泵抽速 ≥3.3 m3/h

3.12.具有氮气保护功能，具有快速卸真空功能，从降温到卸真空完成≤10mins

3.13 灵敏度：EI全扫描检测1 pg 八氟萘，信噪比大于2500:1 RMS

3.14 在无需工具的情况下，清洗和拆卸离子源或更换灯丝。

4、 气相色谱部分

4.1 系统性能

4.1.1所有的进样口和检测器全面使用电子气路控制 (PPC)

4.1.2最小压力设定值和控制精度：≤0.001 psi

4.1.3可设定压力范围：0-150psi，出厂时提前校准H2,He,N2和Ar/CH4,用户可直接选择不同的载气类型，而无需校准。

4.1.4总共可安装6个气路模块，一个辅助气路模块，包含三个气路通道，检测器区也可以用作辅助气区，PPC可直接设定mL/min, psig, bar 或者kPa。

4.1.5操作界面可直接显示色谱的所有参数，并能直接编辑方法，带超大内存，摄像头和S笔，内置多个APP, 使之具备一键智能维护设计，具备维护预警功能，可对进样次数，耗材使用时间、次数进行计数。

4.1.6用户可依据仪器状态有计划的维护仪器，以保持仪器状态，并节省消耗品的使用。

4.1.7 可支持3个检测器同时工作，温度和气路单独控制。

4.2  柱箱

4.2.1升温阶数≥40阶/41平台

4.2.2 操作温度范围：高于环境温度+4℃ 至450℃

4.2.3 单次进样最长运行时间：999.99分钟

4.2.4 最大升温速度120℃/min, 设定温度步长0.1℃/min，时间步长0.01min,从450℃降到50℃需要4min

4.3  电子气路控制

4.3.1 能自动补偿大气压力和温度变化。

4.3.2 可通过GC面板或软件来设定气体参数。

4.3.3 通过电子流量传感器控制分流比或者分流流量。

4.3.4 进样口电子压力传感器精密度：<±0.05 psi，漂移：< ±0.1 psi / 6个月。

4.4  分流/不分流毛细管柱进样口

4.1 压力设定精度：0.001psi

4.2 温度范围: 50ºC ～450ºC ，步长1 ºC

4.3  PPC有5种控制模式：程序流量，程序压力，程序线速度，恒流或者脉冲压力进样，真空补偿模式。

4.5 液体自动进样器

4.5.1样品瓶位数（含洗针位）：156位 。

4.5.2进样量范围：液体进样量范围：通常介于0.05-50μL之间

4.5.3进样速度：3种模式：高速/低速/正常速度

4.5.4可在100ms内快速进样。

4.5.5最大可支持50uL进样针。

5、 工作站软件

5.1 GCMS工作站支持Scan，SIM和Scan/SIM同时扫描数据采集方式，有质谱数据谱库检索功能,支持NIST库，Wiley库等谱库检索和以及质谱定量功能，并可提供多种报告格式的选择。

6、 热脱附仪

6.1 热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用，采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形。在不使用液体冷冻剂的情况下，电子制冷装置可将阱冷却至-40℃。气路采用电子流量控制。

6.2 操作界面：采用图形化设计的触摸式彩屏控制界面，全中文显示。整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑、储存、调用等操作都可同一彩屏控制界面设定，而且可实时显示气路工作状态、设定值和真实值。

6.3 样品分流：系统可以在样品管前后实现分流，分流流量可自动在0和200ml/min之间任意设定，可与小口径毛细管柱匹配，确保样品的分离效果。入口和出口分流的2路气体都是电子流量控制。

6.4 冷阱低温范围：-40℃－150℃，最小增加值：1℃

7、 配置清单：

7.1 气相色谱质谱仪主机     1套

7.2 进样口                 1个

7.3 156位自动进样器        1套

7.4 分析软件工作站         1套

7.5 NIST 谱库              1套

7.6 50位热脱附仪          1套

7.7耗材附件：1/8英寸母螺母5个，1/16英寸母螺母1个，标准扳手6把，黄铜三通5个，进样硅胶隔垫（PKG.50）1套，陶瓷切片（10片）1包，0.4mm 毛细管柱接口密封垫圈 1包，质谱仪用工具盒 1盒，CAP进样口衬管Viton O圈10包，CAP进样口衬管KalrezO圈1包，不分流石英内衬管 1包，分流石英内衬管1包，旋盖自动进样器小瓶盖200个，旋盖自动进样器小瓶隔垫200个，旋盖自动进样器小瓶200个，载气过滤器 1个，毛细管柱1根，已装填不锈钢管 10根，装填tenax的冷阱 1只。

（十三）液相色谱质谱联用仪

1、 超高压液相色谱仪部分

1.1 输液单元为二元高压梯度系统，配有溶剂选择阀，支持4个流动相溶剂通道。

1.2 流量范围：1-2000µL/min

1.3 最大操作压力：≥18,500 psi

1.4 液相梯度变化模式：软件中可选10种梯度曲线，分为1种线性、1种步进、4种凹线、4种凸线，由色谱软件实现准确控制。

1.5 自动进样系统，配有4路洗针流路，可编辑多溶剂洗针程序，同时具有干吹功能。

1.6 样品数量：≥108位

1.7 样品控温：4℃-40℃

1.8 柱温箱温度范围：5℃—90.0℃

1.9 柱温箱色谱柱容量：可容纳6根以上长度为300mm色谱柱，实现不同色谱柱间的自动切换。

2、 质谱部分

2.1 独立的ESI源和独立的APCI离子源，ESI及APCI为拔插式设计方便拆卸。

2.2 大气压电喷雾离子电压：正离子模式电压5800V。

2.3大气压电喷雾离子电压：负离子模式-5800V。

2.4 ESI电喷雾离子源和APCI大气压化学离子源流速：可达3ml/min。

2.5质谱离子源参数中具有双控温参数可设置，进一步提高离子化效率。其中ESI模式和APCI模式离子源温度均≥500℃。

2.6 离子源具备独立的自动排废气机械泵，可主动排放废气，无需额外气路辅助。

2.7 质谱接口采用锥孔设计，质谱接口任意部分不得使用毛细管接口（包括金属及石英毛细管和脱溶剂线），防止样品冷凝而导致的堵塞，维护简单。

2.8 质量分析器类型：串联三重四极杆

2.9 质量数范围： m/z10-2100

2.10 扫描速度：四级杆扫描速度≥25000 da/s

2.11 MRM 最小驻留时间≤0.3ms

2.12 四级杆分辨率参数：在同一时间窗口下，每对MRM的四级杆分辨率可根据实际需要进行不同分辨率的设定。

2.13 ESI正离子模式灵敏度：MRM模式下，1pg利血平柱上进样，信噪比≥200000:1，进样重现性小于5%。

2.14 ESI负离子模式灵敏度：MRM模式下，1pg氯霉素柱上进样，信噪比≥200000:1，进样重现性小于5%。

2.15 检测器设计：电子倍增器，检测正负离子无需切换检测器电压。

2.16 正负极性采集切换时间：≤10ms

2.17 采用氮气作为雾化气和碰撞气,无需额外氩气

2.18 工作站软件：整套仪器自动设置、优化、采集、处理、报告分析

3、 配置清单

3.1 超高效液相色谱仪（含配溶剂选择阀的二元液相泵、自动进样器、脱气机、柱温箱）1套。

3.2 质谱主机（含三重四级杆质量分析器、碰撞池、真空系统等）1套。

3.3 独立可加热的ESI源1套，独立可加热的APCI源1套，ESI源和APCI源进样喷针各1套，额外锥空1套。

3.4 色谱柱：1根。

3.5 含垫和盖的2 mL样品瓶5套（100个/套）。

3.6 泵附件包：包括泵的溶剂架、溶剂瓶、管路等1包。

3.7 维护工具包1套。

3.8 安装用标准品2套

3.9 机械泵和独立分子涡轮泵（完整1套），自动断电保护功能。

3.10 独立的自动排废气机械泵一套。

3.11 满足质谱检测器、配套的液相色谱及使用功率需要的UPS电源1套，10KVA，延时1h。

3.12 分析软件工作站1套。

3.13 满足质谱使用的配套氮气发生器一台。

二、服务要求

1、 现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。

2、文件资料：由供货方提供中英文样本、使用及安装、调试、维护手册。

3、接到报修请求，维修在2小时内响应，48小时内维修人员到达现场，必要时向采购人提供应急备用设备。

4、投标供应商应确保所有产品原厂商能够提供相应产品的售后服务。

三、有关说明

1.报价说明：

①本项目投标报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运费、保险、进口代理费用、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

②若为进口产品，投标供应商总报价应分项列明设备价格和进口报关税费（关税及进口环节增值税）。

③若采购人在确定中标供应商后能获得海关免税批准，结算价仅按照设备价格计入，即如果报价中包含了进口设备的进口报关税费，则在实际结算款项时，应当扣除报价当中所列的进口报关税费。

2.本项目允许进口产品投标的标的优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购标的清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

4. 投标供应商所投产品必须满足以上技术参数要求，不得有负偏离。投标供应商在中标后，采购人有权要求中标方提供投标书内全部产品报告、证书等证明材料原件给采购人，如不能满足，采购人有权取消其合同签订，并依法追究其责任。

5.产品质量保证：投标人保证所提供的产品的各项参数符合原厂指标，合同产品能够实现相关产品说明中描述的功能、特点、内容等。

6.合同履行期限：合同签订生效之日起90天内交货并安装调试完毕。

7.付款方式：合同金额的30%作为预付款，供货完成且验收合格后付清合同全部货款。每次付款前中标人需提交相应的付款发票，若成交单位未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

8.质保期：整机免费保修1年。保修期内向用户提供软件免费升级服务。

9.质量及验收：采购人根据国家行业标准、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。成交方在发货前一周，通知采购人做好产品安装前的准备工作。采购人收到产品后，经双方共同核对与合同产品是否相符。采购人对收到的合同产品进行安装。成交方交付License给采购人后，采购人可正常使用工具，视为验收完成。买方收到License后30个工作日内如未对成交方交付产品的可使用性提出异议，视为采购人对成交方交付产品验收合格。

10.本项目合同履行地点为无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

四、合同书(格式)

甲方(采购人)：

乙方(中标方)：

一、政府采购编号：XSZFCG(G)20230117

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币(大写)               ；人民币(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、供货期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方(采购人)：(盖章)                         乙方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                          法定(授权)代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同

五、合同条款

根据无锡市公共资源交易中心锡山分中心编号 ：XSZFCG(G)20230117            的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所检测平台进口大型检测设备（化学检测）采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

(一)合同内容：需方向供方购买                     。

(二)价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为          元。

其中：设备价格          ，进口报关税费（关税及进口环节增值税）          。

若需方获得海关免税批准，结算价仅按照设备价格计入，即如果报价中包含了进口设备的进口报关税费，则在实际结算款项时，扣除报价当中所列的进口报关税费。

2. 付款方式：合同金额的30%作为预付款，供货完成且验收合格后付清合同全部货款。每次付款前供方需提交相应的付款发票，若供方未能按期开具发票，需方可顺延付款。

(三)知识产权：

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

(四)质量与验收：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向江苏翔顺工程管理咨询有限公司反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

- 组成本合同的有关文件

关于             （项目名称）   （项目编号）的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 交货条件：

1．交货日期(或完工期)：合同签订生效之日起90天内交货并安装调试完毕。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

- 安装调试及售后服务：

1．供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2．供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3．质保期1年，保修期内向用户提供软件免费升级服务。

4．需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5．需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

第五条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系需方支付。

3、以上款项按约定向供方支付。

第六条   违约责任：

1．在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金(如有)，或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2．如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照5000元/天的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3．需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4．由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。(有关仓储规定另议)

5．供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6．由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿(该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用)。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7．如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8．招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

9．如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

10. 合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第七条  合同生效：

1.合同经无锡市公共资源交易中心锡山分中心见证后，供需双方代表签字并盖章，且在需方收到供方提交的履约保证金后即生效。履约保证金在本项目验收合格后，无息退还。

履约保证金金额：合同价的5%，即        元；

提交期限：供方在签订合同后5个工作日内，向需方提交履约保证金；

提交方式：以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交；

退还方式：与供方提交履约保证金的方式相同；

退还时间：货物安装、调试、验收合格之日起一年内，无息退还；

退还条件：货物安装、调试、验收合格；

不予退还的情形：货物验收不合格或给甲方造成损失或出现其他约定不予退换的情形；

甲方逾期退还：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

2．合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市公共资源交易中心协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

第八条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

附件1

商品包装政府采购需求标准( 试行)

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镐、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5g(以重量计)；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属(铅、汞、铜、六价铬)总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

附件2

快递包装政府采购需求标准( 试行 )

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属 (铅、汞、锡、六价铬) 总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸醋，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5g(以重量计)；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料,纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

六、附件

- 附件一：评分标准

一、评分项目及分值

（1）投标报价                            30分

（2）投标供应商评价                       4分

（3）技产品技术性能                      15分

（4）服务方案                            51分

（5）加分因素                             3分

二、各项评分标准

- （一）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二、投标供应商评价（4分）

业绩（4分）：投标供应商自2020年1月1日起具有类似产品业绩，有一项得2分，最高得4分。【提供合同扫描件、支付凭证扫描件、验收证明或其他项目已完成的证明材料扫描件上传至投标文件，未按要求提供不得分。合同以签订日期为准。】

三、产品技术性能（15分）

1、电感耦合等离子体质谱仪（3分）：

| 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高频率自激式全固态射频发生器，频率≥30MHz。 | 高频率自激式全固态射频发生器，频率＞32MHz。 | 1 |
|  | 为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，接口部分应由三个锥构成，采样锥口径≥1.0mm，截取锥≥0.8mm。 | 为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，接口部分应由三个锥构成，采样锥口径≥1.1mm，截取锥≥0.9mm。 | 1 |
|  | 检测器瞬时采集速率≥60,000数据点/秒。 | 检测器瞬时采集速率＞70,000数据点/秒。 | 1 |

2、电感耦合等离子体发射光谱仪（3分）：

| 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 波长范围170nm～880nm。 | 波长范围165nm～890nm。 | 1 |
|  | 超高灵敏度，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度≥800万cps。 | 超高灵敏度，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度＞900万cps。 | 1 |
|  | 整机在冷启动和热启动时都无需预热，无需热稳定时间，开机8分钟即可进行测定、分析，关机时无需氩气吹扫检测器，真正实现“即开即用”，“用完即关”。 | 整机在冷启动和热启动时都无需预热，无需热稳定时间，开机5分钟即可进行测定、分析，关机时无需氩气吹扫检测器，真正实现“即开即用”，“用完即关”。 | 1 |

3、元素分析仪（3分）：

| 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量范围： (碳) ≥12mg abs；(氢) ≥2mg abs ；(氮) ≥9mg abs ；(硫) ≥3mg abs 。 | 测量范围：(碳) ≥13mg abs；(氢) ≥3mg abs ；(氮) ≥10mg abs ；(硫) ≥4mg abs。 | 1 |
|  | 燃烧炉运行温度：≥1100℃。 | 燃烧炉运行温度：＞1140℃。 | 1 |
| ③ | 进样器：采用非堆叠式≥115位自动进样器，不接受堆叠式进样器，避免测试过程中不可实现不停机随时添加样品。 | 进样器：采用非堆叠式＞118位自动进样器，不接受堆叠式进样器，避免测试过程中不可实现不停机随时添加样品。 | 1 |

4、气相色谱仪（2分）：

| 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 升温阶数≥40阶/41平台 | 升温阶数＞45阶/46平台。 | 1 |
|  | 压力调整范围：0-150psi，分流比最大可调整到11000:1。 | 压力调整范围：0-150psi，分流比最大可调整到11500:1。 | 1 |

5、气相色谱质谱联用仪（2分）：

| 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量范围 ：1.1-1150 amu | 质量范围：1-1200 amu | 1 |
|  | 升温阶数≥40阶/41平台 | 升温阶数＞45阶/46平台 | 1 |

6、液相色谱质谱联用仪（2分）

| 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量数范围：m/z10-2100 | 质量数范围：下限＜m/z10，上限＞2100 | 1 |
|  | MRM 最小驻留时间≤0.3ms | MRM 最小驻留时间＜0.2ms | 1 |

注：以上指标必须提供相应的有效证明材料（如白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为无效响应，不得分。

四、服务方案（51分）

1. 产品供货、安装、调试方案（12分）：需包括①供货方案；②实施技术人员安排计划；③安装方案；④调试方案。上述项目实施方案需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项满足采购需求且阐述详细的得3分，有待完善的得1.5分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得12分。

2. 项目进度、质量保证措施（12分）：需包括①项目进度安排；②供货周期；③质量保证措施。上述项目进度管理方案需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项满足采购需求且阐述详细的得4分，有待完善的得2分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得12分。

3. 培训方案（12分）：需包括①针对项目日常使用人员的培训内容概述；②使用人员的详细培训计划安排；③培训流程质量保障详述；④培训方式。上述培训方案需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项满足采购需求且阐述详细的得3分，有待完善的得1.5分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得12分。

4.售后服务方案（15分）：需包括①免费售后服务内容及事项；②售后服务体系；③售后维护技术力量；④售后服务响应时间；⑤应急处理措施方案。上述售后服务方案需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项满足采购需求且阐述详细的得3分，有待完善的得1.5分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得15分。

- 政策性加分（3分）

①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。

②据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

- 采购项目编号： XSZFCG(G)20230117

- 采购项目名称：无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所检测平台进口大型检测设备（化学检测）

- 投标人：

二○二三年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号XSZFCG(G)20230117招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：XSZFCG(G)20230117

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所检测平台进口大型检测设备（化学检测）设备采购项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：XSZFCG(G)20230117

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所检测平台进口大型检测设备（化学检测）设备采购项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 XSZFCG(G)20230117 ）所提供的货物符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                          采购项目编号：XSZFCG(G)20230117

| 项目名称 | 无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所检测平台进口大型检测设备（化学检测） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币(小写)： 元 人民币(大写)： 圆 |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

1、在“投标人是否小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供投标人《中小企业声明函》（货物）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心锡山分中心有权将相关内容进行公示。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （六）明细报价表（格式）：

细目报价表

投标人名称(盖章)                                     政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 | 设备价格 | 进口报关税费（关税及进口环节增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述报价表由投标单位参照，不限于此，结合第三章项目要求和有关说明中“1.1详细清单”自行编制。

- （1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；

备注：以上报价为含税价，清单格式仅作参考，请投标单位根据实际情况自行拟定。

提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期:

- (七) 服务保障承诺书(格式)：

服务承诺

(投标人名称)针对本项目无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所检测平台进口大型检测设备（化学检测）在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                           采购项目编号：XSZFCG(G)20230117

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

- （九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2022年 万元 |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

## （十）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 此声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## （十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）服务方案（格式）

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

投标人名称（盖章）：

日  期：

## （十三）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年  月   日