- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- （全流程电子化）

- 项目名称：开发区监测监控系统二阶段建设项目

- 项目编号：XSZFCG(G)20220100（云）

- 采 购 单 位：锡山经济技术开发区环保和应急管理局

- 集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二二年八月二十六日

目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………3

二、投标人须知 ………………………………………………………………7

三、项目要求和有关说明……………………………………………………16

四、合同书（格式文本）……………………………………………………32

五、附件(投标文件格式) …………………………………………………37

一、投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受锡山经济技术开发区环保和应急管理局的委托，对开发区监测监控系统二阶段建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：开发区监测监控系统二阶段建设项目

2.项目编号： XSZFCG(G)20220100（云）

3.工期： 45日历天

4.质保期：1年

5.项目投标预算价：6000000.00元。

最高限价：5200000.00元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

6.采购方式：公开招标

7.采购人：锡山经济技术开发区环保和应急管理局

8.本项目标的所属行业：工业（制造业）

9.本项目是否专门面向中小企业：是

（识别企业规模类型，可登录工业和信息化部网站上中小企业规模类型自测小程序中查询， 网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

10.本项目 不接受 联合体投标

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/监狱企业/残疾人福利企业；

4.本项目的特定资格要求：

（1）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），成功获取采购文件后，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2022年 9月6 日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章并备注联系方式）提出“开发区监测监控系统二阶段建设项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2022年9月 22 日14:00

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2022年9月 22 日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2022年9月22日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（七）投标文件份数：请按规上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

(十)疫情防控期间注意事项

1.为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障公共资源交易活动安全开展，招投标全过程采用线上办理形式，非必要不到场。确需到场办理的相关人员，应在进入我中心前完成以下程序：

1）须从无锡市锡山区迎宾南路19号无锡市公共资源交易中心锡山分中心大门进入，进行“门铃码”、“行程卡”核验，凡体温超过正常值、核验结果为“红色”的人员，严禁进入。

2）乘坐电梯到达四楼相关区域，领取并填写工作人员发放的《个人健康申明》，凭签署完毕的《个人健康申明》到达指定地点。

2.凡到现场的相关人员，应在指定区域保持安全距离等候，不得随意走动。

（十一）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：徐伟

电  话：0510-88226816

传  真：0510-88226816

邮  编：214101

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡市公共资源交易中心锡山分中心提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在政采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的报价人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询截图放入电子投标文件中 ）

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）中小企业声明函（格式见附件）

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细单(格式见附件)

5．服务保障承诺(格式见附件)

6．投标偏离表（格式见附件）

7．拟投入的人员配置表（格式见附件）

8．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

9 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

10. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

- 投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效处理。

24.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

25.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3 )投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

5．评标标准：

详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报无锡市公共资源交易中心锡山分中心备案。

2．根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的精神，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。与疫情防控紧密相关的采购合同预付款比例最高可达100%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确需收取履约保证金的，应允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购人要压缩政府采购合同签订时间，原则上由中标（成交）通知书发出之日起30日缩短至15日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。加快资金支付进度，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十五)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

- 三、项目要求和有关说明

一、采购项目概况：

（一）概述：

- 一、项目简介

- （一）概述

为系统提升园区（集中区）监测监控能力，有效支撑全市省级及以上工业园区（集中区）限值限量管理，根据《无锡市省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力实施方案》的通知要求，结合园区实际情况，计划完成园区新建56套微型空气自动监测站、9套气象二参数（风向、风速）、2套VOCs挥发性有机物自动在线监测系统（57种）设备，完善省级及以上工业园区（集中区）限值监测监控网络体系，统一设计园区数字化监管系统，实现所有自动站点、在线监测设备联网运行。项目建成后提供1年质保与运行维护服务。

- （二）项目建设内容

| 序号 | 名称 | 监测指标 | 站点位置 | 数量 | 行业 | 核心产品（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型空气自动监测站 | PM2.5、PM10、TVOC、NO2气象五参数因子 |  | 56套 | 工业（制造业） | 否 |
| 2 | VOCs挥发性有机物自动在线监测系统（57种） | / |  | 2套 |  | 是 |
| 3 | 气象二参数（风向、风速） |  |  | 9套 |  | 否 |
| 4 | 所有设备含一年运维 |  |  |  |  |  |
| 5 | 所有站点建成并联网省厅，数据接入园区数字监管平台 |  |  |  |  |  |

- 二、采购需求

- （一）总体要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家或行业标准分析方法。

- （二）环境微型空气站

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5分析仪 | 56 | 套 |  |
| 2 | PM10分析仪 | 56 | 套 |  |
| 3 | TVOC分析仪 | 56 | 套 |  |
| 4 | NO2分析仪 | 56 | 套 |  |
| 5 | 气象五参数（温度、风速、风向、湿度、大气压） | 56 | 套 |  |
| 6 | 气象二参数（风向、风速） | 9 | 套 |  |

2.1微型空气自动监测站仪

（1）监测因子包括：颗粒物 PM10、PM2.5、TVOC、二氧化氮（NO2）、 配气象五参数：温度、湿度、风速、风向、大气压等。

（2）技术要求：

▲(1)颗粒物采样需采用动态加热控制，去除霜雪对测量数据影响（具有相关照片资料证明)；

▲(2)颗粒物采样前端配有旋风切割器，提高测量精度，且大于等于 2L/min（提供微型环境空气质量监测系统 PM10/PM2.5切割器检测报告复印件并且加盖投标人公章）；

(3)颗粒物采样具备流量监控功能，能够实时监测当前采样流速，通过 PID 系统，自动调节流量，使流量恒定。

▲(4)气态污染物因子监测采用高精度进口传感器，气室采用完全密封聚四氟乙烯材料，可通标气标定，且采气流量控制稳定，抽气泵采用进口品牌（需提供厂家照片证明资料并加盖投标人公章）；

(5)能够选配特征污染物苯、氯气、氯化氢、硫化氢、甲醛甲苯、二甲苯、三甲胺、恶臭等特征因子。参数因子可扩展至少 10 种以上，自由组合；

▲(6)模块化设计，气体模块即插即用，拆卸方便，能够提升后续运维效率降低运维成本。模块之间采用 CAN、485、或其他总线通信(需提供国家相关部门权威性证明资料并加盖投标人公章)；

▲(7)仪器支持 3G/4G/5G 无线传输方式可选，支持《HJ/T-212 数据传输协议标准》，同时支持定制私有协议，数据传输间隔能够自由调节，最快可达到 1 秒一组数据，且可直接同时向 8 个平台传输数据（需提供厂家照片证明资料并加盖投标人公章）；

(8)终端设备可通过 FTP 服务器，远程升级终端的应用程序，实现远程维护，保证用户可以使用最新的应用程序， 及时更新系统功能；

(9)可选配各种参数 IP 摄像头,保证夜间和视距拍摄要求，可自动抓拍，也可供用户实时查看；

(10)电路采用工业级嵌入式处理器，可适合严苛室外环境，工作环境温度范围（-40~70）℃；

（11）安装方式可根据现场情况选择：支架安装，挂杆安装等多种方式，任何一种安装方式均牢固可靠，可抵抗瞬间 12 级风力。

（12）点位现场如无法通市电，设备需要具备能续航7天的太阳能电板。

▲监测因子 （需提供环保产品认证证书（产品名称内含PM2.5、PM10、TVOC、NO2监测因子）、省级及以上检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章）

投标人或生产厂家具有微型环境空气质量监测系统 PM10/PM2.5切割器检测报告（附复印件并加盖制造商公章） ；

| 监测因子 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 测量范围：PM2.5：（0~1000）μg/m3 PM10：（0~1000）μg/m3 测量误差：±15% ▲采样流量：≥2L/min，精度±2.5% 分辨率：0.1μg/m3 进气口加热：进气管动态加热自动温湿度补偿 数据存储能力：长达五年 USB 接口：支持 U 盘数据导出 测量方法：光散＋DHS 动态加热 故障报警：实时显示故障报警 远程数据查询：具备 DTU 模块，可远程查询仪器工作状态和实时测量数据 ▲平行性：≤6% 室外比对测量相关系数：≥0.98 |
| TVOC | 测量范围：0～10000ppb； 分辨率：≤1ppb； ▲示值误差：≤±5.5%FS； ▲重复性：≤1%； 响应时间T90：≤50s 零点漂移：≤±0.5%FS/6h； 量程漂移：≤±2%FS/6h； 24h零点漂移：≤±0.5%FS； 24h量程漂移：≤±12%FS； 低温（-10℃）示值误差：≤±13%FS； 高温（55℃）示值误差：≤±10%FS； 恒定湿热（40℃、93%RH）示值误差：≤±12%FS。 |
| NO2 | 测量范围：0～500ppb； 分辨率：≤1ppb； ▲示值误差：≤±2.5%FS； ▲重复性：≤1.5%； 响应时间T90：≤120s 零点漂移：≤±2.5%FS/6h； 量程漂移：≤±5%FS/6h； 24h零点漂移：≤±5%FS； 24h量程漂移：≤±15%FS； 低温（-10℃）示值误差：≤±6%FS； 高温（55℃）示值误差：≤±7%FS； 恒定湿热（40℃、93%RH）示值误差：≤±6%FS。 |

气 象 五 参 数

| 温度 | 量程：-50～100℃ | 湿度 | 量程：0～100%RH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分辨率：0.1℃ |  | 分辨率：0.1%RH |
|  | 准确度：±0.5℃ |  | 准确度：±3%RH |
| 风速 | 量程：0～70m/s | 分辨率：0.1m/s |  |
|  | 起动风速：≤0.8m/s | 准确度：±（0.3＋0.03V）m/s |  |
| 风向 | 测量范围：0～360° | 分辨率：1° |  |
|  | 起动风速：≤0.5m/s | 准确度：±3° |  |
| 大气压 | 量程：10～1100hpa |  |  |
|  | 分辨率：0.1hpa |  |  |
|  | 准确度：±0.5hpa |  |  |

- （三）VOCs挥发性有机物自动在线监测系统（57种）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线气相色谱分析仪（C2-C5） | 2 | 台 |  |
| 2 | 在线气相色谱分析仪（C6-C12） | 2 | 台 |  |
| 3 | 在线空气发生器 | 2 | 台 |  |
| 4 | 在线氢气发生器 | 2 | 台 |  |
| 5 | 在线除烃仪 | 2 | 台 |  |
| 6 | 预处理系统 | 2 | 套 |  |
| 7 | 数据采集控制系统 | 2 | 台 |  |
| 8 | 大气采样总管 | 2 | 套 |  |
| 9 | 气象五参数 | 2 | 套 |  |
| 10 | 校准系统 | 2 | 套 |  |
| 11 | 机柜 | 2 | 套 |  |
| 12 | 所有设备运维 | 1 | 年 |  |

3.1 VOCs空气监测设备

3.2.1▲监测方法：GC-FID

3.2.2取样方法：富集-解析

3.2.3监测因子：

| PAMs 57种 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙炔 | 正十二烷 | 甲基环戊烷 | 丙烯 |
| 苯 | 乙烷 | 2 - 甲基庚烷 | 苯乙烯 |
| 正丁烷 | 乙苯 | 3 - 甲基庚烷 | 甲苯 |
| 1 - 丁烯 | 乙烯 | 2 - 甲基己烷 | 1,2,3 - 三甲基苯 |
| 顺式-2 - 丁烯 | 间 - 乙基甲苯 | 3 - 甲基己烷 | 1,2,4 - 三甲基苯 |
| 反式-2 - 丁烯 | 邻乙基甲苯 | 2 - 甲基戊烷 | 1,3,5 - 三甲基苯 |
| 环己烷 | 对 - 乙基甲苯 | 3 - 甲基戊烷 | 2,2,4 - 三甲基戊烷 |
| 环戊烷 | 正庚烷 | 正壬烷 | 2,3,4 - 三甲基戊烷 |
| 正癸烷 | 正己烷 | 正辛烷 | 正十一烷 |
| 米 - 二乙基苯 | 1 - 己烯 | 正戊烷 | 邻二甲苯 |
| 对 - 二乙基苯 | 异丁烷 | 1 - 戊烯 | 间 - 二甲苯 |
| 2,2 - 二甲基丁烷 | 异戊烷 | 顺式-2 - 戊烯 | 对 - 二甲苯 |
| 2,3 - 二甲基丁烷 | 异戊二烯 | 反式-2 - 戊烯 |  |
| 2,3 - 二甲基戊烷 | 异丙苯 | 丙烷 |  |
| 2,4 - 二甲基戊烷 | 甲基环己烷 | 正丙苯 |  |

3.2.4使用环境条件要求

厂界温度：- 20℃-- +55℃

大气压力：50 -- 106 Kpa

相对湿度：< 90%

附近无强烈热源、震动源

3.2.5技术要求及指标

3.2.5.1系统总体要求

主要功能：主要分析仪器自诊断、自动控制、自动校准、系统网络化、错误代码指示等功能。

数据处理系统：需选用的上位机软件是针对厂界中VOC污染因子在线自动监测系统监测的软件，可将C2-C12的数据显示，存储并处理计算，并将所有监测数据进行存储，生成报表，以便随时查看任意时间段的监测数据。

厂界中VOC污染因子在线自动监测系统需具有高可靠性、安全性、可维修性和可扩展性。监测设备充分针对C2-C12进行监测。

配置的软件与系统的硬件资源需相适应，除系统软件、应用软件外，还配置了在线故障诊断等。

厂界中VOC污染因子在线自动监测系统设计的分析仪器和监测仪表包含了为日常维护人员检修提供的电信号接口，极大地方便了技术人员检修。

厂界中VOC污染因子在线自动监测系统设计与厂界或校正气接触的探头和其它零部件管路均由耐腐蚀的316L不锈钢和聚四氟乙烯材质组成。

采用电加热控温干法取样方式，辅助环节少，可靠性高，能真实反映厂界气体成分含量，无附加误差，因此测量精度高。

3.2.5.2在线气相色谱分析仪

3.2.5.2.1色谱内置模块化浓缩系统

▲①冷阱解析温度范围：50-400℃，控制精度为 1℃；

▲②脱附时间：0～99.9min，控制精度为1s；

▲③半导体冷冻富集模式，低温温度范围：-30～+50 ℃ ，控制精度为 1℃；

▲④电子制冷聚焦冷阱，无需液体制冷剂，要求冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便；冷阱升温速度最高≥99℃/s；

⑤针对57种组分不同的特性，冷阱模块须配备复合多孔聚合物填料，在低温条件下吸附空气中不同碳数的低浓度样品。

⑥采样时间0~999min可调，流量0~100sccm可调；

⑦要求冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，以保证瞬时解析；

⑧界面控制软件能实时监测仪器运行状态。

3.2.5.2.2检测器部分

① 氢火焰离子化检测器；

▲②微电流数字信号输出型检测器（单位PA），线性范围大于107；

▲③检出限：≤1.1×10-12g/s；（提供省级计量检测单位证明文件加盖投标人公章）

▲④基线噪声：≤ 5×10-14 A；（提供省级计量检测单位证明文件加盖投标人公章）

▲⑤基线漂移：≤ 2×10-13 A/30 min；（提供省级计量检测单位证明文件加盖投标人公章）

⑥耐高温检测器，最高可设置450℃；

⑦可多种气体类型做载气，常规有N2、Air等；

⑧灭火自动点火，氢气灭火自动关闭功能。

3.2.5.2.3进样膜阀部分

①高温十通膜阀；

②工作压力：0.1psi-200psi；

③使用气体介质：H2、N2、Air、He、Ar等；

④十个端口独立控制；

⑤ 膜阀膜片：可定期更换膜片，维护方便，维护成本低；

▲⑥膜阀耐高温设计：最高温度可承受180℃；

⑦接头尺寸：1/16或1/8（英制），零死体积。

3.2.5.2.4EPC控制模块（电子流量控制）

① 采用5路压力控制模块（一台表）；

② 微通道气路集成板，保证气体压力控制的准确和精度；

③进口微型比例阀和压力传感器，保证了流量的精准控制；

④具有自动温度补偿功能，确保压力的准确度；

▲⑤压力控制精度可到0.01psi。

3.2.5.2.5色谱柱箱

①可容纳总长达60m的毛细管预柱/分析柱；

②可程序升温毛细管柱柱箱，温度控制范围40-300°C，温度控制精度±0.1〫C，最大支持五阶程序升温，升温速率范围0-50°C/min；

③十通阀恒温箱，可容纳两个十通阀，恒温控制范围40-180°C；

▲④程序升温温度重复性：≤1%;

▲⑤柱箱温度稳定性：≤0.2% 。

3.2.5.2.6系统参数部分

①测量范围∶ 0-500ppb（μg/m3），自动量程可调；

②分析周期（含采样和分析）：≤60 min；

▲③精密度≤2% （以苯计）；

▲④重复性：连续7次以上测试同一浓度标准气体，所有特征组分 RSD≤5%；

▲⑤系统残留 100%组分为≤0.1pb；

▲⑥最低检出限≤0.03 ppb；

▲⑦定性重复性∶ ≤0.5% ；（需提供相应的测试谱图）

▲⑧定量重复性∶ ≤2.5%。

3.2.5.2.7控制软件

①可快速对检测器、柱温箱升温程序以及阀事件等各项参数进行设置。

②具有双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析、高效的批处理功能以及仪器的控制、自动序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能。

③强大的后处理功能，可实现谱图比较、重校正等功能。

3.2.5.3在线氢气发生器

2.5.3.1、出气纯度99.999%；

2.5.3.2、输出压力0-0.4Mpa；

2.5.3.3、流量范围0-300ml/min；

2.5.3.4、电源电压 交流220V±10% 50Hz；

2.5.3.5、环境温度0-40℃ 相对湿度≤85%；

2.5.3.6、最大功率150W；

3.2.5.4在线除烃仪

2.5.4.1、除烃系统中的碳氢化合物残留量小于 0.05ppm；

2.5.4.2、与空气发生器联用，无安全隐患，无需操心气体用完；

2.5.4.3、静音操作，满足 24 小时连续运行工作；

2.5.4.4、捕集肼使用寿命长（4-6 个月更换一次）。

3.2.5.5预处理系统

预处理系统保证在最短时间内，将有代表性的样气输送到分析仪测量仪，干净程度必须满足分析仪表的操作条件。主要完成以下几项工作：

1) 样品抽取：用取样泵将厂界空气中气体抽取，供分析仪器测量C2-C12的含量。

2) 精密过滤：进一步除尘，保证整个过滤精度在2 μ m以下。

3) 标    定： 定时对仪器进行零点和量程标定。

4) 流量调节：保证仪器的进样流量在0.2~0.5L/min。

预处理单元包括：耐腐抽气泵、疏水过滤器、精细过滤器、切换阀等。完成样气的净化、除尘、除湿，其过滤精度可达2μm，将符合分析仪器要求的超净、恒温、流量稳定的样气，源源不断送入分析仪器，从而确保了分析仪器的分析准确性和长期可靠性。

3.2.5.6数据采集控制系统

3.2.5.6.1数值显示：显示各通道各种厂界的测量值。每个数据组伴随显示正常范围值和超限报警值。屏幕上可以始终保留显示几个数据组。可以通过鼠标操作显示当日内历史数据组。

3.2.5.6.3条形图显示：每个通道的采样数据在一个条形图上显示，条形图有浓度标尺，正常范围值和超限报警值。在图上以不同颜色的背景显示。每采样一次，条形图刷新一次。在条形图上方，显示条形图所示的数值。

3.2.5.6.3显示采样趋势图：以曲线的形式显示当前测量的各通道的厂界浓度。

3.2.5.6.4显示历史数据：选择某一通道，在某一段时间内，某一时间单位下的浓度或累计排放量。

3.2.5.6.5数据打印：根据需要可以打印报表、显示内容、校正记录等。

3.2.5.6.6适应性：系统具有自适应性，只要修改系统设置和建立相应的测试模板，系统就可以适应新的一次测量仪表。修改系统设置，也可以改变测量对象。系统操作：

3.2.5.6.7校准：只能再色谱仪上进行标气标定操作，保证了数据的真是可靠性。

3.2.5.6.8反吹：通过在系统设定，系统可以定时反吹。如果需要，也可以在安全认证后在数据采集控制系统软件操作界面上即时反吹。

3.2.5.6.9报警：系统可以提供超限报警和事故报警。

3.2.5.6.10自检：系统提供自检工具，若有异常，给出提示。

3.2.5.6.11数据的安全性和保密性：进入系统必须经过安全认证，以避免误操作和确保系统数据的保密性，提供数据备份功能。

3.2.5.6.12数据传输：所监测参数可以就地显示并传至厂内的环保监测站，留有接口可将信号传输到厂内集中单元控制室显示和记录。

3.2.5.6.13数据丢失处理：数据丢失处理完全符合《大气污染物无组织排放监测技术》要求。

3.2.5.7大气采样总管

3.2.5.7.1、采样装置：垂直层流式采样总管

3.2.5.7.2、采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计应保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

采样总管：采样总管内的气流应保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间应小于10s。

3.2.5.7.3、气流状态参数:

①层流：雷诺数小于3000；

②流量：0.14 m3/min；

③流速：0.8m/s；

④平均时间：4s；

⑤末端取样口压力降：小于5Pa；

⑥系统气密性：抽真空80 Pa，5min变化小于5%。

3.2.5.7.4、电工参数:

①工作电压：36V；

②频率：50HZ；

③功率：40-80W；

④绝缘电阻：大于25兆欧。

3.2.5.8气象五参数

（1）温度

①原理：NTC负温度系数热敏电阻；

②测量范围: -50-60℃；

③精度: ± 0.2℃（-20-50℃）;其他±0.5℃（>-30℃）。

（2）湿度

①原理：电容式；

②测量范围：0—100%相对湿度；

③精度：±2%相对湿度。

（3）气压

①原理：MEMS电容式；

②测量范围：300-1200百帕；

③精度：±0.5百帕（0-40℃）。

（4）风向

①原理：超声波；

②测量范围：0—359.9°；

③精度：均方根误差<3°(>1.0m/s)。

（5）风速

①原理：超声波；

②测量范围：0—60米/秒；

③精度：±0.3m/s或最大值的3%（0-35m/s）5%(>35m/s)。

3.2.5.9校准系统

（1）能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作

（2）流量测量精度：±1%满量程

（3）流量控制再现性：±0.2％满量程

（4）流量测量的线性：±0.5％满量程

（5）标气流量范围：0－100cc/分钟，可选0－50cc/分钟或0－200cc/分钟

（6）零气流量范围：0－10SLPM，可选0-20SLPM，0-5SLPM

（7）标气接口：4个

3.2.5.10环境机柜

1).外形尺寸：800（w）×600（D）×2000（H）mm，双开门。

2).防护等级： IP65.

3).机柜材质：碳钢板喷塑。

4).为方便机柜的吊运，机柜顶部带有起重用的吊耳。

（四）运维技术要求

1.微型空气站运维要求

（1）每日工作

至少每天上午和下午两次远程查看数据并形成记录，分析监测数据，对仪器运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1）判断系统数据采集与传输情况；

2）根据电源电压、温度、湿度数据判断仪器情况；

3）发现运行数据有持续异常值时，应立即通知业主，在每日6时～23时出现的故障，保证能在1小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但承诺及时与相关部门联系积极解决）；

4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

5）根据故障报警信号判断现场状况；

6）每日检查数据是否及时上传至市监测站监测平台。

（2）每周工作

每周至少巡视2次，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

1）查看仪器是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠；

2）各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查仪器的通讯系统，保证仪器与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

6）及时清除仪器周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样有影响的树枝；

7）经常检查避雷设施是否可靠，保证系统能安全运行；

9）检查站点的安全设施，做好防火防盗工作；

（3）每月工作

1）每半年使用参比方法进行至少10组有效数据的比对测试。如果国家以后出台相关规范，按国家要求执行；

2）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

3）每月对数据进行备份。

（4）每两个月工作

1）更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带，进行系统自检；

2）校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压；

（5）每季度工作

1）对PM10与PM2.5进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

（6） 每半年工作

1）检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

2）采用手工法进行采样，进行实验室分析与仪器数据进行比对。

（7）每年工作

1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件;

2）更换所有泵组件。

3）维护内容摘要

- VOCs空气监测设备运维技术要求

（1）每日工作内容

驻场人员8:00-22:00内至少每两小时查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

①查看站点数据传输情况。

②根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常。

③每日8：00之前完成前一日数据审核工作并提供日数据分析，对每日异常高值保留谱图和原始数据，安排工程师对仪器进行质控检查，确认仪器情况。

④ 发现运行数据有持续异常值时，白天（8:00-18:00）应在2小时内响应并报备，4 小时内安排运维人员到达现场查看；18:00之后出现持续异常值，应在当日22时前进行报备，安排运维人员在次日10:00前到达现场查看，并在故障发生24小时内解决故障或更换备机。

④电路及电子元器件检查。

⑤设备部件清洗更换，伴热管查看或检修。

每日维护(条件满足的情况下)

- 每日进行一次远程仪器以及数采数据，分析监测数据，对仪器运行情况进行远程诊断和运行管理。

- 浏览前24小时色谱柱温、预浓缩管温度、采样状态曲线图，若运行参数异常，需要进行报备，并停止运行进行维修。

- 检查常检出成分的浓度趋势图，若存在连续零值情况则需查找原因，判断是否正常，如存在故障则进行处理。

- 检查异常高值情况，若监测成分出现高值需查找原因，判断是否正常，如存在故障则进行处理。如分析无误，则截取图谱或拍照发送给业主高值并留档。

- 仪器运行参数：正常情况下，要求空气发生器压力0.45MPa以上，氢气发生器压力0.3MPa以上，氮气减压阀压力0.45MPa以上。分析仪H2：40ml/min，AIR：400ml/min，检测器温度：250度。

（2）每周工作内容

每周至少去站点对站点仪器巡检一次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括如下：

1.检查标气和载气钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以评估气体的消耗速度。

2.检查给仪器供电的电源电压是否稳定，线路是否存在安全隐患，如发现不正常现象需要告知客户并通知相关运行维护单位；

3.对所有的备件、耗材和备机进行清点和登记，根据消耗量推算，如需添置备件和耗材，提前告知客户购买

4.查看氢气发生器液位，当氢气发生器中的硅胶超过2/3变色时，更换新的硅胶

5.检测氮气钢瓶压力，当氮气余量不足时，请及时更换。更换气瓶后，请对更换处进行检漏，以免造成不必要的损失和安全问题

- 6.每周一次单点校准

（3）每月工作内容

运维人员每月至少巡检2次，并做好巡查记录，主要工作包括站点基本功能和安全卫生检查、监测仪运行参数检查和维护等。

①站点基本功能及安全卫生检查

运维人员到达站点后，应对站点内外环境及站点基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录，内容包括：

- 机柜有无漏水、破损现象。

- 检查供电情况，保证系统的正常运行。

- 检查排气扇是否正常运转、空调是否正常运行。

- 站点地基是否牢固，接地系统缆线固定是否牢固。

②仪器设备功能参数检查及维护

A.气体校正系统测漏检查。

B.仪器组件保养及耗品更换。

C.模拟或数字信号输出测试。

D.气象设备性能、外观检查与清洁。

E.载气系统测漏检查。

（4）每季度工作内容

1.每季度检查探头过滤器。可采用压缩空气对其进行吹扫清洗，如滤芯严重堵塞或裂缝请及时更换。

2.每季度检查加热盒过滤器，可采用压缩空气对其进行吹扫清洗，如滤芯严重堵塞请及时更换。

3.每季度进行一次多点校正。

（5）每年工作内容

①清理采样、标定系统、载气系统管理。

②清理风扇及滤网。

③更换标气、测漏后调节至工作压力。

（6）巡检记录表及填写要求

①各项记录按要求及时交给本项目采购人。

②每月及时更新站点巡检记录，并及时上交给采购人。

③每季度上交一次多点校准及性能核查记录。

④每半年上交一次站点运行小结。

⑤每年上交一次耗材用品使用情况和年度小结。

⑥即时提供其它临时性记录和总结。

⑦各项记录要求，字迹清晰，各项参数记录详细，能够反映出维护方具体所做的工作。

⑧各项检验检测报告需提供原件，由采购人复印后存档。

（五）验收

1、验收按照招投标文件、合同内容。

2.、中标人在交付设备时，采购人有权查验中标人提供的货物，货物应当完全符合招投标文件以及合同中所规定的数量和技术参数要求。若中标人提供的货物不符合相关技术规范、招标文件、投标文件及合同中要求的规定，则采购人有权拒签到货文件，相关风险由中标人自行承担。

3、系统试运行半个月后，由采购人组织整体验收，包括考察微型站安装规范性，运行稳定性，VOCs空气监测设备系统运行情况、系统集成规范性检查，以及仪器性能指标的测试情况等。

4、中标人按合同要求负责现场安装、调试工作，负责实施系统集成工作，并对采购人技术人员进行系统培训。负责编制系统运行操作手册和单台仪器及设备的运行维护方法与规程，在系统验收前随仪器说明书、合格证、设备验收单等资料一同提交采购人。

- 二、其他有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后45个工作日内送货到指定地点，并按采购人要求安装完毕交付使用。

  - 项目整体免费质保期：自项目验收合格之日起1年。

  - 付款方式： 签订合同后支付30%；安装完成且通过验收后支付60%；一年质保期结束后支付10%。若中标单位未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

  - 投标人自行踏勘现场，必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

  - 本项目合同履行地点为无锡市锡山区，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

10.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四、合同书(格式)

甲方(采购人)：

乙方(中标方)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币(大写)               ；人民币(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、供货期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，区财政局结算中心一份，锡山区采购中心一份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经锡山区采购中心备案后生效。

甲方(采购人)：(盖章)                         乙方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                          法定(授权)代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同。

合同条款

根据招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次开发区监测监控系统二阶段建设项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

- 付款方式：签订合同后支付30%；安装完成且通过验收后支付60%；一年质保期结束后支付10%。若中标单位未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向供货方反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货期：45日历天（具体开工日期以甲方的供货通知为准）

2．供方在验收时应先用电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （1） 方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、附件

附件一：评标标准：

（1）投标报价                                    30分

（2）响应度与综合实力                            48分

（3）项目方案                                    22分

（一）、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*30分（保留小数点后两位）

（二）响应度与综合实力（48分）

A、采购需求响应程度（33分）

以投标文件中投标偏离表为准，所投产品完全满足招标文件“三．项目技术要求和有关说明”中技术参数要求的得33分；“▲”条款技术参数如不满足以上条件视为无效投标文件；其他技术参数如不满足以上条件视为负偏离，每有一项减2分；减完为止，是否偏离以偏离表为准。

注：提供中国环境保护产品认证CCEP证书和检测报告扫描件加盖生产厂商公章作为佐证资料，不提供不得分。

B、综合实力评价（15分）

1、投标人具备有效期内信息安全管理体系认证证书、测量管理体系体系证书，知识产权管理认证证书每具备一个得1分，最多得3分。（提供相关证书原件扫描件并加盖公章）

2.投标人所投VOCs产品必须获得国家质量技术监督部门颁发的计量器具型式批准证书及计量器具型式评价报告，得1分，缺一项不得分（提供证明材料原件扫描件加盖生产厂商公章）

3.投标人具有挥发性有机物、环境空气微型站以及环境监测平台相关的类似软件著作权证书的，每具备一个得1分，最多得3分。（提供证明材料原件扫描件加盖投标人公章）。

4.2019年1月1日至投标截止时间，投标人成功承担过类似项目业绩，每个得2分，最多得4分。

5.人员配置：投标人为本项目配备的技术人员，

1）项目负责人具有生态环境相关专业副高级职称1分；

2）配备的运维人员需同时具有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训证书和省级及以上环境监测部门颁发的挥发性有机物监测技术培训班合格证书，每配置一人得1分，此项最高得3分。

（提供售后服务人员的培训证书、投标人为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)缴纳社保证明复印件加盖公章放入投标文件内，不提供不得分）

（四）技术方案（22分）

①项目实施方案（10分）：根据投标人所编制的项目实施进度安排、安装调试方案、培训方案、质量保证、验收方案等进行打分；方案科学合理、可操作性强的得10分，方案基本合理、可操作性较强的得6分，方案不太合理、可操作性差的得1分，未作说明的得0分。

②运维服务方案（8分）：根据投标人对本项目的运维服务方案（包括运维目标、运维内容、质量控制及运维管理、数据有效性的保障措施、故障响应解决措施等）以及后续数据分析等进行打分；方案科学合理、全面完善、切实可行的得8分，方案较完善、可行性较强的得4分，方案不太合理、未作说明的得0分。

③售后服务方案（4分）：根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性和完整性、以及售后服务的保障措施、备品备件和备机进行打分。针对性强、技术力量强、响应迅速、行之有效的得4分，针对性较强、技术力量较强、响应及时、行之合理的得2分，针对性一般、技术力量一般、响应程度一般的得1分，未作说明的得0分。

评分办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：开发区监测监控系统二阶段建设项目

投标人：

年 月 日

- (一)(投标人)投标函(格式)：

投标函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号                   招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由锡山区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：            传真：

通讯地址：        邮编：

- (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次项目开发区监测监控系统二阶段建设项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库【2022】3号为准]

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目开发区监测监控系统二阶段建设项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

- (四)承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- (五) 服务保障承诺书(格式)：

服务保障承诺

(投标人名称)针对本项目开发区监测监控系统二阶段建设项目在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- (六)开标一览表(格式)：

- 开标一览表

投标人名称(盖章)                 政府采购编号：

| 项目名称 | 开发区监测监控系统二阶段建设项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元， 人民币(小写)： 元。 |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

注：在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供投标人《中小企业声明函》；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心锡山分中心有权将相关内容进行公示。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(七)报价表 (格式)：

- 明细报价表

投标人名称(盖章)：               政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 (暂定) | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.表格不够可自行延长。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(八)人员配置表（格式）：

投标人名称（盖章）           采购项目编号： XSZFCG(G)20220100（云）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 证书 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.相关材料请附本表之后。

（九）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。（详见第十一章）。

- 此声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的开发区监测监控系统二阶段建设项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                 采购项目编号：XSZFCG(G)20220100（云）

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除，可自行延长；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- (4)投标偏离表中需要把出现负偏离的项目明确标出。

（十一）评分标准中对应的所需证明材料

（十二）技术方案（格式）：

技术方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。