无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

政府采购编号：JCECCG2023-3（ZZ066023M00699）

采购项目名称：无锡市检验检测认证研究院X射线工业实时成像系统采购项目

采   购   人：无锡市检验检测认证研究院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

二〇二三年三月

目  录

目  录	1

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	22

第五章 合同主要条款及格式	30

第六章 附  件	37

# 第一章   投标邀请函

我司受无锡市检验检测认证研究院委托，对其无锡市检验检测认证研究院X射线工业实时成像系统采购项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市检验检测认证研究院X射线工业实时成像系统采购项目 采购编号：JCECCG2023-3（ZZ066023M00699） 采购人：无锡市检验检测认证研究院 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司 采购机构地址：无锡市梁溪区清扬路81号（盛世天下）503室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 无锡市检验检测认证研究院X射线工业实时成像系统采购项目； 完工期：合同签订生效后8个月内； 质量要求：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 免费质保期：一年； 交货地点：无锡市锡山区春新东路8号西大楼 本项目是否专门面向中小企业：否； 本项目标的所属行业：工业； 采购预算金额：8700000元； 最高限价：8700000元。 |
| 4 | 投标供应商条件： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定条件： （1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）投标供应商在中国大陆境内合法注册； （3）投标供应商为具备相关产品制造或销售能力的制造商或者代理商； （4）本项目不接受联合投标。 （5）授权委托人应为投标供应商在职职工； （6）所投产品如为进口产品且为代理商投标，应提供设备制造商或其驻中国办事机构或其在中国销售总代理的投标专项（唯一）授权委托书，并明确承担一切售前、售后责任。 |
| 5 | 答疑会时间：无 答疑会地点：无 |
| 6 | 投标有效期：投标截止之日起60天 |
| 7 | 投标文件开始接受时间：2023年3月29日13:00始 投标文件接受截止时间：2023年3月29日13:30止 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：无锡市梁溪区清扬路81号（盛世天下）503室 |
| 8 | 开标时间：2023年3月29日13:30 开标地点：无锡市梁溪区清扬路81号（盛世天下）503室 |
| 9 | 评标时间：2023年3月29日13:30 评标地点：无锡市梁溪区清扬路81号（盛世天下）503室 |
| 10 | 确定中标单位时间：2023年3月29日评审结束 确定中标单位地点：无锡市梁溪区清扬路81号（盛世天下）503室 |
| 11 | 1、采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司 联系人：解凤宇 联系电话：15195931153 联系地址：无锡市梁溪区清扬路81号（盛世天下）503室 2、采购人：无锡市检验检测认证研究院 联系人：叶沁 联系电话：0510-82803652 联系地址：无锡市锡山区东亭春新东路8号 |
| 12 | 注：1.本项目在无锡政府采购网、江苏政府采购网网站发布公告。 2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在法定期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。 3.现场注意事项 （1）参加投标的供应商代表委派人数不得超过1人。 （2）凡进入采购活动现场的人员自觉做好个人防护，现场交易活动结束后，迅速离场，不在采购活动场所内停留。 4.本次招标请按“包”购买招标文件，编制、密封、提交投标文件，并按“包”开标、评标。 5.在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。 6.投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。 7.依据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》锡财购【2020】17号，有融资需求的供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统上自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同在线向金融机构提出融资申请。 8.采购项目需要落实的政府采购政策 （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，投标供应商按采购文件要求提供《中小企业声明函》； （2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持； （3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策支持； 同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。 9.勘察现场或答疑：无 |

# 第二章  投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、采购人、供应商、采购代理机构、投标人

2.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、货物和服务定义

3.1“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

4、政策功能

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

4.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

4.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

4.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

4.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1 招标文件包括以下主要内容：投标邀请；投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

5.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6、招标文件的澄清或者修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：。

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；投标人法定代表人委托代理人身份证复印件、委托代理人与企业签订的劳动合同，由法定的社保收缴部门出具的2022年8月-2023年1月的投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），供应商成立年限不足的，提供自成立至2023年1月的证明材料。（法定代表人亲自参加投标的除外）

（3）开标一览表（格式见附件）；

（4）分项报价表（格式见附件）；

（5）投标人资格资信证明文件：

  - 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）复印件；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（如为制造商投标还需提供履行合同所必需的设备的购置发票或厂房照片））；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（提供近6个月的专用收据或社会保险缴纳清单））复印件；

  - 无重大违法记录声明（格式见附件）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（8）评分标准中对应的其它所需承诺或证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自拟并自行添加）。

*注：投标人如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标人具备对应资格资信条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格资信证明材料原件或公证件。

上述资格资信证明文件必须全部提供且全部满足招标文件的要求，相关证书须在有效期内，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标人所提交的资格资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。

（3）配置及性能指标

（4）技术方案

（5）项目实施方案

（6）培训计划

（7）售后服务体系及服务情况

其中4、5、6、7编入暗标部分。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

11.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标保证金（本项目不涉及）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起60天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按照本项目中标金额参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率的80%计算，各投标供应商应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当按包分别制作并密封投标文件；投标文件分为明标和暗标两部分，明标部分一正二副，暗标部分一正五副，投标人应将明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“明标正本”（含电子投标文件，U盘形式）、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“明标副本”；暗标正本单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地表明“暗标文件正本”。将所有暗标副本单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地表明“暗标文件副本”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章，并注明采购编号、项目名称、投标人名称。招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”。

17.2 暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。封面和封底采用A4白色复印纸，封面详见样页，装订夹采用招标人提供的统一样品。

暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

17.3 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表签字。

17.4 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将拒收：

18.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

21.3投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

21.4.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

21.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

21.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，在招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的前提下，采购人报相关部门批准后，可采用其他采购方式。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式的基本要求和谈判依据。

22、评标

22.1 评标组织

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

22.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。出现下列情形的，按无效投标处理：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致的，投标人不确认价格修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

明标、暗标评审分别进行。现场推荐的2名专家评委（以下简称“明标评审小组”，不含采购人代表）负责明标商务标评审工作，评标委员会其他成员（以下简称“暗标评审小组”）负责暗标技术标评审工作。

22.3.2  评分标准及评审因素：详见第三章

22.4 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的

违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照21.5款执行。

23、确定中标供应商

23.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2 中标人确定后，在无锡政府采购网、江苏省政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.4 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.6 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1 采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

27.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

- 投诉

28.1 质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

- 29、政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要为融资担保形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该信用担保形式。详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）

29.1 融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

29.2 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用融资信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

29.3合作担保机构及银行出具的银行保函，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# 第三章    评标标准

本招标项目比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标侯选单位，依法确定1家中标供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

一、评分项目及分值（总分100分）

明标部分：

1、价格部分                            30分

2、商务、技术部分                      45分

暗标部分：

3、技术、其他部分                      25分

二、各项目评分标准

明标部分：

1、价格部分30分

各投标供应商的有效投标报价（报价超预算，按无效处理）；满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格为30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为30分：

投标报价得分=30×（评标基准价/投标报价)。

注：价格扣除说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、商务、技术部分45分

- 投标供应商评价（15分）

1）投标文件规范性、完整性：有目录索引得2分；索引清晰属实加2分，没有得0分。

2）投标产品制造商具有ISO9001质量管理认证体系的得2分。（投标文件中提供证书复印件并加盖公章）。

3）提供投标供应商或生产商2020年2月1日以来所投产品销售业绩并取得交付验收报告的，少于等于三个案例得0分，每增加一个案例加2分，本项最高得6分；(投标文件中提供合同复印件及交付验收报告，不按要求提供不得分)

4）提供所投产品用户评价意见为优、良的用户证明材料，每提供一份得1分，最多3分。

- 设备配置性能（28分）

1)投标设备的技术指标符合采购文件第四章要求的得基本分19分；标注“★”的为实质性指标，必须满足；标注“▲”的为重要指标，每有一项负偏离减3分，超过3项本项不得分；其他每有一项负偏离减1分，本项得分扣完为止；“▲”的为重要指标每有一项优于招标文件，经评委会认可的加2分，每有一项其他指标优于招标文件，经评委会认可的加1分，最多加6分。

2)对产品和辅助设备及工程选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审。

产品和辅助工程选型与采购用途完全匹配、设计科学合理、资质良好、选用高新材料、制造能力优良得3分；

产品和辅助工程选型与采购用途较为匹配、设计理念一般、有资质、选用常规材料、制造能力一般得2分；

产品和辅助工程选型与采购用途不符、设计不合理、没有资质、选材或制造水平较差得1分；

- 国家政策导向（2分）

1）环境标志产品：主要产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得1分。

2）节能产品：主要产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得1分。

暗标部分：

- 技术、其他部分25分

- 技术方案（9分）
技术方案针对下列内容进行综合考评：整套方案是否完全按照采购方现有场地或设备情况进行规划和设计，方案设计理念是否先进，是否具有成熟的先进设计、制造技术；提供的工艺流程图、图纸是否详细且科学合理；能否透彻分析项目的各项需求、功能是否齐全、结构是否完整，是否科学合理；有无对采购技术要求做出优化完善；技术方案是否针对性强。
投标人提供的技术方案科学先进，技术针对性强，方案合理，得9分；投标人提供的技术方案较科学先进，技术针对性较强，方案较合理，得6分；投标人提供的技术方案一般，技术针对性一般，方案简单，得3分；

- 项目实施方案（8分）
对投标人生产、运输、安装调试方案、辅助工程布局及施工方案是否详细、准确、可执行、物资人员有无保障进行评审。
投标人提供的生产、运输、安装调试方案辅助工程布局及施工方案详细完整，针对性强、准确性高、可执行性强，物资人员保障措施得当，得8分；方案较详细完整，针对性较强、准确性较高、可执行性较强，物资人员保障措施较得当，得5分；方案简单，针对性一般、准确性一般、可执行性较一般，物资人员保障措施一般，3分。

- 培训计划（3分）
对投标人培训方案是否详尽、合理，完全满足用户进行评审。
投标人培训方案详尽合理，得3分；培训方案较详尽合理，得2分；培训方案一般或无方案得1分。

- 售后服务体系及服务情况（5分）
根据提供售后服务承诺及售后具体的措施和方案进行评审。
投标人提供得售后服务承诺及售后具体的措施得当且方案详细完整，得5分；售后服务承诺及售后具体的措施一般且方案一般，得3分；承诺及售后具体的措施差且方案差，得1分。

# 第四章 采购需求

X射线工业实时成像系统采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：X射线工业实时成像系统

2、预 算 价 格： 870万元

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、 产品基本要求：

★所供设备核心部件、备件等必须是新的成套设备，任何使用过的产品、贴牌产品、随招标文件要求而修改设备主要技术指标及功能的产品等均将被拒绝。

2、 设备用途：

X射线工业实时成像系统需可实现从小块样品到大尺寸材料样品的三维微观结构的扫描，在不破坏样品状态的情况下三维数字化直观描述样品的内部结构，如材料分布、密度变化及大小、裂缝、孔洞、孔隙度等等，并能对所检测样品进行三维尺寸测量。

3、 设备组成

该设备主要包括折射式微米焦点X射线源、透射式纳米焦点X射线源、高对比度数字平板探测器、高精度样品扫描转台、计算机系统、恒温铅房等构成。

4、 检测范围

4.1 最大装载范围≥φ300mm×H400mm

★4.2 承载样品重量≥50kg；

4.3密度分辨率 ≤1%（圆盘法，投标时提供同型号设备测试结果）（ISO 15708-4:2017）；

5、 综合要求：

5.1 设备及配套软件需为国际先进水平、设计成熟的市场化产品，具有高可靠性和良好的操作性，设备主机正面需装有摇杆控制的操作台，符合人机工学设计；

5.2 设备需按原产地标准进行生产、制造，其核心部件和整机装配均需由设备制造商进行。

6、 设备技术指标及要求

6.1 开放式X射线源

6.1.1 微米焦点X射线源

★6.1.1.1 最大电压≥300kV；

★6.1.1.2 最大功率≥500W；

★6.1.1.3 空间分辨率：≤5μm（采用国际通用JIMA卡测试，投标时提供测试结果图片）（ISO15708-4:2017）；

6.1.1.4最小焦点尺寸：≤5μm （ISO15708-4:2017）;

6.1.1.5最大穿透能力：45#实体等效钢材厚度≥30-35mm （GB/T 37158-2018）

6.1.1.6最小细节分辨能力：≤1μm

6.1.2 纳米焦点X射线源

★6.1.2.1 最大电压≥180kV；

6.1.2.2 最大靶功率≥15W；

★6.1.2.3 空间分辨率：≤0.8μm（采用国际通用JIMA卡测试，投标时提供同型号设备测试结果） （ISO15708-4:2017）；

6.1.2.4最小焦点尺寸：≤1μm （ISO15708-4:2017）；

6.1.2.5最小细节分辨能力：≤0.5μm；

6.1.3 管电压、管电流支持输入和滚动条连续调节，管功率支持定功率模式，设定管电压，管电流自动调节或设定管电流，管电压自动调节；

▲6.1.4 阴极灯丝：经过出厂前预调的即插即用式设计，不需要拆开上盖和灯丝座更换灯丝，也不需要左右调节灯丝居中位置，可有效避免灯丝损坏风险；

6.1.5具有封闭式自循环水冷却系统，同时冷却靶和射线管，确保射线管长时间工作稳定；

▲6.1.6 抽拉式开管，射线源管头固定位置距焦点距离：≤15 cm，以有效避免射线源热胀冷缩导致的焦点漂移，焦距可以长时间稳定（投标提供实物照片为证，不清晰视为不满足）；

6.1.7 射线源8小时连续运行下，射线剂量可稳定在0.5%以内 （ISO 15708-4:2017）

验收时提供原厂测试报告；

6.1.8 X射线源由CT系统厂家自主研发制造并提供技术服务，无需中间协调，技术和售后服务响应更快速。

6.2 射线源切换及真空系统

★6.2.1 设备主机操作面板上需具有一键式切换按钮，可以一键式上下切换折射式微焦点射线源和透射式纳米焦点射线源，电动切换时间≤1分钟（投标时提供上下切换前后双射线管位置实物图片，否则视为不满足）；

6.2.2 双射线源在工作和非工作模式下，射线源均维持密闭状态，需切换后能快速进入使用状态；

6.2.3 射线源需配置初级机械式真空泵和风冷式涡轮分子真空泵；

6.3 X射线平板探测器

★6.3.1 采用非晶硅数字平板探测器，具有封闭式水冷控温系统，确保探测器在长时间工作状态下温度稳定，不发生形变，保证获得准确的CT图像；

★6.3.2 探测器像素尺寸≤100μm×100μm；

6.3.3 探测器像素数量≥4000×4000；

▲6.3.4 探测器成像视野尺寸≥400mm×400mm；

6.3.5 探测器传输速率（帧频）：

6.3.5.1 非binning模式，有效像素尺寸为100μm时≥3fps；

6.3.5.2 非binning模式，中心200mm×200mm区域时≥5fps；

★6.3.6具有实时环状伪影校正功能，可在投影数据采集过程中，机械系统通过额外的机械轴实现平板探测器行程大于等于5mm的高频抖动，有效去除图像环状伪影；

6.3.7 探测器配置像素校正软件，有效校准探测器不一致响应区域；

6.3.8系统厂家具备探测器的技术服务、售后维修以及自主研发制造的能力，确保技术和售后服务响应更快速。

6.4 机械系统

6.4.1 大理石基座，运动轴数≥6轴；

6.4.2 机械轴需配置有国际知名品牌光栅尺,以保证系统机械轴的准确运行；

6.4.3 机械轴需具有非接触感应式限位开关，有效控制各机械轴行程；

★6.4.4 大理石基座需直接连接射线源和探测器；重力方向厚度：≥400mm，确保足够的刚性，用于承重探测器；

6.4.5 软件可自动记录样品台装样位置、扫描位置，用于快速装卡样品，提高操作效率；

6.4.6 各轴行程不低于：

- 样品轴（X）水平方向行程≥300mm；

- 样品轴（Y）竖直方向行程≥390mm；

- 样品轴（Z）焦距方向行程≥600mm；

- 样品轴（R）旋转角度行程：360°×n；

- 探测器（D）水平方向行程：10mm；

- 射线源（S）一键式切换：250mm；

★6.4.7 系统转台采用高精度气浮式转台设计，径向跳动精度≤0.5μm，投标时提供转台手册参数截图证明。验收时提供第三方校准证书。（定位精度等参照JJF 1210-2008）

6.5 计算机系统

6.5.1图像采集存储电脑一台，性能不低于：

操作系统：版本不低于Windows 10；CPU：Intel Core i7-7700；内存：8GB；硬盘：16 TB；独立显卡显存：1GB，显示器：24英寸；需配置工业轨迹球鼠标

6.5.2三维图像重建工作站一台，性能不低于：

操作系统：版本不低于Windows 10；CPU：双CPU配置内存不小于384GB；硬盘： 2TB，SATA硬盘；2TB,固态硬盘；显卡：双显卡配置，显存不低于16GB；显示器：43英寸4K 专用图像显示器；需配置专用键盘鼠标；

6.6 软件功能

6.6.1 图像采集和重建软件

6.6.1.1微纳米测量版工业CT检测系统图像采集和重建软件为制造商自有产品

6.6.1.2 图像采集速度满足：10分钟内可获取不少于1800幅投影；

6.6.1.3 软件内右键复选菜单调用如下功能：十字光标对齐、灰度值线性分布、尺寸测量；

6.6.1.4 支持探测器校正：Offset、Gain以及探测器像素点校正；

6.6.1.5 重建软件支持修改重建体数据输出位数：8位、16位、32位；

6.6.1.6 用户可自行设置重建数据的空间分辨率：1/2模式、1/4模式、1模式、2模式，以便获得理想的分辨率或者重建分析速度；

6.6.1.7 支持体积四视图显示，体积视图有四个分区显示四个不同的视图。三个视图显示体积的切片；第四个视图（右下角）支持数据体3D视图显示；

6.6.1.8 重建软件具有如下功能：感兴趣区域滤波、高斯滤波、中值滤波功能；

6.6.1.9具有自动几何校正软件模块：根据投影图像，自动计算并校正机械系统的几何误差；

6.6.1.10具有多模式射束硬化校正软件模块：用于校正由于射束硬化造成的伪影，针对单一成分样品和多成分样品，可分别采用不同的模式进行优化，进行有效校正；

6.6.1.11具有软件重建环状伪影校正模块：用于校正环状伪影，包括：自动校正环状伪影和手动优化校正值；

6.6.1.12具有自动重建区域计算模块：样品投影没有占据整个探测器全部时，软件自动计算出样品区域，避免重建区域过大，提升重建速度和工作效率；

6.6.1.13具有高分辨率图像优化功能：通过预先对多个位置进行图像采集，计算扫描过程中由于温度漂移导致的形状误差，提高图像质量；

▲6.6.1.14具有竖直扩展扫描及自动拼接重建功能：对于长度较大的样品，通过设备厂家的机械系统和设备自带软件，可进行分段扫描整体自动拼接，组成一个完整的数据体，便于对样品数据进行整体分析，提供软件截图证明；

▲6.6.1.15具有大数据分段重建功能，对于大于系统内存的数据进行分段重建，分步骤进行重建，并自动拼接为完整数据，提供软件工作时分2段及以上重建的过程图像证明，否则视为不满足；

▲6.6.1.16配置有限角扫描和重建功能，用于大尺寸样品，不能完成360度投影时，使用此软件模块，完成样品局部的扫描和数据重建；

6.6.1.17具有快速扫描功能：采集投影图像过程中，转台进行无停顿连续旋转，实现快速采集投影图像功能，提高采集图像速度，最快支持1分钟扫描；

▲6.6.1.18具有亚像素重建功能，进一步提升图像分辨率。

★6.6.1.19水平偏置扩展扫描功能，将旋转中心偏置，将小部分待扫描物体置于探测器范围外获取CT数据，以此可增加最大扫描直径。

★6.6.1.20需提供开放的软件接口，能够确保CMD、java脚本或python脚本对接和运行，自动执行其他软件或程序，方便实现X射线三维检测系统与其他分析软件有效结合，同时需提供至少含有全自动进行图像采集、数据重建、调用宏命令进行图像优化、表面模型导出功能的可调用脚本或模块；

★6.6.1.21测量精度在VDI2630指导标准的测量位置优于（4 + L/100 ）μm（L单位为mm），在其他位置上可以实现(5.5 + L/50) μm，需依据VDI 2630并采用经计量校准的红宝石球标准件测试，其中测量距离L需选取不少于5个不同数值，提供测量精度测试报告及红宝石标准件校准证书（并提供同型号设备具有国家资质的第三方检测机构所出具的校准证书或原产地出厂前的校准证书），设备验收时分别提供具有国家资质的第三方检测机构所出具的校准证书，

★6.6.1.22配备用于探测器像素尺寸校准的红宝石球标准件，可一次校准不同范围测量空间的像素尺寸。红宝石球直径至少包含2种规格，每种规格直径的红宝石球沿探测器水平方向、垂直方向以及45°方向不少于4个。红宝石球心距至少覆盖10mm-130mm区间，提供红宝石标准件校准证书。

★6.6.2三维数据可视化软件VG Studio Max（通过PTB认证）；

VG Studio MAX 加密狗即插即用版，包含三维坐标测量模块、设计件/实物比较模块、壁厚分析模块、孔隙/夹杂物分析模块，并且提供一年免费更新升级服务；

6.7 恒温铅房

6.7.1 设备自带钢铅钢结构恒温设计铅房，全新，无需用户现场搭建；

6.7.2 X射线泄漏： < 1 µSv/h，符合德国RöV，美国21 CFR 1020.40和中国GB18871等共同标准，具有门机双联锁装置，开门射线即停；铅房需由CT设备厂家制造并检验设备泄漏率，需提供原厂出具的测试报告；

▲6.7.2 机械安全：上料门闭合一侧具有同与门同宽的防夹手感应器，受力即刻减速反向运动，保护操作人员避免夹伤；防夹感应区域长度:≥50cm；

6.7.3 紧急控制：设备内部及铅玻璃门旁边的控制台，在易操作位置装有急停按钮，可对设备实现紧急关机；

▲6.7.4 信号警示：设备主体控制台及设备顶部具有信号警示灯，当射线开启，信号灯闪烁；信号灯可起到联锁控制作用，若信号灯故障，射线无法开启；

6.7.5 铅房内部具有控温系统，控制铅房内温度维持稳定，最终确保测量精度；

★6.7.6 主机操作台旁配置面积不小于400mm×450mm铅玻璃，方便操作过程中实时多角度观测设备内部情况；

6.7.7具有专业防震地脚；

（三）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：1套

2.付款方式：合同签订生效后，预付30%；货到验收合格交付买方使用，支付70%。

3.交货时间：合同签订生效后8个月内。

4.本项目实施地点：无锡市锡山区春新东路8号西大楼

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1 质保及售后服务

1.1 整机质保：按合同规定验收设备，从双方授权代表签署验收证明之日起计算12个月或者到货后13个月，以先到为准；

1.2 备品备件：供货方需在国内拥有备品备件库；

1.3 售后服务：

1.3.1 维修响应时间：保修期内卖方在24小时内回答用户的应用问题，故障诊断排查，如电话或传真不能解决问题的72小时内到用户现场；

1.3.2在质保期内，供货方负责修理由于设备设计制造等非招标人原因造成的机器故障和更换零部件，费用由供货方承担；如果由于甲方原因造成机器损坏，供货方也应及时协助修理和更换零部件，甲方承担相应的修理和更换零部件的材料费；保修期后，供货方继续免费提供设备技术咨询和支持，优惠提供维修服务，保证设备应备品备件；

1.3.3超过质保期，需更换零部件费用给予总价格9折优惠。

2 培训

2.1供货方可提供预培训，甲方可在设备到货前到供货方的测试中心进行不少于10天的预培训；

2.2供货方需派遣具有专业资质的技术人员对甲方使用人员进行系统的业务培训，培训不少于5天。培训内容包括系统工作原理、部件功能介绍、设备的操作方法、主要元器件的使用方法、易损件更换方法、日常保养内容及方法、常见故障判断及处理方法等；

2.3收到甲方到货安装通知后，安装工程师需在1周内到达客户现场进行安装调试、设备验收。设备调试及验收完成后进行设备操作培训，投标时需提供详细培训方案；

2.4 无损检测上岗员培训证由供货方提供必要的协助联系，确保参与培训人员取得相关的资质。

3 环评

供货方需负责所购设备的环境评审安装要求。如环评不通过所带来的一切损失由供货方负责。

4 其他说明

4.1本项目为“交钥匙”工程，（需方要求有关本项目的一切相关要求由供货方完成，比如实验室改造、防护铅房等，需方提供尽可能的协助）。

4.2验收过程中需方要求的第三方校准证书由供方提供，费用由供方承担。4.3签订合同后，设备验收前，如需方有客户需要调研，供方提供设备协助。

#### 第五章 合同主要条款及格式

甲方：

乙方：

代理机构：

第一部分．合同的一般性条款

- 一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和集释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效率优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

- 二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括但不限于知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正确使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证

期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质保期需满足招标文件要求。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

7.1.2 提供标的物的组装和一般维修所必需的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

- 三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付甲方、甲方完成验收时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物的单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明,经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。（本项目国产产品均需提供国家相关质量监督检验机构出具的产品检验报告。）

9.3 验收期限自标的物交付之日起30个工作日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以甲方委托的第三方检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

- 四、对标的物提出异议的时间和办法

- 10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当与双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合规定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 五、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，总价款为         ，单位元，含税。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

11.5乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误后七日内按期付款。

11.6乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

- 六、违约责任

12、违约责任

合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿乙方直接经济损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担由此给乙方造成的直接经济损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方应另行补足，甲方有权在应付未付合同款中自行足额抵扣。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款（如逾期交货部分货款难以确定，以合同总价款为准）的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用，甲方有权在应付未付合同款中自行足额抵扣。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 七、索赔

16、索赔

如在设备交货，安装，使用过程中，甲方发现设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量，质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出赔偿，乙方在收到甲方通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。索赔方式除上述规定之外，甲方还有权利选择以下一种或多种方式进行索赔：

16.1要求退货，并要求乙方双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并要求乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息，银行手续费，运费，保险费，仓储费，装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

16.2根据货物的低劣程度，损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

16.3用符合规定，质量和性能要求的新零件，部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

16.4从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金，赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 八、履约保证金

17、履约保证金

本项目不约定履约保证金。

- 九、合同的解除和转让

18、合同的解除

18.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

18.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

18.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

18.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。

18.2.3乙方逾期交货超过三十日或乙方交付的货物不符合合同约定，经更换修补仍不符合的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应违约责任。

18.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

- 十、合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

- 十一、争议解决

21、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协调不成，任何一方均可提请无锡仲裁委员会裁决。

- 十二、附则

22、合同份数

本协议书一式陆份，具有同等法律效力。供需双方各执贰份，市财政局政府采购管理处、江苏省设备成套股份有限公司各执壹份。

23、未尽事宜

本合同未经事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分．合同的特殊性条款

- 合同内容：

1、乙方负责完成甲方所需的                        。货物清单及明细报价详见附件1。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方中标的投标书；

③招标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币________元，招标总报价一次报定，包含主机、附（配）件、包装、运输、调试、保险等一切费用。

2、★付款步骤：合同签订生效后15个工作日内，预付30%；尾款70%自货到验收合格交付买方使用后15个工作日内一次性付清。

每次付款时，供应商须提供相同金额税务部门统一监制的正式增值税专用发票。

3、付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、★交付时间：合同签订生效后8个月内（按240日历天计算）。

四、质量与验收：

1、乙方应按招标书的有关规定提供合格货物；

2、货物质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标；

4、验收标准根据有关规定及技术要求，验收通过为准；

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通知甲方。

五、★售后服务：

免费保修期：一年，验收合格之日起计算。

在质保期内，如非甲方原因损坏或出现性能不符要求等质量问题时，甲方可根据具体情况，有权要求乙方负责在甲方指定期限内修复、换货或退货，因修复、调换或退货而支付的实际费用由乙方承担，并且乙方还应承担给甲方造成的所有损失。如甲方要求乙方在指定期限内修复的，但乙方超过指定期限还未修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所花费用全部由乙方承担。对于修复或调换的产品，质量保证期限自修复完毕或调换之日起重新计算。

其他按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

（乙方在投标书中承诺的服务优于上述标准的，以承诺的服务为准，未列明的按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。签订时另行细化。）

六、违约责任：

按合同的一般性条款约定为准。（乙方应严格履行其对售后服务的承诺，否则，应承担相应的违约责任。）

七、合同生效及其他：

1、本协议书一式陆份，具有同等法律效力。供需双方各执贰份，市财政局政府采购管理处壹份、江苏省设备成套股份有限公司壹份。

本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须向市财政局政府采购管理处提交一份备存。

甲方（采购人）：                （盖章）   乙方（中标方）：                （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

中标方户名：

中标方开户银行：

中标方帐号：

附件1，货物清单及明细报价

| 序号 | 名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写： 元整 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章  附  件

（项目名称）

投标文件（明标部分）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                   （项目名称）        （项目编号/标段号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为（大写）         元人民币。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），               （项目编号/标段号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证明文件的复印件:

附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

|  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标产品是否全部由中小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由中小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                   （盖章）

附件五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 （正/负/无） |

说明：

1、必须对应招标文件第四章的内容逐一响应。如行数不够，请自行增加。

投标人名称：                     （盖章）

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 （正/负） |
| 除上述条款外均无偏离 |  |  |  |  |  |

说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。

投标人名称：                  （盖章）

附件七、配置及性能指标

附件八：拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）

说明：

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

2、请同时提供以上人员的相关简历、社保证明、职称或执业资格等证明材料。

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件与获奖证明。

开标时请携带相应业绩合同原件备查。

附件十、小微企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日        期：        年    月

附件十三、 资格资信证明文件

附件十四、 其他

暗标部分：

1、该部分为暗标部分，暗标封面详见样页（下页）。封面和封底采用A4白色复印纸，装订夹采用招标人提供的统一样品，否则按无效投标处理。

2、目录部分可标注页码，具体要求根据“暗标编制、装订要求”。

3、暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。封面和封底采用A4白色复印纸，封面详见样页，装订夹采用招标人提供的统一样品。

暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

投标文件（暗标部分）

目录：

（1）技术方案

（2）项目实施方案

（3）培训计划

（4）售后服务体系及服务情况

注：会体现投标人名称的证明类文件摆放在明标部分。