无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

政府采购编号：PXGJCG2021-217 （3）

项目名称：技能培训设备（包1：无线高级生命支持模拟人等）（第三次）

采购人：江南大学附属医院

采购代理机构: 普信国际工程咨询有限公司

二○二二年二月

目   录

一．投标邀请

二．投标供应商须知

三．技术需求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五．附件（投标文件格式）

一．投标邀请

普信国际工程咨询有限公司受江南大学附属医院的委托，对技能培训设备（包1：无线高级生命支持模拟人等）（第三次）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：技能培训设备（包1：无线高级生命支持模拟人等）（第三次） 政府采购编号：PXGJCG2021-217（3） 采购人：江南大学附属医院 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司 地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼基建二部 |
| 3 | （1）项目配置： 序号; 配置名称; 数量; 单位; 预算(万元). 1; 无线高级生命支持模拟人; 1; 台; 100. 2; 高仿真综合模拟产妇; 1; 套; 100. 3; 智能儿童模拟人; 1; 套; 76. 4; 智能婴儿模拟人; 1; 套; 99. 5; 成人气道管理模型; 3; 套; 15.3. 6; 综合急救训练模拟人（ACLS高级生命支持、嵌入式系统）; 1; 个; 12.8. 7; 心肺复苏训练系统（至少含6个心肺复苏模型终端）; 1; 套; 31. 8; 气管插管智能训练系统; 1; 套; 20. 9; 高级新生儿模型; 1; 套; 4.5. 10; 全功能五岁儿童高级模拟人; 1; 套; 2.8. 11; 早产儿模型; 1; 套; 21. 12; 高级助产模型; 1; 套; 24. 13; 前列腺检查模型; 1; 套; 5.1. 14; ALS婴儿模型; 2; 个; 20. 15; AED模拟器; 8; 个; 7.2. 备注：原厂免费保修期≥ 六 年，以生产厂家（所投产品若为国产产品，由原厂商出具；所投产品若为进口产品，可由该产品的国内总代理出具）出具免费维保证明原件为准。 在保质期内，故障发生后，要求供方在接报后 2 小时之内响应， 12 小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案；免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费，供方必须以低于市场价的 80 ％优惠提供。 更详细内容详见招标文件中“技术需求和有关说明” （2）交货时间：合同生效之日起 30天内。 （3）验收标准： 1、供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。 2、货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。 （4）最高限价：538.7万元 （5）本项目标的所属行业：工业；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1、投标供应商具有独立承担民事责任能力的营业执照或相关部门的登记证明文件，企业财务状况良好； 2、法定代表授权委托人、项目负责人必须为投标人在职职工，具备与本企业签订的劳动合同和由有关部门出具的2021年7月～2021年12月的社保缴费证明（公司成立在2021年7月以后的则提供自成立起法定代表人授权代表、项目负责人的社保缴费证明）； 3、本项目不接受联合体投标。 4、本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。 |
| 5 | 提供采购文件时间：2022年2月21日-2022年2月28日（每天9:00～11:00， 13:00～16：00 时（节假日除外）） 售价：捌佰元，报名联系人：许工13327903166，采购文件售后不退。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2022年3月1日11:00前； 以书面及电子文档形式同时送至采购代理机构 答疑时间：2022年3月1日17：00 答疑方式：以书面形式 传真：0510-82726957基建二部收 |
| 7 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：开标之日起60天 |
| 9 | 投标时间：2022年3月17日13：30至14：00截止，截止期后的投标文件恕不接受 投标地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼101） |
| 10 | 开标时间：2022年3月17日14：00 开标地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼101） |
| 11 | 定标时间：2022年3月17日评标结束 定标地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼104） |
| 12 | 投标文件份数：明标部分：1本正本，3本副本；暗标部分：1本正本，5本副本，U盘一份（备注好单位名称，暗标部分放word版本，明标放盖章的PDF版本） |
| 13 | 现场踏勘：投标供应商自行探勘现场。 |
| 14 | 有关本次招标活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 联系地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼基建二部 联系人：王奕 施晓旻 张玲玲 联系电话：13914269285、15651504035 |
| 15 | 根据锡财购函【2021】3号《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》要求，参加政府采购活动的供应商代表（委派人数为1人），座位保持安全间距。凡进入活动（开评标）现场的人员，必须戴口罩并出示“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场；“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场；“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场并上报采购代理机构所在地社区与同级财政部门。《“苏康码”申领使用操作手册》详见无锡政府采购网首页“工作动态”栏，或者无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）“公示栏”。投标供应商应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开标地点，不能在投标截止时间前参加投标所造成的风险及损失，由投标供应商自行承担。 |

二．投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 投标供应商应在无锡市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上看到有关招标公告，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

- 采购文件仅作为本次招投标使用。

- 本项目不接受联合投标。

（三） 采购文件的解释：

1.	投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司。

E-mail：wxpx2b@163.com 	传真：0510-82726957基建二部收。

2.	采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.	本文件的最终解释权归采购人。

（四） 采购文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在无锡市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，投标供应商应立即以书面形式回复普信国际工程咨询有限公司，确认已收到修改文件。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（五） 投标文件的组成：①商务标（明标）部分；③技术标（暗标）部分。

①商务标（明标）部分

1、投标函（格式见附件）

2、证明文件部分

- 关于资格的声明函（格式详见附件）。

- 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件复印件加盖公章；

- 企业近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

- 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同复印件加盖公章；

- 授权委托人、项目负责人的由有关部门出具的2021年7月～2021年12月的社保缴费证明（公司成立在2021年7月以后的则提供自成立起法定代表人授权代表、项目负责人的社保缴费证明）复印件加盖公章；

- 承诺书（格式详见附件）；

8）投标供应商法定代表人授权委托书。（法定代表人亲自参加投标的除外，格式详见附件）；

9）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；（投标时必须提交授权代表身份证原件）；（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件，若为法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标，只需提供营业执照原件及身份证明即可）；

注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后，可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格资信证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须单独装袋密封与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。提供不全的，则视为资格、资信审核不通过。

注：若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关授权委托人的社保证明及劳动合同，只需提供身份证明与营业执照即可。

3、补充性文件

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 投标供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

- 如是中小企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）

- 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如是）

- 4、对应评分标准所需的其他证明材料；

5、报价文件：

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）细目报价表（格式见附件）

6、人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

7、技术偏离表（格式见附件）

8、其他补充资料

②技术标（暗标）部分

（六） 投标文件的要求：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6、投标文件统一用A4纸，按照“（五） 投标文件的组成”格式中的顺序制作，并编制目录。

7、投标文件份数，明标：正本1份，副本3份；暗标：正本1份，副本5份。投标供应商还应提供投标文件U盘1份（备注好单位名称，暗标部分放word版本，明标放盖章的PDF版本），电子文件单独密封在一个封袋中，并在封袋上清楚地表明“投标文件电子件”。封袋的封口处应加盖投标供应商印章。

8、投标文件的装订要求：商务标部分、技术标部分分别单独装订成册。投标供应商应将商务标正本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“商务标正本”；将所有商务标副本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“商务标副本”；将技术标正本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明 “技术标正本”；将所有技术标副本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“技术标副本”。 所有投标文件封袋的封口应加盖投标供应商印章。资格证明文件要求的原件及评分标准中要求的原件，需单独封袋，在封袋上清楚的标明“原件资料”及投标单位名称，并密封后随投标文件一起提交，授权委托人身份证可随身携带。

9、为方便开标时唱标，投标供应商可将商务标中的“开标一览表”另行制作壹份（加盖公章），单独密封在一个标袋里，并在标袋密封处盖投标供应商公章或有投标供应商单位全称的封口章，标袋上注明 “商务标开标一览表”,写明招标编号、项目名称及投标供应商名称，此条不作为无效投标条款。

10、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

11、投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准.

12、技术方案是暗标，暗标书面文件须单独装订成册。暗标的书面文件封面、封底和装订夹由采购代理机构统一发放。暗标文本须全部采用A4纸单面黑色打印。暗标书面文件中均不得出现供应商名称、人员姓名。要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识（不得出现下划线、横线等一切标记与标识，除图表外），也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标供应商的特殊做法等。

暗标排版要求（含目录）：使用word文件形式，A4白色纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得加粗，不得出现手写。单倍行间距，不得设置页眉，页脚只准出现页码，页码采用五号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，暗标页码从目录开始编制，装订必须在左侧装订，暗标“封底”字样朝内装订。

暗标不按照以上要求制作的视为无效投标文件。

（七） 无效投标文件的确认：投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

（1）投标文件未按规定的期限、地点送达的；

（2）投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

（3）投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

（4）投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

（5）不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

（8）投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

（9）投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

（10）恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

（11）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12）商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

（13）投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

（14）不同投标供应商投标文件相互混装的；

（15）不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（16）不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

（17）不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（18）投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（19）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

（21）技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

（22）商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

（23）改变采购文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

（24）改变采购文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

（25）未按要求提供技术文件的或不满足技术要求的；

（26）未按要求提供电子文件内容不全、格式不符要求的；

（27）投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

（28）超过采购文件规定的最高限价范围的；

（29）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

（30）未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

（31）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（32）投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（33）不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

（34）不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

（35）不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（36）同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

（37）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（38）投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- （八） 开标、评标：

1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2.投标文件不一致情形的处理：

2.1商务标（明标）和技术标（暗标）的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；

2.2投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3. 开标工作程序

3.1 密封性检查:

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或采购人监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标供应商的投标文件是否在规定的期限、地点送达；

3.2.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.3 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

工作人员将审查内容进行记录，由各投标供应商被授权代表签字确定，并存档备查。

3.3  唱标：

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的明标投标文件，由工作人员在公证员公证或纪委人员监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

3.3.2唱标内容仅涉开标一览表内容。

3.4唱标结束，投标供应商退场。

3.5编制投标供应商暗标编号

3.5.1由监督人员随机编制暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标正本）封存（不拆封）。技术标（暗标副本）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至服务方案（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

3.6采购人或采购代理机构在开标前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

3.7对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

3.7.1在不改变投标供应商投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标供应商进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标供应商发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

3.7.2投标供应商接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供澄清资料并在规定的时间递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按无效投标文件处理。

4．评标工作程序：

4.1投标文件资格性检查。

4.1.1投标文件资格性检查由采购人及采购代理机构负责。

4.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明、资信的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.2投标文件符合性检查：

4.2.1评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

4.2.2商务标（明标）投标文件符合性检查由明标评审小组负责，服务方案（暗标）投标文件符合性检查由暗标评审小组负责。

4.2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或者投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。涉及到暗标部分的，应由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。并按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。投标供应商的澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 比较与评价

商务标（明标）投标文件资格性检查和服务方案（暗标）投标文件的符合性检查结束后，按采购文件中规定的评标方法和标准，进行比较与评价。

4.3.1明标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、财务状况、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

4.3.2暗标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

4.3.3技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的商务标分值和技术标分值，在拆封投标供应商对应表后，将各投标供应商的两部分得分合计，最终得分为各评委所评定合计分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，中标候选人并列的，按暗标部分（技术文件）的得分优劣顺序排列。综合评审得分排名第一名的为本项目的中标服务供应商。

商务标（明标）部分（满分92分）

（1）价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／投标报价)×40（计算结果保留两位小数）。

备注：1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，投标供应商按采购文件要求提供《中小企业声明函》（格式见附件）；

2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策支持；

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。如未按要求填写和填写相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

- 质保期（7分）：以招标文件要求为基准得 2 分，每增加一年加1分，最多不超过5 分，若设备出现故障，24小时内无法解决的，提供备用机的酌情得分，最高不超过2分，不提供不得分。

- 销售业绩（3分）：近二年主要业绩，提供投标人与终端用户签订的与本次招标采购项目同类产品的完整销售合同复印件，有一例得1分，最高不超过3分, 投标时须提供原件）。

- 标书制作评价（2分）：根据投标人制作的投标文件，具有正确目录索引的得 1 分，提供所投产品检测报告或中文说明书的得 1 分。

- 技术偏离（40分）

- 技术参数符合性：所投货物的技术参数符合招标文件的要求得基本分30分。技术指标若出现负偏离，若为★号指标负偏离即无效标书，其余技术指标出现一项负偏离扣2分；技术指标若有正偏离，出现一项正偏离加2分（最高不超过10分）；技术参数的偏离不得改变该产品的性能和使用。

- 注：投标人必须如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如厂家证明、白皮书、彩页、手册、检测报告、说明书等），未提供技术支持资料、或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，评审时不予认可。

（二）技术标（服务方案）暗标部分（8分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

1、服务方案体系（5分）：投标人保障采购项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态而提供的配送、安装、调试、培训、响应时间、咨询（技术支持）、维修以及应急保障措施等一系列服务方案，无方案不得分。

2、服务保障体系（3分）：投标人保障服务方案的实施而设立的服务机构、配备的相应服务人员、设施装备，以及相应的服务细则和规范的管理制度，确保兑现服务承诺、保证服务质量的措施，酌情得分，无方案不得分。

评委一般按照下列评分幅度对技术文件进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%，评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

*加分：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分）

- （九）定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。采购人和评标委员会对未通过资格审查的投标供应商告知其未通过的原因，对未中标供应商告知其评审得分与排序。如有质疑，可以在本公告期限届满之日起七个工作日内，以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料，向普信国际工程咨询有限公司提出质疑，逾期将不再受理。

- 2.采购人向中标供应商发中标通知书。

- （十）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 投标供应商的报价超过最高限价的；

- 4. 因重大变故，采购任务取消。

- （十一）投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

- （十二）中标无效的确认：

- 1.提供虚假材料谋取中标的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的：

- 4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购代理机构宣布中标结果，按照本采购文件和中标单位投标文件的约定，中标单位应当自中标通知书发出之日起十五日内，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

2. 中标供应商须自中标通知书发出之日起十日内向采购人交纳2万元的履约保证金。履约保证金应该以支票、汇票、本票、保函、电汇、现金、网上银行支付等形式缴纳或提交。履约保证金在本项目服务期满并按相关规定扣除处罚款后一个月内退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，每逾期一天按履约保证金的千分之一进行罚款。

- (十四) 政府采购信用担保：

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3.合作担保机构及银行出具的磋商担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十五）其他：

1、采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

2、所投产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的节能产品、环境标志产品，应当提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，评审中分别按照强制采购或优先采购政策实施采购。

（十六）招标代理费

1.中标供应商在领取中标通知书时支付采购代理服务费。参照计价格【2002】1980号文规定打八折收取招标代理费。即100万元以下货物类项目1.5%，100万元-500万元货物类项目收费为1.1%，500万-1000万元收费为0.8%，例如：中标价为538.7万元，（100*1.5%+500*1.1%+（538.7-500）*0.8%）*0.8。

2.代理服务费由中标单位支付，领取中标通知书时中标供应商向采购代理机构一次性付清。

三.技术需求和有关说明

（一）、项目配置：

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线高级生命支持模拟人 | 1 | 台 | 100 |
| 2 | 高仿真综合模拟产妇 | 1 | 套 | 100 |
| 3 | 智能儿童模拟人 | 1 | 套 | 76 |
| 4 | 智能婴儿模拟人 | 1 | 套 | 99 |
| 5 | 成人气道管理模型 | 3 | 套 | 15.3 |
| 6 | 综合急救训练模拟人（ACLS高级生命支持、嵌入式系统） | 1 | 个 | 12.8 |
| 7 | 心肺复苏训练系统（至少含6个心肺复苏模型终端） | 1 | 套 | 31 |
| 8 | 气管插管智能训练系统 | 1 | 套 | 20 |
| 9 | 高级新生儿模型 | 1 | 套 | 4.5 |
| 10 | 全功能五岁儿童高级模拟人 | 1 | 套 | 2.8 |
| 11 | 早产儿模型 | 1 | 套 | 21 |
| 12 | 高级助产模型 | 1 | 套 | 24 |
| 13 | 前列腺检查模型 | 1 | 套 | 5.1 |
| 14 | ALS婴儿模型 | 2 | 个 | 20 |
| 15 | AED模拟器 | 8 | 个 | 7.2 |

（二）、技术参数：

1、无线高级生命支持模拟人

- ★1.1 全无线控制：模拟人无需外接控制线，由导师平板电脑无线控制模拟人体征。模拟人内置电池，充电后可使用时间超过5小时。模拟人包含内置空气压缩机，无需外接管路，可产生自主呼吸。可在搬运过程中持续使用。
1.2 模拟人支持气动无线、电力无线、连接无线，连接无线直线距离可达280米，无线射频模块强力防干扰信号，稳定长距离连接模拟人和导师控制平板。
1.3 核心技术采用 ‘生理驱动技术’，纯生理状态下的反应，模拟人具有可以自动反应学生的操作功能。

- 1.4 可使用临床真实的设备进行操作，包括：
1.4.1 可使用真实的简易呼吸器、呼吸机。
1.4.2 可使用真实的心电监护仪、血压计、除颤仪、AED、体外起搏器。
1.5 具有医患对话功能，可进行问诊练习，通过模拟人头部的无线麦克风传感器，模拟人可以发出声音，与操作者对话，模拟人内置有声音转换模块，可以实时发送学生回答的声音给教师，因此可以现场随时模拟问诊全过程，并且问诊过程由现场指导教师当场随意模拟患者对话；
1.6 全身可以触及双侧的颈动脉、股动脉等多处动脉搏动，脉搏的搏动强度对血压的强度和胸外按压的效果会自动产生相应变化。
2. 基本特点：成年男性模拟人，解剖标志明显，胸部具有逼真的模拟肋骨结构；整体模型人具备独立的生理学系统，原装笔记本控制，可移动，配套跟临床无异的生命体征监护仪，显示生命体症界面，可以显示ECG、有创血压、血氧、中心静脉压、肺动脉压、呼吸频率以及体温和时间，操作伴随心电波形的变化，具备强大直观用户操作界面。
3. 模拟人各系统功能：
3.1 神经系统：

- ★3.1.1 具备头部神经系统。
3.1.2 调节“眼睛状态“，可自动模式或手动模式控制眨眼，包含6档可选择的眨眼速度，可设置自发性睁开，模拟各种不同的精神状态。需现场演示瞳孔调节软件功能界面。
3.1.3 有自动对光反射功能，模拟真实瞳孔对光反应自动调节瞳孔大小，瞳孔设置大小范围0~9。
3.1.4 可打开或关闭”瞳孔反应”，用于设置两侧瞳孔对光反射是否存在。
★3.1.5 软件可设置“瞳孔扩张时间“，可模拟正常瞳孔对光反射及不同级别瞳孔对光反射迟缓的情况，设置范围0~10秒，可精确到0.1秒。需现场演示瞳孔调节软件功能界面。
★3.1.6 可设置颅内压数值及波形，范围从0~25mmHg，精确到小数点后一位。
3.1.7 可模拟不同程度的痉挛和抽搐。
3.1.8 模拟人可以发多种声音。并且操作者通过耳麦，实时进行现场对话，对话声音由模拟人发出。另可从预录的资料库中选择对话或自行录制新的对话和声音。可由老师直接透过模拟人发音，并通过耳麦听到学员的对话。
3.2 气道：
3.2.1 可进行直接喉镜检查和经口腔、鼻腔插管。可以进行鼻腔通气道置入术、喉罩置入术等急救置管操作。可设置困难气道，包括舌水肿、咽喉水肿、喉痉挛等。
★3.2.2 可设置多种气道音：喉鸣吸气相、喉鸣呼相、喉鸣双相。
3.2.3 可模拟异常插管时的表现，可引起胃的隆起。如果插管过深，可引起单侧胸廓起伏，与临床实际相符合。
3.2.4 可练习压额抬颌法(head tilt-chin lift)和下颚推挤法(jaw-thrust)两种手法打开气道。
3.2.5 可练习各种吸痰操作，包括经口腔、鼻腔、气管插管内吸痰操作。
3.2.6 内置气管插管感应器，可监测插管深度，并自动并自动记录到操作日志中。
3.3 呼吸系统：
3.3.1 具有成人特征的气道（包括口咽、鼻咽和喉部），可见逼真的声门。
3.3.2 通气时，可见逼真的胸廓起伏。
3.3.3 可模拟正常和异常呼吸音，与呼吸频率相符。可独立选择不同的肺部听诊音，也可以选择同步模式，统一肺部听诊音。包括有正常呼吸音、哮鸣音、爆裂音和短促呼吸音等选择。
3.3.4 可进行机械通气，在使用简易呼吸球囊通气时，可见通气监测波形和通气量及肺扩张程度。
★3.3.5 可调节不同的呼吸形态，包括正常呼吸、库氏呼吸、潮式呼吸、比奥式呼吸、长呼吸、呼吸暂停等模式。
★3.3.6 可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，调节范围从10%~90%。模拟正常既异常呼吸状态。
3.4 .心脏及循环系统：
3.4.1 .脉搏搏动与血压等生理病理一致，全身可触及颈动脉、股动脉、挠动脉等多处动脉波动，脉搏随血压变化，并与ECG 同步。
3.4.2 可实现心、肺音听诊；可模拟正常或异常心音。带多种心音选择，与脉搏同步，强度和速度可调。
3.4.3 可以听诊Korotkoff音，使用真实的血压袖带和听诊器进行无创血压测量。
3.4.4 双侧手臂含静脉输液系统，有回血(flashback)反应来确认静脉注射位置正确。
3.4.5 内设心电图图库，可设置各种心电图变化。或可选择有节律障碍心律选项。 
3.4.6 使用临床真实的心电监护仪进行监护，可以实时监测三导联或四导联心电图。 
3.4.7 使用真正的除颤仪，进行除颤、复律与同步监测心律功能。 
3.4.8 可设定多种逼真的心音。
3.4.9 可调整各种心率，并与脉搏、心电图同步变化。使用除颤仪进进行同步监测心律时，呈现实时反应。 
★3.4.10 同时可以选择现有心电图伴有PAC、PJC、PVC（单源性）（多源性）、成对早搏、交接性一波心律、室性逸博心律、PSVT，伴随时间可调节，如1分钟伴有出现异常心律的次数。可增加心电图辨识的难度，可对与心内科专科性的训练。
3.4.11  自动显示十二导联心电图报告。 
3.4.12 可发生紫绀，与模拟人血氧饱和度相符，可设置不同程度的紫绀。
★3.4.13 可设置颈动脉、股动脉、桡动脉、足背动脉、血氧饱和度的血压收缩期阈值，精确到个位数。
3.5 消化系统及泌尿系统方面：
3.5.1 腹部可闻及多种肠鸣音，各个肠鸣音听诊区间可行单独设定听诊状态；可设置为肠鸣音听不到、正常、腹鸣、亢进、肠道易激综合症、术后和溃疡性结肠炎等不同的肠鸣音；
3.5.2 可模拟因过度吸气或插管错误而造成的胃扩张；
3.5.3 可更换男女生殖器，可模拟男、女导尿操作。
3.6 心肺复苏监控系统：
3.6.1 心肺复苏时，模拟人可感知心肺复苏操作，自动记录和测量；脉搏强度可随模拟人血压和心电图同步改变。
3.6.2 心肺复苏按压，胸前重击，胸外按压可以直观的体现在监护仪的心电波形上；可行口对口、简易呼吸器具通气；有效通气后，可见到胸部起伏。软件有心肺复苏质量监控功能，包括平均按压频率、深度，通气量、通气频率、按压间断时间等。
3.6.3 学员进行心肺复苏操作时，控制端模拟人操作软件，实时以动态按压波形、通气波形和文字的形式反馈学员操作情况；导师能够轻松的设置心肺复苏各项数据的正确范围，当学员进行操作时，导师可以通过控制端软件，来直观看到学员的每次操作是否达标。产品出厂时，自动设置为2015美国心脏学会的标准，之后5年一次标准调整时，可以自行设定。心肺复苏分为考核模式和练习模式，在练习模式下，会有按压、通气的提示音方便教学。
3.7.心脏复律和除颤
3.7.1 皮肤内置感应器，可感应真实的电极片和AED，与真实的仪器使用
3.7.2 可使用临床真实的除颤仪，模拟人的心电图可同步显示在除颤仪或AED的监护界面上
3.7.3 可感应除颤仪的除颤功率及电复律功率，并可设置除颤成功功率阈值和电复律成功功率阈值。
3.7.4 模拟人可区分识别心脏除颤和同步电复律，在心电图上可以反映心外按压图形。
3.7.5 .体外起搏，可使用多种起搏域值。
3.8 四肢、关节活动：前臂、肩部与髋关节可以拟真转动，双腿、双膝可以弯曲，可以平躺、半坐卧或坐起。
4.模拟监护仪：
4.1 20寸触控屏生命体征监护仪,可以同时显示12种生理数据，它会随着模型人内部潜在的生理特征的变化，进行实时更新，容易改变各种设置，包括如显示颜色, 位置和警报等。 增强模拟培训的逼真性。包含：如心率、心电图波形、动脉血压、动脉血压波形、无创血压、呼吸频率、呼吸波形、血氧饱和度 、呼末二氧化碳、体温、颅内压、病程时间。
4.2 可自行增加参数，并可实时改变参数数值，不受限制。
4.3 可显示病人的基本情况，照片，主诉，病史，各类高清晰X光片等及各种生理参数。
4.4 通过导师平板电脑共享文件，可在模拟监护仪上实时显示，X光片、实验室报告、断层扫描、图片和视频等。
4.5 自带动态12导联心电图与导师设置心电图内容同步，支持冻结观察、保存波形及打印，可进行心电图的分析。
★4.6 学员可以通过虚拟监护仪进行虚拟电除颤治疗。虚拟监护仪上自带同步与非同步的除颤及电复律治疗，可设置除颤焦耳数值，选择充电及放电，虚拟电治疗在心电图波形上同步出现除颤标记，并且系统可以自动识别除颤操作和记录焦耳数，并自动记录于导师控制平板的日志界面。
★4.7 自带有虚拟心脏起搏功能，学员可以根据情境案例需要设置起搏电流和频率，在心电图波形上可同步呈现起搏标记，并自动记录在导师平板电脑日志中。现场呈现监护仪界面的虚拟起搏器界面，具备起搏电流和频率设置按钮。
5.软件操作系统：
5.1 适用于Windows系统，操作界面友好。
5.2 操作记录：可对学员的操作进行感应和记录，同时记录的包括模拟人的体征变化。操作记录可用于评估反馈讨论时使用。
5.3 预设临床急危重症病例以及病例编辑和运行病例
★5.3.1 .预设临床急危重症病例10个包括有：心衰病例，心律失常病例，肺气肿病例，哮喘病例，急性中毒病例.现场软件界面演示内置病例界面。.现场软件界面演示内置病例界面。
5.4 通过运行屏幕细节记录，可快速浏览模拟人实施状态，可在运行期间点击按钮，控制模拟人的生理参数，是模拟人的生理状态跟随医护人员的救治做出反馈。
5.5 仿真案例运行时可与绑定的“患者”、情景、教学内容及已选设置自动运行，可由导师控制模块，允许在任何时间对模拟人生命体征进行控制
5.6 设置病情按色块区分，“健康”状态为绿色、“注意”状态为黄色、“危重”状态为红色“其他”状态为蓝色等，方便快速查找，也可以使用字母排序搜索。编辑病例是直接链接使用。
5.7 包含线性病例和分支病例编辑模块，适合各种难易程度的病例编辑。
5.8 界面扩充显示模拟人病情状态、日志、项目操作内容、案例运行框架及目前运行阶段。
5.9 病例运行期间，可直接点击节点（或称框架），改变病例发展方向或重回到上一阶段，从而打破病例编辑的局限性以及消除病例编辑时繁复的逻辑思维要求。同时增加病例运行时的可操控性和增加病例的多变性。
★5.10 具备3D模拟型软件功能：是软件界面的虚拟病人，可显示完整皮肤的虚拟病人或透视虚拟病人的骨骼、心血管和内脏等状态。该3D模型可旋转、放大，可直接点击局部，在列项中显示和修改模拟人生命体征参数。显示呼吸道、呼吸系统、循环系统数据

2、高仿真综合模拟产妇

- 1、系统基本特点：
1.1.该系统涵盖了产前、分娩、产后，母亲、胎儿的相关临床实训内容。
1.2.包含有1个智能无线产妇模拟人、2个模拟胎儿、20’触控屏综合胎心监护及产妇生命体征监护、12’平板控制电脑*1。
★2、全功能无线产妇综合模型人概述：内置传感器可以实现模拟人和电脑之间的生理互动控制；内置气泵模拟产妇有自主呼吸，且无需接空气压缩机供气。配有子宫模块（迟缓性子宫产后出血，子宫和胎盘滞留练习）；腹部触诊模块；阴道检查模块；会阴缝合模块；高级自动分娩系统； 具有可替换的、动态宫颈模组，可测量胎头的下降和宫口开大情况等。
3、20寸的触摸屏监护仪的监护界面与临床监护仪完全一致，监护仪可以自由设定设置，包括改变颜色, 位置和警报音量、显示模式等。模拟人带的20寸触摸屏模拟监护仪跟模拟人操作电脑之间实现无线连接和生命体征遥控感应。模拟监护仪参数可自行增加，不设限。并可通过控制平板实时调节该增加参数的数值。包括：心电图、血氧饱和度、呼吸频率、呼气末CO2、与SpO2、动脉血压、无创血压等。触摸屏无线监护仪可以实时调用产妇模拟人、胎儿监护体征,胎心监护仪与产妇监护可以同屏显示或者分屏显示, 便于教学对比。
★4、模拟产妇通过计算机控制能够模拟多种产位自动进行分娩，无需手动进行分娩机转操作。
5、可以由导师机控制发送无线实时发送以下文件到模拟监护仪上，X线片、B超、CT或实验室检查报告、视频文件。
6、综合分娩模拟人综合急救功能：
★6.1、头部神经系统；需现场演示神经系统部分软件功能界面。
6.1.1、调节“眼睛状态“，可自动模式或手动模式控制眨眼，包含6档可选择的眨眼速度，可设置自发性睁开，模拟各种不同的精神状态。
6.1.2、有自动对光反射功能，模拟真实瞳孔对光反应自动调节瞳孔大小，瞳孔设置大小范围0~9。
6.1.3、可打开或关闭”瞳孔反应”，用于设置两侧瞳孔对光反射是否存在。
★6.1.4、软件可设置“瞳孔扩张时间“，可模拟正常瞳孔对光反射及不同级别瞳孔对光反射迟缓的情况，设置范围0~10秒，可精确到0.1秒。
6.1.5、可设置颅内压数值及波形，范围从0~25mmHg，精确到小数点后一位。
6.2、设置痉挛现象可以选择轻微到严重等不同程度。 
6.3、头颈部可进行逼真的气管插管练习，而且可模拟多种困难气道管理情况。
6.4、按额托颚和下颔上推以打开气道，口咽和鼻咽通气，复苏器通气；
6.5、口管和鼻管插管，Sellick 手法操作，喉罩插入，光纤插管；
6.6、模拟人可以发出声音，包括多种声音。并且操作者通过耳麦，实时进行现场对话，对话声音由模拟人发出。另可从预录的资料库中选择对话或自行录制新的对话和声音。可由老师直接透过模拟人发音，并通过耳麦听到学员的对话。
6.7、可设置产妇困难气道，包含舌水肿、咽喉水肿；可设置多种气道音：喉鸣吸气相、喉鸣呼相、喉鸣双相。
★6.8、可调节不同的呼吸形态，包括正常呼吸、库氏呼吸、潮式呼吸、比奥式呼吸、长呼吸、呼吸暂停等模式。
6.9、可设置不同象限的肺部听诊音，包括有正常呼吸音喘鸣音、吸气性吱嘎音、湿啰音、罗音。
6.10、包含心电图图库可选择不同的心电图，多种心音选择，可使练习心音听诊。
6.11、 心肺复苏按压，胸前重击，胸外按压可以直观的体现在监护仪的心电波形上；可行口对口、简易呼吸器具通气；有效通气后，可见到胸部起伏。软件有心肺复苏质量监控功能，包括平均按压频率、深度，通气量、通气频率、按压间断时间等。
6.12、学员进行心肺复苏操作时，控制端模拟人操作软件，实时以动态按压波形、通气波形和文字的形式反馈学员操作情况；导师能够轻松的设置心肺复苏各项数据的正确范围，当学员进行操作时，导师可以通过控制端软件，来直观看到学员的每次操作是否达标。产品出厂时，自动设置为2015美国心脏学会的标准，之后5年一次标准调整时，可以自行设定。心肺复苏分为考核模式和练习模式，在练习模式下，会有按压、通气的提示音方便教学。
6.13、内建庞大心律数据库，可设定各种预先编辑好的心律，或可选择有节律障碍心律选项。 
6.14、 使用临床真实的心电监护仪进行监护，可以实时监测三导联或四导联心电图。 
6.15、  使用真正的除颤仪，进行除颤、复律与同步监测心律功能。 
6.16、  可设定多种逼真的心音。
6.17、 可调整各种心率，并与脉搏、心电图同步变化。使用除颤仪进进行同步监测心律时，呈现实时反应。 
★6.18、同时可以选择现有心电图伴有PAC、PJC、PVC（单源性）（多源性）、成对早搏、交接性一波心律、室性逸博心律、PSVT，伴随时间可调节，如1分钟伴有出现异常心律的次数。可增加心电图辨识的难度，可对与心内科专科性的训练。
6.19、 自动显示十二导联心电图报告。 
6.20、 产妇模拟人可出现子痫症状，这个症状可以是病例病情发展而自动控制的，也可以是教师通过软件点击来产生和控制。
6.21、 可进行血压测量练习，可设定血压；
6.22、双侧手臂均可作静脉注射练习，可见回血反应。
6.23、配有皮下及肌肉注射模块可供注射。
★6.24、可设置颈动脉、桡动脉、血氧饱和度的血压收缩期阈值，精确到个位数。
7综合助产分娩：
7.1模拟分娩可设置各种胎位，例如头位、臀位等；可模拟脐带绕颈、肩难产、前置胎盘的情况。可练习正常助产、产钳助产、胎头吸引练习。
★7.2 包含逼真的含羊膜囊触诊模块，可练习四步触诊操作，有胎头浮动感。可使用真实的超声仪器进行超声检查。
7.3 动态的宫口变化模组，随着胎儿下降位置，宫口自动变化成相应口径，无需更换模组。
7.4 模拟人内置有模拟血液, 模拟羊水, 也通过电脑软件程序控制或者根据病例病情需要,逼真模拟羊水流出或分娩过程出血等症状，或模拟产后大出血情景。包含产后大出血练习模块，可按百分比设置不同的子宫收缩情况，模拟子宫收缩乏力等情景，可练习按摩子宫，如操作正确，可使出血减少或暂停，子宫收缩强度加强，模拟子宫变硬。
7.5 包含有会阴切开缝合模块，可进行正中切口、左切口、有切口等3种情况。
7.6、产妇分娩界面，显示产程图，可清晰的看到胎儿下降位置和模拟产程的时间，产程时间可快进，快进过程中遇有产妇及胎儿病情变化时，系统会自动回复正常时间，利于学员进行操作练习。
7.7、腰椎穿刺部位具有外皮层、皮下组织、结缔组织与可触摸到的腰椎；内含感应器，可检测反应穿刺过深度的情况。
★7.8、包含剖腹产肚皮，可练习剖腹产切开缝合，逼真的多层模拟组织，可内置模拟血，切开时可见模拟渗出，附赠替换模块，可多次练习。
★7.9、胎心监护仪波形设置，包括：收缩频率、收缩持续时间、收缩强度、静息张力、联律、FHR基线、FHR音量、变异性、加速/减速强度、自发性变化、周期变化、变异等参数设置。
8、软件操作系统：
8.1、适用于Windows系统，操作界面友好。
8.2、诊疗日志：患者平台强大的事件记录功能，每一步操作软件系统都可将监视器中的生命体征指标记录一次，用药记录及事件操作记录等以供治疗回顾使用
★8.3、产妇模拟人内附超过36个预先设定的情境病例，包含正常变异、肩难产、脐带脱垂、剖腹产、大出血、羊水栓塞、早产、正常分娩、臀位分娩、惊厥等案例，永久授权使用。病例可再编辑和创建新病例。
8.4、通过运行屏幕细节记录，可快速浏览模拟人实施状态，可在运行期间点击按钮，控制模拟人的生理参数，是模拟人的生理状态跟随医护人员的救治做出反馈。
8.5、仿真案例运行时可与绑定的“患者”、情景、教学内容及已选设置自动运行，可由导师控制模块，允许在任何时间对模拟人生命体征进行控制
★8.6、 设置病情按色块区分，“健康”状态为绿色、“需要护理”状态为黄色、“危重”状态为红色“其他”状态为蓝色等，方便快速查找，也可以使用字母排序搜索。编辑病例是直接链接使用。
8.7、包含线性病例和分支病例编辑模块，适合各种难易程度的病例编辑。
8.8、包含日志记录功能，记录时间、模拟人体征、操作质量评估记录等，可供反馈评估使用。
8.9、 病例运行期间，可直接点击节点（或称框架），改变病例发展方向或重回到上一阶段，从而打破病例编辑的局限性以及消除病例编辑时繁复的逻辑思维要求。同时增加病例运行时的可操控性和增加病例的多变性。
★8.10、现场演示3D模拟型软件功能：是软件界面的虚拟病人，可显示完整皮肤的虚拟病人或透视虚拟病人的骨骼、心血管和内脏等状态。该3D模型可旋转、放大，可直接点击局部，在列项中显示和修改模拟人生命体征参 数。显示呼吸道、呼吸系统、循环系统数据。
8.11、使用触控平板，操控方便快捷。

3、智能儿童模拟人

- 1、总体要求：
★1.1. 包含全身型儿童急救模拟人一台、控制平板一台，无线模拟监护仪。可由控制平板无线控制。模拟人包含内部环保型气泵，无需外接气泵。
★1.2.模拟人包含内部环保型气泵，当急救成功时，可见模拟人胸廓起伏，无需外接气泵。
1.3.急救模拟人由控制平板控制，模拟各种体征变化。
1.4.模拟人可记录和反馈学员急救操作。
1.5.可使用临床真实的设备进行操作， 包括：心电监护仪、血压计、除颤仪、AED，可使用简易呼吸器和听诊器。
2、基本特点：5岁儿童模拟人，解剖标志明显，胸部具有逼真的模拟肋骨结构。
3、模拟人各系统功能：
3.1.气道：
3.1.1具有儿童特征的气道（包括口咽、鼻咽和喉部），可见逼真的声门。
3.1.2.可进行直接喉镜检查和经口腔、鼻腔插管。可以进行鼻腔通气道置入术、喉罩置入术等急救置管操作。
★3.1.3. 可设置多种气道音：喉鸣吸气相、喉鸣呼相、喉鸣双相。
3.1.4.可模拟异常插管时的表现，可引起胃的隆起。如果插管过深，可引起单侧胸廓起伏，与临床实际相符合。
3.1.5.可练习压额抬颌法(head tilt-chin lift)和下颚推挤法(jaw-thrust)两种手法打开气道。
3.2.呼吸系统：
3.2.1.通气时，可见逼真的胸廓起伏。
3.2.2.可模拟正常和异常呼吸音，与呼吸频率相符。可独立选择不同的肺部听诊音，也可以选择同步模式，统一肺部听诊音。包括有喉鸣、湿罗音、哮鸣音等。
3.2.3.可进行机械通气，在使用简易呼吸球囊通气时，可见通气监测波形和通气量及肺扩张程度。
★3.2.4模拟人胸部起伏状态会配合不同的呼吸模式，包括：库氏呼吸、潮式呼吸、比奥式呼吸、间歇性深吸气，窒息等模式。
★3.2.5.可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，调节范围从10%~90%。模拟正常既异常呼吸状态。
★3.2.6.可设置颅内压数值及波形，范围从0~25mmHg，精确到小数点后一位。
3.3.循环系统：
3.3.1.自动的脉搏搏动与血压、心率等同步，全身可触及颈动脉、桡动脉等多处动脉波动。
3.3.2.内置心电图图库，可选择，并可使用真实的监护仪监测心电图。可实现心音听诊；可模拟正常或异常心音。带多种心音选择，与脉搏同步，强度和速度可调。心音包括心音遥远、收缩期杂音、第三心音、第四心音等。
3.3.3.可以听诊Korotkoff音，使用真实的血压袖带和听诊器进行无创血压测量。
3.3.4.手臂含静脉输液系统，有回血(flashback)反应来确认静脉注射位置正确。
3.3.5.胫骨骨内注射操作，可抽出液体及注射药物。
3.3.6.可发生紫绀，可根据病情需要调节不同程度的紫绀变化。
3.3.7.内设心电图图库，可设置各种心电图变化。或可选择有节律障碍心律选项。 
3.3.8.使用临床真实的心电监护仪进行监护，可以实时监测三导联或四导联心电图。 
3.3.9.  使用真正的除颤仪，进行除颤、复律与同步监测心律功能。 
3.3.10.可设定多种逼真的心音。
3.3.11. 可调整各种心率，并与脉搏、心电图同步变化。使用除颤仪进行同步监测心律时，呈现实时反应。 
★3.3.12.  同时可以选择现有窦性心电图伴有窦性停搏、房性早搏、早发性心室收缩（单源性）（多源性）、成对早搏、交界性逸博心律、室性逸博心律、阵发性室上性心动过速、室性心动过速等，伴随时间可调节，如1分钟伴有出现异常心律的次数。可增加心电图辨识的难度，可对与心内科专科性的训练。
★3.3.13、可模拟紫绀发生，低血氧肤色和相应生命体征改变。情境运行时非常直观;模拟人更加逼真，提高学生学习的积极性，可以互动教学。教授药代动力学的内容时非常直观，满足临床教学的需要。
★3.3.14、软件自带紫缺氧绀控制模块，会根据给氧及给药的效果调整生命体征及肤色的变化。包括缺氧模型状态：改善（充分给氧/通气）、恶化(通气暂停/给氧降低)。自动的紫绀程度：健康、局部青紫、全部青紫。可选择提示通气音，并且同步显示通气速率，通气吸气尖峰压力等。
★3.3.15、控制平板包含表式测血压计软件界面，与用真实血压计测量血压同步，导师可通过软件来同步观察学员血压测量的过程。并且可调节测量血压的听诊间隙。来模拟异常的血压测量情境。
3.4.心肺复苏监控系统：
3.4.1.心肺复苏时，模拟人可感知心肺复苏操作，自动记录和测量；脉搏强度可随模拟人血压和心电图同步改变。
3.4.2. 心肺复苏按压，胸前重击，胸外按压可以直观的体现在监护仪的心电波形上；可行口对口、简易呼吸器具通气；有效通气后，可见到胸部起伏。软件有心肺复苏质量监控功能，包括平均按压频率、深度，通气量、通气频率、按压间断时间等。 
3.4.3. 学员进行心肺复苏操作时，控制端模拟人操作软件，实时以动态按压波形、通气波形和文字的形式反馈学员操作情况；导师能够轻松的设置心肺复苏各项数据的正确范围，当学员进行操作时，导师可以通过控制端软件，来直观看到学员的每次操作是否达标。产品出厂时，自动设置为2015美国心脏学会的标准，之后5年一次标准调整时，可以自行设定。心肺复苏分为考核模式和练习模式，在练习模式下，会有按压、通气的提示音方便教学。
3.5.心脏复律和除颤功能
3.5.1.可使用模拟除颤仪进行操作训练，使用方法与常规模拟除颤仪相同。
3.5.2.皮肤内置感应器，可感应真实的除颤电极片与真实的仪器使用。
3.5.3.可使用临床真实的除颤仪，模拟人的心电图可同步显示在除颤仪的显示器上。
3.5.4.可感应除颤仪的除颤功率及电复律功率，并可设置除颤成功功率阈值，和电复律成功功率阈值。
3.6.四肢、关节活动：前臂、肩部与髋关节可以拟真转动，双腿、双膝可以弯曲，可以平躺、半坐卧或坐起。
4.模拟监护仪：
4.1.模拟生命体征监护仪：可以同时显示12种生理参数，它会随着模型人内部潜在的生理特征的变化，进行实时更新显示。可以自行设置显示颜色, 位置和警报范围和音量如同临床真实的监护仪设备。
4.2可同时显示12种生命体征参数包括常规，如心率、动脉血压、呼吸次数、血氧饱和度、呼吸末二氧化碳、体温、无创血压和时间；动脉血压、呼吸曲线、呼吸末二氧化碳等。
5.软件操作系统：
5.1.操作界面友好。
5.2.操作记录：可同时记录模拟人病情变化和学员的操作项目，用药记录等事件以供治疗回顾使用。可实时增加导师评语，可将操作记录导出，供讨论、评分使用。
★5.3.设置病情按色块区分，“健康”状态为绿色、“注意”状态为黄色、“危重”状态为红色“其他”状态为蓝色等，方便快速查找，也可以使用字母排序搜索。编辑病例是直接链接使用。
5.4. 软件可编辑各种情境案例，同时生命体征跟随病情变化做出不同的变化。情境操作导师可记录在日志中，可快速从软件自带内容记录，也可由导师自己编写记录。软件操作方便，适合各种难易程度的病例编辑。

4、智能婴儿模拟人

- 1、系统基本特点：
1.1.包含1个高仿真无线新生儿模拟人、20’新生儿生命监护功能的模拟监护仪、控制平板电脑。
1.2、新生儿模拟人是一个拟真足月的，具备逼真的新生儿的解剖生理特点和效果逼真的临床反馈，支持新生儿标准复苏练习。它有着真实新生婴儿的大小、模样、重量、感觉及触觉；提供了无线移动的功能和快速使用新生儿模拟临床病例；可模拟新生儿哭声，带有自主呼吸，脐动脉搏动及可听诊心肺音等；
★1.3、无线控制，在运输时侯能充分响应，控制距离达到300英尺。内置充电电池提供长达4小时的无线操作。 内置气泵，支持模拟人持续的自主呼吸。光滑水嫩的全身包裹肌肤，拟真衔接关节包括：颈部、肩、肘、髋、膝。
2、功能特点:
2.1、神经系统方面：
2.1.1、头部可触摸前部囟门。 
★2.1.2. 可选择模拟人不同的肌力情况，分为7种情况可选择，包括跛行、减少、活跃、仅右臂、仅左臂、紧张不安、癫痫，可进行GCS评分训练。
★2.1.3. 可设置颅内压，设置范围从0~25毫米汞柱，精确到0.1。
2.2、呼吸系统方面：
2.2.1、有自主呼吸，并提供多种呼吸音和呼吸形态。无需外接气泵。
2.2.2、可鼻腔或口腔插管
2.2.3、可模拟插管过深后通气的体征，如插管至右侧气管，通气后导致单侧胸廓起伏。
2.2.4、可模拟呼吸道阻塞。
2.2.5、肺部分区成右肺、左肺，也可同步成双肺模式。
2.2.6、可通过压额、抬下巴打开呼吸道。
2.2.7、可执行下颚推挤法打开气道。
★2.2.8、颈部具有过度仰头角度识别传感器，打开气道时过度仰头会有在日志中记录错误的操作。
2.2.9、可练习吸痰操作。
2.2.10、可使用机械通气，包括呼吸机和简易呼吸球囊。
★2.2.11、可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，范围从10%~90%模拟正常既异常呼吸状态。
2.2.12、可设置多种呼吸形态，包括周期性呼吸、呼吸暂停等。
2.2.13、可单独选择左侧或右侧呼吸音。
2.2.14、软件可监测并记录通气质量，包括通气次数，通气量。
2.2.15、可模拟紫绀发生，低血氧肤色和相应生命体征改变。尤其在教授药代动力学的内容时非常直观;模拟人更加逼真，提高学生学习的积极性，可以互动教学。教授药代动力学的内容时非常直观，满足临床教学的需要。
2.3、循环系统方面：
2.3.1、可触摸到脉搏的搏动，强度对血压的强度和胸外按压的效果会自动产生相应的变化；
2.3.2、可触及囟门搏动、肱动脉、脐动脉、等。
2.3.3、可进行手臂及下肢静脉注射及胫骨骨内注射操作，并包含更换模块。
2.3.4、可选择心肺复苏训练模式，会有按压和通气提示音，方便教学。可监测心外按压操作质量，包括按压速率，深度，胸廓回弹情况。
2.3.5、可选择设置导管前和导管后血氧饱和度。
2.4、脐带护理：
2.4.1、脐带有两条动脉和一条静脉，可练习剪脐带和脐带包扎，包含有备用脐带作为耗材。
2.4.2、脐静脉和动脉支持插管以及输液。
2.5.、可听诊肠鸣音。
2.5.1泌尿生殖系统方面：练习专科护理操作，男女生殖器可以互换。可练习女性和男性导尿操作。
2.6、药物动力学方面：可模拟各种药物的反应，可通过导师机控制。可模拟不同药物的多种给药途径；同样对剂量过量或过低也会做出相应反应。
2.7、病情控制：
包含快捷的病情变化控制界面，可模拟病情变化，可通过游标移动方式快速调整。
3、软件操作系统：
3.1、适用于Windows系统，操作界面友好。
3.2、操作记录：可对学员的操作进行感应和记录，同时记录的包括模拟人的体征变化。操作记录可用于评估反馈讨论时使用。
★3.3、自带临床急危重症病例以及病例编辑和运行病例≧8个，包含自带病例内容：正常新生儿、新生儿轻度窒息、新生儿严重窒息、新生儿呼吸微弱、新生儿气胸、新生儿胎粪吸入、新生儿轻度呼吸窘迫综合症、新生儿呼吸急促。
3.4、通过运行屏幕细节记录，可快速浏览模拟人实施状态，可在运行期间点击按钮，控制模拟人的生理参数，是模拟人的生理状态跟随医护人员的救治做出反馈。
3.5、仿真案例运行时可与绑定的“患者”、情景、教学内容及已选设置自动运行，可由导师控制模块，允许在任何时间对模拟人生命体征进行控制。
★3.6、 设置病情按色块区分，绿色“健康”、黄色为“需要护理”、红色“危重”蓝色为“其他”等，方便编辑病例是直接链接使用。可搜索，支持双击直接运行该病情组内容。
3.7、包含线性病例和分支病例编辑模块，适合各种难易程度的病例编辑。
3.8、.界面扩充显示模拟人病情状态、日志、项目操作内容、案例运行框架及目前运行阶段。
3.9、 病例运行期间，可直接点击节点（或称框架），改变病例发展方向或重回到上一阶段，从而打破病例编辑的局限性以及消除病例编辑时繁复的逻辑思维要求。同时增加病例运行时的可操控性和增加病例的多变性。
★3.10、现场演示3D模拟型软件功能：是软件界面的虚拟病人，可显示完整皮肤的虚拟病人或透视虚拟病人的骨骼、心血管和内脏等状态。该3D模型可旋转、放大，可直接点击局部，在列项中显示和修改模拟人生命体征参 数。显示呼吸道、呼吸系统、循环系统数据。
3.11、操控使用平面触控笔记本电脑，使用方便快捷。
4、20寸触控式无线遥控监护仪
4.1、可显示或自行增加不同的参数，包括：心电图、血氧饱和度、中央静脉压、心输出量、呼吸频率、呼气末CO2、与SpO2相关的心率；
4.2、监护仪也可以控制设定报警的临界点，可以在监护仪中的每一个参数设定上限和下限的警报；
4.3、导师机可控制增加模拟监护仪参数种类，并可实时改变参数值。

5、成人气道管理模型

1. 气道管理培训模型适用于所有插管技术的教学工作，贴近真实的气道解剖，满足气道管理培训需求。头部左侧解剖面，以便监督学员的操作，咽部和气管壁透明，以便学生了解插管到达喉部的情况。

★2. 精确模拟口、鼻、牙齿、舌头、咽、会厌、声带、气管、食道和肺。头部、颈椎和颌部的移动符合临床真实情况。模拟插管过程中的相关解剖变化。使真实情况，模拟插管过程中的相关解剖变化。使用双手托颌法可以达到更具有现实感的培训效果。

3.模拟人颈部活动自如，可使用两种手法打开气道，压额抬颌法和下颌推挤法。适用于培训所有的插管技术：气管内插管、经鼻气管插管、喉罩、鼻咽和口咽气道。头部可以抬起和后仰，从而更易于找到气道。

★4. 牙齿警告：如果喉镜对前齿的压力过大，将会触发声音信号。

5.胃部警告：如果气管插管错误的置于食管中，则将发出此警告。

- 6.模型配套便携包。

6、综合急救训练模拟人

1.整身的模拟人，由触控屏平板电脑全无线控制，涵盖急救、护理及全科临床技能操作训练内容。各处可活动关节，包括活动的头部、下巴、手肘、腕部、髋部、膝部、脚踝，可放置各种卧位。

急救心肺复苏功能：

2.1.可使用两种方式打开气道，压额抬颏法和下颚推挤法。

2.2.通气后，实现胸廓起伏

★2.3.可打开胸腔，可直视胸腔内部解剖结构及模拟脏器，可演示和训练哈姆立克急救法

2.4.可实施胸外按压和真实通气

2.5.内部按压弹簧，在按压时有逼真的胸廓回弹

2.6.手动产生脉搏，可触及双侧颈动脉、股动脉搏动

★2.7.需无线控制，平板电脑直观的触摸屏界面，转运途中或模拟实训中心等环境中轻松实现逼真的沉浸式模拟教学，无需中断操作。

2.8. 导师可用平板电脑迅速做出改变或是随着时间的推移给予临床情境。

2.9.日志可记录学员操作的动作、及团队配合等情况汇报。导师也可对情境进行批注。

2.10.可实时观察心肺复苏按压及通气情况，包括图形及数值，轻松感应学员的处理措施信息。

2.11.可导出、储存、打印心肺复苏评估报告。

2.12.可通过软件修改按压频率、按压深度、通气按压比、通气量和频率参数，确保未来心肺复苏操作标准改变后，训练和考核的需要。

3.具有消化科、妇产科、呼吸科、泌尿科等技能训练项目：

3.1.可进行各部位包扎训练

3.2.逼真的耳道，可进行耳道灌洗

3.3.可练习鼻胃管放置操作

3.4.可进行鼻饲及洗胃操作

3.5.可进行口鼻腔插管及插管

★3.6.胃造口、横结肠、回肠造口、膀胱造口，外部可见逼真的造口组织，可进行造口灌洗操作。内部各处储液袋均有密闭接口，可拆卸清洗，拆卸和安装都很便捷

3.7.灌肠操作训练

3.8.可更换的生殖器，可进行男性、女性导尿训练

3.9.可更换的乳房模块，可进行乳房触诊训练。

★3.10.逼真的阴道可使用真实的窥阴器操作，可进行阴道冲洗和阴道抹片样本采集训练

3.11.包含有三角肌、股四头肌、臀肌肌肉注射模块

3.12.可进行静脉输液训练，可见逼真的回血，可模拟静脉充盈及静脉塌陷等情况。

- 3.13.模拟人腰部可弯曲，可分离，便于收纳储藏。

7、心肺复苏训练系统

1.成人半身心肺复苏训练模型人，解剖标志明显清晰。

★2.模拟人胸部的按压硬度可调节，来模拟病人不同身体情况的胸外按压情景，可模拟胸廓硬度调节≥3种。

3.模拟人颈部活动自如，可使用两种手法打开气道，压额抬颌法和下颌推挤法。只有正确的手法才能打开气道。

★4.卫生系统气袋，有效防止交叉感染，模拟人肺内不会进入有可能污染的气体，无需清洁。面皮可更换，每套产品包含面皮≧2个，卫生系统气袋1包。

★5.配备监控表盘用于显示心肺复苏操作质量，无需电源或电池。包括实时反馈通气量，胃部通气膨胀，胸部按压深度以及手部位置是否正确。

6.可执行胸外按压及通气操作，按压时胸廓回弹逼真，通气时可见逼真的胸廓起伏。

- 可通过手动模拟动脉搏动。

- 软件分考核模式和练习模式。

★9.模拟人包含两种使用方式：无需电源和插电或电池使用方式。无需电源方式：通过机械监控表盘反馈心肺复苏操作质量。插电或电池方式：可详细获得更多心肺复苏参数、调节及监控的内容。

★10.模拟人可自己发射内部局域网，以浏览器为基础的接入和控制模拟人：可无线连接到笔记本电脑浏览器心肺复苏质量监控浏览器上，对多位学员操作进行同步实时反馈和质量监控，包括可监测：通气量、按压深度、胃部充气和手位是否准确。可记录操作发生时间：呼救，摇动病人，检查呼吸，开放气道，静脉，除颤等。

11.心肺复苏控制界面：

11.1.通过无线局域网（WLAN）连接，无线控制模拟人生命体征。

11.2.可设置不同的心肺复苏场景，包括心肺复苏场景总时间调节、标准的调节、心肺复苏单双人操作、操作人员名称、操作项目等。

11.3.记录和显示心肺复苏所有相关参数（包括通气量、通气频率、胃充气、按压深度、按压频率、错误的手位置。此外，软件可以计算以下参数：每分钟通气量、按压/放松比、按压/通气比。）

11.4.导师可以在一台计算机上查看和记录一组或多组学员的表现

11.5.具有评分表格的信息浏览和打印功能，方便对学员的表现评分并记录您的决定。

★11.6.该控制界面，可在任何系统的电脑平板或手机的浏览器上使用。

12.可实现6个人体模型的并联显示。

- 13.模型配套手提包（地垫），方便搬运和立即开始心肺复苏。

8、气管插管智能训练系统

1. 模型模拟成年男性头颈部，采用高仿真材料制造，触感真实；

★2. 具有精确的解剖结构，包括：舌、声门、咽、喉、气管、支气管胃管，其中支气管分级可达4级支气管；

3. 采用球囊面罩通气，面罩与皮肤贴合度高；

4. 肺部和胃部采用气囊，通气可得到直观反馈；

5. 增加与主气道更相似的鼻腔气道，具备准确的解剖学标志，如：鼻甲；

6. 具有真实尺寸和纹理的舌，舌可以充气模拟不同情况；

7. 可执行操作：

7.1 双鼻气管插管；

7.2 氧气袋及面罩通气技术；

7.3 全系列超声设备；

7.4 直接喉镜检查；

7.5 气管插管；

7.6 纤维镜检查；

7.7 复合管插入；

7.8 诊断性支气管镜检查；

7.9 用左、右支气管和支气管阻断肺隔离技术；

7.10 吸痰技术；

8. 操作器械可以使用的规格包括：

8.1 鼻导管7.0-7.5mm ID；

8.2 8.0-9.0mm ID口腔型气管内导管；

8.3 LMA喉罩尺寸3-5；

8.4 支气管内导管35F-37F；

8.5 相应尺寸的其他装配；

9、高级新生儿模型

- 1.婴儿全身模拟人，可进行各种临床技能训练操作
2.气道功能：
2.1.可使用两种方式打开气道，压额抬颏法和下颚推挤法。
2.2.可进行气管插管，内含逼真的气道，通气后，实现胸廓起伏
3.心肺复苏：
3.1.可实施胸外按压和真实通气
3.2.可练习心肺复苏，在按压时有逼真的胸廓回弹
3.3.手动产生脉搏，可触及动脉搏动
4.注射功能：
★4.1.可进行胫骨骨内注射操作，包含有可替换模块
4.2. 手臂的可进行静脉注射、肌肉注射、皮下注射、以及皮内注射的练习，模拟静脉注射时可模拟静脉充盈及塌陷情况，可见逼真的回血反应
★5.可进行口鼻腔插管，可放置鼻胃管进行鼻饲操作，可训练洗胃练习。
★6.预置瘘口，可模拟回肠造瘘口、结肠造瘘口、耻骨上膀胱造瘘口的护理技术操作。
★7.可进行灌肠及肠道栓剂使用的操作练习。
★8.可打开胸腔，可直视胸腔内部解剖结构及模拟脏器
9.可互换的男女导尿模块。
10.可做脐部护理：练习脐导管操作项目，可模拟脐动脉搏动
11.包含可拆卸和移除的内部储水槽，及快速密封接口，方便鼻胃管及肠道灌洗液等可以快速清除。

10、全功能五岁儿童高级模拟人

- ★1.可更换式的一次性气道，用于练习口对口人工呼吸，避免训练中的交叉感染
2.可使用两种方式打开气道，压额抬颏法和下颚推挤法。
3.通气后，实现胸廓起伏
★4.可打开胸腔，可直视胸腔内部解剖结构及模拟脏器，可演示和训练哈姆立克急救法
5.可实施胸外按压和真实通气
6.内部按压弹簧，在按压时有逼真的胸廓回弹
7.手动产生脉搏，可触及双侧颈动脉搏动
★8.眼部可开闭，眼眶设计逼真，可用于眼科相关操作的练习。一侧眼部正常，另一侧为瞳孔散大
9.可弯腰
10.肘部、腕部、膝部及踝部均为可动关节
11.逼真的手部、手指及脚趾
★12.可从腰部分离，便于收纳
13.支持常规心肺复苏，同时支持背心式心肺复苏设备
14.包含恤衫及短裤
15.客制化的尼龙运送袋

11、早产儿模型

- ★1.包含1个24周的早产儿模拟人, 外部采用类肤质硅胶，具有逼真的外观、无线控制平板一台，可进行各种临床技能训练操作
2.呼吸系统：
★2.1.具备肺顺应性
★2.2.随着建议的气流、尖峰吸气压与吐气末正压的数值产生可见的胸部起伏
★2.3.支持标准正压通气设备，包括BVM、CPAP呼吸机
2.4.支持气管插管
2.5.可编辑因呼吸困难引起紫绀，且可根据不同程度的缺氧呈现不同程度的紫绀
3.心肺复苏：
3.1.可实施胸外按压和真实通气，通气时有真实的胸廓起伏
3.2.在按压时有逼真的胸廓回弹
3.3.实时监控心肺复苏质量 
★3.4无线平板心肺复苏质量监控数据，包含：按压深度、频率、胸廓回弹率、通气量、心肺复苏操作间断时间等。有定量和定性的分析，有助与更规范和标准的心肺复苏操作，也使得这项技术的考核更加的客观化。系统评估报告可打印和保存
3.5图表反馈：包含圆形图及柱状图；
3.6数值反馈；使得心肺复苏操作质量监控更为直观、具体。
3.7产品出厂时，自动设置为2015美国心脏学会（AHA）的标准，包含质量监控设置平台，可满足每5年的国际标准更改，同时也满足自定义考核标准进行更改需求。自带有考核和训练模式，训练模式下通过视、听双重反馈提示学员纠正操作，以达到设置的标准。
★3.8内置心肺复苏无线反馈评估系统，以实时平均数值的饼状图、柱状图和数值显示于控制平板界面：平均按压频率、平均按压胸廓回弹情况，平均通气量，平均通气时间等心肺复苏质量评估信息。自动分析显示，心肺复苏操作间断时间，通气/按压循环次数。
4.穿刺功能：
4.1.周边置入中心静脉导管
4.2.可进行头部、手部静脉注射训练
4.3.可进行UVC和UAC的操作
5. 临床常规护理功能：
★5.1可进行口鼻腔插管，可放置鼻胃管进行鼻饲操作，可训练洗胃练习。
5.2 可触及脉搏搏动有肱动脉，股动脉，脐动脉等

12、高级助产模型

1.模型采用手动分娩方式，可以自主控制胎儿机转角度与速度。

★2.模型尺寸符合真实成年女性下腹部大小，具有准确的解剖学标记，包括：骨盆、腰椎。其中骨盆结构包含髋骨、骶骨、尾骨、耻骨联合都清晰可见，腰椎结构包含L1-L5清晰可见。

★3.模型覆盖皮肤分为三部分，包括：外阴皮肤、模型表层皮肤、腹部可切割皮肤。三个部位的皮肤均由韧性弹性优良的软质硅胶材料制作，触感真实，不易损坏。每一部分皮肤都可独立拆卸，单独使用或组合使用，并且易清洁、更换。

★4.皮肤完全拆除，可以直观的看到胎儿在骨盆内的机转，以及胎头径线与骨盆径线之间的关系。

★5. 模型腹部皮肤可进行切割缝合训练，质地柔软，用于模拟剖宫产训练，可以多次使用，采用塑料铆钉安装，易于拆卸更换。此外，将此处皮肤取下，形成可视窗，便于学生观察机转情况。

6.模型皮肤采用暗扣连接，无外露纽扣，因此外观更逼真，完整性更强。并且易拆卸安装。

7.模型具有可替换的柔软硅胶材质的宫颈，可以完全拆卸进行清洗。

8.模型包含完全衔接的全关节灵活的胎儿，关节使用弹性材质连接，可以模拟各种胎位，包括：头位、臀位、横位。在分娩过程中，能够完全顺应产道发生变化，包括：下降、俯屈、仰伸、内旋转和外旋转，以及复位。并且胎儿口微张，具备囟门、矢状缝。

9.脐带和胎盘都使用螺旋扣与胎儿连接，脐带可以剪切，剪切后仍可重新连接。胎盘包含两块碎片，可以模拟胎盘残留，胎盘上具有魔术贴，粘贴在腹腔内，可以模拟胎盘滞留。

★10.充气式子宫垫用于训练四步触诊法，根据触诊需要，使用挤压式气囊向内充气，调整高度。此外，充气式子宫带有外部海绵罩，模拟皮下脂肪组织，在触诊时增加手感真实性，在剖宫产切割时，增加训练难度。

★11.模型具有用于训练人工破膜的插件，并配有模拟羊水浓缩液，在分娩时做破膜操作会有模拟羊水流出。并且可以模拟进行引产操作。

12.模型背面有防滑垫，两侧有用于固定的搭扣，使用配套的固定带，可以固定在产床或桌面上。

13.功能模块：

13.1 覆盖皮肤：除外阴部和腹部剖宫产切割部位以外，均由覆盖皮肤包裹，用暗扣分别于坐骨处、耻骨联合两侧、腹股沟处以及模型顶部与主体相连，无外露连接扣，在保证完整性同时，既不会松脱，又实现拆卸方便。

分娩过程中，安装覆盖皮肤，可以使模拟情景更加逼真。拆除覆盖皮肤，暴露宫颈、骨盆、外阴组织，可以更加直观的观察胎儿机转。

13.2 腹部皮肤:模拟剖宫产时，可以切割，缝合。此处皮肤由塑料铆钉固定，可以多次重复使用，并且可以更换。在分娩过程中，安装腹部皮肤，学员将无法看到内部情况，因此可以用于胎位以及机转考核。

若将腹部皮肤取下，便形成可视窗，学员可以直观的看到内部变化，因此可以用于示教练习使用。

13.3 宫颈插件:模型宫颈插件使用柔软的硅胶材料制作，安装和拆卸都十分方便。安装宫颈插件，在分娩过程中可以练习宫口测量操作。拆除宫颈插件，可以更加快速直观的练习和观察胎儿娩出。

13.4 羊膜囊插件:模型配有模拟羊膜囊的薄膜，将薄膜安装在入盆处，将模拟羊水浓缩液稀释后倒入薄膜内，在分娩时便可以练习人工破膜操作，并且流出模拟羊水，使分娩情景更加逼真。

13.5 充气式子宫垫:充气式子宫垫是可移动辅助插件，当进行四步触诊检查时，将衬垫放入，根据需要使用挤压球向内充气，可以调节高度。

子宫垫壁上附有魔术贴，配合胎盘上的魔术贴可以模拟胎盘滞留、胎盘破损残留。

取出胎儿，单纯放入子宫垫，可以为宫腔操作提供训练场所。

13.6 胎盘:胎盘使用螺旋扣与胎儿连接。胎盘附有魔术贴，将胎盘的魔术贴与子宫垫上的魔术贴平行粘贴，在胎盘娩出时不易牵拉出来，可以模拟胎盘滞留。将胎盘的魔术贴选择适当角度，或者垂直粘贴，在胎盘娩出时，使用适当的牵引力便可以娩出。将胎盘碎片的魔术贴粘贴在子宫垫上，可以模拟胎盘破碎残留。根据胎盘放置位置，可以模拟前置胎盘（完全性、部分性、边缘性）。

13.7 脐带:脐带使用螺旋扣与胎儿和胎盘连接。脐带可以夹闭并剪切，剪切后将连接口重新安装在剩余的脐带上，可以继续使用，当剪切变短以后，可以用来模拟脐带过短。

将胎儿放入腹腔内时，脐带可绕颈一周，模拟脐带绕颈。

13.8 胎儿:胎儿全关节灵活，可以模拟所有可能出现的胎位。口微张，允许模拟练习口腔清理。具有囟门、矢状缝必要结构。分娩过程中可以使用产钳和胎吸进行助产训练。

13.9 模拟羊水浓缩液:根据浓度、颜色需要可以随意调配。

13.10 润滑剂:水溶性润滑剂，不会损伤模型，使用过后清水擦拭即可清除。

13、前列腺检查模型

- 1.具备四个病情不同发展阶段的前列腺。
2.第一阶段：良性的，略有些大，但仍是正常的腺体。
3.第二阶段：在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺囊肿瘤发展初期。
4.第三阶段:：肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展成为包块。
5.第四阶段：腺体完全被肿瘤所替代，腺体表面凹凸不平，质地坚硬。

14、ALS婴儿模型

1.婴儿全身模拟人，可进行各种临床技能训练操作

2.气道功能：

2.1.可使用两种方式打开气道，压额抬颏法和下颚推挤法。

2.2.可进行气管插管，内含逼真的气道，通气后，实现胸廓起伏

3.心肺复苏：

3.1.可实施胸外按压和真实通气

3.2.可练习心肺复苏，在按压时有逼真的胸廓回弹

4.可进行肱部脉搏触诊

5.包含≥16种不同的心律失常变化，3导联，可调节心率心电图变化。

6.可触诊头皮静脉、颅缝和囟门

15、AED模拟器

1.用于逼真的模拟体外除颤，不会真实充电和放电，保障学员生命安全；

2.通过简单的中文语音指导即可完成训练，引导学员模拟分析，进行能量传送，提示心肺复苏间隔时间，所有功能与真实AED一致；

3.兼容任何心肺复苏模拟人系统；

4.包括8个AED训练场景和四个培训方案；

5.配备多功能遥控器，可以创建不限数量的自定义方案；

- 6.导师可使用遥控器设置多种困难场景供学生评估；

（三）原厂免费保修期≥ 六 年，以生产厂家（所投产品若为国产产品，由原厂商出具；所投产品若为进口产品，可由该产品的国内总代理出具）出具免费维保证明原件为准。

（四）在保质期内，故障发生后，要求供方在接报后 2   小时之内响应，  12  小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案；免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费，供方必须以低于市场价的  80   ％优惠提供。

（五）交货时间：合同生效之日起 30天内。

(六）验收标准：

供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。

（七）货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

（八）交货条件：

产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料：

(1) 装箱单

(2) 产品质检合格证明

(3) 供方需要提供进口商品检验检疫证明

(4) 使用说明书及操作手册（电子版、纸质版同时提供）

(5) 单价10万元以上的设备需提供设备操作、保养的视频资料

（九）运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供方承担。

（十）安装、调试及售后服务：供方负责本次采购设备的免费安装、调试(安装、调试过程所需耗品应由供方免费提供)，保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于医院。

（十一）付款方式：

合同签订后预付合同金额30%，货到项目现场验收、培训合格后付款60%，验收合格六个月后付10%余款。

（十二）设备随机耗材（试剂）要求：报价供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材（试剂）及维修配件的清单及价格（格式可自拟）；未列其中的，视为维保范围内包含的免费材料。

（十三）具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，并由供应商配合与医院信息系统相连接。(格式可自拟)。

（十四）具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。（格式可自拟）

（十五）设备使用年限内（本次所投产品的年限为   10  年），生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，医院有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。（承诺函附后）

（十六）有关说明

(1)本次采购项目投标人可以投进口产品。注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

(2)本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

(3)本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

(4)投标单位必须根据本招标文件“第三章、项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《投标偏离表》中说明。

(5)本项目实施地点为无锡市，具体地点以合同书为准。中标方必须按采购人要求将设备送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

(6)投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术正偏离请另列表说明。

四.合同书（格式文本）

甲方：

住所：

乙方：

住所：

一、 政府采购编号：

二、 采购内容：

三、 中标总金额：（大写）              ；（小写）

四、 服务质量：

五、 履行期限及地点和方式：

六、 支付步骤和办法：

七、 验收要求及违约责任：

八、 解决争议的方式：

九、 其它事项：

十、 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十一、 合同备案：

合同一式六份，乙方两份，甲方两份，采购代理机构一份，无锡市财政局一份。

十二、 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。

甲方：               （盖章）  乙方：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年   月  日            年  月  日

见证方：普信国际工程咨询有限公司（盖章）  乙方户名：

见证人：                                  乙方开户银行：

年      月    日             乙方帐号：

合同条款

根据普信国际工程咨询有限公司编号       采购文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次            及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 甲方向乙方购买

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为            元。

2. 付款方式：合同签订后预付合同金额30%，货到项目现场验收、培训合格后付款60%，验收合格六个月后付10%余款。

（三） 知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四） 质量与检验：

1．乙方应严格按照采购文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

6. 甲方应在货物运到并接到乙方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，甲方须及时以书面形式提出异议并向普信国际工程咨询有限公司反馈并提出相应处理意见。乙方在接到甲方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：合同生效之日起 30天内

2．乙方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知甲方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

1.  乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.  乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3.  质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.  甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提乙方便条件，有关费用由乙方负责。

5.  甲方如要求乙方提供采购文件及乙方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

乙方提供≥ 六 年免费质保服务，免除包括更换配件、人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等一切费用。质保期自货物安装调试完毕并经甲方验收合格之日起开始算。在保质期内，故障发生后，要求供方在接报后 2 小时之内响应，  12  小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案；免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费，供方必须以低于市场价的 80％优惠提供。

6. 保修期满后，在设备使用年限内，乙方应保证配件、耗材的供应，并以市场价的80％优惠提供；若因设备升级等原因导致原有配件、耗材不能使用，或原有配件、耗材不再生产，乙方能提供设备硬件或软件的升级，确保设备正常使用。

7. 乙方对本合同履行过程中所知悉的甲方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。

（七） 违约责任：

1． 在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2． 如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还；且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

3． 甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

4． 由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5． 乙方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6． 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

7． 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8． 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

9． 如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其它：

1． 合同经甲乙双方代表签字并盖章，经普信国际工程咨询有限公司见证后即生效。

2． 合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市卫生计生委部门集中采购领导小组办公室协调解决。如协商不能解决，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3． 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4． 甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5． 本合同的附件具有补充、解释或修改合同的作用，对合同双方有约束力。其他事宜按投标书承诺执行。

（以下无正文）

五. 附件（明标部分格式）

封面格式：

公开招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

附件1投标函（格式）：

- 投标函

致普信国际工程咨询有限公司：

我方收到贵单位编号PXGJCG2021-    采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次技能培训设备（包1：无线高级生命支持模拟人等）（第三次）的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江南大学附属医院在采购文件中要求的文件、资料。

- 主要材料细目报价表我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起60天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵单位有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由普信国际工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- 附件2（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

日期：

普信国际工程咨询有限公司：

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 附件3法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

日期：

江南大学附属医院：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

- 附件4  承诺书（格式）

采购编号：

日期：

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，自愿放弃，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

附件5中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业扶持政策。

- 中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造。投标供应商须同时提供自身及货物制造商的《中小企业声明函》。

附件6

开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                       政府采购编号：

| 投标总报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

填写说明：

（1）报价一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

附件7细目报价表

细目报价表

投标供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线高级生命支持模拟人 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |
| 2 | 高仿真综合模拟产妇 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 3 | 智能儿童模拟人 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 4 | 智能婴儿模拟人 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 5 | 成人气道管理模型 |  |  |  | 3套 |  |  |  |  |
| 6 | 综合急救训练模拟人（ACLS高级生命支持、嵌入式系统） |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 7 | 心肺复苏训练系统（至少含6个心肺复苏模型终端） |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 8 | 气管插管智能训练系统 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 9 | 高级新生儿模型 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 10 | 全功能五岁儿童高级模拟人 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 11 | 早产儿模型 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 12 | 高级助产模型 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 13 | 前列腺检查模型 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 14 | ALS婴儿模型 |  |  |  | 2个 |  |  |  |  |
| 15 | AED模拟器 |  |  |  | 8个 |  |  |  |  |

- 法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

- 注：（1）投标供应商如为“中小企业”，提供投标供应商《中小企业声明函》，投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，投标供应商如为“残疾人福利性单位”，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）报价供应商应当根据“技术需求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

附件8

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件9

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

- 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- 附件10

## 人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）

（1）人员配置表

投标供应商名称（盖章）                                   采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、请附人员相关证明材料复印件。

（2）拟派项目负责人简历

投标供应商名称（盖章）                           　  政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于相关服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的类似项目业绩： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

附件11

- 投标供应商基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2020年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2020年12月股东权益 | 万元 | 2020年业务收入 |  | 万元 |
| 2020年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 附件12   技术偏离表

| 序号 | - 技术要求 |  | - 正偏离/负偏离/完全响应 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、无线高级生命支持模拟人 |  |  |  |  |
| - ★1.1 | - 全无线控制：模拟人无需外接控制线，由导师平板电脑无线控制模拟人体征。模拟人内置电池，充电后可使用时间超过5小时。模拟人包含内置空气压缩机，无需外接管路，可产生自主呼吸。可在搬运过程中持续使用。 |  |  |  |
| - 1.2 | - 模拟人支持气动无线、电力无线、连接无线，连接无线直线距离可达280米，无线射频模块强力防干扰信号，稳定长距离连接模拟人和导师控制平板。 |  |  |  |
| - 1.3 | - 核心技术采用 ‘生理驱动技术’，纯生理状态下的反应，模拟人具有可以自动反应学生的操作功能。 |  |  |  |
| - 1.4 可使用临床真实的设备进行操作，包括： |  |  |  |  |
| - 1.4.1 | - 可使用真实的简易呼吸器、呼吸机。 |  |  |  |
| - 1.4.2 | - 可使用真实的心电监护仪、血压计、除颤仪、AED、体外起搏器。 |  |  |  |
| - 1.5 | - 具有医患对话功能，可进行问诊练习，通过模拟人头部的无线麦克风传感器，模拟人可以发出声音，与操作者对话，模拟人内置有声音转换模块，可以实时发送学生回答的声音给教师，因此可以现场随时模拟问诊全过程，并且问诊过程由现场指导教师当场随意模拟患者对话； |  |  |  |
| - 1.6 | - 全身可以触及双侧的颈动脉、股动脉等多处动脉搏动，脉搏的搏动强度对血压的强度和胸外按压的效果会自动产生相应变化。 |  |  |  |
| - 2. | - 基本特点：成年男性模拟人，解剖标志明显，胸部具有逼真的模拟肋骨结构；整体模型人具备独立的生理学系统，原装笔记本控制，可移动，配套跟临床无异的生命体征监护仪，显示生命体症界面，可以显示ECG、有创血压、血氧、中心静脉压、肺动脉压、呼吸频率以及体温和时间，操作伴随心电波形的变化，具备强大直观用户操作界面。 |  |  |  |
| - 3. | - 模拟人各系统功能： |  |  |  |
| - 3.1 | - 神经系统： |  |  |  |
| - ★3.1.1 | - 具备头部神经系统。 |  |  |  |
| - 3.1.2 | - 调节“眼睛状态“，可自动模式或手动模式控制眨眼，包含6档可选择的眨眼速度，可设置自发性睁开，模拟各种不同的精神状态。需现场演示瞳孔调节软件功能界面。 |  |  |  |
| - 3.1.3 | - 有自动对光反射功能，模拟真实瞳孔对光反应自动调节瞳孔大小，瞳孔设置大小范围0~9。 |  |  |  |
| - 3.1.4 | - 可打开或关闭”瞳孔反应”，用于设置两侧瞳孔对光反射是否存在。 |  |  |  |
| - ★3.1.5 | - 软件可设置“瞳孔扩张时间“，可模拟正常瞳孔对光反射及不同级别瞳孔对光反射迟缓的情况，设置范围0~10秒，可精确到0.1秒。需现场演示瞳孔调节软件功能界面。 |  |  |  |
| - ★3.1.6 | - 可设置颅内压数值及波形，范围从0~25mmHg，精确到小数点后一位。 |  |  |  |
| - 3.1.7 | - 可模拟不同程度的痉挛和抽搐。 |  |  |  |
| - 3.1.8 | - 模拟人可以发多种声音。并且操作者通过耳麦，实时进行现场对话，对话声音由模拟人发出。另可从预录的资料库中选择对话或自行录制新的对话和声音。可由老师直接透过模拟人发音，并通过耳麦听到学员的对话。 |  |  |  |
| - 3.2 | - 气道： |  |  |  |
| - 3.2.1 | - 可进行直接喉镜检查和经口腔、鼻腔插管。可以进行鼻腔通气道置入术、喉罩置入术等急救置管操作。可设置困难气道，包括舌水肿、咽喉水肿、喉痉挛等。 |  |  |  |
| - ★3.2.2 | - 可设置多种气道音：喉鸣吸气相、喉鸣呼相、喉鸣双相。 |  |  |  |
| - 3.2.3 | - 可模拟异常插管时的表现，可引起胃的隆起。如果插管过深，可引起单侧胸廓起伏，与临床实际相符合。 |  |  |  |
| - 3.2.4 | - 可练习压额抬颌法(head tilt-chin lift)和下颚推挤法(jaw-thrust)两种手法打开气道。 |  |  |  |
| - 3.2.5 | - 可练习各种吸痰操作，包括经口腔、鼻腔、气管插管内吸痰操作。 |  |  |  |
| - 3.2.6 | - 内置气管插管感应器，可监测插管深度，并自动并自动记录到操作日志中。 |  |  |  |
| - 3.3 | - 呼吸系统： |  |  |  |
| - 3.3.1 | - 具有成人特征的气道（包括口咽、鼻咽和喉部），可见逼真的声门。 |  |  |  |
| - 3.3.2 | - 通气时，可见逼真的胸廓起伏。 |  |  |  |
| - 3.3.3 | - 可模拟正常和异常呼吸音，与呼吸频率相符。可独立选择不同的肺部听诊音，也可以选择同步模式，统一肺部听诊音。包括有正常呼吸音、哮鸣音、爆裂音和短促呼吸音等选择。 |  |  |  |
| - 3.3.4 | - 可进行机械通气，在使用简易呼吸球囊通气时，可见通气监测波形和通气量及肺扩张程度。 |  |  |  |
| - ★3.3.5 | - 可调节不同的呼吸形态，包括正常呼吸、库氏呼吸、潮式呼吸、比奥式呼吸、长呼吸、呼吸暂停等模式。 |  |  |  |
| - ★3.3.6 | - 可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，调节范围从10%~90%。模拟正常既异常呼吸状态。 |  |  |  |
| - 3.4 | - 心脏及循环系统： |  |  |  |
| - 3.4.1 | - 脉搏搏动与血压等生理病理一致，全身可触及颈动脉、股动脉、挠动脉等多处动脉波动，脉搏随血压变化，并与ECG同步。 |  |  |  |
| - 3.4.2 | - 可实现心、肺音听诊；可模拟正常或异常心音。带多种心音选择，与脉搏同步，强度和速度可调。 |  |  |  |
| - 3.4.3 | - 可以听诊Korotkoff音，使用真实的血压袖带和听诊器进行无创血压测量。 |  |  |  |
| - 3.4.4 | - 双侧手臂含静脉输液系统，有回血(flashback)反应来确认静脉注射位置正确。 |  |  |  |
| - 3.4.5 | - 内设心电图图库，可设置各种心电图变化。或可选择有节律障碍心律选项。 |  |  |  |
| - 3.4.6 | - 使用临床真实的心电监护仪进行监护，可以实时监测三导联或四导联心电图。 |  |  |  |
| - 3.4.7 | - 使用真正的除颤仪，进行除颤、复律与同步监测心律功能。 |  |  |  |
| - 3.4.8 | - 可设定多种逼真的心音。 |  |  |  |
| - 3.4.9 | - 可调整各种心率，并与脉搏、心电图同步变化。使用除颤仪进进行同步监测心律时，呈现实时反应。 |  |  |  |
| - ★3.4.10 | - 同时可以选择现有心电图伴有PAC、PJC、PVC（单源性）（多源性）、成对早搏、交接性一波心律、室性逸博心律、PSVT，伴随时间可调节，如1分钟伴有出现异常心律的次数。可增加心电图辨识的难度，可对与心内科专科性的训练。 |  |  |  |
| - 3.4.11 | - 自动显示十二导联心电图报告。 |  |  |  |
| - 3.4.12 | - 可发生紫绀，与模拟人血氧饱和度相符，可设置不同程度的紫绀。 |  |  |  |
| - ★3.4.13 | - 可设置颈动脉、股动脉、桡动脉、足背动脉、血氧饱和度的血压收缩期阈值，精确到个位数。 |  |  |  |
| - 3.5 | - 消化系统及泌尿系统方面： |  |  |  |
| - 3.5.1 | - 腹部可闻及多种肠鸣音，各个肠鸣音听诊区间可行单独设定听诊状态；可设置为肠鸣音听不到、正常、腹鸣、亢进、肠道易激综合症、术后和溃疡性结肠炎等不同的肠鸣音； |  |  |  |
| - 3.5.2 | - 可模拟因过度吸气或插管错误而造成的胃扩张； |  |  |  |
| - 3.5.3 | - 可更换男女生殖器，可模拟男、女导尿操作。 |  |  |  |
| - 3.6 | - 心肺复苏监控系统： |  |  |  |
| - 3.6.1 | - 心肺复苏时，模拟人可感知心肺复苏操作，自动记录和测量；脉搏强度可随模拟人血压和心电图同步改变。 |  |  |  |
| - 3.6.2 | - 心肺复苏按压，胸前重击，胸外按压可以直观的体现在监护仪的心电波形上；可行口对口、简易呼吸器具通气；有效通气后，可见到胸部起伏。软件有心肺复苏质量监控功能，包括平均按压频率、深度，通气量、通气频率、按压间断时间等。 |  |  |  |
| - 3.6.3 | - 学员进行心肺复苏操作时，控制端模拟人操作软件，实时以动态按压波形、通气波形和文字的形式反馈学员操作情况；导师能够轻松的设置心肺复苏各项数据的正确范围，当学员进行操作时，导师可以通过控制端软件，来直观看到学员的每次操作是否达标。产品出厂时，自动设置为2015美国心脏学会的标准，之后5年一次标准调整时，可以自行设定。心肺复苏分为考核模式和练习模式，在练习模式下，会有按压、通气的提示音方便教学。 |  |  |  |
| - 3.7.心脏复律和除颤 |  |  |  |  |
| - 3.7.1 | - 皮肤内置感应器，可感应真实的电极片和AED，与真实的仪器使用 |  |  |  |
| - 3.7.2 | - 可使用临床真实的除颤仪，模拟人的心电图可同步显示在除颤仪或AED的监护界面上 |  |  |  |
| - 3.7.3 | - 可感应除颤仪的除颤功率及电复律功率，并可设置除颤成功功率阈值和电复律成功功率阈值。 |  |  |  |
| - 3.7.4 | - 模拟人可区分识别心脏除颤和同步电复律，在心电图上可以反映心外按压图形。 |  |  |  |
| - 3.7.5 | - 体外起搏，可使用多种起搏域值。 |  |  |  |
| - 3.8 | - 四肢、关节活动：前臂、肩部与髋关节可以拟真转动，双腿、双膝可以弯曲，可以平躺、半坐卧或坐起。 |  |  |  |
| - 4.模拟监护仪： |  |  |  |  |
| - 4.1 | - 20寸触控屏生命体征监护仪,可以同时显示12种生理数据，它会随着模型人内部潜在的生理特征的变化，进行实时更新，容易改变各种设置，包括如显示颜色, 位置和警报等。 增强模拟培训的逼真性。包含：如心率、心电图波形、动脉血压、动脉血压波形、无创血压、呼吸频率、呼吸波形、血氧饱和度 、呼末二氧化碳、体温、颅内压、病程时间。 |  |  |  |
| - 4.2 | - 可自行增加参数，并可实时改变参数数值，不受限制。 |  |  |  |
| - 4.3 | - 可显示病人的基本情况，照片，主诉，病史，各类高清晰X光片等及各种生理参数。 |  |  |  |
| - 4.4 | - 通过导师平板电脑共享文件，可在模拟监护仪上实时显示，X光片、实验室报告、断层扫描、图片和视频等。 |  |  |  |
| - 4.5 | - 自带动态12导联心电图与导师设置心电图内容同步，支持冻结观察、保存波形及打印，可进行心电图的分析。 |  |  |  |
| - ★4.6 | - 学员可以通过虚拟监护仪进行虚拟电除颤治疗。虚拟监护仪上自带同步与非同步的除颤及电复律治疗，可设置除颤焦耳数值，选择充电及放电，虚拟电治疗在心电图波形上同步出现除颤标记，并且系统可以自动识别除颤操作和记录焦耳数，并自动记录于导师控制平板的日志界面。 |  |  |  |
| - ★4.7 | - 自带有虚拟心脏起搏功能，学员可以根据情境案例需要设置起搏电流和频率，在心电图波形上可同步呈现起搏标记，并自动记录在导师平板电脑日志中。现场呈现监护仪界面的虚拟起搏器界面，具备起搏电流和频率设置按钮。 |  |  |  |
| - 5.软件操作系统： |  |  |  |  |
| - 5.1 | - 适用于Windows系统，操作界面友好。 |  |  |  |
| - 5.2 | - 操作记录：可对学员的操作进行感应和记录，同时记录的包括模拟人的体征变化。操作记录可用于评估反馈讨论时使用。 |  |  |  |
| - 5.3 | - 预设临床急危重症病例以及病例编辑和运行病例 |  |  |  |
| - ★5.3.1 | - 预设临床急危重症病例10个包括有：心衰病例，心律失常病例，肺气肿病例，哮喘病例，急性中毒病例.现场软件界面演示内置病例界面。.现场软件界面演示内置病例界面。 |  |  |  |
| - 5.4 | - 通过运行屏幕细节记录，可快速浏览模拟人实施状态，可在运行期间点击按钮，控制模拟人的生理参数，是模拟人的生理状态跟随医护人员的救治做出反馈。 |  |  |  |
| - 5.5 | - 仿真案例运行时可与绑定的“患者”、情景、教学内容及已选设置自动运行，可由导师控制模块，允许在任何时间对模拟人生命体征进行控制 |  |  |  |
| - 5.6 | - 设置病情按色块区分，“健康”状态为绿色、“注意”状态为黄色、“危重”状态为红色“其他”状态为蓝色等，方便快速查找，也可以使用字母排序搜索。编辑病例是直接链接使用。 |  |  |  |
| - 5.7 | - 包含线性病例和分支病例编辑模块，适合各种难易程度的病例编辑。 |  |  |  |
| - 5.8 | - 界面扩充显示模拟人病情状态、日志、项目操作内容、案例运行框架及目前运行阶段。 |  |  |  |
| - 5.9 | - 病例运行期间，可直接点击节点（或称框架），改变病例发展方向或重回到上一阶段，从而打破病例编辑的局限性以及消除病例编辑时繁复的逻辑思维要求。同时增加病例运行时的可操控性和增加病例的多变性。 |  |  |  |
| - ★5.10 | - 具备3D模拟型软件功能：是软件界面的虚拟病人，可显示完整皮肤的虚拟病人或透视虚拟病人的骨骼、心血管和内脏等状态。该3D模型可旋转、放大，可直接点击局部，在列项中显示和修改模拟人生命体征参数。显示呼吸道、呼吸系统、循环系统数据 |  |  |  |
| 2、高仿真综合模拟产妇 |  |  |  |  |
| - 1、系统基本特点： |  |  |  |  |
| - 1.1. | - 该系统涵盖了产前、分娩、产后，母亲、胎儿的相关临床实训内容。 |  |  |  |
| - 1.2 | - 包含有1个智能无线产妇模拟人、2个模拟胎儿、20’触控屏综合胎心监护及产妇生命体征监护、12’平板控制电脑*1。 |  |  |  |
| - ★2、 | - 全功能无线产妇综合模型人概述：内置传感器可以实现模拟人和电脑之间的生理互动控制；内置气泵模拟产妇有自主呼吸，且无需接空气压缩机供气。配有子宫模块（迟缓性子宫产后出血，子宫和胎盘滞留练习）；腹部触诊模块；阴道检查模块；会阴缝合模块；高级自动分娩系统； 具有可替换的、动态宫颈模组，可测量胎头的下降和宫口开大情况等。 |  |  |  |
| - 3、 | - 20寸的触摸屏监护仪的监护界面与临床监护仪完全一致，监护仪可以自由设定设置，包括改变颜色, 位置和警报音量、显示模式等。模拟人带的20寸触摸屏模拟监护仪跟模拟人操作电脑之间实现无线连接和生命体征遥控感应。模拟监护仪参数可自行增加，不设限。并可通过控制平板实时调节该增加参数的数值。包括：心电图、血氧饱和度、呼吸频率、呼气末CO2、与SpO2、动脉血压、无创血压等。触摸屏无线监护仪可以实时调用产妇模拟人、胎儿监护体征,胎心监护仪与产妇监护可以同屏显示或者分屏显示, 便于教学对比。 |  |  |  |
| - ★4、 | - 模拟产妇通过计算机控制能够模拟多种产位自动进行分娩，无需手动进行分娩机转操作。 |  |  |  |
| - 5、 | - 可以由导师机控制发送无线实时发送以下文件到模拟监护仪上，X线片、B超、CT或实验室检查报告、视频文件。 |  |  |  |
| - 6、 | - 综合分娩模拟人综合急救功能： |  |  |  |
| - ★6.1、 | - 头部神经系统；需现场演示神经系统部分软件功能界面。 |  |  |  |
| - 6.1.1、 | - 调节“眼睛状态“，可自动模式或手动模式控制眨眼，包含6档可选择的眨眼速度，可设置自发性睁开，模拟各种不同的精神状态。 |  |  |  |
| - 6.1.2、 | - 有自动对光反射功能，模拟真实瞳孔对光反应自动调节瞳孔大小，瞳孔设置大小范围0~9。 |  |  |  |
| - 6.1.3、 | - 可打开或关闭”瞳孔反应”，用于设置两侧瞳孔对光反射是否存在。 |  |  |  |
| - ★6.1.4、 | - 软件可设置“瞳孔扩张时间“，可模拟正常瞳孔对光反射及不同级别瞳孔对光反射迟缓的情况，设置范围0~10秒，可精确到0.1秒。 |  |  |  |
| - 6.1.5、 | - 可设置颅内压数值及波形，范围从0~25mmHg，精确到小数点后一位。 |  |  |  |
| - 6.2、 | - 设置痉挛现象可以选择轻微到严重等不同程度。 |  |  |  |
| - 6.3、 | - 头颈部可进行逼真的气管插管练习，而且可模拟多种困难气道管理情况。 |  |  |  |
| - 6.4、 | - 按额托颚和下颔上推以打开气道，口咽和鼻咽通气，复苏器通气； |  |  |  |
| - 6.5、 | - 口管和鼻管插管，Sellick手法操作，喉罩插入，光纤插管； |  |  |  |
| - 6.6、 | - 模拟人可以发出声音，包括多种声音。并且操作者通过耳麦，实时进行现场对话，对话声音由模拟人发出。另可从预录的资料库中选择对话或自行录制新的对话和声音。可由老师直接透过模拟人发音，并通过耳麦听到学员的对话。 |  |  |  |
| - 6.7、 | - 可设置产妇困难气道，包含舌水肿、咽喉水肿；可设置多种气道音：喉鸣吸气相、喉鸣呼相、喉鸣双相。 |  |  |  |
| - ★6.8、 | - 可调节不同的呼吸形态，包括正常呼吸、库氏呼吸、潮式呼吸、比奥式呼吸、长呼吸、呼吸暂停等模式。 |  |  |  |
| - 6.9、 | - 可设置不同象限的肺部听诊音，包括有正常呼吸音喘鸣音、吸气性吱嘎音、湿啰音、罗音。 |  |  |  |
| - 6.10、 | - 包含心电图图库可选择不同的心电图，多种心音选择，可使练习心音听诊。 |  |  |  |
| - 6.11、 | - 心肺复苏按压，胸前重击，胸外按压可以直观的体现在监护仪的心电波形上；可行口对口、简易呼吸器具通气；有效通气后，可见到胸部起伏。软件有心肺复苏质量监控功能，包括平均按压频率、深度，通气量、通气频率、按压间断时间等。 |  |  |  |
| - 6.12、 | - 学员进行心肺复苏操作时，控制端模拟人操作软件，实时以动态按压波形、通气波形和文字的形式反馈学员操作情况；导师能够轻松的设置心肺复苏各项数据的正确范围，当学员进行操作时，导师可以通过控制端软件，来直观看到学员的每次操作是否达标。产品出厂时，自动设置为2015美国心脏学会的标准，之后5年一次标准调整时，可以自行设定。心肺复苏分为考核模式和练习模式，在练习模式下，会有按压、通气的提示音方便教学。 |  |  |  |
| - 6.13、 | - 内建庞大心律数据库，可设定各种预先编辑好的心律，或可选择有节律障碍心律选项。 |  |  |  |
| - 6.14、 | - 使用临床真实的心电监护仪进行监护，可以实时监测三导联或四导联心电图。 |  |  |  |
| - 6.15、 | - 使用真正的除颤仪，进行除颤、复律与同步监测心律功能。 |  |  |  |
| - 6.16、 | - 可设定多种逼真的心音。 |  |  |  |
| - 6.17、 | - 可调整各种心率，并与脉搏、心电图同步变化。使用除颤仪进进行同步监测心律时，呈现实时反应。 |  |  |  |
| - ★6.18、 | - 同时可以选择现有心电图伴有PAC、PJC、PVC（单源性）（多源性）、成对早搏、交接性一波心律、室性逸博心律、PSVT，伴随时间可调节，如1分钟伴有出现异常心律的次数。可增加心电图辨识的难度，可对与心内科专科性的训练。 |  |  |  |
| - 6.19、 | - 自动显示十二导联心电图报告。 |  |  |  |
| - 6.20、 | - 产妇模拟人可出现子痫症状，这个症状可以是病例病情发展而自动控制的，也可以是教师通过软件点击来产生和控制。 |  |  |  |
| - 6.21、 | - 可进行血压测量练习，可设定血压； |  |  |  |
| - 6.22、 | - 双侧手臂均可作静脉注射练习，可见回血反应。 |  |  |  |
| - 6.23、 | - 配有皮下及肌肉注射模块可供注射。 |  |  |  |
| - ★6.24、 | - 可设置颈动脉、桡动脉、血氧饱和度的血压收缩期阈值，精确到个位数。 |  |  |  |
| - 7综合助产分娩： |  |  |  |  |
| - 7.1 | - 模拟分娩可设置各种胎位，例如头位、臀位等；可模拟脐带绕颈、肩难产、前置胎盘的情况。可练习正常助产、产钳助产、胎头吸引练习。 |  |  |  |
| - ★7.2 | - 包含逼真的含羊膜囊触诊模块，可练习四步触诊操作，有胎头浮动感。可使用真实的超声仪器进行超声检查。 |  |  |  |
| - 7.3 | - 动态的宫口变化模组，随着胎儿下降位置，宫口自动变化成相应口径，无需更换模组。 |  |  |  |
| - 7.4 | - 模拟人内置有模拟血液, 模拟羊水, 也通过电脑软件程序控制或者根据病例病情需要,逼真模拟羊水流出或分娩过程出血等症状，或模拟产后大出血情景。包含产后大出血练习模块，可按百分比设置不同的子宫收缩情况，模拟子宫收缩乏力等情景，可练习按摩子宫，如操作正确，可使出血减少或暂停，子宫收缩强度加强，模拟子宫变硬。 |  |  |  |
| - 7.5 | - 包含有会阴切开缝合模块，可进行正中切口、左切口、有切口等3种情况。 |  |  |  |
| - 7.6、 | - 产妇分娩界面，显示产程图，可清晰的看到胎儿下降位置和模拟产程的时间，产程时间可快进，快进过程中遇有产妇及胎儿病情变化时，系统会自动回复正常时间，利于学员进行操作练习。 |  |  |  |
| - 7.7、 | - 腰椎穿刺部位具有外皮层、皮下组织、结缔组织与可触摸到的腰椎；内含感应器，可检测反应穿刺过深度的情况。 |  |  |  |
| - ★7.8、 | - 包含剖腹产肚皮，可练习剖腹产切开缝合，逼真的多层模拟组织，可内置模拟血，切开时可见模拟渗出，附赠替换模块，可多次练习。 |  |  |  |
| - ★7.9、 | - 胎心监护仪波形设置，包括：收缩频率、收缩持续时间、收缩强度、静息张力、联律、FHR基线、FHR音量、变异性、加速/减速强度、自发性变化、周期变化、变异等参数设置。 |  |  |  |
| - 8、软件操作系统： |  |  |  |  |
| - 8.1、 | - 适用于Windows系统，操作界面友好。 |  |  |  |
| - 8.2、 | - 诊疗日志：患者平台强大的事件记录功能，每一步操作软件系统都可将监视器中的生命体征指标记录一次，用药记录及事件操作记录等以供治疗回顾使用 |  |  |  |
| - ★8.3、 | - 产妇模拟人内附超过36个预先设定的情境病例，包含正常变异、肩难产、脐带脱垂、剖腹产、大出血、羊水栓塞、早产、正常分娩、臀位分娩、惊厥等案例，永久授权使用。病例可再编辑和创建新病例。 |  |  |  |
| - 8.4、 | - 通过运行屏幕细节记录，可快速浏览模拟人实施状态，可在运行期间点击按钮，控制模拟人的生理参数，是模拟人的生理状态跟随医护人员的救治做出反馈。 |  |  |  |
| - 8.5、 | - 仿真案例运行时可与绑定的“患者”、情景、教学内容及已选设置自动运行，可由导师控制模块，允许在任何时间对模拟人生命体征进行控制 |  |  |  |
| - ★8.6、 | - 设置病情按色块区分，“健康”状态为绿色、“需要护理”状态为黄色、“危重”状态为红色“其他”状态为蓝色等，方便快速查找，也可以使用字母排序搜索。编辑病例是直接链接使用。 |  |  |  |
| - 8.7、 | - 包含线性病例和分支病例编辑模块，适合各种难易程度的病例编辑。 |  |  |  |
| - 8.8、 | - 包含日志记录功能，记录时间、模拟人体征、操作质量评估记录等，可供反馈评估使用。 |  |  |  |
| - 8.9、 | - 病例运行期间，可直接点击节点（或称框架），改变病例发展方向或重回到上一阶段，从而打破病例编辑的局限性以及消除病例编辑时繁复的逻辑思维要求。同时增加病例运行时的可操控性和增加病例的多变性。 |  |  |  |
| - ★8.10、 | - 现场演示3D模拟型软件功能：是软件界面的虚拟病人，可显示完整皮肤的虚拟病人或透视虚拟病人的骨骼、心血管和内脏等状态。该3D模型可旋转、放大，可直接点击局部，在列项中显示和修改模拟人生命体征参 数。显示呼吸道、呼吸系统、循环系统数据。 |  |  |  |
| - 8.11、 | - 使用触控平板，操控方便快捷。 |  |  |  |
| 3、智能儿童模拟人 |  |  |  |  |
| - 1、总体要求： |  |  |  |  |
| - ★1.1. | - 包含全身型儿童急救模拟人一台、控制平板一台，无线模拟监护仪。可由控制平板无线控制。模拟人包含内部环保型气泵，无需外接气泵。 |  |  |  |
| - ★1.2. | - 模拟人包含内部环保型气泵，当急救成功时，可见模拟人胸廓起伏，无需外接气泵。 |  |  |  |
| - 1.3. | - 急救模拟人由控制平板控制，模拟各种体征变化。 |  |  |  |
| - 1.4. | - 模拟人可记录和反馈学员急救操作。 |  |  |  |
| - 1.5. | - 可使用临床真实的设备进行操作，包括：心电监护仪、血压计、除颤仪、AED，可使用简易呼吸器和听诊器。 |  |  |  |
| - 2、基本特点：5岁儿童模拟人，解剖标志明显，胸部具有逼真的模拟肋骨结构。 |  |  |  |  |
| - 3、模拟人各系统功能： |  |  |  |  |
| - 3.1.气道： |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | - 具有儿童特征的气道（包括口咽、鼻咽和喉部），可见逼真的声门。 |  |  |  |
| - 3.1.2. | - 可进行直接喉镜检查和经口腔、鼻腔插管。可以进行鼻腔通气道置入术、喉罩置入术等急救置管操作。 |  |  |  |
| - ★3.1.3. | - 可设置多种气道音：喉鸣吸气相、喉鸣呼相、喉鸣双相。 |  |  |  |
| - 3.1.4. | - 可模拟异常插管时的表现，可引起胃的隆起。如果插管过深，可引起单侧胸廓起伏，与临床实际相符合。 |  |  |  |
| - 3.1.5. | - 可练习压额抬颌法(headtilt-chinlift)和下颚推挤法(jaw-thrust)两种手法打开气道。 |  |  |  |
| - 3.2.呼吸系统： |  |  |  |  |
| - 3.2.1. | - 通气时，可见逼真的胸廓起伏。 |  |  |  |
| - 3.2.2. | - 可模拟正常和异常呼吸音，与呼吸频率相符。可独立选择不同的肺部听诊音，也可以选择同步模式，统一肺部听诊音。包括有喉鸣、湿罗音、哮鸣音等。 |  |  |  |
| - 3.2.3. | - 可进行机械通气，在使用简易呼吸球囊通气时，可见通气监测波形和通气量及肺扩张程度。 |  |  |  |
| - ★3.2.4 | - 模拟人胸部起伏状态会配合不同的呼吸模式，包括：库氏呼吸、潮式呼吸、比奥式呼吸、间歇性深吸气，窒息等模式。 |  |  |  |
| - ★3.2.5. | - 可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，调节范围从10%~90%。模拟正常既异常呼吸状态。 |  |  |  |
| - ★3.2.6. | - 可设置颅内压数值及波形，范围从0~25mmHg，精确到小数点后一位。 |  |  |  |
| - 3.3.循环系统： |  |  |  |  |
| - 3.3.1. | - 自动的脉搏搏动与血压、心率等同步，全身可触及颈动脉、桡动脉等多处动脉波动。 |  |  |  |
| - 3.3.2. | - 内置心电图图库，可选择，并可使用真实的监护仪监测心电图。可实现心音听诊；可模拟正常或异常心音。带多种心音选择，与脉搏同步，强度和速度可调。心音包括心音遥远、收缩期杂音、第三心音、第四心音等。 |  |  |  |
| - 3.3.3. | - 可以听诊Korotkoff音，使用真实的血压袖带和听诊器进行无创血压测量。 |  |  |  |
| - 3.3.4. | - 手臂含静脉输液系统，有回血(flashback)反应来确认静脉注射位置正确。 |  |  |  |
| - 3.3.5. | - 胫骨骨内注射操作，可抽出液体及注射药物。 |  |  |  |
| - 3.3.6. | - 可发生紫绀，可根据病情需要调节不同程度的紫绀变化。 |  |  |  |
| - 3.3.7. | - 内设心电图图库，可设置各种心电图变化。或可选择有节律障碍心律选项。 |  |  |  |
| - 3.3.8. | - 使用临床真实的心电监护仪进行监护，可以实时监测三导联或四导联心电图。 |  |  |  |
| - 3.3.9. | - 使用真正的除颤仪，进行除颤、复律与同步监测心律功能。 |  |  |  |
| - 3.3.10. | - 可设定多种逼真的心音。 |  |  |  |
| - 3.3.11. | - 可调整各种心率，并与脉搏、心电图同步变化。使用除颤仪进行同步监测心律时，呈现实时反应。 |  |  |  |
| - ★3.3.12. | - 同时可以选择现有窦性心电图伴有窦性停搏、房性早搏、早发性心室收缩（单源性）（多源性）、成对早搏、交界性逸博心律、室性逸博心律、阵发性室上性心动过速、室性心动过速等，伴随时间可调节，如1分钟伴有出现异常心律的次数。可增加心电图辨识的难度，可对与心内科专科性的训练。 |  |  |  |
| - ★3.3.13、 | - 可模拟紫绀发生，低血氧肤色和相应生命体征改变。情境运行时非常直观;模拟人更加逼真，提高学生学习的积极性，可以互动教学。教授药代动力学的内容时非常直观，满足临床教学的需要。 |  |  |  |
| - ★3.3.14、 | - 软件自带紫缺氧绀控制模块，会根据给氧及给药的效果调整生命体征及肤色的变化。包括缺氧模型状态：改善（充分给氧/通气）、恶化(通气暂停/给氧降低)。自动的紫绀程度：健康、局部青紫、全部青紫。可选择提示通气音，并且同步显示通气速率，通气吸气尖峰压力等。 |  |  |  |
| - ★3.3.15、 | - 控制平板包含表式测血压计软件界面，与用真实血压计测量血压同步，导师可通过软件来同步观察学员血压测量的过程。并且可调节测量血压的听诊间隙。来模拟异常的血压测量情境。 |  |  |  |
| - 3.4.心肺复苏监控系统： |  |  |  |  |
| - 3.4.1. | - 心肺复苏时，模拟人可感知心肺复苏操作，自动记录和测量；脉搏强度可随模拟人血压和心电图同步改变。 |  |  |  |
| - 3.4.2. | - 心肺复苏按压，胸前重击，胸外按压可以直观的体现在监护仪的心电波形上；可行口对口、简易呼吸器具通气；有效通气后，可见到胸部起伏。软件有心肺复苏质量监控功能，包括平均按压频率、深度，通气量、通气频率、按压间断时间等。 |  |  |  |
| - 3.4.3. | - 学员进行心肺复苏操作时，控制端模拟人操作软件，实时以动态按压波形、通气波形和文字的形式反馈学员操作情况；导师能够轻松的设置心肺复苏各项数据的正确范围，当学员进行操作时，导师可以通过控制端软件，来直观看到学员的每次操作是否达标。产品出厂时，自动设置为2015美国心脏学会的标准，之后5年一次标准调整时，可以自行设定。心肺复苏分为考核模式和练习模式，在练习模式下，会有按压、通气的提示音方便教学。 |  |  |  |
| - 3.5. | - 心脏复律和除颤功能 |  |  |  |
| - 3.5.1. | - 可使用模拟除颤仪进行操作训练，使用方法与常规模拟除颤仪相同。 |  |  |  |
| - 3.5.2. | - 皮肤内置感应器，可感应真实的除颤电极片与真实的仪器使用。 |  |  |  |
| - 3.5.3. | - 可使用临床真实的除颤仪，模拟人的心电图可同步显示在除颤仪的显示器上。 |  |  |  |
| - 3.5.4. | - 可感应除颤仪的除颤功率及电复律功率，并可设置除颤成功功率阈值，和电复律成功功率阈值。 |  |  |  |
| - 3.6. | - 四肢、关节活动：前臂、肩部与髋关节可以拟真转动，双腿、双膝可以弯曲，可以平躺、半坐卧或坐起。 |  |  |  |
| - 4.模拟监护仪： |  |  |  |  |
| - 4.1. | - 模拟生命体征监护仪：可以同时显示12种生理参数，它会随着模型人内部潜在的生理特征的变化，进行实时更新显示。可以自行设置显示颜色,位置和警报范围和音量如同临床真实的监护仪设备。 |  |  |  |
| - 4.2 | - 可同时显示12种生命体征参数包括常规，如心率、动脉血压、呼吸次数、血氧饱和度、呼吸末二氧化碳、体温、无创血压和时间；动脉血压、呼吸曲线、呼吸末二氧化碳等。 |  |  |  |
| - 5.软件操作系统： |  |  |  |  |
| - 5.1.操作界面友好。 |  |  |  |  |
| - 5.2. | - 操作记录：可同时记录模拟人病情变化和学员的操作项目，用药记录等事件以供治疗回顾使用。可实时增加导师评语，可将操作记录导出，供讨论、评分使用。 |  |  |  |
| - ★5.3. | - 设置病情按色块区分，“健康”状态为绿色、“注意”状态为黄色、“危重”状态为红色“其他”状态为蓝色等，方便快速查找，也可以使用字母排序搜索。编辑病例是直接链接使用。 |  |  |  |
| - 5.4. | - 软件可编辑各种情境案例，同时生命体征跟随病情变化做出不同的变化。情境操作导师可记录在日志中，可快速从软件自带内容记录，也可由导师自己编写记录。软件操作方便，适合各种难易程度的病例编辑。 |  |  |  |
| 4、智能婴儿模拟人 |  |  |  |  |
| - 1、系统基本特点： |  |  |  |  |
| - 1.1. | - 包含1个高仿真无线新生儿模拟人、20’新生儿生命监护功能的模拟监护仪、控制平板电脑。 |  |  |  |
| - 1.2、 | - 新生儿模拟人是一个拟真足月的，具备逼真的新生儿的解剖生理特点和效果逼真的临床反馈，支持新生儿标准复苏练习。它有着真实新生婴儿的大小、模样、重量、感觉及触觉；提供了无线移动的功能和快速使用新生儿模拟临床病例；可模拟新生儿哭声，带有自主呼吸，脐动脉搏动及可听诊心肺音等； |  |  |  |
| - ★1.3、 | - 无线控制，在运输时侯能充分响应，控制距离达到300英尺。内置充电电池提供长达4小时的无线操作。内置气泵，支持模拟人持续的自主呼吸。光滑水嫩的全身包裹肌肤，拟真衔接关节包括：颈部、肩、肘、髋、膝。 |  |  |  |
| - 2、功能特点: |  |  |  |  |
| - 2.1、神经系统方面： |  |  |  |  |
| - 2.1.1、头部可触摸前部囟门。 |  |  |  |  |
| - ★2.1.2. | - 可选择模拟人不同的肌力情况，分为7种情况可选择，包括跛行、减少、活跃、仅右臂、仅左臂、紧张不安、癫痫，可进行GCS评分训练。 |  |  |  |
| - ★2.1.3. | - 可设置颅内压，设置范围从0~25毫米汞柱，精确到0.1。 |  |  |  |
| - 2.2、呼吸系统方面： |  |  |  |  |
| - 2.2.1、 | - 有自主呼吸，并提供多种呼吸音和呼吸形态。无需外接气泵。 |  |  |  |
| - 2.2.2、 | - 可鼻腔或口腔插管 |  |  |  |
| - 2.2.3、 | - 可模拟插管过深后通气的体征，如插管至右侧气管，通气后导致单侧胸廓起伏。 |  |  |  |
| - 2.2.4、 | - 可模拟呼吸道阻塞。 |  |  |  |
| - 2.2.5、 | - 肺部分区成右肺、左肺，也可同步成双肺模式。 |  |  |  |
| - 2.2.6、 | - 可通过压额、抬下巴打开呼吸道。 |  |  |  |
| - 2.2.7、 | - 可执行下颚推挤法打开气道。 |  |  |  |
| - ★2.2.8、 | - 颈部具有过度仰头角度识别传感器，打开气道时过度仰头会有在日志中记录错误的操作。 |  |  |  |
| - 2.2.9、 | - 可练习吸痰操作。 |  |  |  |
| - 2.2.10、 | - 可使用机械通气，包括呼吸机和简易呼吸球囊。 |  |  |  |
| - ★2.2.11、 | - 可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，范围从10%~90%模拟正常既异常呼吸状态。 |  |  |  |
| - 2.2.12、 | - 可设置多种呼吸形态，包括周期性呼吸、呼吸暂停等。 |  |  |  |
| - 2.2.13、 | - 可单独选择左侧或右侧呼吸音。 |  |  |  |
| - 2.2.14、 | - 软件可监测并记录通气质量，包括通气次数，通气量。 |  |  |  |
| - 2.2.15、 | - 可模拟紫绀发生，低血氧肤色和相应生命体征改变。尤其在教授药代动力学的内容时非常直观;模拟人更加逼真，提高学生学习的积极性，可以互动教学。教授药代动力学的内容时非常直观，满足临床教学的需要。 |  |  |  |
| - 2.3、循环系统方面： |  |  |  |  |
| - 2.3.1、 | - 可触摸到脉搏的搏动，强度对血压的强度和胸外按压的效果会自动产生相应的变化； |  |  |  |
| - 2.3.2、 | - 可触及囟门搏动、肱动脉、脐动脉、等。 |  |  |  |
| - 2.3.3、 | - 可进行手臂及下肢静脉注射及胫骨骨内注射操作，并包含更换模块。 |  |  |  |
| - 2.3.4、 | - 可选择心肺复苏训练模式，会有按压和通气提示音，方便教学。可监测心外按压操作质量，包括按压速率，深度，胸廓回弹情况。 |  |  |  |
| - 2.3.5、 | - 可选择设置导管前和导管后血氧饱和度。 |  |  |  |
| - 2.4、脐带护理： |  |  |  |  |
| - 2.4.1、 | - 脐带有两条动脉和一条静脉，可练习剪脐带和脐带包扎，包含有备用脐带作为耗材。 |  |  |  |
| - 2.4.2、 | - 脐静脉和动脉支持插管以及输液。 |  |  |  |
| - 2.5.、可听诊肠鸣音。 |  |  |  |  |
| - 2.5.1 | - 泌尿生殖系统方面：练习专科护理操作，男女生殖器可以互换。可练习女性和男性导尿操作。 |  |  |  |
| - 2.6、 | - 药物动力学方面：可模拟各种药物的反应，可通过导师机控制。可模拟不同药物的多种给药途径；同样对剂量过量或过低也会做出相应反应。 |  |  |  |
| - 2.7、 | - 病情控制：包含快捷的病情变化控制界面，可模拟病情变化，可通过游标移动方式快速调整。 |  |  |  |
| - 3、软件操作系统： |  |  |  |  |
| - 3.1、 | - 适用于Windows系统，操作界面友好。 |  |  |  |
| - 3.2、 | - 操作记录：可对学员的操作进行感应和记录，同时记录的包括模拟人的体征变化。操作记录可用于评估反馈讨论时使用。 |  |  |  |
| - ★3.3、 | - 自带临床急危重症病例以及病例编辑和运行病例≧8个，包含自带病例内容：正常新生儿、新生儿轻度窒息、新生儿严重窒息、新生儿呼吸微弱、新生儿气胸、新生儿胎粪吸入、新生儿轻度呼吸窘迫综合症、新生儿呼吸急促。 |  |  |  |
| - 3.4、 | - 通过运行屏幕细节记录，可快速浏览模拟人实施状态，可在运行期间点击按钮，控制模拟人的生理参数，是模拟人的生理状态跟随医护人员的救治做出反馈。 |  |  |  |
| - 3.5、 | - 仿真案例运行时可与绑定的“患者”、情景、教学内容及已选设置自动运行，可由导师控制模块，允许在任何时间对模拟人生命体征进行控制。 |  |  |  |
| - ★3.6、 | - 设置病情按色块区分，绿色“健康”、黄色为“需要护理”、红色“危重”蓝色为“其他”等，方便编辑病例是直接链接使用。可搜索，支持双击直接运行该病情组内容。 |  |  |  |
| - 3.7、 | - 包含线性病例和分支病例编辑模块，适合各种难易程度的病例编辑。 |  |  |  |
| - 3.8、. | - 界面扩充显示模拟人病情状态、日志、项目操作内容、案例运行框架及目前运行阶段。 |  |  |  |
| - 3.9、 | - 病例运行期间，可直接点击节点（或称框架），改变病例发展方向或重回到上一阶段，从而打破病例编辑的局限性以及消除病例编辑时繁复的逻辑思维要求。同时增加病例运行时的可操控性和增加病例的多变性。 |  |  |  |
| - ★3.10、 | - 现场演示3D模拟型软件功能：是软件界面的虚拟病人，可显示完整皮肤的虚拟病人或透视虚拟病人的骨骼、心血管和内脏等状态。该3D模型可旋转、放大，可直接点击局部，在列项中显示和修改模拟人生命体征参数。显示呼吸道、呼吸系统、循环系统数据。 |  |  |  |
| - 3.11、 | - 操控使用平面触控笔记本电脑，使用方便快捷。 |  |  |  |
| - 4、20寸触控式无线遥控监护仪 |  |  |  |  |
| - 4.1、 | - 可显示或自行增加不同的参数，包括：心电图、血氧饱和度、中央静脉压、心输出量、呼吸频率、呼气末CO2、与SpO2相关的心率； |  |  |  |
| - 4.2、 | - 监护仪也可以控制设定报警的临界点，可以在监护仪中的每一个参数设定上限和下限的警报； |  |  |  |
| - 4.3、 | - 导师机可控制增加模拟监护仪参数种类，并可实时改变参数值。 |  |  |  |
| 5、成人气道管理模型 |  |  |  |  |
| 1. | 气道管理培训模型适用于所有插管技术的教学工作，贴近真实的气道解剖，满足气道管理培训需求。头部左侧解剖面，以便监督学员的操作，咽部和气管壁透明，以便学生了解插管到达喉部的情况。 |  |  |  |
| ★2. | 精确模拟口、鼻、牙齿、舌头、咽、会厌、声带、气管、食道和肺。头部、颈椎和颌部的移动符合临床真实情况。模拟插管过程中的相关解剖变化。使真实情况，模拟插管过程中的相关解剖变化。使用双手托颌法可以达到更具有现实感的培训效果。 |  |  |  |
| 3. | 模拟人颈部活动自如，可使用两种手法打开气道，压额抬颌法和下颌推挤法。适用于培训所有的插管技术：气管内插管、经鼻气管插管、喉罩、鼻咽和口咽气道。头部可以抬起和后仰，从而更易于找到气道。 |  |  |  |
| ★4. | 牙齿警告：如果喉镜对前齿的压力过大，将会触发声音信号。 |  |  |  |
| 5. | 胃部警告：如果气管插管错误的置于食管中，则将发出此警告。 |  |  |  |
| - 6. | - 模型配套便携包。 |  |  |  |
| 6、综合急救训练模拟人 |  |  |  |  |
| 1. | 整身的模拟人，由触控屏平板电脑全无线控制，涵盖急救、护理及全科临床技能操作训练内容。各处可活动关节，包括活动的头部、下巴、手肘、腕部、髋部、膝部、脚踝，可放置各种卧位。 |  |  |  |
| 急救心肺复苏功能： |  |  |  |  |
| 2.1. | 可使用两种方式打开气道，压额抬颏法和下颚推挤法。 |  |  |  |
| 2.2. | 通气后，实现胸廓起伏 |  |  |  |
| ★2.3. | 可打开胸腔，可直视胸腔内部解剖结构及模拟脏器，可演示和训练哈姆立克急救法 |  |  |  |
| 2.4. | 可实施胸外按压和真实通气 |  |  |  |
| 2.5. | 内部按压弹簧，在按压时有逼真的胸廓回弹 |  |  |  |
| 2.6. | 手动产生脉搏，可触及双侧颈动脉、股动脉搏动 |  |  |  |
| ★2.7. | 需无线控制，平板电脑直观的触摸屏界面，转运途中或模拟实训中心等环境中轻松实现逼真的沉浸式模拟教学，无需中断操作。 |  |  |  |
| 2.8. | 导师可用平板电脑迅速做出改变或是随着时间的推移给予临床情境。 |  |  |  |
| 2.9. | 日志可记录学员操作的动作、及团队配合等情况汇报。导师也可对情境进行批注。 |  |  |  |
| 2.10. | 可实时观察心肺复苏按压及通气情况，包括图形及数值，轻松感应学员的处理措施信息。 |  |  |  |
| 2.11. | 可导出、储存、打印心肺复苏评估报告。 |  |  |  |
| 2.12. | 可通过软件修改按压频率、按压深度、通气按压比、通气量和频率参数，确保未来心肺复苏操作标准改变后，训练和考核的需要。 |  |  |  |
| 3. | 具有消化科、妇产科、呼吸科、泌尿科等技能训练项目： |  |  |  |
| 3.1. | 可进行各部位包扎训练 |  |  |  |
| 3.2. | 逼真的耳道，可进行耳道灌洗 |  |  |  |
| 3.3. | 可练习鼻胃管放置操作 |  |  |  |
| 3.4. | 可进行鼻饲及洗胃操作 |  |  |  |
| 3.5. | 可进行口鼻腔插管及插管 |  |  |  |
| ★3.6. | 胃造口、横结肠、回肠造口、膀胱造口，外部可见逼真的造口组织，可进行造口灌洗操作。内部各处储液袋均有密闭接口，可拆卸清洗，拆卸和安装都很便捷 |  |  |  |
| 3.7. | 灌肠操作训练 |  |  |  |
| 3.8. | 可更换的生殖器，可进行男性、女性导尿训练 |  |  |  |
| 3.9. | 可更换的乳房模块，可进行乳房触诊训练。 |  |  |  |
| ★3.10. | 逼真的阴道可使用真实的窥阴器操作，可进行阴道冲洗和阴道抹片样本采集训练 |  |  |  |
| 3.11. | 包含有三角肌、股四头肌、臀肌肌肉注射模块 |  |  |  |
| 3.12. | 可进行静脉输液训练，可见逼真的回血，可模拟静脉充盈及静脉塌陷等情况。 |  |  |  |
| - 3.13. | - 模拟人腰部可弯曲，可分离，便于收纳储藏。 |  |  |  |
| 7、心肺复苏训练系统 |  |  |  |  |
| 1. | 成人半身心肺复苏训练模型人，解剖标志明显清晰。 |  |  |  |
| ★2. | 模拟人胸部的按压硬度可调节，来模拟病人不同身体情况的胸外按压情景，可模拟胸廓硬度调节≥3种。 |  |  |  |
| 3. | 模拟人颈部活动自如，可使用两种手法打开气道，压额抬颌法和下颌推挤法。只有正确的手法才能打开气道。 |  |  |  |
| ★4. | 卫生系统气袋，有效防止交叉感染，模拟人肺内不会进入有可能污染的气体，无需清洁。面皮可更换，每套产品包含面皮≧2个，卫生系统气袋1包。 |  |  |  |
| ★5. | 配备监控表盘用于显示心肺复苏操作质量，无需电源或电池。包括实时反馈通气量，胃部通气膨胀，胸部按压深度以及手部位置是否正确。 |  |  |  |
| 6. | 可执行胸外按压及通气操作，按压时胸廓回弹逼真，通气时可见逼真的胸廓起伏。 |  |  |  |
|  | - 可通过手动模拟动脉搏动。 |  |  |  |
|  | - 软件分考核模式和练习模式。 |  |  |  |
| ★9. | 模拟人包含两种使用方式：无需电源和插电或电池使用方式。无需电源方式：通过机械监控表盘反馈心肺复苏操作质量。插电或电池方式：可详细获得更多心肺复苏参数、调节及监控的内容。 |  |  |  |
| ★10. | 模拟人可自己发射内部局域网，以浏览器为基础的接入和控制模拟人：可无线连接到笔记本电脑浏览器心肺复苏质量监控浏览器上，对多位学员操作进行同步实时反馈和质量监控，包括可监测：通气量、按压深度、胃部充气和手位是否准确。可记录操作发生时间：呼救，摇动病人，检查呼吸，开放气道，静脉，除颤等。 |  |  |  |
| 11. | 心肺复苏控制界面： |  |  |  |
| 11.1. | 通过无线局域网（WLAN）连接，无线控制模拟人生命体征。 |  |  |  |
| 11.2. | 可设置不同的心肺复苏场景，包括心肺复苏场景总时间调节、标准的调节、心肺复苏单双人操作、操作人员名称、操作项目等。 |  |  |  |
| 11.3. | 记录和显示心肺复苏所有相关参数（包括通气量、通气频率、胃充气、按压深度、按压频率、错误的手位置。此外，软件可以计算以下参数：每分钟通气量、按压/放松比、按压/通气比。） |  |  |  |
| 11.4. | 导师可以在一台计算机上查看和记录一组或多组学员的表现 |  |  |  |
| 11.5. | 具有评分表格的信息浏览和打印功能，方便对学员的表现评分并记录您的决定。 |  |  |  |
| ★11.6 | 该控制界面，可在任何系统的电脑平板或手机的浏览器上使用。 |  |  |  |
| 12. | 可实现6个人体模型的并联显示。 |  |  |  |
| - 13. | - 模型配套手提包（地垫），方便搬运和立即开始心肺复苏。 |  |  |  |
| 8、气管插管智能训练系统 |  |  |  |  |
| 1. | 模型模拟成年男性头颈部，采用高仿真材料制造，触感真实； |  |  |  |
| ★2. | 具有精确的解剖结构，包括：舌、声门、咽、喉、气管、支气管胃管，其中支气管分级可达4级支气管； |  |  |  |
| 3. | 采用球囊面罩通气，面罩与皮肤贴合度高； |  |  |  |
| 4. | 肺部和胃部采用气囊，通气可得到直观反馈； |  |  |  |
| 5. | 增加与主气道更相似的鼻腔气道，具备准确的解剖学标志，如：鼻甲； |  |  |  |
| 6. | 具有真实尺寸和纹理的舌，舌可以充气模拟不同情况； |  |  |  |
| 7. | 可执行操作： |  |  |  |
| 7.1 | 双鼻气管插管； |  |  |  |
| 7.2 | 氧气袋及面罩通气技术； |  |  |  |
| 7.3 | 全系列超声设备； |  |  |  |
| 7.4 | 直接喉镜检查； |  |  |  |
| 7.5 | 气管插管； |  |  |  |
| 7.6 | 纤维镜检查； |  |  |  |
| 7.7 | 复合管插入； |  |  |  |
| 7.8 | 诊断性支气管镜检查； |  |  |  |
| 7.9 | 用左、右支气管和支气管阻断肺隔离技术； |  |  |  |
| 7.10 | 吸痰技术； |  |  |  |
| 8. | 操作器械可以使用的规格包括： |  |  |  |
| 8.1 | 鼻导管7.0-7.5mm ID； |  |  |  |
| 8.2 | 8.0-9.0mm ID口腔型气管内导管； |  |  |  |
| 8.3 | LMA喉罩尺寸3-5； |  |  |  |
| 8.4 | 支气管内导管35F-37F； |  |  |  |
| 8.5 | 相应尺寸的其他装配 |  |  |  |
| 9、高级新生儿模型 |  |  |  |  |
| - 1. | - 婴儿全身模拟人，可进行各种临床技能训练操作 |  |  |  |
| - 2.气道功能： |  |  |  |  |
| - 2.1. | - 可使用两种方式打开气道，压额抬颏法和下颚推挤法。 |  |  |  |
| - 2.2. | - 可进行气管插管，内含逼真的气道，通气后，实现胸廓起伏 |  |  |  |
| - 3.心肺复苏： |  |  |  |  |
| - 3.1. | - 可实施胸外按压和真实通气 |  |  |  |
| - 3.2. | - 可练习心肺复苏，在按压时有逼真的胸廓回弹 |  |  |  |
| - 3.3. | - 手动产生脉搏，可触及动脉搏动 |  |  |  |
| - 4. | - 注射功能： |  |  |  |
| - ★4.1. | - 可进行胫骨骨内注射操作，包含有可替换模块 |  |  |  |
| - 4.2. | - 手臂的可进行静脉注射、肌肉注射、皮下注射、以及皮内注射的练习，模拟静脉注射时可模拟静脉充盈及塌陷情况，可见逼真的回血反应 |  |  |  |
| - ★5. | - 可进行口鼻腔插管，可放置鼻胃管进行鼻饲操作，可训练洗胃练习。 |  |  |  |
| - ★6. | - 预置瘘口，可模拟回肠造瘘口、结肠造瘘口、耻骨上膀胱造瘘口的护理技术操作。 |  |  |  |
| - ★7. | - 可进行灌肠及肠道栓剂使用的操作练习。 |  |  |  |
| - ★8. | - 可打开胸腔，可直视胸腔内部解剖结构及模拟脏器 |  |  |  |
| - 9. | - 可互换的男女导尿模块。 |  |  |  |
| - 10. | - 可做脐部护理：练习脐导管操作项目，可模拟脐动脉搏动 |  |  |  |
| - 11. | - 包含可拆卸和移除的内部储水槽，及快速密封接口，方便鼻胃管及肠道灌洗液等可以快速清除。 |  |  |  |
| 10、全功能五岁儿童高级模拟人 |  |  |  |  |
| - ★1. | - 可更换式的一次性气道，用于练习口对口人工呼吸，避免训练中的交叉感染 |  |  |  |
| - 2. | - 可使用两种方式打开气道，压额抬颏法和下颚推挤法。 |  |  |  |
| - 3. | - 通气后，实现胸廓起伏 |  |  |  |
| - ★4. | - 可打开胸腔，可直视胸腔内部解剖结构及模拟脏器，可演示和训练哈姆立克急救法 |  |  |  |
| - 5. | - 可实施胸外按压和真实通气 |  |  |  |
| - 6. | - 内部按压弹簧，在按压时有逼真的胸廓回弹 |  |  |  |
| - 7. | - 手动产生脉搏，可触及双侧颈动脉搏动 |  |  |  |
| - ★8. | - 眼部可开闭，眼眶设计逼真，可用于眼科相关操作的练习。一侧眼部正常，另一侧为瞳孔散大 |  |  |  |
| - 9. | - 可弯腰 |  |  |  |
| - 10. | - 肘部、腕部、膝部及踝部均为可动关节 |  |  |  |
| - 11. | - 逼真的手部、手指及脚趾 |  |  |  |
| - ★12. | - 可从腰部分离，便于收纳 |  |  |  |
| - 13. | - 支持常规心肺复苏，同时支持背心式心肺复苏设备 |  |  |  |
| - 14. | - 包含恤衫及短裤 |  |  |  |
| - 15. | - 客制化的尼龙运送袋 |  |  |  |
| 11、早产儿模型 |  |  |  |  |
| - ★1. | - 包含1个24周的早产儿模拟人,外部采用类肤质硅胶，具有逼真的外观、无线控制平板一台，可进行各种临床技能训练操作 |  |  |  |
| - 2.呼吸系统： |  |  |  |  |
| - ★2.1. | - 具备肺顺应性 |  |  |  |
| - ★2.2. | - 随着建议的气流、尖峰吸气压与吐气末正压的数值产生可见的胸部起伏 |  |  |  |
| - ★2.3. | - 支持标准正压通气设备，包括BVM、CPAP呼吸机 |  |  |  |
| - 2.4. | - 支持气管插管 |  |  |  |
| - 2.5. | - 可编辑因呼吸困难引起紫绀，且可根据不同程度的缺氧呈现不同程度的紫绀 |  |  |  |
| - 3. | - 心肺复苏： |  |  |  |
| - 3.1. | - 可实施胸外按压和真实通气，通气时有真实的胸廓起伏 |  |  |  |
| - 3.2. | - 在按压时有逼真的胸廓回弹 |  |  |  |
| - 3.3. | - 实时监控心肺复苏质量 |  |  |  |
| - ★3.4 | - 无线平板心肺复苏质量监控数据，包含：按压深度、频率、胸廓回弹率、通气量、心肺复苏操作间断时间等。有定量和定性的分析，有助与更规范和标准的心肺复苏操作，也使得这项技术的考核更加的客观化。系统评估报告可打印和保存 |  |  |  |
| - 3.5 | - 图表反馈：包含圆形图及柱状图； |  |  |  |
| - 3.6 | - 数值反馈；使得心肺复苏操作质量监控更为直观、具体。 |  |  |  |
| - 3.7 | - 产品出厂时，自动设置为2015美国心脏学会（AHA）的标准，包含质量监控设置平台，可满足每5年的国际标准更改，同时也满足自定义考核标准进行更改需求。自带有考核和训练模式，训练模式下通过视、听双重反馈提示学员纠正操作，以达到设置的标准。 |  |  |  |
| - ★3.8 | - 内置心肺复苏无线反馈评估系统，以实时平均数值的饼状图、柱状图和数值显示于控制平板界面：平均按压频率、平均按压胸廓回弹情况，平均通气量，平均通气时间等心肺复苏质量评估信息。自动分析显示，心肺复苏操作间断时间，通气/按压循环次数。 |  |  |  |
| - 4.穿刺功能： |  |  |  |  |
| - 4.1. | - 周边置入中心静脉导管 |  |  |  |
| - 4.2. | - 可进行头部、手部静脉注射训练 |  |  |  |
| - 4.3. | - 可进行UVC和UAC的操作 |  |  |  |
| - 5. | - 临床常规护理功能： |  |  |  |
| - ★5.1 | - 可进行口鼻腔插管，可放置鼻胃管进行鼻饲操作，可训练洗胃练习。 |  |  |  |
| - 5.2 | - 可触及脉搏搏动有肱动脉，股动脉，脐动脉等 |  |  |  |
| 12、高级助产模型 |  |  |  |  |
| 1. | 模型采用手动分娩方式，可以自主控制胎儿机转角度与速度。 |  |  |  |
| ★2. | 模型尺寸符合真实成年女性下腹部大小，具有准确的解剖学标记，包括：骨盆、腰椎。其中骨盆结构包含髋骨、骶骨、尾骨、耻骨联合都清晰可见，腰椎结构包含L1-L5清晰可见。 |  |  |  |
| ★3. | 模型覆盖皮肤分为三部分，包括：外阴皮肤、模型表层皮肤、腹部可切割皮肤。三个部位的皮肤均由韧性弹性优良的软质硅胶材料制作，触感真实，不易损坏。每一部分皮肤都可独立拆卸，单独使用或组合使用，并且易清洁、更换。 |  |  |  |
| ★4. | 皮肤完全拆除，可以直观的看到胎儿在骨盆内的机转，以及胎头径线与骨盆径线之间的关系。 |  |  |  |
| ★5. | 模型腹部皮肤可进行切割缝合训练，质地柔软，用于模拟剖宫产训练，可以多次使用，采用塑料铆钉安装，易于拆卸更换。此外，将此处皮肤取下，形成可视窗，便于学生观察机转情况。 |  |  |  |
| 6. | 模型皮肤采用暗扣连接，无外露纽扣，因此外观更逼真，完整性更强。并且易拆卸安装。 |  |  |  |
| 7. | 模型具有可替换的柔软硅胶材质的宫颈，可以完全拆卸进行清洗。 |  |  |  |
| 8. | 模型包含完全衔接的全关节灵活的胎儿，关节使用弹性材质连接，可以模拟各种胎位，包括：头位、臀位、横位。在分娩过程中，能够完全顺应产道发生变化，包括：下降、俯屈、仰伸、内旋转和外旋转，以及复位。并且胎儿口微张，具备囟门、矢状缝。 |  |  |  |
| 9. | 脐带和胎盘都使用螺旋扣与胎儿连接，脐带可以剪切，剪切后仍可重新连接。胎盘包含两块碎片，可以模拟胎盘残留，胎盘上具有魔术贴，粘贴在腹腔内，可以模拟胎盘滞留。 |  |  |  |
| ★10. | 充气式子宫垫用于训练四步触诊法，根据触诊需要，使用挤压式气囊向内充气，调整高度。此外，充气式子宫带有外部海绵罩，模拟皮下脂肪组织，在触诊时增加手感真实性，在剖宫产切割时，增加训练难度。 |  |  |  |
| ★11. | 模型具有用于训练人工破膜的插件，并配有模拟羊水浓缩液，在分娩时做破膜操作会有模拟羊水流出。并且可以模拟进行引产操作。 |  |  |  |
| 12. | 模型背面有防滑垫，两侧有用于固定的搭扣，使用配套的固定带，可以固定在产床或桌面上。 |  |  |  |
| 13.功能模块： |  |  |  |  |
| 13.1 | 覆盖皮肤：除外阴部和腹部剖宫产切割部位以外，均由覆盖皮肤包裹，用暗扣分别于坐骨处、耻骨联合两侧、腹股沟处以及模型顶部与主体相连，无外露连接扣，在保证完整性同时，既不会松脱，又实现拆卸方便。分娩过程中，安装覆盖皮肤，可以使模拟情景更加逼真。拆除覆盖皮肤，暴露宫颈、骨盆、外阴组织，可以更加直观的观察胎儿机转。 |  |  |  |
| 13.2 | 腹部皮肤:模拟剖宫产时，可以切割，缝合。此处皮肤由塑料铆钉固定，可以多次重复使用，并且可以更换。在分娩过程中，安装腹部皮肤，学员将无法看到内部情况，因此可以用于胎位以及机转考核。若将腹部皮肤取下，便形成可视窗，学员可以直观的看到内部变化，因此可以用于示教练习使用。 |  |  |  |
| 13.3 | 宫颈插件:模型宫颈插件使用柔软的硅胶材料制作，安装和拆卸都十分方便。安装宫颈插件，在分娩过程中可以练习宫口测量操作。拆除宫颈插件，可以更加快速直观的练习和观察胎儿娩出。 |  |  |  |
| 13.4 | 羊膜囊插件:模型配有模拟羊膜囊的薄膜，将薄膜安装在入盆处，将模拟羊水浓缩液稀释后倒入薄膜内，在分娩时便可以练习人工破膜操作，并且流出模拟羊水，使分娩情景更加逼真。 |  |  |  |
| 13.5 | 充气式子宫垫:充气式子宫垫是可移动辅助插件，当进行四步触诊检查时，将衬垫放入，根据需要使用挤压球向内充气，可以调节高度。子宫垫壁上附有魔术贴，配合胎盘上的魔术贴可以模拟胎盘滞留、胎盘破损残留。取出胎儿，单纯放入子宫垫，可以为宫腔操作提供训练场所。 |  |  |  |
| 13.6 | 胎盘:胎盘使用螺旋扣与胎儿连接。胎盘附有魔术贴，将胎盘的魔术贴与子宫垫上的魔术贴平行粘贴，在胎盘娩出时不易牵拉出来，可以模拟胎盘滞留。将胎盘的魔术贴选择适当角度，或者垂直粘贴，在胎盘娩出时，使用适当的牵引力便可以娩出。将胎盘碎片的魔术贴粘贴在子宫垫上，可以模拟胎盘破碎残留。根据胎盘放置位置，可以模拟前置胎盘（完全性、部分性、边缘性）。 |  |  |  |
| 13.7 | 脐带:脐带使用螺旋扣与胎儿和胎盘连接。脐带可以夹闭并剪切，剪切后将连接口重新安装在剩余的脐带上，可以继续使用，当剪切变短以后，可以用来模拟脐带过短。将胎儿放入腹腔内时，脐带可绕颈一周，模拟脐带绕颈。 |  |  |  |
| 13.8 | 胎儿:胎儿全关节灵活，可以模拟所有可能出现的胎位。口微张，允许模拟练习口腔清理。具有囟门、矢状缝必要结构。分娩过程中可以使用产钳和胎吸进行助产训练。 |  |  |  |
| 13.9 | 模拟羊水浓缩液:根据浓度、颜色需要可以随意调配。 |  |  |  |
| 13.10 | 润滑剂:水溶性润滑剂，不会损伤模型，使用过后清水擦拭即可清除。 |  |  |  |
| 13、前列腺检查模型 |  |  |  |  |
| - 1. | - 具备四个病情不同发展阶段的前列腺。 |  |  |  |
| - 2. | - 第一阶段：良性的，略有些大，但仍是正常的腺体。 |  |  |  |
| - 3. | - 第二阶段：在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺囊肿瘤发展初期。 |  |  |  |
| - 4. | - 第三阶段:：肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展成为包块。 |  |  |  |
| - 5. | - 第四阶段：腺体完全被肿瘤所替代，腺体表面凹凸不平，质地坚硬。 |  |  |  |
| 14、ALS婴儿模型 |  |  |  |  |
| 1. | 婴儿全身模拟人，可进行各种临床技能训练操作 |  |  |  |
| 2.气道功能： |  |  |  |  |
| 2.1. | 可使用两种方式打开气道，压额抬颏法和下颚推挤法。 |  |  |  |
| 2.2. | 可进行气管插管，内含逼真的气道，通气后，实现胸廓起伏 |  |  |  |
| 3.心肺复苏： |  |  |  |  |
| 3.1. | 可实施胸外按压和真实通气 |  |  |  |
| 3.2. | 可练习心肺复苏，在按压时有逼真的胸廓回弹 |  |  |  |
| 4. | 可进行肱部脉搏触诊 |  |  |  |
| 5. | 包含≥16种不同的心律失常变化，3导联，可调节心率心电图变化。 |  |  |  |
| 6. | 可触诊头皮静脉、颅缝和囟门 |  |  |  |
| 15、AED模拟器 |  |  |  |  |
| 1. | 用于逼真的模拟体外除颤，不会真实充电和放电，保障学员生命安全； |  |  |  |
| 2. | 通过简单的中文语音指导即可完成训练，引导学员模拟分析，进行能量传送，提示心肺复苏间隔时间，所有功能与真实AED一致； |  |  |  |
| 3. | 兼容任何心肺复苏模拟人系统； |  |  |  |
| 4. | 包括8个AED训练场景和四个培训方案； |  |  |  |
| 5. | 配备多功能遥控器，可以创建不限数量的自定义方案； |  |  |  |
| - 6. | - 导师可使用遥控器设置多种困难场景供学生评估； |  |  |  |

附件十三  技术文件部分格式）

技能培训设备（包1：无线高级生命支持模拟人等）（第三次）

暗标文件封面

正  本/副  本

请各投标供应商按下列顺序编写暗标

- 服务方案体系

- 服务保障体系

- 1）服务方案体系

- 2）服务保障体系

封

底