无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文  件

采购项目编号：JSHXCG2023-81

采购项目名称：防水测试系统等一批设备采购项目

采 购 人：无锡市检验检测认证研究院

采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司

二○二三年十一月

目     录

一．投标邀请

二．投标人须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五．合同条款（格式）

六．附件（投标文件格式）

一．投标邀请

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：防水测试系统等一批设备采购项目 采购编号：JSHXCG2023-81 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市检验检测认证研究院 采购人地址：无锡市春新东路8号 采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷5楼503室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 采购内容包括： 1.防水测试系统1台：“★”指标：喷雾角度：0°、90°、-90°垂直方向。流量：流量为8～16 L / min。水压冲击力：0.9～1.2N，喷水压力8000～10000kPa(81.5～101.9kg/cm2)（手动可调）。“▲”指标：大样品喷淋系统至少满足被测样品尺寸范围：2500*1800*800mm，对应设备外尺寸不大于3800mm*3000mm*1800mm，场地占用不大于：6000mm*4800mm。测试温度：常温～95℃，带有水温传感器，加热水箱有足够的容量及保温措施保持测试时喷射水温稳定。电子流量计：可实时显示喷水流量（控制器直接显示），免清洗耐高温高压。设备至少满足标准GB/T4208-2017中相关要求，包括喷嘴、力值校准器等。基建：玻离房搭建，玻璃房采用SUS304不锈钢框架，立面玻璃使用8mm钢化玻璃，吊顶使用防水耐高温轻质材料，实验室地面铺设不锈钢导轨。 2.防尘试验箱1台：“★”指标：工作室内尺寸不小于（深×宽×高）：2500×3600×2000(mm)。承重：不小于1000kg。“▲”指标：抽气速度：1～10立方/小时可设可调。压差： -2～0kpa可设可调。 3.过放电测试仪1台：“★”指标：电流电压精度：0.05%。设备控制板：每通道需配置不小于8GB的内存卡。“▲”指标：电流上升时间：小于20ms。充放电转换时间：小于50ms。最小采样间隔：10ms/回路。充放电切换：采用电子切换开关。 交货期：合同签订生效后90日历天内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。 质量标准：合格。 质保期：1 年（自终验收双方签署终验收报告之日起开始计算）。 本项目采购预算为：100万元； 本项目最高限价为：100万元（防水测试系统：40万元；防尘试验箱：30万元；过放电测试仪：30万元；投标时每套设备均不得超过各自最高限价）。 本项目标的所属行业：工业； 本项目是否专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）：否。 |
| 4 | 投标人条件： 投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： - 投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具备所投产品销售和安装能力的制造商或代理商； 2、法定代表人授权代表应为投标供应商本单位在职员工； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 提供采购文件期限：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。售价：贰佰圆/份，现金支付，招标文件售后不退。 提供采购文件地点：江苏宏翔工程造价咨询有限公司（无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷5楼503室）。 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2023年11月20日10时，以书面形式和电子邮件形式送至给采购代理机构。 答疑时间：2023年11月20日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标人。 |
| 7 | 本项目不设置投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：中标通知书发出之日起90天 |
| 9 | 投标截止时间：2023年12月6日13:30，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 （无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷5楼503室）。 |
| 10 | 开标时间：2023年12月6日13:30； 开标地点：江苏宏翔工程造价咨询有限公司（无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷5楼503室）。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2023年12月6日评审结束； 确定中标单位地点：江苏宏翔工程造价咨询有限公司（无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷5楼503室）。 |
| 12 | 投标文件份数：正本一份，副本四份；投标文件电子文档一份（电子光盘/U盘，包含所有投标文件内容）。 |
| 13 | 采购人：无锡市检验检测认证研究院 采购人地址：无锡市春新东路8号 联系人：杨晓霞 联系电话：0510-88209485 采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 联系人：徐祎婧、欧阳文超 联系电话：13151919599、0510-88601103 传真：0510-68660777 联系地址：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑智汇谷5楼503室 邮政编码：214000 电子邮件地址：874377004@qq.com |

二．投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标人应到江苏宏翔工程造价咨询有限公司购买招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

    - 投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏宏翔工程造价咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

    - 采购人、江苏宏翔工程造价咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

    - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人应及时以书面形式回复采购人或者采购代理机构，确认已收到修改文件或延期开标通知。

（五） 投标文件的组成：

投标文件由证明文件、响应函、报价部分、技术文件四部分组成（装订成一册）。另附电子文档（电子光盘或者U盘）1份，电子文档中必须包括投标文件的所有内容。

1.证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 投标人有效期内的营业执照或相关部门的登记证明文件复印件并加盖公章；

  - 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章；

  - 法定代表人授权代表与企业签订的劳动合同和法定的社保收缴部门出具由投标供应商为其依法缴纳的2023年5月-2023年10月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则提供成立至今连续月份（不含投标当月）的社保证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

  - 投标人最近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

  - 承诺书（格式见附件）。

注：上述资格、资信证明文件投标人必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件中遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件

（1）投标人简介和经营情况说明，包括企业业绩，人员配备等；

（2）中小企业声明函（如是，格式见附件）；

（3）残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件）；

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如是，格式见附件）；

（5）投标偏离表（格式见附件）；

（6）要求采购人提供的配合（如有，自拟并自行添加至投标函中）；

（7）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；

2．响应函部分（格式见附件）：

（1） 响应函；

（2） 响应函附录（开标一览表）；

3.报价部分（格式见附件）：

（1） 分项报价表；

（2） 细目报价表；

4.技术文件

（六） 投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录。

- 投标文件份数为一正四副，投标人应将投标文件正本及电子文档（电子光盘或U盘）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。采购文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独装在一个封袋中（无需密封），并在封袋上清楚地表明“原件资料”；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.报价费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资格证明文件等）；

- 投标文件未按规定制作、装订、密封包装的；

- 投标文件未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标人报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 未按要求提供电子文档或电子文档内容不全、格式不符要求的；

- 未提供技术文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标人的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（八） 开标、评标：

1、开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证（如有）；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3 初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下进行，审查内容有：

1.3.1投标人的投标文件是否规定的期限、地点送达；

1.3.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

1.3.3投标人的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

1.4 唱标

1.4.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，当众拆封唱标；

1.4.2唱标内容仅涉及开标一览表。

2.信用信息查询

2.1采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（http://www.jscredit.gov.cn/ ）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

3.1投标文件资格性检查。

3.1.1采购人或采购代理机构对投标文件进行资格性检查。

3.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.2投标文件符合性检查。

3.2.1评标委员会应当对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2.2投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

3.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标人授权代表。投标人授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正。由投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。 投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4 比较与评价

3.4.1投标文件资格性检查和投标文件的符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2 经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标人的投标价格、技术规格及性能、投标人评价、技术服务方案等内容进行评审；

3.4.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

- 4、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（一)评分项目及总分（总分100分，附加分2分）

（1）报价                                30分

（2）投标供应商评价                      12分

（3）技术规格及性能                      28分

（4）技术服务方案                        30分

（二)各项目评分标准

（1）报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。

价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，应提供以下有效证明文件（如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除）。

①所投产品制造商如为中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②所投产品制造商如为监狱和戒毒企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③所投产品制造商如为残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：同一所投产品制造商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

(2)投标供应商评价（12分）

1）投标供应商所提供的整体质保期在满足招标文件要求的前提下，每延长1年加3分，本项最高得3分；

2）提供投标供应商或投标产品制造商2020年1月1日以来承担过同类项目（防水测试系统，或者防尘试验箱，或者过放电测试仪）的，有一个得2分，每个设备限评1个，本项最多得6分，时间以合同签订时间为准，复印件并加盖公章做入投标文件中，不提供不得分；

3）提供所投产品用户评价意见为优秀的用户证明材料，每提供一份得1分，本项最多3分（复印件并加盖公章做入投标文件中，不提供不得分）。

（3）技术规格及性能(28分)

投标设备的技术指标符合采购文件第三章技术要求的得基本分22分；标注“★”的为实质性指标，必须满足，否则按无效投标文件处理；标注“▲”的为重要指标，每有一项负偏离减3分，超过3项本项不得分；其他技术指标每有一项负偏离减1分，本项得分扣完为止；“★”或“▲”的指标每有一项优于招标文件须提供相应的有效证明材料，经评委会认可的加2分，每有一项其他技术指标优于招标文件须提供相应的有效证明材料，经评委会认可的加1分，最多加6分。（满分28分）

注：未在《投标偏离表》中响应的条款，视同负偏离；标注“★”、“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（如白皮书、或设备生产厂家证明、或彩页手册、或第三方检测机构出具的检测报告）复印件加盖投标人公章做入投标文件中，以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。

（4）技术服务方案（30分）

1)工艺水平（6分）：

包括：①规格选型及材质选用；②制造工艺水平。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容齐全、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得6分。

- 售后服务（6分）：

包括：①故障解决方案；②专业技术人员保障及服务电话。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容齐全、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得6分。

- 用户培训计划和服务措施方案（6分）：

包括：①用户培训计划及服务措施、②技术培训承诺。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容齐全、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得6分。

- 现场安装调试方案（6分）：

包括：①安装调试方案、②安装技术人员配备。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容齐全、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得6分。

- 质保期外备品备件优惠方案（6分）：

包括：①备品备件优惠清单、②质保期外质量及服务承诺。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容齐全、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得6分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分，但如投标单位的投标文件中无技术文件的，按无效投标文件处理。投标单位如对采购文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

加分因素（+2分）：

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

（九） 确定中标人：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏宏翔工程造价咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体（无锡政府采购网）上公告中标结果，在公告中标结果的同时，江苏宏翔工程造价咨询有限公司向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均由有关部门全程监督。

- 定标后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

- 未中标投标人的投标文件、中标投标人的投标文件均不退还。

- （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消。

- （十一）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十二）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。本项目无需履约保证金，合同经江苏宏翔工程造价咨询有限公司见证后生效。

2、江苏宏翔工程造价咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

- （十三）、政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1、履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2、融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3、政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4、合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

- （十四）、代理服务费：

- 招标代理服务费由中标单位支付，代理费收费按差额定率累进法，收费标准（货物招标）为：成交金额100万以下费率为成交金额的1.5%。在此基础上打七折计取。

- （十五）、其他：

- 招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

附件：

（一）政府采购履约担保函（格式）：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月    日

三．项目技术要求和有关说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

设备一

1、采购设备名称：防水测试系统

2、预算价格：40万元

3、是否接受进口产品：否

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

设备二

1、采购设备名称：防尘试验箱

2、预算价格：30万元

3、是否接受进口产品：否

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

设备三

1、采购设备名称：过放电测试仪

2、预算价格：30万元

3、是否接受进口产品：否

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1、防水测试系统、防尘试验箱主要标准：

GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）

2、过放测试系统主要标准:

IEC 62133-2:2021电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池

GB/T 37276-2018  电力储能用锂离子电池

GB 38031-2020  电动汽车用动力蓄电池安全要求

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

设备一：防水测试系统（包含大样品喷淋系统和小样品喷淋系统）

▲1、大样品喷淋系统至少满足被测样品尺寸范围：2500*1800*800mm，对应设备外尺寸不大于3800mm*3000mm*1800mm，场地占用不大于：6000mm*4800mm；

★2、喷雾角度：0°、90°、-90°垂直方向；

3、喷射距离：喷嘴和被试样品间的距离为175±25mm；

4、喷雾时间：按外壳可计算面积算（包括任何安装表面），试验的持续时间是１min／ｍ２，最少３min；

5、喷水距离：100mm～300mm，可以自动调节喷嘴的距离；

★6、流量：流量为8～16 L / min；

★7、水压冲击力：0.9～1.2N，喷水压力8000～10000kPa(81.5～101.9kg/cm2)（手动可调）；

▲8、测试温度：常温～95℃，带有水温传感器，加热水箱有足够的容量及保温措施保持测试时喷射水温稳定；

9、喷淋机组：增压水泵+国际品质高压泵+可加热水箱+喷嘴；

10、配有水箱及国际品质电磁阀；

▲11、电子流量计：可实时显示喷水流量（控制器直接显示），免清洗耐高温高压；

12、配备小样品喷淋系统

12.1对于小型外壳（最大尺寸不超过 250 mm），外壳应该安装在GB/T4208-2017标准中图12所示的测试装置上。

12.2 转速:（5士1）r/min。

12.3喷射角度;0°、30°、60°、90°，每个位置测试时间为30s。

12.4转盘直径：400mm。转盘转速：3～5转/分钟，可调。

12.5载台承重：不小于15kg（或指定重量），样品固定可用扎带、钳类工具、或是客户自行定制夹具。

12.6转盘材料：304不锈钢，激光切割而成，客户受测品可由定制夹具固定，或扎带绑定。

12.7 转盘动力系统：伺服电机+减速系统+变频器

13、控制功能

13.1 上位机及软件控制，IPX9K高压喷淋控制，自动恒压控制，试验时间控制，监测补测样品的通讯。

13.2 配备上位机及可移动操作台架 2套

▲14、设备至少满足标准GB/T4208-2017中相关要求，包括喷嘴、力值校准器等

15、基建

▲15.1 玻离房搭建，玻璃房采用SUS304不锈钢框架，立面玻璃使用8mm钢化玻璃，吊顶使用防水耐高温轻质材料，实验室地面铺设不锈钢导轨；

15.2 配有进水系统（循环用水），排水系统；

15.3 耐高温高压管路一套；

15.4 水箱容积：800-1000L水箱，80mm保温棉。

设备二：防尘试验箱

★1、工作室内尺寸不小于（深×宽×高）：2500×3600×2000(mm)；

2、门洞尺寸不小于（宽×高）：3600×2000mm，双开门；

3、外形尺寸（深×宽×高）：约3000×4000×3500(mm)不含母车和收尘器尺寸；

4、粉尘用量：每立方米试验箱容积2～4kg（使用次数不超过20次）；

5、吹尘方式：垂直降尘

6、试验用尘：干燥滑石粉、硅酸盐水泥等；

7、粉尘除湿：电加热除湿，温度范围：常温～60℃可设可调；

8、金属筛网标称线径：50µm；线间标称间距：75µm；

▲9、抽气速度：1～10立方/小时可设可调；

▲10、压差：  -2～0kpa可设可调；

11、.气流速度：不超过2m/s；

12、振击时间：1s-999h可设可调；

13、吹尘时间：1s-999h可设可调；

14、定时范围：1-9999H/M/S；

15、观察窗：带刮尘器的可视大屏玻璃观察窗；

16、照明灯：防爆防潮灯，便于更好观察箱内试品状况

★17、承重：不小于1000kg；

- 滑石粉：100kg；

- 设备至少满足标准GB/T4208-2017中相关要求。

设备三  过放电测试系统

★1、电流电压精度：0.05%；

2、时间精度：±1s/h；

▲3、电流上升时间：小于20ms；

▲4、充放电转换时间：小于50ms；

▲5、最小采样间隔：10ms/回路；

6、电缆：测试电缆不小于8m，电源输入电缆不小于5m；

★7、设备控制板：每通道需配置不小于8GB的内存卡；

▲8、充放电切换：采用电子切换开关；

9、量程：

（1）电压：-10～10V

（2）电流：0.1～300A

（3）通道数量：4通道

（4）辅助温度测量通道（不少于8通道，测量范围-40℃～150℃，精度：±1℃）

10、设备具备的功能：

（1）满足恒流充电、恒压限流充电、恒流放电、恒阻抗放电、恒功率放电、电流斜坡、电流阶梯、电流脉冲、搁置、工况；

（2）设备运行中通讯中断，可继续保持测试任务不中断运行，通讯恢复后可上传脱机过程中的数据（下位机能存储1周以上的测试数据）；

（3）设备运行中断电再恢复后，可从中断点继续运行测试任务、数据续传；

（4）设备能与环境箱实现联动控制。

11、设备上位机操作软件1套；

12、软件要求：

12.1.数据可以以EXCEL形式导出，支持中文导出和英文导出两种方式；

12.2软件带有数据转换图形功能，能绘制出曲线图；

12.3软件能实时监控设备测试状态；（电压，电流，时间能直观显示）

12.4软件应有运行程序的暂停、恢复、停止、跳转、替换等功能；

12.5必须带有设备校准软件；

12.6软件能够集成温度数据到具体的测试通道；

12.7软件能编写单循环工步至少1～3000条，不少于四重嵌套；

12.8主机最多存储程序不低于900条；

12.9软件编写程序可以加载计算公式；

12.10工况试验导入程序需支持EXCEL和TXT两种格式。

12.11软件能集成环境箱温度数据于具体联动通道显示并记录。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购数量：特殊环境过充电过放电实验系统（防水测试系统1台、防尘试验箱1台、过放电测试仪1台）

2、交货期：合同签订生效后90日历天内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

3、质保期：1 年（自终验收双方签署终验收报告之日起开始计算）。

4、本项目实施地点：无锡市检验检测认证研究院（无锡市新吴区新锦路101号）

5、付款方式：合同签订生效后30日内，支付总货款的50%；货到验收合格交付需方使用，供方提供增值税专用发票后30日内支付剩余尾款。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备在签订合同后应在90日历天内到达使用单位，到货后投标单位或生产厂家应在一个星期内到招标方指定地点进行安装、调试，投标单位承担由此产生的一切费用。

2、生产厂家为招标方免费提供现场培训，人数不限。内容包括设备的基本原理、操作应用及设备的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护设备。

3、厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新设备有关资料、通讯和用户论文集;免费提供设备使用手册、培训教材、应用文章等。

4、提供1年免费质保，设备使用期内免费维护，质保期外的维修按损坏零配件成本收费，耗材配件收费标准按优惠价收取。

5、在质保期内，采购人有故障申报，原则上中标单位或原厂商 2个小时响应。

（六）采购标的验收标准：

1、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标；

2、验收标准根据有关规定及技术要求，原则上以通过计量检定或校准合格为准。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

无

四．合同书（格式文本）

合同书

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                   ；（小写）

- 采购数量：

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：  合同签订生效后         日历天内

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，供需双方各执二份，江苏宏翔工程造价咨询有限公司一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏宏翔工程造价咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：           （盖章）   供方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

地址：                              地址：

年      月       日                 年      月       日

见证方：江苏宏翔工程造价咨询有限公司（盖章）供方户名：

供方开户银行：

年      月       日     供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

根据江苏宏翔工程造价咨询有限公司编号JSHXCG2023-81招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次           项目相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：                         。

（二）采购数量：                         。

（三）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元（含税）。

2.付款方式：合同签订生效后30日内，支付总货款的50%；货到验收合格交付需方使用，供方提供增值税专用发票后30日内支付剩余尾款。

3.供方应于每次需方付款前，开具对应等额的增值税发票，如因供方开票迟延造成需方付款迟延的，需方付款期限相应顺延。

（四）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

- 供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

- 如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

- 货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

- 供方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

- 货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

- 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

- 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（六）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（七）  安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

- 供方提供    年免费质保服务质保期，并提供终身维修服务。质保期自货物安装调试完毕并经需方验收合格之日起开始计算。在质保期内，用户方在使用设备的过程中遇到的技术问题、故障等，接到报修后  小时内电话响应，如需要  小时内上门，维修日程不超过    个工作日。

- 在质保期内，如非需方原因损坏或出现性能不符要求等质量问题时，需方可根据具体情况，有权要求供方负责在需方指定期限内修复、换货或退货，因修复、调换或退货而支付的实际费用由供方承担，并且供方还应承担给需方造成的所有损失。如需方要求供方在指定期限内修复的，但供方超过指定期限还未修复的，需方有权自行修复或委托第三方修复，所花费用全部由供方承担。对于修复或调换的产品，质量保证期限自修复完毕或调换之日起重新计算。

- 供方对本合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。

（八）违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量、安装存在问题或缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 质保期内，供方未能按约履行质保义务，每发生一次，应当向需方支付违约金，金额为质保实际发生金额的2倍。

- 供方未能按约履行保密义务，应当向需方支付合同总价 1 %的违约金并赔偿由此给需方造成的全部损失。

- 不可抗力：

1.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

2.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件。

（十）合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在江苏宏翔工程造价咨询有限公司见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （1） 方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

附件1

货物清单及明细报价

| 序号 | 名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写： 元整 小写： 元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

商品包装政府采购需求标准(试行)

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%(以重量计)；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬)总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

附件3

快递包装政府采购需求标准(试行)

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬)总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%(以重量计)；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬)总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照GB/T22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1部分：通用方法》规定的方法进行。

六. 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二○二三年  月  日

- （一）响应函（格式）：

响应函

致江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

我们收到你们编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）项目投标。

- 根据已收到的采购编号为             的                      项目的公开采购招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对公开采购招标文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币（大写）          元，（小写：¥        元人民币）的总价，按公开采购招标文件中的要求、技术规范等条件完成本项目的供货、售后服务、培训和保修。

- 我们愿意提供江苏宏翔工程造价咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我们认为你们有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市江苏宏翔工程造价咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标单位如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1、本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、本公司（单位）对本项目（JSHXCG2023-81）所提供的货物均为原厂全新合格品。

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由报价单位自行完善。

- （三）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                        政府采购编号：JSHXCG2023-81

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 质量标准 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

响应函附录的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按响应函附录中内容为准，响应函附录中必须盖章或签字。

（四）分项报价表（格式）

- 分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据本单位实际情况具体细化本表格，但表格已列内容需全部体现，表格不够可自行延长。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

（五）细目报价表（格式）：

细目报价表（属于小、微型企业/残疾人福利企业/监狱企业产品需填写）

- 细目报价表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：JSHXCG2023-81

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：

- （1）所投产品制造商若是中小微企业的，则必须提供《中小企业声明函》；所投产品制造商若是监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；所投产品制造商若是残疾人福利性单位的，则必须提供《残疾人福利性单位声明函》。提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除；同一所投产品制造商，上述三项价格不重复享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责，招标代理有权将相关内容进行公示；

- （2）供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （六）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                         采购项目编号：JSHXCG2023-81

| 序号 | 投标货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物技术指标描述 | 选择项（正偏离、负偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

- 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标货物技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄招标文件要求或只写“完全响应”等字样的均不得分，并注明“正偏离”或“负偏离”，具体偏离以评委会认定为准。

- （3）本表如需要可自行延长。

- 后附：相关证明资料

- （七）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：JSHXCG2023-81

日期：

江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSHXCG2023-81）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：                        性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

- （八）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：JSHXCG2023-81

日期：

江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSHXCG2023-81）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSHXCG2023-81）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- （九）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （十）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- （十一）技术服务方案

- 注：格式自拟。